### Załącznik nr 1 do SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

lampa RTG z kołpakiem do aparatu Integris H5000C

Wykonawca/Producent:

Nazwa-model/typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI |  | Warunek konieczny do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napięcie znamionowe lampy RTG, symetryczne w odniesieniu do uziemienia, 6 i 12 impulsowe (równoważne) lub prąd stały | kV | 150* |  |
| 2 | Materiał anody: stop renowo wolframowy |  |  |  |
| 3 | Lokalizacja ognisk: nałożone na siebie. |  |  |  |
| 4 | Wartości znamionowe ognisk, nałożonych na siebie (IEC 60336) |  | 0,5 | 0,8 |  |
| 5 | Moc znamionowa obciążenia anody w czasie jednej sekundy w oparciu o równoważną moc wejściową – 250 W w oparciu o równoważną moc wejściową – 500 W w oparciu o równoważną moc wejściową – 750 W | kW |  |  |
|  |  |  | 45 | 85 |  |
|  |  |  | 44 | 82 |  |
|  |  |  | 40 | 75 |  |
| 6 | Maksymalna pojemność cieplna anody | kJ/kHU | 1800/2400 |  |
| 7 | Maksymalne rozproszenie ciepła anoda obracająca się w trybie ciągłym anoda nie obracająca się | W | 3200 zabronione |  |
| 8 | Maksymalna szybkość chłodzenia anody (nie dla trybu ciągłego) | KW KHU/min | 11 891 |  |
| 9 | Średnica anody | mm | 200 |  |
| 10 | Kąt nachylenia anody | 0 | 9 |  |
| 11 | Maksymalne pole pokrycia promieni X | cm | 28x28 |  |
| 12 | Znamionowy czas rozruchu | s | Max. 60 |  |
| 13 | Znamionowy czas zatrzymania | s | b.d. |  |
| 14 | Znamionowa prędkość obrotowa anody | obr/min | 4200 |  |
| 15 | Prędkość obrotowa rotora z anodą | g x cm2 | 200000 |  |
| 16 | Kierunek obrotu anody (patrząc od strony katody) |  | przeciwny do kierunku obrotu wskazówek zegara |  |
| 17 | Średnica żarnika | um | 250 |  |
| 18 | Maksymalne natężenie prądu żarzenia Generator CP | A |  |  |
|  |  |  | 6,1 6,1 |  |
| 19 | Maksymalne napięcie prądu żarzenia Generator CP | V |  |  |
|  |  |  | 14,3 20,5 |  |
| 20 | Waga lampy | kg | b.d. |  |

## Gwarancja: 12 miesięcy lub 250.000 jednostek obciążenia (load units) od daty montażu, cokolwiek nastąpi wcześniej

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.