ZAŁĄCZNIK NR   1  PAKIET NR 1

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:   LAMPA OPERACYJNA  DWU  KOPUŁOWA  5 i 5  PROJEKTOROWA - 2 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE WARUNKÓW i PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY/POTWIERDZIĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwie równorzędne kopuły - 5-cio żarówkowe |  |  |
|  | Minimalne natężenie światła kopuły przeznaczonej do oświetlania pola operacyjnego - 140 000 Lx | TAK |  |
|  | Układ optyczny z filtrem zatrzymującym minimum 99% promieniowania podczerwonego | TAK |  |
|  | Maksymalny przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga pracującego pod lampą – 2°C | TAK |  |
|  | Podwójna regulacja pola świetlnego z uchwytu sterylnego (zdejmowanego do sterylizacji ) i panel z przyciskami umieszczony na ramieniu lampy lub na kopule | TAK |  |
|  | Minimalny współczynnik oddawania barw Ra ( 95 | TAK |  |
|  | Zakres temperatury barwowej emitowanego światła 4200 K +/- 50 K | TAK |  |
|  | Podać symbol handlowy i typ zainstalowanych żarówek halogenowych | TAK |  |
|  | Podać napięcie zasilające żarówki w Voltach oraz moc sumaryczną w Watach wszystkich żarówek w kopule | TAK |  |
|  | Minimalny gwarantowany czas pracy żarówek 1000 h | TAK |  |
|  | Maksymalny rozmiar plamy świetlnej po jej maksymalnym zmniejszeniu 180 mm | TAK |  |
|  | Minimalny rozmiar plamy świetlnej po jej maksymalnym powiększeniu 300 mm | TAK |  |
|  | Płynna regulacja wartości natężenia oświetlenia kopuły w zakresie 50 - 100% | TAK |  |
|  | Szyby przesłaniające układ optyczny z materiału nietłukącego - podać z jakiego | TAK |  |
|  | Sposób wymiany żarówek halogenowych w obudowie lampy bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Minimalny zakres pracy kopuły ( odległość kopuły od pola operacyjnego ) - 70-130 cm | TAK |  |
|  | Opływowy kształt kopuł łatwy do mycia i dezynfekcji oraz nie zakłócający przepływu powietrza z nawiewu laminarnego | TAK |  |
| 2 | Zawieszenie lampy sufitowej |  |  |
|  | Zawieszenia sufitowe lampy mocowane do istniejących przyłączy stropowych ( śruby zakotwiczone w stropie ) po lampach produkcji Famed Łódź. | TAK |  |
|  | Wysokość pomieszczenia od sufitu podstawowego do podłogi 340 cm | TAK |  |
|  | Zawieszenie sufitowe z dwoma ramionami dającymi swobodę manewrowania w osi głównej o n x 360°. Na zakończeniu ramion poprzecznych zamocowane (obrotowo n x 360°) ramiona uchylne prostowodowe zakończone podwójnymi przegubami obrotowymi o szerokim zakresie ruchów i pełnej swobodzie manewrowania kopuł w osi X,Y,Z | TAK |  |
| 3 | Układ zasilający lampę |  |  |
|  | Napięcie zasilające podstawowe 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Napięcie zasilające awaryjne 230 V / 50 Hz realizowane z UPS | TAK |  |
|  | Bezpieczne napięcie zasilające kopuły- maksymalnie 24 V | TAK |  |
|  | Elektronicznie stabilizowane napięcia zasilające żarówek | TAK |  |
|  | Zasilacz 2 transformatorowy z oddzielnym transformatorem dla każdej z kopuł, umieszczony pod osłoną obrotnicy przy zawiesiu sufitowym. Zasilacz z automatycznym przełączaniem na zasilanie rezerwowe ( awaryjne ) w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Napięcie zasilające doprowadzone do przyłącza stropowego 230 V / 50 Hz z sieci podstawowej oraz 230 V / 50 Hz z UPS . | TAK |  |
| 4 | Wyposażenie |  |  |
|  | Sterylny (możliwość sterylizacji w autoklawie wodno parowym 130 stopni C ) zdejmowany uchwyt do sterowania kopułą i funkcjami światła - 3 sztuki do każdej z kopuł | TAK |  |
|  | Żarówki zapasowe - 10 szt. | TAK |  |