## Pakiet nr 1
	EZ/ZP/36/2017					Załącznik nr 1 do umowy
	Pakiet nr 1 –Materiały zużywalne do zabiegów witreoretinalnych i fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu

Poz.	Opis	Nr katalogowy	Producent	Ilość sztuk	Cena jedn. brutto	Wartość brutto /kol.(5x6)/	Stawka podatku / VAT w %	podać: Certyfikat CE / deklaracja zgodności / (w ofercie należy oznaczyć numerem pozycji której dotyczy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcesoria jednorazowe do witrektomii
1	Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G	150
2	Jednorazowy zestaw obłożeń do witrektomii	150
3	Strzykawka 2 ml, nakręcana 3 częściowa	800
4	Zestaw do podawania/usuwania oleju	100
5	Kaniula 23G do podawania oleju	100
6	Sonda laserowa kierunkowa, wysuwana 23G	100
7	Kaniula Changa dwudrożna, 23G do podawania dekaliny	130
8	Kaniula soft tip 23G	130
9	Płyn irygacyjny typu BSS	400
Akcesoria jednorazowe do fakoemulsyfikacji
1	Kaseta jednodniowa do aparatu z workiem odciekowym 2 L	18
2	Dren I/A jednorazowy	80
3	Kaseta jednorazowa do aparatu z workiem odciekowym 0,5 L	100
4	Zestaw fako na cięcie 2,5 mm	30
5	Jednorazowy zestaw obłożeń fakoemulsyfikacji	200
6	Jednorazowy zestaw akcesoriów do operacji zaćmy	200
7	Witrektom 23 G	30
8	Linia infuzyjna do usuwania oleju	100
Wartość oferty:

	Wymogi: / W ramach umowy dostawca materiałów zobowiązany jest przekazać w bezpłatne użytkowanie na czas umowy aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii w ilości 1 szt. o konfiguracji i parametrach wskazanych w załączniku „Parametry techniczne – aparat”.

						.............................................................
						Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Parametry techniczne-akcesoria
	EZ/ZP/36/2017			Załącznik nr 2 do umowy
L.p.	OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK	PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ		DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PODAĆ/POTWIERDZIĆ
	Przedmiot zamówienia		Ilość sztuk
Akcesoria jednorazowe do witrektomii
1	Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G kompatybilny z oferowanym aparatem złożony z nie więcej niż dwóch sterylnych zestawów operacyjnych: / Konektor męsko/męski - 1 szt. / Konektor żeńsko/żeński - 1 szt. / Osłona sterylna na stolik mayo - 1 szt. / Osłona sterylna na pilota - 1 szt. / Osłona sterylna na ekran - 1 szt. / Zestaw drenów do podawania powietrza - 1 szt. / Zestaw drenów I/A - 1 szt. / Kaseta jednorazowa - 1 szt. / Światłowód 23G panoramiczny - 1 szt. / Witrektom 23G 8000 cięć/min - 1 szt. / Zestaw trokarów 23G z kaniulą infuzyjną - 1 szt. / Pojemnik testowy - 1 szt. / Worek odciekowy 0,5 L - 1 szt. / Zestaw do wymuszonej infuzji - 1 szt. / obłożenie na stolik 150 x 137 +- 2,5 cm - 1 szt. / obłożenie na pacjenta z workiem odciekowym 150 x 141 +- 2,5 cm - 1 szt. / sączek/knot - 1 szt. / fartuch sterylny rozmiar XL z ręcznikiem - 2 szt. / strzykawka 5 ml - 3 częściowa - 2 szt. / strzykawka 3 ml - 3 częściowa - 1 szt. / strzykawka 20 ml - 3 częściowa - 1 szt. / kubeczki - 2 szt. / pojemnik – 1 szt. / opatrunek na oko - 1 szt. / kompres z włókniny 9x5 cm - 5 szt. / strzałki spongostanowe - 10 szt. / pojemnik plastikowy - 1 szt. / obłożenie na stolik Mayo 58 x 94 cm - 1 szt. / osłonka na oko - 1 szt. / osłona na podłokietniki fotela długość 80 cm , szerokość 34 cm - 2 szt. / sterylna osłona na ekran aparatu 43 +-2,5 cm 1 szt.	tak	150
2	Jednorazowy zestaw obłożeń do operacji zaćmy w którego skład w chodzi: / obłożenie na stolik 150 x 137 +- 2,5 cm - 1 szt. / obłożenie na pacjenta z workiem odciekowym 150 x 141 +- 2,5 cm - 1 szt. / sączek/knot - 1 szt. / fartuch sterylny rozmiar XL z ręcznikiem - 2 szt. / strzykawka 5 ml - 3 częściowa - 2 szt. / strzykawka 3 ml - 3 częściowa - 1 szt. / strzykawka 20 ml - 3 częściowa - 1 szt. / kubeczki - 2 szt. / pojemnik – 1 szt. / opatrunek na oko - 1 szt. / kompres z włókniny 9x5 cm - 5 szt. / strzałki spongostanowe - 10 szt. / pojemnik plastikowy - 1 szt. / obłożenie na stolik Mayo 58 x 94 cm - 1 szt. / osłonka na oko - 1 szt. / osłona na podłokietniki fotela długość 80 cm , szerokość 34 cm - 2 szt. / sterylna osłona na ekran aparatu 43 +-2,5 cm 1 szt.	tak	150
3	Strzykawki 2 ml nakręcane trzy-częściowe.	tak	800
4	Zestaw do podawania/usuwania oleju	tak	100
5	Kaniula 23G do podawania oleju, poliamidowa 7 mm	tak	100
6	Sonda laserowa kierunkowa, wysuwana 23G	tak	100
7	Kaniula Changa dwudrożna, 23G do podawania dekaliny	tak	130
8	Kaniula soft tip 23G	tak	130
9	Płyn irygacyjny typu BSS, w butelce plastikowej o sztywnej ściance 500 ml	tak	400
Akcesoria jednorazowe do fakoemulsyfikacji
1	Kaseta jednodniowa do aparatu z workiem odciekowym 2 L	tak	18
2	Dren I/A jednorazowy o pogrubionej sztywnej ściance	tak	80
3	Kaseta jednorazowa do aparatu z workiem odciekowym 0,5 L	tak	100
4	Zestaw fako na cięcie 2,5 mm wielorazowy zawierający tip, osłonka, klucz, komora	tak	30
5	Jednorazowy zestaw obłożeń do operacji zaćmy w którego skład w chodzi: / obłożenie na stolik 150 x 137 +- 2,5 cm - 1 szt. / obłożenie na pacjenta z workiem odciekowym 150 x 141 +- 2,5 cm - 1 szt. / sączek/knot - 1 szt. / fartuch sterylny rozmiar XL z ręcznikiem - 2 szt. / strzykawka 5 ml - 3 częściowa - 2 szt. / strzykawka 3 ml - 3 częściowa - 1 szt. / strzykawka 20 ml - 3 częściowa - 1 szt. / kubeczki - 2 szt. / pojemnik – 1 szt. / opatrunek na oko - 1 szt. / kompres z włókniny 9x5 cm - 5 szt. / strzałki spongostanowe - 10 szt. / pojemnik plastikowy - 1 szt. / obłożenie na stolik Mayo 58 x 94 cm - 1 szt. / osłonka na oko - 1 szt. / osłona na podłokietniki fotela długość 80 cm , szerokość 34 cm - 2 szt. / sterylna osłona na ekran aparatu 43 +-2,5 cm 1 szt.	tak	200
6	Jednorazowy zestaw akcesoriów operacji zaćmy w którego skład w chodzi: / Nóż typu Slit 2,65 mm, 1 szt. / Nóż typu Slit do portu bocznego 1,2 mm, 1 szt. / Hydrodysektor 25G, 2 szt. / Kaniula typu Rycroft 27G, 2 szt. / Cystotom 25G, 1 szt. / Strzykawka 3ml Luer Lock 1 szt.	tak	200
7	Witrektom 23G 8000 cieć/min	tak	30
8	Linia do usuwania oleju 6,0 mm	tak	100

	Wymogi: / W ramach umowy dostawca materiałów zobowiązany jest przekazać w bezpłatne użytkowanie na czas umowy aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii w ilości 1 szt. o konfiguracji i parametrach wskazanych w załączniku „Parametry techniczne – aparat”.

				............................................................. / Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## Parametry techniczne - aparat
	Załącznik nr 1 do umowy użyczenia
	EZ/ZP/36/2017
L.p.	Parametr
1	Aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej wyprodukowany w roku 2013 lub nowszy
2	Panel irygacji/aspiracji
a)	Pompa aspiracyjna tłokowa z możliwością wyboru trybu pracy: precyzyjnej regulacji przepływu lub precyzyjnej regulacji podciśnienia. Pompa posiadaj dwa naprzemiennie pracujące tłoki oraz zawory regulacyjne
b)	Zakres przepływu aspiracyjnego regulowany w zakresie 0-10ml/min z krokiem co 0,1ml/min, w zakresie 10-90 ml/min z krokiem co 1ml/min
c)	Zakres uzyskiwania podciśnienia nie mniejszy niż 670mmHg
d)	Reflux grawitacyjny
e)	Stały napływ irygacyjny
f)	Dren aspiracyjny i irygacyjny o sztywnej ściance
g)	Możliwość stosowania różnych końcówek I/A
h)	Możliwość podłączenia dwóch linii aspiracyjnych
3	Panel fakoemulsyfikacji
a)	Możliwość fakoemulsyfikacji w trybie precyzyjnej regulacji przepływu lub podciśnienia, aspiracja oparta o system pompy tłokowej. Zakres przepływu aspiracyjnego regulowany w zakresie 0-10ml/min z krokiem co 0,1ml/min, w zakresie 10-90 ml/min z krokiem co 1ml/min
b)	Jednoczesna liniowa kontrola aspiracji i fakoemulsyfikacji
c)	Możliwość kontroli mocy ultradźwięków za pomocą sterownika nożnego w płaszczyźnie pionowej i poziomej
d)	Możliwość włączania/wyłączania ultradźwięków w poziomej płaszczyźnie sterownika nożnego
e)	System ciągłej kontroli dostrojenia głowicy fako
f)	Częstotliwość pracy głowicy fako 40kHz
g)	Fako pulsacyjne co najmniej z zakresu 1-250 pulsów na sekundę
h)	Fako softsonic
i)	Możliwość regulacji czasu trwania impulsu w trybie pulse i softsonic
j)	Możliwość stosowania igieł fako o różnych średnicach, co najmniej trzy rodzaje igieł o średnicy mniejszej od 1mm
k)	Możliwość przeprowadzania fakofragmentacji igłami o średnicach 0,9 mm i 0,6 mm
l)	Uniwersalna głowica do fako i fakofragmentacji
m)	możliwość wykonania MICS fako przez cięcie 1,8mm
4	Witrektomia
a)	Witrektomia przednia i tylna
b)	Witrektomia z wykorzystaniem pompy tłokowej w trybie precyzyjnej regulacji przepływu lub podciśnienia, aspiracja oparta o system pompy tłokowej. Zakres przepływu aspiracyjnego regulowany w zakresie 0-10ml/min z krokiem co 0,1ml/min, w zakresie 10-90 ml/min z krokiem co 1ml/min
c)	Witrektom z napędem pneumatycznym, nóż gilotynowy. Witrektom posiada jedną linię pneumatyczną napędu noża
d)	Witrektom z napędem pneumatycznym, nóż gilotynowy z ostrzami tnącymi w obu kierunkach ruchu
e)	Witrektomy o średnicach 20G, 23G, 25G, 27G. 8000 cięć/min.
f)	Częstotliwość cięć witrektomu pneumatycznego >7900 cięć/min
g)	Możliwość kontroli cięć witrektomu za pomocą sterownika nożnego w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Możliwość niezależnej regulacji cięć / aspiracji w dwóch płaszczyznach – tryb Dual Linear
h)	Możliwość witrektomii 3D – jednoczesnej regulacji dwóch parametrów
i)	Możliwość stosowania mikronożyczek z napędem elektrycznym
j)	Moduł podaży powietrza z regulowanym ciśnieniem podaży >100 mmHg
k)	Jeden rodzaj kaset do operacji w odcinku przednim, tylnym oraz procedur łączonych. Kasety wyposażone w dwie linie aspiracyjne
l)	Możliwość współpracy z witrektomami TDC, tnącymi w obu kierunkach ruchu noża gilotynowego
5	Diatermia
a)	Możliwość użycia exo i endodiametrii
b)	Możliwość stosowania liniowej kontroli diatermii
c)	Możliwość stosowania wielorazowych endo diatermii o różnych średnicach 20G, 23G, 25G, 27G
d)	Możliwość stosowania wielorazowych końcówek oraz wielorazowych przewodów diatermii
6	Iluminacja światłowodowa
a)	Możliwość podłączenia wielu światłowodów jednocześnie, co najmniej dwóch
b)	Możliwość podłączenia różnych typów światłowodów
c)	Możliwość stosowania światłowodów o różnych średnicach 20G,23G,25G,27G
d)	Możliwość podłączenia światłowodów do narzędzi z oświetleniem
e)	Źródło światła LED wbudowane w moduł główny aparatu minimum dwa niezależna źródła.
f)	Możliwość niezależnej regulacji intensywności światła (podawana w procentach) oraz regulacji barwy światła ( od światła białego do światła żółtego), dla każdego światłowodu oddzielnie
7	Moduł podawania oleju silikonowego
a)	Moduł podaży oleju silikonowego z liniową regulacją podaży
b)	Pneumatyczny podajnik do iniekcji oleju silikonowego
8	Moduł ekstrakcji płynów lepkich
a)	Liniowa kontrola odsysania płynów podawanych śródoperacyjnie (np. dekaliny) z jednoczesnym podawaniem oleju silikonowego
b)	Jeden zestaw do usuwania / podawania oleju silikonowego
c)	Usuwanie oleju silikonowego odbywa się z wykorzystaniem tylko kontroli podciśnienia (pompa Venturi)
9	Laser
a)	Wbudowane źródło światła laserowego o długości fali 532nm i mocy co najmniej 1000mW (wiązka terapeutyczna) oraz światła czerwonego (celowniczego)
b)	Tryby pracy: pojedynczy strzał, seria, ciągły
c)	Możliwość zastosowania sond laserowych 20G, 23G, 25G, 27G w tym dla 20G, 23G co najmniej dwóch różnych typów oraz sond laserowych z jednoczesną endoiluminacją gałki ocznej
d)	Możliwość podłączenia LIO
e)	Wyłącznik awaryjny
10	Moduł wymiany powietrza
a)	Moduł podaży powietrza z regulowanym ciśnieniem podaży w zakresie co najmniej 10 -115mmHg.
b)	Możliwość ustawienia czasu podaży/ czasowa tamponada
11	Pozostałe:
a)	Zasilanie elektryczne 220 – 240V/50Hz
b)	Programowanie i zapamiętywanie parametrów wielu operatorów min. 8
c)	Programowanie i zapamiętywanie wielu programów dla jednego operatora min. 8
d)	Zasilanie sprężonym powietrzem 6-8 BAR, przepływ min. 110l/min
e)	Głosowe potwierdzenie wybieranych opcji
f)	Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych
g)	Sterowanie parametrami poprzez ekran dotykowy, bezprzewodowy pilot oraz sterownik nożny. Ekran dotykowy na podstawie obrotowej, niezależnie od całego urządzenia
h)	Wyposażenie: Sterowniki nożne 2 szt. Rozkładana taca z możliwością regulacji wysokości / Wielorazowa endodiatermia 23G + przewód – 2 zestawy / Filtr manualny do mikroskopu Meller Wedel z przewodem – 1 kpl / Wielorazowa diatermia exo – pęsetkowa, z przewodem – 1 zestaw / Gogle ochronne 532nm – 2 szt / KompresorGłowica do fako i fakofragmentacji3 szt. / Bimanuale I/A3 szt. / Filtr do mikroskopu Möller Wedel , Manualny1szt / Rękojeść igły fletowej 2 szt. / Mikro pęsetka wielorazowa , typu Eckardt.2 szt. / Mikro nożyczki wielorazowe poziome zagięte 2 szt.
i)	Sterowniki nożne (główny oraz do oddzielny do lasera) posiadają możliwość pracy przewodowej i bezprzewodowej. Przewody łączące zawarte w zestawie. Sterownik główny posiada możliwość dowolnego zaprogramowania min. 8 pomocniczych klawiszy funkcyjnych, sterownik do lasera posiada 2 klawisze służące do zmiany mocy lasera
j)	Podwójne kółka jezdne, z centralnym mechanizmem blokady. Kółka wyposażone w fartuchy chroniące przed najeżdżaniem na przewody.
k)	Akcesoria jednorazowe (kaseta, witrektom i inne) oraz głowica fako posiadają gniazda przyłączeniowe w przednim panelu urządzenia.
l)	Wbudowana kroplówka automatyczna z możliwością zaprogramowania jej wysokości w zależności od aktualnego kroku podczas zabiegu
m)	Wbudowany system wymuszonej infuzji ciśnienia w butelce. Gniazdo do podłączenia drenu do wymuszonej infuzji ciśnienia znajduje się w tylnej części urządzenia.

	1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

	Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

	Użyczający oświadcza, iż przedmiotem użyczenia będzie aparat (marka, model) ………………………, którego wartość brutto wynosi: ………………….. PLN (słownie: ……………………….. PLN brutto). § 1 pkt 2 wzór umowy Użyczenia stanowiący załącznik nr 3a do SIWZ.

	............................................................................................. / Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy