EZ/ZP/90/2017/EK

Załącznik nr 2 a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Kardiomonitory z centralą monitorującą  – 10 stanowisk monitorowania oraz stacja centralnego monitorowania

PAKIET NR 1

| Lp. | Opis | Wymagania graniczne* i/lub ocena punktowa | Parametry oferowane (Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KARDIOMONITORY – 10 szt. |
|  | Producent / kraj pochodzenia: | podać |  |
|  | Model/ typ | podać |  |
|  | Rok produkcji 2017 | TAK, podać |  |
|  | Monitor przyłóżkowy (kardiomonitor) o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne). | TAK |  |
|  | Wyposażenie w moduły pomiarowe: - EKG/HR – 10 szt. - SPO2 – 10 szt. - oddech – 10 szt. - NIBP i IBP (2 kanały) – 10 szt. - temperatura – 10 szt. - CO2 – 5 szt. Każdy z kardiomonitorów musi mieć możliwość współpracy z każdym z ww. modułów pomiarowych i opisanych poniżej modułów transportowych. Poprzez współpracę należy rozumieć możliwość prezentacji danych na ekranie kardiomonitora, nastawiania z poziomu monitora granic alarmowych i przesyłanie danych do centrali monitorującej Pomiar SPO2oparty o algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. Pomiar SpO2 w zakresie od 1 do 100% z rozdzielczością 1%. Pomiar tętna w zakresie od 25 do 240 ud./min. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej w zakresie od 0,02 do 20 z rozdzielczością 0,01 Przy zastosowaniu odpowiedniego modułu czujniki do pomiaru SpO2 i tętna służą również do pomiaru poziomu hemoglobiny (SpHb), zawartości tlenu (SpOC) i wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej PVI (brak konieczności wymiany czujników do SpO2 w przypadku monitorowania SpHb, SpOC i PVI) | TAK |  |
|  | Wyżej opisane moduły pomiarowe w postaci dedykowanych, wymiennych, jedno lub wieloparametrowych kostek, wpinanych i przenoszonych między monitorami bez udziału serwisu i użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe oraz opisany poniżej moduł transportowy montowane w zewnętrznej stacji dokującej modułów, która jest umiejscowiona na stanowisku pacjenta niezależnie od ekranu głównego monitora. | TAK |  |
|  | Stacja dokująca modułów pozwala na zamocowanie opisanego poniżej modułu transportowego (zapewnia jego zasilanie oraz ładowanie akumulatora). Stacja dokująca modułów posiada min. 4 gniazda dla dodatkowych modułów pomiarowych – wymagana możliwość przyszłego podłączenia następujących modułów do pomiaru min.: głębokość uśpienia BIS, ciągły rzut minutowy serca, min. 2 kanały inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi. | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego umiejscowienia stacji dokującej modułów na stanowisku pacjenta, również po przeciwnych stronach łóżka pacjenta (w zestawie kabel łączący stację dokującą modułów z ekranem głównym min. 2,0 m). | TAK |  |
|  | Wszystkie przewody pomiarowe i gniazda oznaczone różnymi kolorami dla łatwej identyfikacji | TAK |  |
|  | Dodatkowo kardiomonitory powinny mieć możliwość rozbudowy o inne funkcje pomiarowe (sterowane z ekranu kardiomonitora), które mogą być monitorowane jednocześnie z wymaganymi pomiarami EKG/HR, SPO2, oddech , NIBP i IBP (2 kanały), temperatura, CO2: | TAK |  |
|  | - ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji przezpłucnej lub pomiar dostępny z jednego dostępu naczyniowego oparty na analizie zmian ciśnienia krwi | TAK |  |
|  | - saturacja żylna (SvO2) | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | - pomiar 8-mio kanałowego EEG realizowany z modułu zasilanego z jednostki głównej | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Brak wbudowanych wentylatorów (dotyczy wszystkich zaoferowanych elementów monitora i modułów pomiarowych) | TAK |  |
|  | Każdy kardiomonitor wyposażony w moduł transportowy posiadający wbudowany kolorowy dotykowy ekran o przekątnej min. 5,7 cala i rozdzielczości min. 640 x 480, zabierany z pacjentem na czas transportu, zapewniający ciągłość monitorowania przynajmniej podstawowych parametrów (EKG, oddech, NIBP, IBP, SpO2, temperatura, CO2), archiwizacji trendów, wyposażony w system alarmów i zasilanie akumulatorowe | TAK |  |
|  | Moduły transportowe realizujące tzw. „koncepcję transportu”. Moduły transportowe umożliwiają przenoszenie między stanowiskami informacji: ustawień, danych pacjenta (min. ID, nazwisko, waga, płeć, typ krwi) i min. 20 godzinny zapis: trendów graficznych i tabelarycznych, historii arytmii, funkcji „holterowskiej” co najmniej 4 krzywych. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Prezentacja min. 6 krzywych dynamicznych na ekranie modułu transportowego Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Prezentacja min. 9 krzywych dynamicznych na ekranie modułu transportowego. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Moduł transportowy wyposażony w funkcję tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego EKG w oparciu o pomiar 10 żyłowym przewodem z opisem (funkcja nie realizowana za pośrednictwem centrali) | TAK |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w wyjście sygnału ECG/BP (ekg/ ciśnienie krwi) | TAK |  |
|  | Moduł transportowy z funkcją jednoczesnej prezentacji w trendzie graficznym, min. 2 parametrów | TAK |  |
|  | Masa kompletnego modułu transportowego z ekranem i akumulatorem max 2 kg | TAK |  |
|  | Każdy moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Akumulator modułu transportowego umożliwia ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez okres min. 5 godzin. | TAK |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w tryb transportowy, tzn. po aktywacji wyświetlenie wartości numerycznych w postaci dużych liczb oraz min. 2 krzywych dynamicznych z wyświetleniem w formie wartości numerycznej aktualnego czasu pracy baterii pozostałego do wykorzystania | TAK |  |
|  | Element / moduł transportowy musi być odporny na wstrząsy i upadki (co najmniej z wysokości 0,75 m, lub spełnienie normy MIL-STD-810F 516.5 (Mechanical shock, Procedure IV- Transit drop ) | TAK |  |
|  | Szczelna obudowa modułu transportowego, zapewniająca ochronę przed kurzem i umożliwiająca łatwe czyszczenie, klasa szczelności min IP32 | TAK |  |
|  | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o podłączenie innych urządzeń zewnętrznych różnych producentów, takich jak: - pompy infuzyjne - aparaty do terapii nerkozastępczej Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora, przesyłanie ich do stacji centralnego monitorowania. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość prezentacji pętli oddechowych z podłączonych respiratorów | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w kolorowy ekran w postaci płaskiego wbudowanego pojedynczego ekranu LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej: - min. 15 cali x 5 szt. - min 18,5 cali x 5 szt. do jednoczesnej prezentacji min. 16 krzywych dynamicznych mierzonych parametrów (w pozostałych 5 kardiomonitorach min 12 ) | TAK | - zgodnie z wymogiem 0-pkt. - 10 szt. kardiomonitorów przekątna ekranu min 18,5 cali - 10 pkt PODAĆ WIELKOŚĆ EKRANU KARDIOMONITORÓW |
|  | Funkcja edycji układu ekranu wyświetlania parametrów życiowych typu „przeciągnij i upuść” (ang. „drag and drop”) z poziomu ekranu monitorowania (bez wyszukiwania w menu) - Dotyczy kardiomonitorów z ekranem min. 18,5” | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Prezentacja na ekranie monitora aktualnych wartości liczbowych i krzywych dynamicznych oraz trendów z okresu min 24 godzin | TAK |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min 60 sek. | TAK |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja w trendzie graficznym, min. 5 parametrów | TAK |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami (tabelarycznymi, graficznymi), funkcja „holterowską”, historią alarmów oraz historią arytmii, przeglądem odcinków ST tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
|  | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi | TAK |  |
|  | Fabrycznie zaprogramowane różne formaty wyświetlania danych na ekranie. | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania układu menu, w tym dodawania i usuwania z ekranu głównego skrótów do wybranych funkcji monitora | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez sprzętowe lub ekranowe przyciski szybkiego dostępu, ekran dotykowy. Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa wszystkich parametrów monitorowanych. Funkcja szybkiego automatycznego nastawienia granic alarmowych z uwzględnieniem aktualnie mierzonych wartości Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia w jednym oknie aktualnie nastawionych progów alarmowych dla wszystkich parametrów monitorowanych | TAK |  |
|  | Wbudowane min 2 porty USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń takich jak: klawiatura, mysz itp. | TAK |  |
|  | Wbudowany port video do podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego komputera z niezależnym od systemu kardiomonitora systemem operacyjnym, pozwalającego na instalację własnych aplikacji Użytkownika oraz dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System stabilnego i bezpiecznego mocowania monitora do ściany/kolumny/szyny itp. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50 Hz – zasilacz wbudowany w kardiomonitor | TAK |  |
|  | Monitorowanie zapisu EKG, wybór liczby monitorowanych odprowadzeń: 3, 7 , 12 odprowadzeń. Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG. W komplecie przewód główny 5 lub 6 elektrodowy | TAK |  |
|  | Pomiar akcji serca (HR) w zakresie min 15-300 ud/min. | TAK |  |
|  | Analiza zapisu EKG równocześnie w co najmniej w 2 odprowadzeniach z sygnalizacją alarmową zaburzeń rytmu. Co najmniej 23 rozpoznawane typy zaburzeń rytmu | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów dla poszczególnych typów zaburzeń | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja wartości ST w zakresie min. -20 do +20 mm | TAK |  |
|  | Wyjście analogowe sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 0-150 odd/min, Prezentacja krzywej oddechowej i częstości oddechu.Możliwość wyboru odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru respiracji. Alarm bezdechu z regulowanym czasem opóźnienia opóźnienia min. 10 – 40 sek. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min 1-100%. Pomiar tętna w zakresie min 30-240 bpm. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej, wartości liczbowej tętna i SpO2, wskaźnika parfuzji. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. Każdy kardiomonitor wyposażony w standardowy czujnik na palec dla dorosłych (1 szt) | TAK |  |
|  | Monitorowanie poziomu hemoglobiny (SpHb), zawartości tlenu (SpOC) i wskaźnik zmienności fali pletyzmograficznej PVI - co najmniej 1 moduł wymienny, kompatybilny z każdym oferowanym monitorem lub pomiar w urządzeniu zewnętrznym z odczytem danych na ekranie kardiomonitora (podłączenie urządzenia zewnętrznego możliwe do każdego zaoferowanego monitora, poprzez podłączenia kabla do odpowiedniego gniazda) | TAK | Moduł wymienny – 10 pkt Urządzenie zewnętrzne – 0 pkt |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych(trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie | TAK/NIE | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Funkcja pomiaru NIBP podczas pompowania mankietu realizowana w module transportowym | TAK/NIE | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego automatyczny i na żądanie metodą oscylometryczną. Prezentacja oraz możliwość programowania alarmów dla wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min 5-240 minut. Funkcja automatycznej opaski uciskowej ułatwiająca wkłucie. Każdy monitor wyposażony w przewód dł. min. 2m i 3 mankiety dla dorosłych w różnych rozmiarach | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną min. 2 kanały pomiarowe w każdym kardiomonitorze. Możliwość pomiaru i wyboru różnych etykiet ciśnień. W komplecie 1 przewód na każdy kanał pomiarowy | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej dla ciśnienia tętniczego i żylnego | TAK |  |
|  | Możliwość zerowania wybranego ciśnienia lub wszystkich równocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania przetworników IBP różnych producentów bez naruszenia warunków gwarancji (podać producentów jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | Pomiar zmienności ciśnienia (PPV lub SPV) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ mierzonego zawsze w tym samym pkt. cyklu oddechowego przy pomiarze kapnografii | TAK/NIE | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Pomiar temperatury w min 1 torze pomiarowym, z możliwością rozszerzenia do 3 torów. W przypadku większej ilości torów prezentacja wartości poszeczególnych temperatur i różnicy 2 temperatur. W komplecie do każdego monitora: - przewód do podłączenia jednorazowych czujników temperatury głębokiej x 1 szt. - czujnik jednorazowy do pomiaru temperatury głębokiej (min. 2 szt.) | TAK |  |
|  | Moduł do pomiaru kapnografii CO2 x min. 5 szt. Pomiar w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych . Pomiar u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym. Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. etCO2 : min. 0 – 98 mmHg.. Oddech: min. 3 – 120 odd./min. Możliwość pomiaru na każdym stanowisku. W komplecie do każdego modułu: czujnik pomiarowy – 1szt. Zestaw adapterów dla pacjentów zaintubowanych min. 30szt. Zestaw adapterów dla pacjentów niezaintubowanych min. 30szt. | TAK |  |
|  | Adapter do pomiaru CO2 dla niezaintubowanych wyposażony w dedykowane mocowanie do prowadzenia tlenoterapii. | TAK/NIE | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Ciągły pomiar nieinwazyjnego rzutu minutowego serca. Pomiar realizowany poprzez moduł pomiarowy lub dedykowane oprogramowanie. Realizacja na 1 stanowisku – Dotyczy kardiomonitorów z ekranem min. 18,5” | TAK |  |
|  | Pomiar nieinwazyjnego rzutu serca realizowany bez konieczności używania dodatkowych dedykowanych do realizacji pomiaru akcesoriów | TAK/NIE | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
|  | Oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii. Realizacja na 1 stanowisku – Dotyczy kardiomonitorów z ekranem min. 18,5” | TAK |  |
|  | CENTRALA MONITORUJĄCA | TAK |  |
|  | Centrala monitorująca do komunikacji z min. 10 kardiomonitorami (monitorami funkcji życiowych) | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego nadzoru musi umożliwiać dostęp do danych rejestrowanych przez kardiomonitory w czasie rzeczywistym a także przegląd retrospektywny. Możliwość konfiguracji sposobu prezentacji i rodzaju danych w każdym stanowisku | TAK |  |
|  | Każde stanowisko centralnego nadzoru wyposażone w 1 ekran roboczy typu LCD TFT o przekątnej min. 23 cale | TAK |  |
|  | Centrala posiada funkcje prezentacji: - trendów graficznych i tabelarycznych - wyników pomiarów - zapisu ciągłego krzywych dynamicznych tzw. full disclosure min. 6 krzywych dla każdego pacjenta Przegląd w.w. danych z ostatnich min 72 godzin na ekranie centrali | TAK | Przegląd danych od 72 do 168 godzin (7 dni) – 0 pkt Przegląd danych 168 godzin (7 dni) i więcej – 5 pkt |
|  | Możliwość wyboru danych wyświetlanych na ekranie zbiorczym niezależnie dla każdego pacjenta, w tym co najmniej 2 krzywych dynamicznych, parametrów liczbowych i trendów graficznych | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe na min 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych | TAK |  |
|  | Sterowanie z poziomu centrali podstawowymi funkcjami kardiomonitorów, w tym co najmniej: - ustawianie granic alarmowych - uruchamianie pomiarów ciśnienia - wybór interwału pomiaru ciśnienia | TAK |  |
|  | Zdalne uciszanie alarmów w monitorach przyłóżkowych z poziomu centrali. | TAK |  |
|  | Lista zdarzeń alarmowych z ostatnich min 1000na każde stanowisko. | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych przyjmowanych pacjentów za pomocą standardowej klawiatury i myszy | TAK |  |
|  | System centralnego monitorowania przygotowany do komunikacji ze szpitalnym systemem informatycznym w standardzie medycznym HL7 | TAK |  |
|  | Menu użytkownika w języku polskim | TAK |  |
|  | System centralnego monitorowania wyposażony w zasilanie awaryjne UPS oraz drukarkę laserowową A4 | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia centrali w trwałe archiwum danych rejestrowanych przez centralę monitorującą - serwer systemu monitorowania połączony z macierzą dyskową lub dyskiem sieciowym (NAS) dedykowanym do długotrwałej (bez ograniczeń czasowych) archiwizacji danych parametrów życiowych pacjentów. Przesyłanie danych do archiwum na bieżąco, w trakcie monitorowania. Gromadzone dane: trendy wszystkich monitorowanych parametrów życiowych, zdarzenia alarmowe, przebiegi dynamiczne. Czas przechowywania danych limitowany wyłącznie wielkością zasobów dyskowych. Dane przechowywane w bazie SQL z partycjonowaniem i kompresją danych. Możliwość tworzenia własnych zapytań do bazy za pomocą standardowych skryptów SQL. Serwer z funkcją WWW zarządzający archiwizacją i zapewniający dostęp do danych za pomocą przeglądarki internetowej; możliwe ograniczenie dostępu do danych za pomocą kont użytkownika i haseł Dokumentacja struktury bazy danych | TAK/NIE | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Okres gwarancji na całość systemu – min. 24 miesiące | TAK | Wartość podstawowa – 0 pkt Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji powyżej minimalny Zamawiający przyzna 2 pkt. tj.: 1 miesiąc – 2 pkt., itd. .... 12 miesięcy – 24 pkt. Maksymalny oceniany okres dodatkowej gwarancji to 12 miesięcy. PODAĆ OKRES GWARANCJI |
|  | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych) które zostaną wykonane przez gwaranta | TAK, podać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca