EZ/ZP/90/2017/EK

Załącznik nr 2 c do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Respirator – 1 szt

PAKIET NR 3

| l.p | Opis | Wymagania graniczne* i/lub ocena punktowa | Parametry oferowane (Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent / kraj pochodzenia: | podać |  |
| 2 | Model/ typ | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji 2017 | Podać |  |
| 4 | Czasowo zmienny respirator sterowany objętościowo i ciśnieniowo, wspomagający wentylację wymuszoną lub wspomaganą o objętości oddechowej od 50 ml wzwyż. Eksport danych w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
| 5 | Respirator przenośny Masa 5,3 kg (+/- 1kg) (wraz z wewnętrznym akumulatorem). | Punktacja (0-20): > 6 kg – 0 pkt., ≤6 Kg – 20 pkt. |  |
| 6 | Z wewnętrznym akumulatorem litowo-jonowym i czasem pracy wynoszącym ok. 4 godziny (h). | Punktacja (0-20): < 4 h – 0 pkt., ≥4h–20 pkt. |  |
| 7 | Zasilanie gazowe: Tlen medyczny 270kPa do 600kPa przy 100 l/min. Zużycie gazu dla sterowania średnio 0,5 l/min. wewnętrznego. | Tak, podać |  |
| 8 | Tryb wentylacji VC–CMV, VC–AC, VC–SIMV, SpnCPAP, PC–BIPAP. | Tak, podać |  |
| 9 | Dodatkowe wspomaganie ciśnieniowe: w trybach wentylacji VCSIMV, PC–BIPAP oraz SpnCPAP. | Dodatkowe wsparcie ciśnieniowe w 2 trybach wentylacji – 0 pkt Dodatkowe wsparcie ciśnieniowe w więcej niż 2 trybach wentylacji – 20 pkt |  |
| 10 | Wentylacja przy bezdechu: w trybie wentylacji SpnCPAP. | Tak, podać |  |
| 11 | Tryb wentylacji typu Auto Flow w trybach wentylacji VC–CMV, VC–AC oraz VC–SIMV. | Tak, podać |  |
| 12 | NIV (wentylacja nieinwazyjna przez maskę): w trybach wentylacji: SpnCPAP(/PS), PC–BIPAP(/PS), VC–CMV/AF, VC–AC/AF oraz VC–SIMV/AF. | TAK - 20 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 13 | Kapnografia. Pomiar CO2 w strumieniu głównym. | TAK, podać |  |
| 14 | Tryb CPR (reanimacja) ograniczona ciśnieniowo wentylacja o zmiennej objętości wdechowej, po osiągnięciu Pmax. | Tak, podać |  |
| 15 | Częstość oddechów min: 2 do 60/min (VC–SIMV, PC–BIPAP), 5 do 60/min (VC–CMV, VC–AC), 12 do 60/min dla wentylacji przy bezdechu. | Tak, podać |  |
| 16 | Objętość oddechowa VT 0,05 do 2,0 1; BTPS, Ti/ I:E I:E lub Ti konfigurowane dla wszystkich trybów wentylacji. Czas wdechu Ti 0,2 do 8s. | Punktacja (0-20): I:E lub Ti konfigurowane dla 2-4 trybów wentylacji – 0 pkt I:E lub Ti konfigurowane dla więcej niż 4 trybów wentylacji – 20 pkt. |  |
| 17 | Ciśnienie wdechowe Pinsp PEEP regulowany w zakresie min.: PEEP+3 do +50 mbar. | Tak, podać |  |
| 18 | Stężenie O2 40 do 100% obj. PEEP/CPAP 0 do 20 mbar. Czułość wyzwalania 1 do 15/l/min (wyzwalanie przepływem). | Tak, podać |  |
| 19 | Wspomaganie ciśnieniowe Psupp 0 do 35 mbar (ponad PEEP). | Tak, podać |  |
| 20 | Nachylenie (czas wzrostu ciśnienia) regulowany na min. 3 poziomach wolny, standardowy, szybki Maks. przepływ wdechowy 100 l/min przy ciśnieniu zasilania ≥350 kPa. | Tak, podać |  |
| 21 | Wyświetlanie na ekranie następujących wartości: min. MVe, FiO2, RR, VTe, PEEP, Pmean, PIP, Pplat, MVesp, RRspon. | Tak, podać |  |
| 22 | Krzywa ciśnienia w drogach oddechowych Paw, krzywa przepływu. | Tak, podać |  |
| 23 | W komplecie zestaw rur jednorazowych dla dzieci i dorosłych po min. 5 szt + butla aluminiowa o poj. min. 2,5 l | Tak, podać |  |
| 24 | Okres gwarancji na całość systemu – min. 24 miesiące | Wartość podstawowa – 0 pkt Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji powyżej minimalny Zamawiający przyzna 2 pkt. tj.: 1 miesiąc – 2 pkt., itd. .... 12 miesięcy – 24 pkt. Maksymalny oceniany okres dodatkowej gwarancji to 12 miesięcy. PODAĆ OKRES GWARANCJI |  |
| 25 | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych) które zostaną wykonane przez gwaranta | Tak, podać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca