Kielce, 25.10.2017r.

EZ/ZP/88/2017/RI

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy, echokardiografu średniej klasy oraz  głowicy ultrasonografii epiaortalnej do badania echokardiograficznego aorty dla potrzeb oddziałów WSzZ w Kielcach”.

Znak sprawy: EZ/ZP/88/2017/RI

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w powiazaniu z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pakiet nr 1 - Dostawa mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy – 1 szt. do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów kardiologii WSzZ w Kielcach

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, I. Ramię C, pkt. 2

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie zdania „Najmniejsza odległość pomiędzy powierzchniami kołpak - I.I.  (tzw. „wolna przestrzeń”) - min. 77 [cm]”

zdaniem: „Najmniejsza odległość pomiędzy powierzchniami kołpak – detektor cyfrowy  (tzw. „wolna przestrzeń”) - min. 77 [cm]”.

Oznaczenie I.I stosuje się dla wzmacniacza obrazu, natomiast w postępowaniu wymagany jest detektor cyfrowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w pkt 2 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

„Najmniejsza odległość pomiędzy powierzchniami kołpak – detektor cyfrowy  (tzw. „wolna przestrzeń”) - min. 77 [cm]”.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, Ramię C, pkt. 16

Czy Zamawiając dopuści aparat, w którym wózek z ramieniem C ma szerokości 83 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, Ramię C, pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat z uchwytem mocowanym do ramienia C w bezpośredniej bliskości detektora cyfrowego? Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że funkcjonalność ta będzie ułatwiała pozycjonowanie ramienia C w sterylnym środowisku pracy.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, Generator, punkt 21

Czy Zamawiający dopuści aparat z mocą generatora 12 kW, podaną zgodnie z normą IEC60613 ?

Producent oferowanego przez nas aparatu podaje moc generatora zgodnie z normą IEC60613, powszechnie stosowaną przez producentów aparatury rentgenowskiej. Sytuacja, w której nie określono jednoznacznego kryterium definicji mocy może prowadzić do niepotrzebnych kontrowersji po złożeniu ofert.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ. Podana w zapytaniu norma dotyczy ognisk lampy RTG. Zamawiający wymaga generatora o mocy min. 15kW zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi mocy generatorów RTG.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, Generator, punkt 30

Czy Zamawiający dopuści aparat z mocą  z maksymalnym prądem radiografii cyfrowej 120 mA?

Nasz aparat oferuje prąd radiografii cyfrowej 120 mA - niewiele niższy od wymaganego 123 mA, natomiast maksymalny prąd skopii impulsowej naszego aparatu wynosi 119 mA, co znacznie przekracza oczekiwanie Zamawiającego (60mA). Chcielibyśmy zaznaczyć, że ma to istotne znaczenie, gdyż skopia impulsowa jest podstawowym, najczęściej wykorzystywanym trybem pracy aparatu, podczas gdy radiografii cyfrowej używa się incydentalnie.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, Generator, punkty 25 i 26

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg,  w którym  tryb skopii ciągłej jest realizowany przez skopię impulsową z 30 p/s i maksymalnym prądem 119 mA?

Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego z punktu widzenia operatora obserwującego monitory systemu, natomiast  skopia impulsowa zapewnia mniejszą dawkę niż skopia ciągła.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, Lampa i kolimatory, pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający przesłonę prostokątną do kolimacji koncentrycznej?

Wymagany kolimator źrenicowy, który służy do kolimacji koncentrycznej w kształcie koła, w przypadku aparatu wyposażonego w detektor prostokątny jest nieuzasadniony. Jest to starsze rozwiązanie niekorzystne dla operatora, ponieważ powoduje znaczącą utratę informacji na obrazie (obcięcie dużych fragmentów narożników obrazu).

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, Lampa i kolimatory, pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w kolimator prostokątny i szczelinowy, w celu ochrony przed promieniowaniem pacjenta i osób uczestniczących w badaniu?

Jest to rozwiązanie stosowane powszechnie w aparatach rtg w celu zmniejszenia promieniowanie rozproszonego. Natomiast wymóg funkcjonalności automatycznego pozycjonowana blend za naciśnięciem jednego przycisku uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, Detektor cyfrowy, pkt. 42

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie zdania „Ilość pól wzmacniacza obrazu” zdaniem „Ilość pól detektora cyfrowego”.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w pkt 42 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ nadając mu następujące brzmienie:

„Ilość pól detektora cyfrowego – min. 3”.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, Detektor cyfrowy, punkty 43, 45

Czy Zamawiający dopuści aparat z detektorem o rozdzielczości 1536 x 1536 pikseli i rozmiarem piksela 194 µm?

Jest to wielkość nieznacznie różniąca się od wymaganej przez Zamawiającego min. 1560 x 1420 i nie będzie miała praktycznego znaczenia dla użytkowania aparatu i otrzymywanych obrazów. Natomiast wymóg rozdzielczości i matrycy przetwarzania obrazu min. 1560 x 1420 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Należy przy tym podkreślić ,że  nasze rozwiązanie w sumie  ma większą matryce obrazującą niż ta, której wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aparat z detektorem o rozdzielczości 1536 x 1536 pikseli, natomiast rozmiar piksela zgodnie z odp. na pytanie nr 22.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, Wózek z monitorami, pkt. 58

Czy Zamawiający poprzez wymóg monitora referencyjnego dotykowego do obsługi funkcji postprocessingu rozumie kolorowy monitor dotykowy,  umieszczony w wózku z monitorami,  do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu, funkcjami postprocessingu oraz prezentacją obrazu klinicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający przez wymóg monitora referencyjnego dotykowego, rozumie standardowe rozwiązanie w którym na wózku z monitorami zamontowane są dwa monitory o jednakowych parametrach takich jak przekątna i luminancja, z których jeden pełni funkcję monitora referencyjnego wyposażonego w ekran dotykowy.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, Wózek z monitorami, pkt. 60

Czy Zamawiający dopuści monitory z jasnością 600 cd/m2?

Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego .

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Załącznik nr 2a do SIWZ, Środki techniczne mierzące i redukujące dawkę promieniowania podczas zabiegów, pkt. 76

Czy zamiast pilota do wyzwalania ekspozycji Zamawiający dopuści wielofunkcyjny przewodowy przełącznik nożny, z możliwością programowania poszczególnych przycisków łącznie z możliwością zapisywania obrazów i scen oraz włącznik ręczny, służący do wyzwalania promieniowania przy wózku z ramieniem C, który może pełnić funkcję dodatkowego klawisza wyzwalania promieniowania w obrębie ramienia C?

Opisane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego przez Zamawiającego , a z praktycznego punktu widzenia i obsługi aparatu sprowadza się do tego samego, dając możliwość wyzwalania promieniowania poprzez przycisk nożny i ręczny.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowywane opis przedmiotu zamówienia, iż ze względu na lepszą funkcjonalność systemu wymaga oprócz bezprzewodowego pilota do wyzwalania ekspozycji również bezprzewodowy przełącznik nożny do wyzwalania ekspozycji.

Pytanie nr 14

W pkt. 42 (DETEKTOR CYFROWY) Zamawiający wymaga: „Ilość pól wzmacniacza obrazu – min. 3”. W związku z tym, że wzmacniacz obrazu występuje tylko w aparatach analogowych, a przedmiotem Zamówienia jest aparat w pełni cyfrowy tj. z cyfrowym detektorem obrazu, wnosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę treści wymogu na następującą: „Ilość pól obrazowych – min. 3”

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w pytaniu nr 9.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z głębokością 68 cm ?

Opisany parametr wskazuje na konkretnego wykonawcę i jednego oferenta.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający określił w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ parametry minimalne urządzenia na poziomie: Głębokość ramienia C - min. 72   [cm]. Parametr ten stanowi element kryterium oceny ofert i jego obniżenie w ocenie Zamawiającego jest niekorzystne.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z wolną przestrzenią 76 cm?

Opisany parametr wskazuje na konkretnego wykonawcę i jednego oferenta.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z SID 97 cm?

Opisany parametr wskazuje na konkretnego wykonawcę i jednego oferenta

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ. parametr istotnie wpływa na pozycjonowanie ramienia podczas przeprowadzanych zabiegów.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem pionowym zmotoryzowanym 42 cm?

Opisany parametr wskazuje na konkretnego wykonawcę i jednego oferenta.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający określił w pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ parametry minimalne urządzenia na poziomie: Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego ramienia C – min. 45 [cm]. Parametr ten stanowi element kryterium oceny ofert i jego obniżenie w ocenie Zamawiającego jest niekorzystne.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem orbitalnym 135 stopni?

Opisany parametr wskazuje na konkretnego wykonawcę i jednego oferenta.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z dodatkowym monitorem na ramieniu 9” ?

Opisany parametr wskazuje na konkretnego wykonawcę i jednego oferenta.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający określił w pkt 18 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ parametry minimalne urządzenia na poziomie: Dodatkowy monitor na wózku z ramieniem C min 11’’. Parametr ten stanowi element kryterium oceny ofert i jego obniżenie w ocenie Zamawiającego jest niekorzystne.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z skopią pulsacyjną 1 – 25 p/s . W Polsce mamy do czynienia z częstotliwością 50Hz zatem nie osiągalnym jest uzyskanie 30 p/s?

Opisany parametr wskazuje na konkretnego wykonawcę i jednego oferenta

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z matrycą 1536 x 1536 i 195 mikronów, wartość podana w SIWZ jednoznacznie charakteryzuje aparat firmy Philips.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza. Jednakże wielkość max. plamki pozostaje na niezmienionym poziomie 185 µm. Parametr ten stanowi element kryterium oceny ofert i jego obniżenie w ocenie Zamawiającego jest niekorzystne.

Pytanie nr 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o bezwzględne wpisanie wymogu ustanowionego w dotacji ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach programu wyposażenia/doposażenia w mobilne aparaty RTG z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej który brzmi:„mobilny aparat rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych, Aparat rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych to taki, który powinien posiadać m.in wzmacniacz lub detektor pozwalający na obrazowanie dużych obszarów naczyniowych, układ chłodzenia lampy cieczą pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia. W innym przypadku aparat ten nie będzie spełniał wymogów otrzymania dotacji.

Odpowiedź:

Aparat, który jest kupowany w ramach w dotacji ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach programu wyposażenia/doposażenia w mobilne aparaty RTG z ramieniem C wysokiej klasy do operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej stanowi przedmiot postępowania w pakiecie nr 4. Wobec powyższego pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1.

Pakiet nr 2 – Dostawa echokardiografu średniej klasy – 1 szt. do poradni kardiologii dziecięcej WSzZ w Kielcach

Pytanie nr 1

Pkt. 68 Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną o paśmie min. 3-8 MHz, pole obrazowania min. 110 stopni, min. 128 elementów.

W punktach 54-56 Zamawiający oczekuje dostawy głowicy sektorowej pediatrycznej o paśmie 3 MHz do 9 MHz±1 MHz, kącie pola skanowania do 115 stopni i min. 96 elementach. Czy w związku z tym wymaganie w punkcie 68 możliwości rozbudowy o głowicę o zbliżonych parametrach nie jest wynikiem omyłki pisarskiej? Prosimy o doprecyzowanie bądź usunięcie wymogu opisanego w punkcie 68

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuję SIWZ w pkt 68 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ poprzez wykreślenie w całości powyższego pkt.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania, aparat echokardiograficzny renomowanego producenta o parametrach bardzo zbliżonych do wymaganych, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Lp | Parametry |
| --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 |
| Parametry ogólne |
| 2 | Masa całkowita aparatu 83,6 kg |
| 3 | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50 Hz |
| 4 | Całkowicie cyfrowy układ przetwarzania wiązki (beamformer) zapewniający maksymalny zakres dynamiczny systemu, z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym |
| 5 | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) od 1MHz do 18 MHz |
| 6 | Ilość aktywnych gniazd dla głowic USG – 4 |
| 7 | Gniazdo głowicy „ślepej” |
| 8 | Głębokość penetracji z możliwością wykonania pomiarów w B / CD – mode i w Dopplerze – 30 cm |
| 9 | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli. |
| 10 | Przekątna monitora 21,5 ” |
| 11 | Pulpit wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej 12” do sterowania funkcjami aparatu |
| 12 | Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min. 20,3 cm |
| 13 | Możliwość obrotu pulpitu o 180 stopni z pozycji środkowej |
| 14 | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. Cine loop) dla prezentacji Dopplera |
| 15 | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D ≥ 2200 |
| 16 | Pojemność pamięci dynamicznej – długość zapamiętywanego zapisu spektrum Dopplera równa 64 sek. |
| 17 | Zintegrowany moduł EKG |
| 18 | Automatyczna optymalizacja obrazu (skali szarości 2D, PRF i linii bazowej dopplera spektralnego) przy pomocy jednego przycisku |
| 19 | Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic USG, tzw. „presety” |
| 20 | System cyfrowej archiwizacji obrazów : Pojemność dysku przeznaczona na archiwum HDD = 512 GB Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach typu USB Archiwizacja danych na udostępnionych dyskach sieciowych w formacie natywnym dla aparatu Eksport obrazów w formatach zgodnych z systemem Windows (AVI, JPEG) min. na nośniki USB |
| 21 | Możliwości przetwarzania obrazów : Zmiana map B-mode Zmiana zakresu dynamiki B-mode Regulacja prędkości odtwarzania pętli Regulacja wzmocnienia B-mode, dopplera kolorowego i dopplera spektralnego Wyłączenie trybu Dopplera kolorowego na obrazie B-Mode/Doppler Kolorowy Wykonanie wszystkich pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych w tym: PISA, Qp/Qs, EF. |
| 22 | Wyjście USB przy panelu operatora |
| 23 | Cyfrowa drukarka (video-printer) czarno-biała |
| 24 | Aktywny Interfejs DICOM 3.0 |
| Tryby obrazowania i parametry pomiarowe |
| 25 | Tryb 2D (B-mode) |
| 26 | Ośmiokrotne powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego w trybie 2D , |
| 27 | Częstotliwość odświeżania obrazów „Frame Rate” w trybie 2D równą 1900 obrazów/sek. |
| 28 | Obrazowanie metodą skrzyżowanych ultradźwięków |
| 29 | System redukcji szumów ultradźwiękowych |
| 30 | Tryb M-Mode |
| 31 | Obrazowanie i prezentacja w trybie M-mode z efektem kolorowego Dopplera |
| 32 | Tryb M-Mode anatomiczny na obrazach na żywo, |
| 33 | M-Mode anatomiczny według linii prostej |
| 34 | Doppler pulsacyjny spektralny (PWD) |
| 35 | Zakres pomiarowy prędkości przepływu w trybie dopplera pulsacyjnego PWD powyżej 6 m/s |
| 36 | Wielkość bramki Dopplerowskiej w trybie PWD w zakresie od 0,5 do 20 mm |
| 37 | Doppler ciągły (CWD) |
| 38 | Zakres pomiarowy prędkości przepływu w Dopplerze ciągłym CWD od 0,24 do 28 m/s |
| 39 | Doppler kolorowy (CD) |
| 40 | Częstość odświeżania obrazu dla Dopplera Kolorowego (CD) 227 obrazów/s. |
| 41 | Doppler tkankowy spektralny |
| 42 | Doppler tkankowy kolorowy z częstością odświeżania do 240 fps. |
| 43 | Power Doppler (PD) |
| 44 | Tryb mieszany Duplex-Mode m.in. B+CD, B+PWD. |
| 45 | Tryb mieszany Triplex Mode B+CD+PWD, |
| 46 | Obrazowanie harmoniczne |
| 47 | Możliwości pomiarowo - obliczeniowe dla badań naczyniowych, transkranialnych, małych narządów, echo serca i pediatrycznych |
| Głowice |
| 48 | Głowica sektorowa szerokopasmowa o konstrukcji matrycowej (wielorzędowej) – technologia Pure Wave – jednorodny kryształ |
| 49 | Ilość elementów 80 |
| 50 | Zakres częstotliwości pracy od 1 MHz do 5 MHz |
| 51 | Kąt pola skanowania 90 stopni |
| 52 | Głowica sektorowa pediatryczna |
| 53 | Zakres częstotliwości pracy od 3 MHz do 8 MHz |
| 54 | Ilość elementów 96 |
| 55 | Kąt pola skanowania 90 stopni |
| 56 | Głowica liniowa |
| 57 | Ilość elementów akustycznych – 256 |
| 58 | Zakres częstotliwości pracy : 4 - 12 MHz |
| 59 | Szerokość pola widzenia 34,6 mm. |
| Możliwości rozbudowy |
| 60 | Możliwość rozbudowy o zautomatyzowany pomiar IMT |
| 61 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie typu 4D dostępne na głowicy przezprzełykowej z trybem obrazowania pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym, z rozłożeniem na 12 płaszczyzn poprzecznych, z możliwością obrazowania objętości serca z wizualizacją w dwóch przekrojach jednocześnie, regulacją wzajemnego położenia płaszczyzn przekrojów |
| 62 | Możliwość rozbudowy o głowicę elektroniczną przezprzełykową wielopłaszczyznową 3D dw o badań dorosłych, o ilości elementów min. 2500, zakresie częstotliwości pracy od 2 MHz – 7,0 MHz, kącie pola skanowania 2D : 90 stopni i 3D :105 stopni x 105 stopni |
| 63 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanej analizy zaburzeń kurczliwości lewej komory serca w oparciu o technologię śledzenia plamek ultrasonograficznych obrazu 2D, z prezentacją wyników w formie wykresu kołowego typu „bulls-eye”. |
| 64 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy kurczliwości (strain/strain rate). |
| 65 | Możliwość rozbudowy o głowicę wielopłaszczyznowa z obrazowaniem harmonicznym do badań przezprzełykowych dzieci o wadze od 3,5kg. Częstotliwośc pracy od 3 do 7 MHz i średnicy endoskopu 7,5 mm Kąt skanowania min. 90 stopni liczba elementów - 48 |
| 66 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną/noworodkową o paśmie od 4,0-12,0 MHz, pole obrazowania 90 stopni i 96 elementów |
| 67 | Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweksową o paśmie od 5-8 MHz, pole obrazowania 122 stopnie, liczba elemnetów akustycznych 256 |
| 68 | Możliwość współpracy aparatu z zewnętrznym oprogramowaniem do analizy i przetwarzania obrazów uzyskanych na aparacie w zakresie m.in.: Wykonanie wszystkich pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych w tym: PISA, Qp/Qs, EF. Analiza i pakiet pomiarowy danych obrazowych serca, m.in. analizy kurczliwości i masy lewej komory. Analiza lewej komory, analiza zastawki mitralnej. |

Odpowiedź:

Opisany powyżej aparat w niektórych punktach ważnych do zastosowania w kardiologii posiada niskie parametry. W związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu opisanego w tabeli pod warunkiem zmiany niektórych punktów tj.:

- pkt15 liczba obrazów w Cine Loop min. 5000,

- pkt. 16 pojemność pamięci dynamicznej – długość zapamiętywanego zapisu spektrum Dopplera min. 600 sek.,

- pkt. 32 tryb M-Mode anatomiczny na obrazach na żywo, zatrzymanych i dostępnych w archiwum,

- pkt. 40 częstość odświeżania obrazu dla Doopplera kolorowego (CD) min. 350 obrazów,

- pkt .49 ilość elementów głowicy min. 128

Pytanie nr 3

Parametry ogólne, L.p. 2. Masa całkowita aparatu max.75 kg:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, którego waga wynosi 100 kg?

Pragniemy nadmienić, że aparat ma bardzo nisko położony środek ciężkości, wszystkie koła są skrętne, a panel na czas przemieszczania można obrócić do pozycji transportowej, dzięki czemu jego mobilność jest bardzo wysoka.

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Parametry ogólne, L.p. 11. Pulpit wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 12” do sterowania funkcjami aparatu:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, wyposażonego                         w ekran dotykowy o przekątnej 8,9”?

Pragniemy zauważyć, że najważniejsze opcje sterujące aparatem są umieszczone w sposób ergonomiczny na panelu sterującym dzięki czemu konieczność zmiany parametrów na ekranie dotykowym jest ograniczona do minimum. Dzięki takiemu rozwiązaniu różnica 3,1” jest praktycznie niezauważalna.

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Parametry ogólne, L.p. 12. Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min. 25cm:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, z możliwością regulacji wysokości pulpitu w zakresie 20 cm?

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Parametry ogólne, L.p. 15. Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D ≥ 50000:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który dysponuje liczbą obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D wynoszącą 5000?

W trybie kardiologicznym najczęściej używanych jest nie więcej niż 5000 obrazów w pętli cine loop, aby zobaczyć (wykonać pomiary) w fazie skurczu i rozkurczu serca. Np. do prawidłowego wykonania pomiaru frakcji wyrzutowej metodą Simpsona (pomiar, przy którym zawsze posiłkuje się obrazami                 z pamięci cine loop), wymaga się wykonanie pomiarów z jednego cyklu pracy serca, w związku z czym 5000 obrazów jest wystarczająca.

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Tryby obrazowania i parametry pomiarowe, L.p. 27. Częstotliwość odświeżania obrazów „Frame Rate” w trybie 2D z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora ≥ 2000 obrazów/sek.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, którego częstotliwość odświeżania obrazów „Frame Rate” w trybie 2D wynosi 1899 obrazów/sek.

Pragniemy nadmienić, iż aparat posiada dynamikę obrazu na poziomie 230 dB oraz całkowicie cyfrowy system przetwarzania wiązki (beamformer) zapewniający maksymalny zakres dynamiczny systemu. Dzięki temu obraz wyświetlany na ekranie jest płynny i odzwierciedla rzeczywisty ruch ścian, przegród, zastawek etc. Ponadto mierzone prędkości w PW są znacznie wyższe niż wymagane.

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Tryby obrazowania i parametry pomiarowe, L.p. 34. M-Mode anatomiczny według linii prostej i dowolnej krzywej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, wyposażonego                            w M-Mode anatomiczny według linii prostej?

Pragniemy nadmienić, że aparat jest wyposażony w moduł anatomicznego M-Mode w którym linie prostą można ustawić w dowolnym miejscu na obrazie oraz pochylić pod dowolnym kątem. Istnieje również możliwość ustawienia aż do 3 linii pod różnymi kontami w różnych miejscach obrazu, wyświetlane w trybie M-Mode w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możemy obserwować różne przekroje jednocześnie tak jakby poprowadzić linię krzywą.

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Tryby obrazowania i parametry pomiarowe, L.p. 39. Zakres pomiarowy prędkości przepływu w Dopplerze ciągłym CWD min. 0,1 – 12 m/s.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, którego zakres pomiarowy prędkości przepływu w Dopplerze ciągłym CWD wynosi 0,1 – 11,55 m/s?

Pragniemy nadmienić, iż aparat posiada dynamikę obrazu na poziomie 230 dB oraz całkowicie cyfrowy system przetwarzania wiązki (beamformer) zapewniający maksymalny zakres dynamiczny systemu. Dzięki temu obraz wyświetlany na ekranie jest płynny, a różnica w prędkości wynosząca 0,45 m/s jest bez znaczenia dla jakości prowadzonych badań.

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Tryby obrazowania i parametry pomiarowe, L.p. 41. Częstość odświeżania obrazu dla Dopplera Kolorowego (CD) min 500 obrazów/s.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, którego częstość odświeżania obrazu wynosi 380 obrazów/s.?

Dzięki zastosowaniu w aparacie głowicy sektorowej PA250 wykonanej w najnowszej światowej technologii „Single Cristal” CD jest bardzo wysokiej rozdzielczości dzięki czemu oferowany przez nas parametr wystarcza do bardzo komfortowej pracy z CD, a każda fala przepływu w Dopplerze jest widoczna.

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Głowice, L.p. 50 i 52. Głowica sektorowa szerokopasmowa o konstrukcji matrycowej (wielorzędowej): Ilość elementów min. 240 oraz Kąt pola skanowania do 120 stopni:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, wyposażonego                        w głowicę sektorową posiadającą 128 elementów, o kącie pola skanowania 89 stopni, a wykonaną                      w technologii Single Crystal (pojedynczego kryształu)?

Jest to najnowsza technologia wytwarzania głowic ultrasonograficznych i echokardiograficznych, wypierająca technologię matrycową (wielorzędową). Dzięki zupełnie innemu systemowi formowania wiązki, ułożeniu kryształów ich wielkości ilość elementów głowicy ulega zmniejszeniu przy równoczesnym wzroście jakości obrazowania.

W praktyce kardiologa dziecięcego kąt skanowania niespełna 90 stopni jest w optymalny ze względu na nieduże przestrzenie międzyżebrowe małych pacjentów, przez które wykonuje się skanowanie serca. Większy kąt skanowania może powodować nachodzenie cienia od żeber na obraz, przez co                     z wymaganych 120 stopni i tak do diagnostyki użyteczne jest nie więcej niż 89 stopni pola obrazowania.

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Głowice, L.p. 56. Głowica sektorowa pediatryczna: Kąt pola skanowania do 115 stopni

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, wyposażonego                        w głowicę sektorową posiadającą 128 elementów, o kącie pola skanowania 90 stopni?

W praktyce kardiologa dziecięcego kąt skanowania niespełna 90 stopni jest optymalny ze względu na nieduże przestrzenie międzyżebrowe małych pacjentów, przez które wykonuje się skanowanie serca. Większy kąt skanowania może powodować nachodzenie cienia od żeber na obraz, przez co                                z wymaganych 120 stopni i tak do diagnostyki użyteczne jest nie więcej niż 89 stopni pola obrazowania.

Pragniemy nadmienić, że oferowana przez nas głowica posiada 128 elementów (w porównaniu                        z wymaganymi 96) co w przypadku głowic nie matrycowych ma duże znaczenie na jakość obrazu szczególnie przy bardzo często dosyć ruchliwych i niecierpliwych małych pacjentach.

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Głowice, L.p. 60. Głowica liniowa: Szerokość pola widzenia max 39 mm.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, wyposażonego                        w głowicę liniową wykonaną w technologii Single Crystal, posiadającą 192 elementy, zakres częstotliwości pracy od 4 do 15 MHz i szerokość pola widzenia 47 mm? Istnieje możliwość zawężenia pola obrazowania dzięki czemu można uzyskać węższe obrazy. Natomiast dzięki większemu polu skanowania czas badania jest krótszy ze względu na mniejszą ilość skanów do zbadania długich struktur.

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Możliwości rozbudowy, L.p. 62. Możliwość rozbudowy o obrazowanie typu 4D dostępne na głowicy przezprzełykowej … i L.p. 63. Możliwość rozbudowy o głowicę elektroniczną przezprzełykową wielopłaszczyznową 4D do badań dorosłych …

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, nie posiadający na dzień dzisiejszy głowicy 4D przezprzełykowej? Pragniemy dodać, iż obecnie producent oferowanego przez nas aparatu pracuje nad wprowadzeniem na rynek głowicy o wymaganych parametrach,                       a dodatkowo istnieje możliwość rozbudowy naszego aparatu o oprogramowanie Xstrain 4D pozwalające na stworzenie objętościowego modelu lewej komory (LV), za pomocą obrazów wykonanych w trzech projekcjach w trybie 2D bez użycia głowicy wolumetrycznej.

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Możliwości rozbudowy, L.p. 67. Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową 2D pediatryczną o min. 48 elementach, paśmie 4-10 MHz i kącie skanowania min. 90 stopni.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową 2D pediatryczną o 192 elementach (wymagane 48), paśmie 3-8 MHz i kącie skanowania 90 stopni?

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Możliwości rozbudowy, L.p. 68. Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną o paśmie min. 3-8 MHz, pole obrazowania min. 110 stopni, min. 128 elementów.

Zamawiający żąda w omawianym punkcie możliwości rozbudowy aparatu o głowicę sektorową pediatryczną o parametrach podobnych jak wymagana do zaoferowania w standardzie głowica wymieniona w punkcie 53. Rozumiemy, że Zamawiający zamieścił ten wymóg prawdopodobnie omyłkowo i wycofa powyższy zapis ze specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuję SIWZ w pkt 68 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ poprzez wykreślenie w całości powyższego pkt.

Pytanie nr 17

Możliwości rozbudowy, L.p. 69. Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną o paśmie min. 5,0-12,0 MHz, pole obrazowania min. 100 stopni, min. 96 elementów

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną o paśmie 4,0-11,0 MHz, polu obrazowania 90 stopni, posiadającą  128 elementów?

W praktyce kardiologa dziecięcego kąt skanowania 89-90 stopni jest w optymalny ze względu na nieduże przestrzenie międzyżebrowe małych pacjentów, przez które wykonuje się skanowanie serca. Większy kąt skanowania może powodować nachodzenie cienia od żeber na obraz, przez co                              z wymaganych 100 stopni i tak do diagnostyki użyteczne jest nie więcej niż 89-90 stopni pola obrazowania.

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Możliwości rozbudowy, L.p. 70. Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweksową o paśmie min. 3-10 MHz, pole obrazowania min. 95 stopni, min. 192 elementów, wykonaną w technologii Single Crystal.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweksową wykonaną w technologii wielorzędowej,                          o paśmie 3-10 MHz, polu obrazowania 133 stopnie, posiadającą  192 elementy?

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Możliwości rozbudowy, L.p. 72. Możliwość współpracy aparatu z zewnętrznym oprogramowaniem do analizy i przetwarzania obrazów uzyskanych na aparacie w zakresie m.in.: Ustawienie kąta korekcji przepływu dla Dopplera Pulsacyjnego i Ciągłego, wyłączenia trybu CD na obrazie B-Mode, M-Mode, przetworzenia zapisanych pętli B-mode na zapis M-Mode i Anatomiczny M-Mode, analizy 4D prawej i lewej komory.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, posiadającego możliwość współpracy aparatu z zewnętrznym oprogramowaniem do analizy i przetwarzania obrazów uzyskanych na aparacie, bez funkcji ustawienia kąta korekcji przepływu dla Dopplera Pulsacyjnego i Ciągłego, wyłączenia trybu CD na obrazie B-Mode, M-Mode, przetworzenia zapisanych pętli B-mode na zapis M-Mode i Anatomiczny M-Mode, analizy 4D prawej i lewej komory?

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

W związku z powyższym, czy zamawiający uwzględniając powyższe pytania dopuści do przetargu aparat o poniższych parametrach:

| Lp | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 |
| 2 | Masa całkowita aparatu max.100 kg |
| 3 | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50 Hz |
| 4 | Całkowicie cyfrowy układ przetwarzania wiązki (beamformer) zapewniający maksymalny zakres dynamiczny systemu, z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym |
| 5 | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) nie mniejszy niż od 1,5 MHz do 12 MHz |
| 6 | Ilość aktywnych gniazd dla głowic USG – min. 3 |
| 7 | Gniazdo głowicy „ślepej” |
| 8 | Głębokość penetracji z możliwością wykonania pomiarów w B / CD – mode i w Dopplerze, nie mniejsza niż 35 cm |
| 9 | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli. |
| 10 | Przekątna monitora min. 21” |
| 11 | Pulpit wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 8” do sterowania funkcjami aparatu |
| 12 | Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min. 20cm |
| 13 | Możliwość obrotu pulpitu |
| 14 | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. Cine loop) dla prezentacji Dopplera |
| 15 | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D ≥ 5000 |
| 16 | Pojemność pamięci dynamicznej – długość zapamiętywanego zapisu spektrum Dopplera ≥ 600 sek. |
| 17 | Zintegrowany moduł EKG |
| 18 | Automatyczna optymalizacja obrazu (skali szarości 2D i linii bazowej dopplera spektralnego) przy pomocy jednego przycisku |
| 19 | Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic USG, tzw. „presety” |
| 20 | System cyfrowej archiwizacji obrazów z możliwością wyświetlania do 12 obrazów jednocześnie: Pojemność dysku przeznaczona na archiwum HDD ≥ 250 GB Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach typu USB Archiwizacja danych na udostępnionych dyskach sieciowych w formacie natywnym dla aparatu Eksport obrazów w formatach zgodnych z systemem Windows (AVI, JPEG) min. na nośniki USB |
| 21 | Możliwości przetwarzania obrazów zapisanych w archiwum: Zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) Zmiana zakresu dynamiki B-mode Regulacja prędkości odtwarzania pętli Regulacja wzmocnienia B-mode, dopplera kolorowego i dopplera spektralnego Wyłączenie trybu Dopplera kolorowego na obrazie B-Mode/Doppler Kolorowy Ustawienie kąta korekcji przepływu dla Dopplera Pulsacyjnego i Ciągłego Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M-mode i Dopplera Spektralnego (skala czasu) Przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis M-mode i anatomiczny M-mode Wykonanie wszystkich pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych w tym: PISA, Qp/Qs, EF. |
| 22 | Wyjście USB przy panelu operatora do obsługi pamięci typu FLASH |
| 23 | Cyfrowa drukarka termiczna (video-printer) czarno-biała |
| 24 | Aktywny Interfejs DICOM 3.0 |
| 25 | Tryb 2D (B-mode) |
| 26 | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego w trybie 2D ≥ 8 x, z możliwością zwiększenia rozdzielczości i częstotliwości odświeżania obrazu „Frame Rate” w powiększonym obszarze w czasie rzeczywistym |
| 27 | Częstotliwość odświeżania obrazów „Frame Rate” w trybie 2D z wyświetlaniem parametru (częstotliwości) na ekranie monitora ≥ 1800 obrazów/sek. |
| 28 | Możliwość poszerzenia obrazowania bliskiego pola przy styku głowicy sektorowej z ciałem pacjenta w celu zwiększenia pola widzenia. |
| 29 | Obrazowanie metodą skrzyżowanych ultradźwięków |
| 30 | System redukcji szumów ultradźwiękowych |
| 31 | Tryb M-Mode |
| 32 | Obrazowanie i prezentacja w trybie M-mode z efektem kolorowego Dopplera |
| 33 | Tryb M-Mode anatomiczny na obrazach na żywo, zatrzymanych i dostępnych w archiwum |
| 34 | M-Mode anatomiczny według linii prostej |
| 35 | Doppler pulsacyjny spektralny (PWD) |
| 36 | Zakres pomiarowy prędkości przepływu w trybie dopplera pulsacyjnego PWD powyżej 6 m/s |
| 37 | Wielkość bramki Dopplerowskiej w trybie PWD w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 mm |
| 38 | Doppler ciągły (CWD) |
| 39 | Zakres pomiarowy prędkości przepływu w Dopplerze ciągłym CWD min. 0,1 – 11,5 m/s |
| 40 | Doppler kolorowy (CD) |
| 41 | Częstość odświeżania obrazu dla Dopplera Kolorowego (CD) min 350 obrazów/s. |
| 42 | Doppler tkankowy spektralny |
| 43 | Doppler tkankowy kolorowy z częstością odświeżania min. 600 obrazów/s. |
| 44 | Power Doppler (PD) |
| 45 | Tryb mieszany Duplex-Mode m.in. B+CD, B+PWD. |
| 46 | Tryb mieszany Triplex Mode B+CD+PWD, B+CD+CWD. |
| 47 | Obrazowanie harmoniczne |
| 48 | Możliwości pomiarowo - obliczeniowe dla badań naczyniowych, transkranialnych, małych narządów, echo serca i pediatrycznych (ze wskaźnikami Z-score). |
| 49 | Głowica sektorowa szerokopasmowa o konstrukcji matrycowej (wielorzędowej) |
| 50 | Ilość elementów min. 128 |
| 51 | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 1 MHz do 5 MHz ±1 MHz |
| 52 | Kąt pola skanowania do 89 stopni |
| 53 | Głowica sektorowa pediatryczna |
| 54 | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 3 MHz do 9 MHz±1 MHz |
| 55 | Ilość elementów min. 96 |
| 56 | Kąt pola skanowania do 90 stopni |
| 57 | Głowica liniowa |
| 58 | Ilość elementów min 192 |
| 59 | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 4 - 12 MHz±1 MHz |
| 60 | Szerokość pola widzenia max 47 mm. |
| 61 | Możliwość rozbudowy o zautomatyzowany pomiar IMT |
| 62 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanej analizy zaburzeń kurczliwości lewej komory serca w oparciu o technologię śledzenia plamek ultrasonograficznych obrazu 2D, z prezentacją wyników w formie wykresu kołowego typu „bulls-eye”. |
| 63 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy kurczliwości (strain/strain rate). |
| 64 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową 2D o min. 64 elementach, paśmie 3-8 MHz i kącie skanowania min. 90 stopni. |
| 65 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową 2D pediatryczną o 192 elementach, paśmie 3-8 MHz i kącie skanowania min. 90 stopni. |
| 66 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną o paśmie min. 4,0-11,0 MHz, pole obrazowania min. 90 stopni, min. 96 elementów |
| 67 | Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweksową o paśmie min. 3-10 MHz, pole obrazowania min. 95 stopni, min. 192 elementów. |
| 68 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zaawansowanej analizy zastawki mitralnej w trybie 4D. |
| 69 | Możliwość współpracy aparatu z zewnętrznym oprogramowaniem do analizy i przetwarzania obrazów uzyskanych na aparacie w zakresie m.in.: Zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) Zmiana zakresu dynamiki B-mode Regulacja prędkości odtwarzania pętli Regulacja wzmocnienia B-mode, dopplera kolorowego i dopplera spektralnego Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu M-mode i Dopplera Spektralnego (skala czasu) Wykonanie wszystkich pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych w tym: PISA, Qp/Qs, EF. Analiza i pakiet pomiarowy danych obrazowych 4D serca, m.in. analizy kurczliwości i masy lewej komory. |

Odpowiedź:

Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 - Dostawa mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wysokiej klasy – 1 szt. do procedur wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej WSzZ w Kielcach.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu pionowego 42 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Prosimy o wprowadzenie punktacji do parametru SID i ruchu wzdłużnego który jest nie mniej ważny niż prześwit ramienia ?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

Pytanie nr 3

Prosimy o wykreślenie tego punktu który w charakterystyczny sposób opisuje aparat Siemens Cios Alpha lub wprowadzenie warunku lub równoważne „joystiki do sterowania aparatem”

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z aparatem posiadającym określoną funkcję i wówczas Wykonawca otrzyma określone w pkt.16 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2d do SIWZ punkty, lub  gdy Wykonawca złoży ofertę z aparatem nie posiadającym określonej funkcji jego oferta będzie zgodna z SIWZ, ale nie otrzyma punktów określonych w pkt.16  opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2d do SIWZ.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga generatora o mocy 25 kW zgodnie z obowiązującymi normami IEC 60601-2-54 ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego iż ze względu na procedury naczyniowe będzie wymagane dostarczenie aparatu który posiada wszystkie swoje ruchy zmotoryzowane?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o usunięcie punktacji w punkcie 25 gdyż nie osiągalne jest uzyskanie 30p/s w Polskich warunkach zasilania energetycznego.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Prosimy Zamawiającego o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w punkcie 29 na min. 200 mA gdyż przy skopii pulsacyjnej 5mA nie ma możliwości wykonania zabiegu

naczyniowego?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający określił w pkt. 28 i 29 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2d do SIWZ poziomy maksymalnego i minimalnego natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej.

Pytanie nr 8

Prosimy o wprowadzenie punktacji luminancji monitorów pkt.70 i 71 powyżej wymogu 10 pkt.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Prosimy o usunięcie punktu 85 w całości gdyż ogranicza on możliwość złożenia korzystnej oferty i ogranicza się do jednego wykonawcy firmy Siemens.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuję SIWZ w pkt 85 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2d do SIWZ poprzez wykreślenie w całości powyższego pkt.

Dotyczy  Załącznika. Nr 3 – Wzór Umowy

Pytanie nr 1

Dot. Zał. Nr 3 – Wzór Umowy, §7 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonywanie napraw gwarancyjnych urządzenia przy użyciu pełnowartościowych, certyfikowanych i dopuszczonych do montażu w urządzeniu przez jego producenta części wolnych od wad, tj. używanych lub rekondycjonowanych w przypadku, gdy dostęp do części fabrycznie nowych będzie utrudniony?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 1A

Dot. Zał nr 3 – wzór umowy, § 8 ust. 2

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 10 % wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy oraz wyrażana jest w procentach i wynosi 0,1% - 0,2%  wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie urządzenia lub usunięcia wad/braków lub niezgodności towaru z umową.  W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 3 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia nie spełniającego warunków zamówienia lub obarczonego wadą prawną lub istotną wadą fizyczną uniemożliwiającą prawidłową eksploatację urządzenia, a uchybienie stwierdzone zostanie przy odbiorze towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia urządzenia i żądania usunięcia wady w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę niezgodności towaru z umową lub wady, postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.”?

Protokół odbioru winien potwierdzać wykonanie wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy. Zamawiający może odmówić podpisania protokołów jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru będą istotne, tj. uniemożliwiające należyte korzystanie z przedmiotu umowy. W innym przypadku zamawiający podpisze protokoły, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek wskazanych w tym protokole.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 4 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„4.Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje usługę w sposób rażąco wadliwy, niestaranny, niezgodny z umową lub właściwymi przepisami.”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 4

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 7 ust.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższej treści na końcu niniejszego ustępu:

„po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze.”?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 7 ust.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższej treści na końcu niniejszego ustępu:

„Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”?

Jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę, prosimy jednocześnie o dodanie niniejszego  zapisu również w pkt 82 załącznika 2a i 2d do SIWZ.

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych urządzenia, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”?

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 7

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższej treści:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części

lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących

w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte :

a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.”?

Powyższe ma na celu doprecyzowanie warunków gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis Wzór umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ w par. 7 poprzez dodanie ust. 12 o treści:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte :

a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.”

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 8 ust.1 pkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy punkt otrzymał poniższe brzmienie:

„2)Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a)za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

b)za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 10.000,00zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto .

c)za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 500 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,  jednak łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto.”?

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 9

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 8 ust. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższej treści na końcu niniejszego ustępu:

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wynagrodzenia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 10

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„3.Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, który nie może być jednakże dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, po jego bezskutecznym upływie.”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 6 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie terminu do jakiego zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu  umowy .

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuję zapis § 6 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ nadając mu brzmienie:

„Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.”

Pytanie nr 12

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy ustęp otrzymał poniższe brzmienie:

„Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do ……….. dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego pod warunkiem przedłożenia dokumentów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.”?

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w pytaniu powyżej nr 11.

Pytanie nr 13

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 7 ust 2

Czy Zamawiający akceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą?  Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 14

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 7 ust 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego  ustępu?

Prosimy  o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 15

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy § 7 ust 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego? Urządzenie zastępcze, aparat RTG, żeby mógł być użytkowany w Państwa placówce musi uzyskać zezwolenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej na użytkowanie. Zezwolenie takie wydawane jest w trybie administracyjnym tj. min 30 dni. Montaż, uruchomienie i uzyskanie zezwoleń trwałoby dłużej niż czas naprawy urządzenia.

Odpowiedź:

Wyłącznie dla pakietu nr 1 i 4 Zamawiający modyfikuje zapis Wzór umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ:

- w § 7 ust. 5 poprzez wykreślenie go w całości.

- w § 7 ust. 6 nadając mu brzmienie:

„Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) posiadających autoryzacje Wytwórcy w celu usunięcia wady, braku, niezgodności towaru z umową, a kosztami z tego tytułu obciążać Wykonawcę”.

Dla pakietu nr 2 i 3 powyższe zmiany nie mają zastosowania.

Pytanie nr 16

Dotyczy - wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 17

Dotyczy - wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3.   Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4.    W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6.    Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7.   Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 18

Dotyczy - wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 19

Dotyczy - wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym  wyłącznie z wykonywaniem  niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia  usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw aparatury medycznej.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 20

Dotyczy - wzór umowy

Czy zamawiający zgadza się na ustalenie górnej granicy odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy do 100% wartości umowy brutto?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 21

Dotyczy - wzór umowy

Czy zamawiający zgadza się na ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do wartości rzeczywistej szkody, nie więcej jednak niż 100% wartości umowy brutto, z wyłączeniem odszkodowania za utracone korzyści?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 22

Dotyczy – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych w par. 8 ust. 1 pkt. 2 b,c do poziomu 0,2% wartości umowy?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 23

Dotyczy – wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej naprawy aparatu, z jednoczesnym wprowadzeniem do umowy stosownego zapisu?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 24

Dotyczy – wzór umowy

Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 25

Dotyczy SIWZ pkt. 13

Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) prosimy o dopuszczenie potwierdzenia parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Wykonawcy.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wyłącznie może dopuścić potwierdzenie parametrów nie zawartych w folderach, ulotkach oświadczeniem producenta urządzenia.

Pytanie nr 26

W Załączniku nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) w/w postępowania:

W pkt. 6 paragrafu §3 („Realizacja umowy) Zamawiający wymaga: „Wykonawca zobowiązany jest w ramach odrębnego zlecenia do przygotowania projektu osłon radiologicznych wraz z wszelkimi uzgodnieniami we właściwych instytucjach w przypadku konieczności przygotowania opracowania.” W celu właściwej kalkulacji ceny oferty, wnosimy o potwierdzenie, że koszt przygotowania projektu osłon stałych jak i ewentualnego wykonania osłon stałych, nie jest zawarty w cenie oferty i jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zleci wykonanie projektu osłon radiologicznych na podstawie odrębnej umowy/zlecenia. W ramach prowadzonego projektu Zamawiający nie może finansować przedmiotowej usługi.

Pytanie nr 27

W Załączniku nr 3 do SIWZ (Wzór umowy) w/w postępowania:

W pkt. 5 paragrafu §7 („Rękojmia za wady, gwarancja jakości”) Zamawiający wymaga: „W przypadku gdy naprawa przekroczy termin, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach.” Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Takie rozwiązanie nie jest zgodne z polskim prawem. Każda zmiana aparatu RTG, nawet na ten sam model, wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz związanego z tym przeprowadzenia niezbędnych testów odbiorczych i specjalistycznych wykonanych przez akredytowane laboratorium oraz opracowania projektu osłon radiologicznych.

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w pytaniu nr 15.

Pytanie nr 28

Dotyczy zapisów  SIWZ zał. nr 1 pkt. 3:

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Odpowiedź:

Powyższy pkt stanowi oświadczenie Wykonawcy ws. związania ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Odpowiedź zawarta w pytaniu nr 11.

Pytanie nr 29

Dotyczy zapisów  zał. nr. 4 do SIWZ § 7 ust.2:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu  załatwienia reklamacji do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia wady. Wyjaśniamy, że Kodeks Cywilny gwarantuje wykonanie reklamacji do 14 dni.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 30

Dotyczy zapisów  zał. nr. 4 do SIWZ § 7 ust.4:

Zwracamy się z prośbą o uściślenie w/w zapisów następująco:

„Wykonawca wymieni nieodpłatnie Sprzęt na wolny od wad po trzeciej istotnej naprawie, tego samego istotnego podzespołu sprzętu, wyłączającej aparat z eksploatacji.”

Wyjaśniamy, że producent , po stwierdzeniu uszkodzenia wymienia uszkodzony podzespół na nowy, co gwarantuje pełną sprawność całego urządzenia. Nie ma więc podstaw do wymiany i producent nie wymienia całego systemu na nowy aparat rtg, po trzeciej naprawie, tj. czwartym uszkodzeniu tego samego istotnego podzespołu, gdy aparat nie wykazuje żadnych wad i pracuje bezawaryjnie.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na w/w zapis.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 31

Dotyczy zapisów  zał. nr. 4 do SIWZ § 7 ust.5:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiążę się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w pytaniu nr 15.

Pytanie nr 32

Dotyczy zapisów  zał. nr. 4 do SIWZ § 7 ust. 6:

Zwracamy się o odstąpienie od w/w zapisu w stosunku do urządzenia jakim jest aparat rtg z ramieniem c. Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na aparat rentgenowski. Tylko autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia. W związku z tym prosimy o odstąpienie od w/w zapisów.

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w pytaniu powyżej nr 15.

Pytanie nr 33

Dotyczy zapisów  zał. nr. 4 do SIWZ § 8 ust.2 pkt. 1 ppkt a):

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy i Zamawiającego do 10% wartości brutto umowy.

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 34

Dotyczy zapisów  zał. nr. 4 do SIWZ § 8 ust.2 pkt. 1 ppkt b):

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 5 000,00zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie (dotyczy dostarczenia urządzenia zgodnie z umową).

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 35

Dotyczy zapisów  zał. nr. 4 do SIWZ § 8 ust.2 pkt. 1 ppkt c):

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 200,00zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie (dotyczy zwłoki w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową).

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Pytanie nr 36

Dotyczy zapisów  zał. nr. 4 do SIWZ § 8 ust.2 pkt. 1 ppkt a,b,c):

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy.

Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

Odpowiedź:

Nie, tak jak SIWZ

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 38 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 02.11.2017 r. g. 11:00

Termin otwarcia ofert:   02.11.2017 r. g. 11:30

Z poważaniem

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański