EZ/ZP/96/2017/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Aparat do znieczulenia ogólnego 1 szt.

PAKIET NR 2

| Wykonawca/Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa-model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2017. |  |

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE Opis parametrów wymaganych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne |
| 1 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Blat do pisania | TAK |  |
| 3 | Szuflada na drobne akcesoria | TAK |  |
| 4 | Uchwyt awaryjny butli tlenowej i N2O | TAK |  |
| 5 | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |
| 6 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2 i N2O | TAK |  |
| 8 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu minimum 30 minut | TAK |  |
| 9 | Oryginalny reduktor producenta do butli O2 i N2O wyposażone w przyłącze do aparatu | TAK |  |
| 10 | Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy wymiennik na wydzieliny | TAK |  |
| 11 | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie | TAK |  |
| System dystrybucji gazów |
| 12 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością eksportu danych z aparatu do znieczulania do komputera | TAK / opis |  |
| 13 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
| 14 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% | TAK/ opis |  |
| 15 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami minimalny przepływ świeżych gazów 500 ml/min lub niższy | TAK |  |
| Układ oddechowy |
| 16 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | TAK |  |
| 17 | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji | TAK |  |
| 18 | Obejście tlenowe o dużej wydajności | TAK |  |
| 19 | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
| 20 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1.5 L | TAK |  |
| 21 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
| 22 | Wykres słupkowy przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania – tzw. ekonometr znieczulenia | TAK |  |
| 23 | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora niezużywający gazów medycznych (elektryczny) | TAK |  |  |
| Tryby wentylacji |
| 24 | Tryb ręczny | TAK |  |  |
| 25 | Oddech spontaniczny | TAK |  |  |
| 26 | Wentylacja kontrolowana objętościowo przy dodatnim ciśnieniu w układzie pacjenta | TAK |  |  |
| 27 | SIMV synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona | TAK |  |  |
| 28 | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 29 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o tryb PS (Pressure Support) | TAK |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o tryb z gwarantowaną objętością (typu Auto Flow) | TAK |  |
| 32 | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu Cardiac Bypass Mode | TAK |  |
| Regulacje |
| 33 | Reg. Stosunku wdechu do wydechu: minimum 4:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  |
| 34 | Reg. częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min(podać zakres) | TAK |  |
| 35 | Reg. objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml (podać zakres) | TAK |  |
| 36 | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK |  |
| 37 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 60 hPa ( podać zakres) | TAK |  |
| 38 | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 5 do 50 % czasu wdechu | TAK |  |
| 39 | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od 0,3 do 15 l/min | TAK |  |
| 40 | Automatyczna regulacja zakresu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych- opisać | TAK |  |
| Alarmy |
| 41 | Niskiej objętości minutowej | TAK |  |
| 42 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 43 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 44 | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
| 45 | Alarm Apnea ciśnienia, przepływu, CO2 | TAK |  |
| 46 | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji | TAK |  |
| Pomiar i obrazowanie |
| 47 | Stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
| 48 | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  |
| 49 | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
| 50 | Pomiar objętości minutowej MVspont | TAK |  |
| 51 | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
| 52 | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 53 | Ciśnienia średniego | TAK |  |
| 54 | Ciśnienia Plateau | TAK |  |
| 55 | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
| 56 | Częstości oddychania | TAK |  |
| 57 | Analiza xMAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| 58 | Dziennik zdarzeń z ostatnich 6 godzin | TAK |  |
| 59 | Możliwość rozwinięcia aparatu w przyszłości o mini trendy Cpat, MV*CO2 (emisja dwutlenku węgla) | TAK |  |
| 60 | Kapnografia i kapnometria | TAK |  |
| 61 | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka | TAK |  |
| 62 | Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
| 63 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wieku i wagi pacjenta | TAK |  |
| 64 | Prezentacja pętli ciśnienie/ objętość, przepływ/ objętość | TAK |  |
| 65 | Możliwość rozwinięcia aparatu w przyszłości o pobór O2, Cpat na ekranie respiratora,pętli referencyjnej, | TAK |  |
| Inne |
| 66 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 67 | Czujnik paramagnetyczny do pomiaru tlenu (nie galwaniczny); nie dopuszcza się pomiaru przez monitor funkcji życiowych lub jego moduł | TAK |  |
| 68 | Wyposażenie aparatu: - układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych i dzieci – min. 25 szt; - linie próbkujące do pomiaru gazów (min. 10 szt.); - pułapka wodna (min. 10 szt.),; - wapno z indykatorem (min. 1 szt. o poj. 5 L na 1 aparat), - dodatkowy przepływomierz do tlenu przy aparacie; - dreny do O2, N2O i powietrza z wtykami typu AGA | TAK |  |
| Monitor anestezjologiczny |
|  | Monitor funkcji życiowych pacjenta o wadze nie przekraczającej 6 kg, oraz wielkości ekranu min. 10 cali i rozdzielczości 640 x 480 pikseli | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne zgodne z warunkami panującymi w kraju oraz zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na min. 180 min. pracy | TAK |  |
|  | Sterowanie monitora za pomocą przycisków funkcyjnych i pokrętła | TAK |  |
|  | Zewnętrzny zasilacz do monitora | TAK |  |
|  | Mocowanie monitora na ramieniu aparatu do znieczulania oraz stacji dokującej | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z ostatnich 24 godzin z próbkowaniem co min. 1 min. | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich 50 zdarzeń alarmowych | TAK |  |
|  | Pomiary | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy min. 15-300 uderzeń | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Kabel pomiarowy do 3 i 5 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy do analizę odcinka ST w zakresie min. -/+15mm | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny Pomiar Ciśnienia | TAK |  |
|  | Programowanie pomiarów w zakresie od min. 1 do 240 minut | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy od 20 do 250 mmHg | TAK |  |
|  | Wyposażenie: 2 mankiety oraz kabel pomiarowy | TAK |  |
|  | Inwazyjny Pomiar Ciśnienia | TAK |  |
|  | 2 kanały pomiarowe z możliwością dalszej rozbudowy do 8 kanałów | TAK |  |
|  | Wyposażenie: kable pomiarowe do 2 kanałów | TAK |  |
|  | Temperatura | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru 2 temperatur: skóry i głębokiej | TAK |  |
|  | Wyposażenie: czujnik temperatury skóry | TAK |  |
|  | Saturacja | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji metodą Nellcor lub Masimo | TAK |  |
|  | Wyposażenie: czujnik na palec oraz kabel interfejsowy | TAK |  |
|  | NMT | TAK |  |
|  | Pomiar stopnia zwiotczenia pacjenta za pomocą modułu sterowanego z poziomu monitora | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

……………………….

Podpis Wykonawcy