EZ/ZP/96/2017/EK

Załącznik nr 2c do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 3

Przedmiot:	Stół operacyjny ginekologiczny

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | OPIS TECHNICZNY | Wymagany parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku / opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji: 2017 | TAK |  |
|  | Stół operacyjny przeznaczony do operacji chirurgicznych i ginekologicznych, Blat stołu wykonany z materiałów przeziernych na całej długości stołu, bez nieprzeziernych elementów poprzecznych, umożliwiający monitorowanie aparatem Rtg typu ramię C na całej jego długości . Szerokość „okna” dla RTG min.370mm dostępna na całej długości blatu. | TAK |  |
|  | Stół wykonany z materiałów nierdzewnych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, pokrywa podstawy ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Stół z napędem elektrohydraulicznym lub hybrydowym – elektrohydraulicznym i elektromechanicznym | TAK |  |
|  | Stół mobilny, umożliwiający łatwe przemieszczanie w obrębie bloku operacyjnego na czterech podwójnych kołach o średnicy min 125mm, obracanych o 360 stopni i dodatkowe piąte koło sterujące ułatwiające manewrowanie stołem aktywowane przyciskiem na pilocie | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne stołu – z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Blat stołu min. sześciosegmentowy | TAK |  |
|  | Łatwy i szybki sposób mocowań segmentów blatu bez użycia narzędzi za pomocą szybkozłączy z zatrzaskiem automatycznym | TAK |  |
|  | Długość stołu min. 210 cm | TAK |  |
|  | Możliwość pracy podczas ładowania akumulatorów | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu bez szyn akcesoryjnych 55 cm (+/-1cm) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie : 60 cm do 115 cm (+/-5cm) | TAK |  |
|  | Przechyły boczne w obie strony od poziomu: min. 250 | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga: min 350 | TAK |  |
|  | Przechył anty – Trendelenburga : min. 350 | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 40 cm | TAK |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota: - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, - regulacja segmentu nożnego - regulacja wysokości blatu, - regulacja przechyłów bocznych blatu, - regulacja przechyłów wzdłużnych anty i Trendelenburga, - blokada stołu - pozycje „Flex” i „anty FLEX” uzyskiwane jednym przyciskiem - Pozycja „Beach Chair” uzyskiwana jednym przyciskiem - ustawienie pozycji standardowej „0” jednym przyciskiem - przesuw wzdłużny blatu | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu plecowego min. + 80° / - 40° | TAK |  |
|  | Regulacja funkcji FLEX do min. 220° lub więcej | TAK |  |
|  | Regulacja funkcji REFLEX do min. 100° lub więcej | TAK |  |
|  | Obsługa stołu z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego z boku na kolumnie stołu, pozwalającego na regulację wysokości, Trenedelenburga i antyTrendelenburga, położenia części plecowej , położenia części nożnej, blokowanie i odblokowanie stołu . Panel zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem poprzez konieczność naciśnięcia dwóch przycisków | TAK |  |
|  | Regulacja pochylenia dzielonego segmentu nożnego min. + 60° / -90° | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji pochylenia dzielonej części nożnej prawej i lewej niezależnie oraz obu jednocześnie za pomocą przycisku na pilocie | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia każdej części nożnej na bok o min 90° względem osi wzdłużnej stołu | TAK |  |
|  | Regulacja kąta ustawienia podgłówka +50° / - 50° (+/- 5°) oraz płynne wypiętrzenie podgłówka względem blatu min 10cm | TAK |  |
|  | Regulacje podgłówka wspomagane sprężynami gazowymi | TAK |  |
|  | Wizualny system kontroli orientacji blatu na kolumnie stołu | TAK |  |
|  | Informacja o stanie naładowania akumulatora na pilocie | TAK |  |
|  | Blokowanie/ odblokowywanie stołu do podłoża za pomocą elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie wysuwanych stopek uruchamianych przyciskiem. Przyciski do sterowania blokadą dostępne na pilocie i na panelu sterującym | TAK |  |
|  | - Ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskiem uniwersalnym do mocowania na bocznej szynie akcesoryjnej stołu , 1 kpl. - Anestezjologiczna podpórka ręki z regulacją kąta ustawienia względem osi wzdłużnej stołu oraz kata nachylenia w górę i dół ze wspomaganiem sprężyną gazową, z zaciskiem automatycznym pozwalającym na szybkie mocowanie do bocznej szyny akcesoryjnej stołu wraz z materacem, 2 kpl. Miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej na obrotowym ramieniu z zaciskiem mocującym – 1kpl | TAK |  |
|  | Podpory ginekologiczne z uchwytami stóp w kształcie buta z wyściółką przeciwodleżynową , z regulacją kąta ustawienia względem osi wzdłużnej stołu oraz z możliwością podnoszenia i opuszczania ze wspomaganiem sprężynami gazowymi , z zaciskami mocującymi do szyn akcesoryjnych – 1 para | TAK |  |
|  | Podpory ginekologiczne typu Goepla z regulacją pochylenia i długości z poduszkami z wyściółką przeciwodleżynową z zaciskami mocującymi do szyn akcesoryjnych – 1 para | TAK |  |
|  | Dodatkowy „lekki podnóżek” jednoczęściowy o wadze nie większej niż 6 kg mocowany za pomocą szybkozłączy , podtrzymujacy nogi znieczulonego pacjenta przed ułożeniem na podporach ginekologicznych, z możliwością szybkiego odłączenia po ułożeniu nóg pacjenta na podporach ginekologicznych | TAK |  |
|  | Dodatkowa część przedłużająca blat o min 25cm z wycięciem ginekologicznym mocowana za pomocą szybkozłączy automatycznych do centralnej części blatu | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe stołu 220 – 240V | TAK |  |
|  | Materace segmentów blatu antystatyczne, odejmowane, odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne obciążenie stołu min.470 kg | TAK |  |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 270kg | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

……………………….

Podpis Wykonawcy

EZ/ZP/96/2017/EK

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 3

Przedmiot:	Fotel zabiegowy ginekologiczny

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2017

| Lp. | OPIS TECHNICZNY | Wymagany parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku / opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa zabezpieczona tworzywową osłoną bez otworów, gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych gwarantujących łatwość i szybkość dezynfekcji | TAK |  |
| 2 | Mechanizm przejezdny | TAK |  |
| 3 | Bezszwowy materac | TAK |  |
| 4 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
| 5 | Ciężar fotela bez akcesoriów max. 150 kg | TAK |  |
| REGULACJA |
| 6 | Elektryczna regulacja wysokości z pilota nożnego w zakresie 580-980 mm (+/- 10 mm) | TAK/opisać |  |
| 7 | Elektryczna regulacja położenia części plecowej z pilota nożnego | TAK/opisać |  |
| 8 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga min. 20 stopni i antyTrendelenburga min 5 stopni | TAK/opisać |  |
| WYMIARY FOTELA |
| 9 | Długość całkowita po rozłożeniu 1300 mm +/- 20mm, | TAK |  |
| 10 | Długość z dołączanym dodatkowym podnóżkiem min 1750mm | TAK |  |
| 11 | Szerokość leża części plecowej 600 mm( +/- 20mm), szerokość siedziska 630mm (+/- 20mm) | TAK |  |
| 12 | Długość części plecowej 940 mm +/- 10mm | TAK |  |
| 13 | Długość części siedzącej 340 mm +/- 10mm | TAK |  |
| ELEMENTY WYPOSAŻENIA |
| 14 | Miska ginekologiczna z możliwością demontażu | TAK |  |
| 15 | Uchwyt na rolkę papieru | TAK |  |
| 16 | Podpory kolanowe | TAK |  |
| 17 | Adapter do zamocowania kolposkopu | TAK |  |
| 18 | Pilot nożny z możliwością programowania minimum 3 pozycji | TAK |  |
| 19 | Dodatkowy demontowany podnóżek | TAK |  |
| 20 | Poduszka/podgłówek | TAK |  |
| 21 | Szyny akcesoryjne przy części siedzącej i plecowej | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe: wózek medyczny |
|  | Wózek medyczny czteroszufladowy z blatem zagłębionym z tworzywa ABS. | Tak, opisać |  |
|  | Wózek o konstrukcji lakierowanej proszkowo farbami wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym IGP-DURA®care. | Tak, opisać |  |
|  | Korpus wózka wykonany z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). | Tak, opisać |  |
|  | Grubość ścianek korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min.1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. | Tak, opisać |  |
|  | Szuflady typu skrzynkowego ze stali lakierowanej proszkowo, bez szczelin w połączeniach wewnętrznych, z wyoblonymi krawędziami, pracujące na prowadnicach rolkowych z pełnym wysuwem i mechanizmem samo domykania. | Tak, opisać |  |
|  | Fronty szuflad wykonane w ten sam sposób co korpus, o grubości min. 22 mm, wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami, wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym. Uszczelki na całym obwodzie frontów. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów. | Tak, opisać |  |
|  | Uchwyty do otwierania szuflad umożliwiające wygodny pochwyt, w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej, o wymiarach: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | Tak, opisać |  |
|  | Pod uchwytami owalne przetłoczenia. | Tak, opisać |  |
|  | Blat roboczy wygłuszony, wykonany ze stali kwasoodpornej w gat. OH18N9. | Tak, opisać |  |
|  | Konfiguracja szuflad: - 3 x szuflada o pełnym wysuwie - 1 x szuflada grzewcza ze sterownikiem elektronicznym / Front szuflady o wysokości 320 mm. Ponad frontem zainstalowany panel sterujący z wskaźnikiem temperatury oraz sterownikiem. Wkład szuflady perforowany wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Temperatura regulowana w zakresie min. 33-37 stopni Celsjusza. Zasilanie prądem sieciowym o napięciu 230 V. Moc elementu grzejnego 300 W. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zabezpieczenie alarmowe w przypadku przegrzania. | Tak, opisać |  |
|  | Wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany z przodu pod blatem. | Tak, opisać |  |
|  | Układ jezdny: 4 koła skrętne o Ø min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem | Tak, opisać |  |
|  | 4 odbojniki talerzykowe odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół | Tak, opisać |  |
|  | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: szerokość 660 mm (+/-20 mm) głębokość 660 mm (+/-20 mm) wysokość 900 mm (+/-20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. | Tak, opisać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

……………………….

Podpis Wykonawcy