| Załącznik 1a do SIWZ WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE Parametry opisane muszą odpowiadać urządzeniu w oferowanej konfiguracji! Dostawa rezonansu magnetycznego 1.5T Nazwa urządzenia /typ/ model .................................. Producent............................................................ Kraj pochodzenia................................................ Rok produkcji...................................................... CENA OFEROWANEGO ZESTAWU BRUTTO:…………………………………………………….. (słownie………………………………………………..) |
| --- |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA | PUNKTACJA |
|  | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC – zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. Wymóg odnosi się do całego urządzenia, a nie dla jego części składowych. | TAK. Załączyć wymagane dokumenty |  | Bez punktacji |
|  | Aparat i wyposażenie nowe, nieużywane i nieregenerowane, rok produkcji 2018. | TAK. Podać |  | Bez punktacji |
|  | MAGNES |  |  |  |
|  | Indukcja stałego pola magnetycznego: 1,5T | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja magnesu - tunelowa, zamknięta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Całkowita masa magnesu wraz z czynnikiem kriogenicznym | Podać [kg] |  | Bez punktacji |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem w technologii zero-boil-off. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aktywny SHIM instalacyjny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sprzętowa lub programowa korekta homogeniczności pola 3D po wprowadzeniu do magnesu pacjenta, wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI | TAK, wskazać nazwę i szczegółowy opis działania w części sprzętowej i programowej oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Homogeniczność pola dla kuli - wartość gwarantowana w ppm, mierzona metodą VRMS, tj. wymagane minimum 24 płaszczyzny pomiarowe: |  |  |  |
|  | o średnicy 10 cm | Podać wartość ( przypadku niepodania wartości 0 pkt) |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | o średnicy 20 cm | Podać wartość ( przypadku niepodania wartości 0 pkt) |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | o średnicy 30 cm | Podać wartość ( przypadku niepodania wartości 0 pkt) |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | o średnicy 40 cm | Podać wartość ( przypadku niepodania wartości 0 pkt) |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | o średnicy 45 cm | Podać wartość ( przypadku niepodania wartości 0 pkt) |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | o średnicy 50 cm | Podać wartość ( przypadku niepodania wartości 0 pkt) |  | Wartość najmniejsza 10 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalny wymiar FOV [cm] | Podać wartość dla wszystkich osi |  | Bez punktacji |
|  | Średnica otworu pacjenta w najwęższym miejscu (magnes z systemem SHIM, cewkami gradientowymi, cewką nadawczo-odbiorczą i obudowami); wymagane ≥ 70 cm. | TAK, Podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna odległość od powierzchni stołu ( wraz z cewką kręgosłupową) po wjechaniu do wnętrza magnesu do górnej powierzchni otworu nad stołem. | Podać [cm] |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |
|  | Cewki gradientowe chłodzone wodą wraz z pakietem redukującym hałas generowany przez gradienty. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 40 mT/m. | TAK, Podać wartość [mT/m] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalny, rzeczywisty SlewRate (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie), możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 200 T/m/s. | TAK, Podać wartość [T/m/s] |  | Bez punktacji |
|  | SYSTEM RF |  |  |  |
|  | Moc wzmacniacza lub sumaryczna moc wzmacniaczy, jeżeli jest więcej niż jeden nadajnik; wymagane nie mniej niż 16 kW | TAK, Podać wartość [kW] |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość amplitudowa odbiornika; wymagane ≥ 16 bitów | TAK, Podać [bity] |  | Bez punktacji |
|  | System z transmisją cyfrową. Minimum od magnesu do rekonstruktora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba równoległych kanałów odbiorczych ≥ 32 lub system w pełni cyfrowy (technologia cewek z wyjściem optycznym dStream lub równoważna) | TAK, Podać typ rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika sygnału (SNR) sekcji odbiorczej modułu RF, mierzona w odbiorniku RF nie mniej niż 165 dB | TAK, podać |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Cyfrowa filtracja RF | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kontrola częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kontrola fazy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kontrola amplitudy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System minimalizacji SAR | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | CEWKI |  |  |  |
|  | Zintegrowana cewka nadawczo –odbiorcza w obudowie magnesu (whole body) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania głowy i szyi (neuro-vascular) umożliwiająca stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, min.16 elementów pomiarowych i min. 16 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Bez punktacji |
|  | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania całego kręgosłupa (C, Th, L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, min. 24 kanały odbiorcze. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Bez punktacji |
|  | Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania całego ośrodkowego układu nerwowego (głowy i kręgosłupa) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta, sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, umożliwiająca stosowanie akwizycji równoległych całego obiektu; zgodnie z nomenklaturą producenta; (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, min. 32 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Cewka powierzchniowa lub zestaw cewek do badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm, do realizacji badania tułowia, umożliwiające stosowanie w obrębie całego badanego obiektu akwizycji równoległych (typu SENSE , iPAT, ASSET lub zgodnie z nomenklaturą producenta) (Cewka może stanowić element cewek opisanych w innych punktach lub jej pokrycie i parametry techniczne mogą być spełnione poprzez cewki opisane w innych punktach) | TAK, min. 24 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu-Podać. Podać nazwę zaoferowanych cewek (lub zestawów cewek) i techniki równoległej. |  | Bez punktacji |
|  | Realizacja badania jamy brzusznej lub klatki piersiowej w zakresie minimum 50 cm bez repozycjonowania pacjenta przy użyciu jednej cewki minimum 24 kanałowej zaoferowanej w punkcie 38 | TAK/NIE, podać nazwę cewki i zakres badania |  | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu kolanowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez oceny |
|  | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stopy i stawu skokowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki (lub zestawu cewek) i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowana wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu barkowego pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Największa ilość elementów pomiarowych 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna umożliwiająca obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 8 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
|  | Cewka elastyczna typu „mały lub średni flex” lub według nomenklatury producenta, umożliwiająca badania tętnic szyjnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz obrazowania małych stawów (np. łokieć, przedramię nadgarstek, kostka) | TAK, min. 4 kanały odbiorcze w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
|  | OTOCZENIE PACJENTA |  |  |  |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta (przy uwzględnieniu również ruchu pionowego stołu) ≥ 225 kg | TAK |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Odłączany stół lub blat z dedykowanym wózkiem pozwalające na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem MR oraz na ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) dla wypracowania sygnałów synchronizujących w technologii bezprzewodowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem. Wymagane słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością komunikacji z pacjentem i odsłuchu muzyki w trakcie badania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne komendy głosowe z instruktarzem dla pacjenta w czasie badania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interkom zintegrowany z systemem AUDIO | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja dodatkowa, np.: gruszka, przycisk. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Marker laserowy lub świetlny lub inny | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Nawiew powietrza w tunelu pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane i certyfikowane przez producenta rezonansu lustro możliwe do ustawienia nad głową pacjenta w badaniach głowy, kręgosłupa, tułowia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych), umożliwiający badanie dużych obszarów ciała ≥190 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zatrzymania badania i wznowienia badania bez utraty zgromadzonych danych | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt. Nie 0 pkt. |
|  | APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
|  | Rutynowe badania neuroradiologiczne |  |  |  |
|  | Badania morfologiczne w obszarze głowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania morfologiczne w obszarze wybranych odcinków i całego kręgosłupa. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania morfologiczne w obszarze głowy i całego kręgosłupa. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 65dB(A) stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA, ComforTone lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Sekwencje nie wymagają dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw czołowych, strzałkowych i osiowych w badaniu głowy w oparciu o analizę badanej anatomii bez korzystania z zaimplementowanych wzorców; funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy i ewentualnych zmian patologicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i pochylenie zestawów warstw stosownie do przestrzeni międzykręgowych na podstawie skanu lokalizującego kręgosłupa BEZ korzystania z zaimplementowanych wzorców | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dyfuzja |  |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single Shot EPI | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion lub High-Resolution Diffusion lub Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość b: ≥ 10 000 s/mm2 | TAK |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Minimalna wartość b: < 30 s/mm2 | TAK |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Liczenie map ADC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC; według nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Badanie dyfuzyjne w obszarze głowy i kręgosłupa | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Badanie dyfuzyjne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | DWI całego ciała (whole body DWI) z zestawem cewek, jeżeli są wymagane do realizacji tej funkcjonalności. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja typu „PET-like DWI” lub równoważna wg nomenklatury producenta z fuzją obrazu czynnościowego lub morfologicznego. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |  |
|  | DTI w oparciu o Single Shot EPI. . | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary z różnymi kierunkami. Liczba różnych kierunków: wymagane ≥32 | TAK, Podać [liczba kierunków] |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kalkulacja tensora dyfuzji; technologia według wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacja do zaawansowanej analizy badań DTI; wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Traktografia tensora dyfuzji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Perfuzja |  |  |  |
|  | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR; wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań perfuzji- możliwość obliczenia CBF, CBV, MTT dla każdego voxela w trybie multi-voxel | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu (Arterial Spin Labeling lub odpowiednio do nomenklatury producenta) z możliwością ilościowej oceny przepływów w obrębie całego mózgu w rozdzielczości izotropowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Angiografia MR (MRA) |  |  |  |
|  | Time-of-Flight MRA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 2D/3D Phase Contrast MRA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Techniki angiografii bezkontrastowej (Native Trance lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczne 3D MRA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV lub TWIST lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Bolus Timing (Bolus Trak lub Care Bolus lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Magnetisation Transfer Contrast (MTC) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zoptymalizowana kolejność kodowania faz (wypełniania przestrzeni k) do uzyskiwania angiogramów tętnic o wysokiej rozdzielczości z tłumieniem sygnału przepływu żylnego (CentricElliptical, EllipticCentric, Centra lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MRA naczyń domózgowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MRA naczyń obwodowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania kardiologiczne |  |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie morfologii serca. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie funkcji serca wraz z wizualizacją w pętli CINE (FunctionalImaging/Cine) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie techniką DARK BLOOD. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania w obszarze tułowia |  |  |  |
|  | 3D GR Echo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane protokoły pomiarowe /sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (DWIBS, REVEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczne badania 4D wątroby i piersi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cholangiografia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Single Shot MRCP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akwizycja techniką HASTE, RARE lub techniką równoważną wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w szybkiej technice dwupunktowej. | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt. Nie 0 pkt. |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań tułowia (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) działający w oparciu o pełny, min. 7-frakcyjny model tłuszczu. | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt. Nie 0 pkt. |
|  | Badania ortopedyczne |  |  |  |
|  | Badania stawu kolanowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne planowanie badania stawu skokowego działające na podstawie analizy anatomii badanego pacjenta bez korzystania z bazy wzorców | TAK/ NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 5 pkt. Nie 0 pkt. |
|  | Badania stawu skokowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania barku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne planowanie badania stawu skokowego działające na podstawie analizy anatomii badanego pacjenta bez korzystania z bazy wzorców | TAK/ NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 5 pkt. Nie 0 pkt. |
|  | Badania nadgarstka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje do redukcji artefaktów od implantów ortopedycznych | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR | TAK/ NIE, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | TAK 5 pkt. Nie 0 pkt. |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) w szybkiej technice dwupunktowej. | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt. Nie 0 pkt. |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na symultaniczne uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów 4-ech typów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only dedykowany do badań ortopedycznych (DIXON lub IDEAL lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) działający w oparciu o pełny, min. 7-frakcyjny model tłuszczu. | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt. Nie 0 pkt. |
|  | Mapowanie chrzaski kolorem | TAK/NIE |  | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |
|  | Spektroskopia protonowa |  |  |  |
|  | 1H Single-Voxel Spectroscopy (SVS) technikami PRESS i STEAM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D 1H Chemical Shift Imaging (CSI) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Badania spektroskopowe 1H mózgu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań spektroskopii typu Spectroscopy Evaluation lub SAGE lub typu równoważnego wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość generowania kolorowych map lokalizacyjnych metabolitów oraz modelowania spektrogramów i obliczania stężeń poszczególnych metabolitów mózgowia (np. w international units – IU) | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Nakładanie danych CSI na obrazy morfologiczne np. DTI, T2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania spektroskopii z opcją dynamiczną | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Techniki do spektralnej saturacji/pobudzania wody i tłuszczu |  |  | Bez punktacji |
|  | Częściowa selektywna saturacja tłuszczu i wody | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie równoległe |  |  |  |
|  | Obrazowanie równoległe (iPAT, SENSE, ASSET, GEM lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC, k-t BLAST lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK/NIE, Podać |  | TAK 5 pkt. NIE 0 pkt. |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego: ≥ 16 | TAK, Podać |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |  |  |  |
|  | Korekcja artefaktów ruchowych |  |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T2 (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach, występujących w kierunku poprzecznym przy obrazowaniu FLAIR / DarkFluid (BLADE lub Propeller lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie przy obrazowaniu T1 ważonym (T1 lub/i T1 FLAIR) (BLADE lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie lub/i innych anatomiach przy obrazowaniu PD (BLADE lub MultiVane lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Bramkowanie |  |  | Bez punktacji |
|  | Bramkowanie oddechowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bramkowanie oddechowe retrospektywne. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bramkowanie EKG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Presaturacja przestrzenna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Korekcja artefaktów spowodowanych przepływem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Eliminacja artefaktów powstałych na styku tkanki miękkiej i powietrza (tzw. „susceptibility artifacts”) w badaniu DWI głowy przy użyciu algorytmu PROPELLER lub algorytmu podobnego wg nomenklatury producenta. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Korekcja dla cewek powierzchniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Próbkowanie nadmiarowe w kierunku fazowym i w kierunku częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SEKWENCJE |  |  |  |
|  | Spin Echo (SE) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | InversionRecovery (IR) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gradient Echo (GRE) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Szybkie 3D GRE z „quickfatsaturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP , Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with FatSaturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Turbo Spin Echo (TSE), Fast Spin Echo (FSE) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Multi-Shot | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Single-Shot | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Turbo IR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje 3D Double Echo SteadyState (DESS), 3D Dual Echo (lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub sekwencje klinicznie równoważne | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Trójwymiarowe sekwencje do wysokorozdzielczego obrazowania drobnych struktur anatomicznych takich jak nerwy wewnątrzczaszkowe, ucha wewnętrznego, kręgosłupa szyjnego, działające w oparciu o mechanizm Constructive Interference in Steady State (FIESTA-C lub 3D CISS lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Trójwymiarowe wysokorozdzielcze sekwencje izotropowe (rozdzielczość izotropowa < 1 mm), pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez utraty jakości, obsługujące obrazowanie ważone parametrami T2, FLAIR i PD, możliwe do zastosowania w badaniach zarówno głowy jak i innych obszarów ciała (SPACE lub CUBE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje do obrazowania zależnego od podatności tkanek na magnetyzację – „susceptibility weighted imaging” (SWI lub SWAN lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Wysokorozdzielcze wieloechowe T2-zależne sekwencje do badania kręgosłupa (2D/3D MERGE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania [liczba] |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje wieloechowe: minimum 16 ech. | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | 3D GRE: minimalny TR dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) ≤ 1,5 ms | TAK, Podać [ms] |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | 3D GRE: minimalny TE dla matrycy 256x256, możliwy do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczny w parametrach sekwencji) ≤ 0,5 ms. | TAK, Podać [ms] |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | EPI: minimaln TR dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ≤ 10,0 ms. | TAK, Podać [ms] |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | EPI: minimaln TE dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ≤ 2,7 ms. | TAK, Podać [ms] |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | EPI: minimalne echo spacing dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ≤ 0,75 ms. | TAK, Podać [ms] |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Echo Planar Imaging (Single Shot / Multi Shot, Spin Echo, Gradient Echo). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | AKWIZYCJA DANYCH |  |  |  |
|  | Minimalna wartość FoV: wymagane ≤1 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość FoV (w osiach x, y): wymagane ≥ 50 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Maksymalna wartość FoV w osi z (dla wszystkich oferowanych aplikacji i sekwencji skanowania): wymagane ≥ 45 cm. | TAK, Podać [cm] |  | Wartość największa 10 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zakres badania całego ciała min. 190 cm | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Matryca akwizycyjna i rekonstrukcyjna: Wymagane ≥ 1024 x 1024, bez interpolacji. | TAK, Podać |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Minimalna grubość warstwy (skany 2D): wymagane ≤ 0,5 mm. | TAK, Podać [mm] |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Minimalna grubość warstwy (skany 3D): wymagane ≤ 0,1 mm. | TAK, Podać [mm] |  | Wartość najmniejsza 5 pkt., największa 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | KONSOLA OPERATORSKA APARATU | TAK |  |  |
|  | Komputer sterujący | TAK |  |  |
|  | Pojemność pamięci RAM min. 3GB | TAK, Podać[GB] |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność HD min. 500 GB | TAK, Podać[GB] |  | Bez punktacji |
|  | Ilość obrazów archiwizowana na HD z matrycą 256 x 256 bez kompresji, minimum 250 000 obrazów | TAK, Podać [liczba] |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja obrazów na DVD lub Blu-ray z dogrywaniem przeglądarki DICOM (DICOM Viewer), umożliwiającej odtwarzanie obrazów na PC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interface sieciowy min. 1Gb Ethernet [do wykorzystania przez Zamawiającego – nie używany do połączenia z dostarczanymi urządzeniami] | TAK |  | Bez punktacji |
|  | system operacyjny zgodny z oprogramowaniem RIS Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komputer obrazowy |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci RAM min. 4GB | TAK, Podać[GB] |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy pełnym FoV: wymagane ≥ 25 000 obrazów/s. | TAK, Podać [obr/s] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Monitor/monitory |  |  |  |
|  | Monitor / monitory w technologii LCD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna monitora: minimum 19". | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Matryca monitora: minimum 1280 x 1024 | TAK, Podać |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie konsoli operatorskiej |  |  |  |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętości) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary analityczne: intensywność sygnału, profile, histogramy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MPR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MIP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D i SSD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do obróbki widm i obrazów spektroskopowych SVS, 2D CSI i 3D CSI. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz. | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z krokowych badań obszarów rozległych w jeden obraz, funkcjonujące w sposób automatyczny (InlineComposing lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Podstawowe bezterminowe licencje konsoli postprocessingowej na konsoli operatorskiej (Viewer MR, rekonstrukcje 3D MPR, 3D MIP, 3D SSD). | TAK, Podać nazwę oferowanego rozwiązania |  | Bez punktacji |
|  | Filtr obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Praca w sieci |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 – SEND / RECEIVE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – QUERY / RETRIEVE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawca musi dostarczyć komplet bezterminowych licencji niezbędnych do podłączenia z systemami HIS, RIS i PACS. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | APLIKACJE SYSTEMU KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH |  |  |  |
|  | Serwer dystrybucyjny aplikacje kliniczne (oferowany wraz tomografem komputerowym) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie wymienione poniżej aplikacje kliniczne zainstalowane na poziomie serwera dostępne dla min. 6 jedoczesnych użytkowników | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MinIP (Minimum Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SurfaceMIP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VIP (Volume Intensity Projection) | TAK/NIE, Podać |  | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fuzja badań z różnych modalności min.: PET-CT, SPECT-CT, NM-CT, CT-CT, CT-MR, and MR-MR |  |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesne ładowanie min. czterech zestawów danych (różnych badań) tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.5 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania.. Automatyczne dopasowanie układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do analizy badań angio MR umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz automatyczny pomiar stenozy. Możliwa ekstrakcja zmodyfikowanych ręcznie osi symetrii naczyń, przedłużanie osi symetrii poza miejsce ich automatycznej ekstrakcji oraz poprawianie umiejscowienia osi symetrii. Szybkie sprawdzenie danych przy użyciu widoków przekrojów poprzecznych, wzdłużnych oraz krzywych. W trakcie sprawdzania możliwość tworzenia i zapisywania pomiarów ilościowych dotyczących naczyń, takie jak obszary przekrojów poprzecznych, średnice, długości naczyń. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Analiza badań perfuzyjnych, a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relMTT (relative Mean Transit Time) – relCBV (relative Cerebral Blood Volume) – relCBF (relative Cerebral Blood Flow). | TAK, podać nazwę |  | Bez oceny |
|  | Aplikacja do analizy perfuzji T1, pozwalające uzyskać pomiary wzmocnienia względnego, wzmocnienia maksymalnego, czasu do wykrycia wartości szczytowej (TTP) i prędkość napływu środka kontrastowego. | TAK, podać nazwę |  | Bez oceny |
|  | System wyposażony w aplikację służącą do łączenia wielu obrazów w jeden widok na potrzeby przeglądania skanów pozyskanych przy użyciu kilku aparatów. Aplikacja do badania całego ciała, angiografii MR, całego kręgosłupa w celu uwidocznienia całego centralnego układu nerwowego. | TAK, podać nazwę |  | Bez oceny |
|  | System wyposażony w aplikację pozwalającą na obliczanie nowych obrazów w oparciu o wybraną sumę czasów echa. | TAK, podać nazwę |  | Bez oceny |
|  | System wyposażony w pakiet aplikacji do oceny badań dyfuzji MR. Narzędzie musi pozwalać na przeprowadzenie analizy charakterystyki dyfuzji w udarach i innych chorobach, z uwzględnieniem parametrów ADC, eADC i FA. | TAK, podać nazwę |  | Bez oceny |
|  | System wyposażony w aplikację umożliwiającą wykonanie obliczeń subtrakcji dla badań dynamicznych, jak również pozwala na obliczenie współczynnika transferu magnetyzacji środka kontrastowego (MTC) dla obrazów na podstawie odpowiedniego zestawu obrazów wejściowych. Można zdefiniować współczynniki ważenia, które mają wpływ na subtrakcję lub wynik MTC. | TAK, podać nazwę |  | Bez oceny |
|  | Specjalistyczny pakiet oprogramowania do analizy pomiarów serca (morfologia, funkcja) | TAK, podać nazwę |  | Bez oceny |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające analizę wyników funkcjonalnego rezonansu magnetycznego BOLD w trybie offline w przypadku sekwencji zadaniowej oraz opartej na predefiniowanych obszarach zainteresowania sekwencji spoczynkowej. | TAK, podać nazwę |  | Bez oceny |
|  | Dedykowane oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji. | TAK, podać nazwę |  | Bez oceny |
|  | Dedykowane oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii min. typu CSI 2D i 3D | TAK, podać nazwę |  | Bez oceny |
|  | Dedykowana aplikacja dedykowana do śledzenia progresji zmian nowotworowych w oparciu o obrazy różnych modalności: 1. System umożliwi system śledzenia przebiegu zmian nowotworowych używając modalności: PET/CT, SPECT/CT, MR, CT. System powinien umożliwić wyświetlenie na jednym oknie minimum czterech badań. 2. Funkcja śledzenia zmian nowotworowych powinna automatycznie dokonać fuzji. 3. Aplikacja umożliwia śledzenie zmian rozmiaru, kształtu i parametrów funkcjonalnych zmian patologicznych, zachodzące w czasie. 4. Aplikacja obsługuje wyniki przyrostowe: można załadować uprzednio zapisane wyniki pacjenta i wykorzystać je w ramach nowego badania. 5. Można ładować i wyświetlać co najmniej 8 wolumetrycznych zestawów danych uzyskanych przy użyciu różnych metod obrazowania, w tym TK, MR i NM (łącznie z metodami PET, PET/TK i SPECT). Wymagana obsługa danych pochodzących od trzech największych producentów aparatów: GE, Philips, Siemens. 6. Ustawienia wstępne w aplikacji określają sposób obliczania i wyświetlania wyników segmentacji i śledzenia. Poszczególni użytkownicy mogą tworzyć ustawienia wstępne dla własnego użytku; użytkownicy mają także uprawnienia do tworzenia ustawień wstępnych w celu udostępniania ich wszystkim użytkownikom. 7. System śledzenia zmian nowotworowych powinien zawierać automatyczne pomiary progresji zmiany, które automatycznie dokonują obliczenia zgodnie z kryteriami: -WHO -RECIST 1.0 -RECIST 1.1 -CHOI -PERCIST -mRECIST | TAK, podać listę kryteriów obliczeń |  | Wszystkie wymagane kryteria (WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1, CHOI, PERCIST, mRECIST) – 20 pkt Min. kryteria: WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1, PERCIST– 5 pkt Tylko kryteria: WHO, RECIST 1.1– 0 pkt (wymaganie graniczne, niespełnienie powoduje odrzucenie oferty) |
|  | Aplikacja umożliwiająca śledzenie zmian onkologicznych tego samego pacjenta, w wielu badaniach, również z różnych modalności jednorazowo, bez konieczności przełączania się pomiędzy badaniami). Aplikacja automatycznie (bez jakichkolwiek działań użytkownika) wyrównuje FOV z wszystkich badań ujętych w analizie. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dedykowane oprogramowanie do analizy obrazów ortopedycznych umożliwiające analizę chrząstkogramów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość eksportu danych w formacie gotowym dla drukarek 3D (min. format STL) z poziomu przeglądarki dla TK oraz dedykowanych aplikacji kardiologicznych dla TK i MR | TAK/NIE |  | NIE – 0 PKT TAK – 10 pkt |
|  | Tworzenie sprawozdań w celu wydruku na papierze wyników klinicznych ze stacji lekarskiej, włączając wyświetlanie obrazów kluczowych i ramek wyników. Sprawozdanie dostępne dla rozpowszechnienia zwykłego na papierze lub elektronicznego do lekarzy kierujących, pacjentów lub zapisów lekarskich. Sprawozdanie do zapisu jako plik PDF w celu transmisji cyfrowej lub do wydruku na papierze oraz możliwość zapisu jako DICOM secondary capture lub DICOM embeded PDF do przechowywania w obrębie systemu PACS. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa – 3 komplety: Komputer+1 monitor diagnostyczny + 1 monitor opisowy min. 19” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przekątna monitora diagnostycznego z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 29 ", o rozdz. ≥ 4MP) z podświetleniem LED. Gwarancja producenta monitorów min. 3 lata. | TAK, podać typ i model monitorów |  | Bez punktacji |
|  | Komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: - procesor czterordzeniowy, min. 2,40 GHz - min. 4 GB RAM - dysk o pojemności min. 200 GB - system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji - mysz, klawiatura - nagrywarka DVD - Karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów | TAK, podać konfigurację komputera |  | Bez punktacji |
|  | WYPOSAŻENIE SYSTEMU MR |  |  |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji systemu MR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kamera video i monitor do obserwacji pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor implantów metalowych (ręczny lub bramka) | TAK, Podać typ |  | Bez punktacji |
|  | Niemagnetyczna gaśnica | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kabina RF z kompletnym wykończeniem dostosowana do wymogów dostarczanego systemu MRI (minimalne wyposażenie dodatkowe – 6 gniazd zasilania 230V, przepusty pomiędzy klatką a pokojem technicznym oraz sterownią po 1 małym i 1 dużym) UWAGA: dostawa i montaż winna być wyceniona w przedmiarze robót budowalnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fantom umożliwiający kalibrację metody ilościowej 1HMRS/CSI | TAK, Podać nazwę producenta i model |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie MRI i systemu dystrybucji aplikacji klinicznej do systemu PACS i RIS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |  |  |  |
|  | Dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość pracy w polu magnetycznym do 7T | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Hydrauliczny system zasilania – brak baterii i potrzeby ładowania czy wymiany akumulatora, brak zakłóceń skaner - strzykawka | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Blokada przechyłu, która pomaga minimalizować ryzyko zatorów powietrznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość przepływu od 0,1 ml/s do 10 ml/s (co 0,1) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System KVO (Keep Vein Open), który zapewnia drożność wkłucia przez podanie 0,25 soli fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aplikacja do obsługi danych IRISMR (m.in. dane pacjenta, dane środka kontrastowego, kalkulator) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ciśnienia: 40-300 PSI (ustawienie co 1,0 PSI) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowy panel sterujący | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć do 50 protokołów badań | TAK |  | Bez punktacji |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie do poziomu minimum 85% maksymalnej wartości przewidywanej przez producenta przed przekazaniem uruchomionego aparatu zamawiającemu (w cenie oferty) | TAK, |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) dokona wymaganych pomiarów pola elekromagnetycznego dostarczy Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników potwierdzone odpowiednim dokumentem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji dla lekarzy i techników w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzone wydaniem certyfikatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zaawansowane szkolenie techniczno-aplikacyjne dla lekarzy i techników w okresie trwania gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat | TAK, Podać okres |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.39 SIWZ.) |
|  | Przeglądy konserwacyjne systemu MR wymagane przez producenta wliczone w cenę w okresie gwarancji, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 h w dni robocze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego typu wyrobu medycznego w języku polskim lub angielskim (wykonawca musi w takim wypadku załączyć własne tłumaczenie na język polski). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego sprzętu i wyposażenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  | Bez punktacji |

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu; w języku angielskim lub polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), załączonych do oferty.

- W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

- Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji – szczegółowy opis równoważności podano w SIWZ .

(Miejscowość i data) …………………………………………

......................................................
(pieczęć i podpis osoby / osób upoważnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Prace do wykonania dla REZONANSU MAGNETYCZNEGO

- Uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego obejmuje dostarczenie rezonansu magnetycznego oraz pełną integrację systemu rezonansu z systemami informatycznymi Zamawiającego. Integracja systemu RIS/PACS Wykonawcy z systemem HIS/RIS/PACS Zamawiającego musi być wykonana przez Wykonawcę na jego własny koszt.

- Integracja ww. systemów informatycznych musi umożliwiać w czasie rzeczywistym:

- przekazywanie przez Zamawiającego zleceń na badania,

- odbiór zleceń przez Wykonawcę,

- przekazywanie przez Wykonawcę autoryzowanych wyników badania wraz z opisem,

- odbiór wyników przez Zamawiającego,

- równoległą modyfikację i aktualizację danych,

- zapewnienie całodobowego dostępu z poziomu systemu Zamawiającego do wszelkich niezbędnych danych dotyczących świadczeń zdrowotnych, także archiwalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić użytkownikom ciągły dostęp do wyników badań wraz z opisem poprzez system informatyczny Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostosowywania swojego systemu informatycznego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany w konfiguracji i funkcjonowaniu wydzielonej sieci będą wymagały akceptacji Zamawiającego.

- Ze względu na bezpieczeństwo szpitalnego systemu informatycznego Zamawiający zastrzega sobie prawo instalacji programów monitorujących, antywirusowych oraz innych, które uzna za niezbędne w urządzeniach znajdujących się w wydzielonej sieci.

- System informatyczny Wykonawcy obsługujący rezonans magnetyczny będzie działał w sieci wydzielonej i odizolowanej od systemu informatycznego Zamawiającego według zaleceń oraz wytycznych administratora sieci Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt w ramach zamówienia wykona odizolowane podłączenie rezonansu magnetycznego do sieci informatycznej Zamawiającego. Wykona niezbędne przyłącza sieciowe rezonansu magnetycznego i wszystkich stacji opisowych w kategorii 7A lub światłowodowo zakończone gniazdami RJ45 ekranowanymi w kategorii 7A zgodnie z standami i gwarancją obowiązującym na terenie Szpitala. Zamawiającego w celu wykonania niezbędnych połączeń dostarczy w ramach zamówienia zarządzalne przełączniki sieciowe w celu połączenia z budynkowym punktem dystrybucyjnym (BPD).

- Wykonawca dostarczy odpowiednią klatkę faradaya wraz z montażem oraz wykonaniem wszelkich niezbędnych pomiarów i odbiorem przez odpowiednie służby

#### WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Parametry opisane muszą odpowiadać urządzeniu w oferowanej konfiguracji!

Dostawa tomografu komputerowego128 wartsw

Nazwa urządzenia /typ/ model ..................................

Producent............................................................

Kraj pochodzenia................................................

Rok produkcji......................................................

CENA OFEROWANEGO ZESTAWU BRUTTO:…………………………………………………….. (słownie……………………………………………….)

| 1 | Tomograf komputerowy nowy wyprodukowany w 2018 roku, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający akwizycję min. 128 warstw submilimetrowych badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor(detektory) dla jednej energii promieniowania rtg w trybie badania sekwencyjnym lub spiralnym | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Konsola lekarska, niezależna od TK, połączona z TK przez sieć komputerową, umożliwiająca ocenę obrazów z TK w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiająca pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| A | GANTRY/STÓŁ/DETEKTOR |  |  |  |
| 1 | Gantry o średnicy otworu [cm] ≥ 70 (z pochyleniem ≥ +/- 30º wykorzystywana w pełnym oferowanym zakresie w trakcie wykonywania badań | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Detektor modułowy panelowy o obniżonym poziomie szumów (np. Clarity DAS, Stellar, NanoPanel, Pure Vision lub równoważny) | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) min. 64 | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Szerokość detektora lub detektorów w osi w odniesieniu do izocentrum ≥40mm | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| 5 | Częstotliwość próbkowania danych jednego elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 3600 (liczba projekcji/obrót/element) | TAK, podać |  | < 3000 projekcji – 0 pkt = 3000 do = 4500 – 5 pkt > 4500 – 10 pkt |
| 6 | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie min. 175 cm | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| 7 | Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 200 kg | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| 8 | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramiona, kolana i nogi | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| 9 | Podłączenie TK oraz systemu dystrybucji aplikacji klinicznej do systemu PACS i RIS | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| 10 | Dostawca musi dostarczyć komplet bezterminowych licencji niezbędnych do podłączenia z systemami HIS, RIS i PACS | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| B | GENERATOR / LAMPA RTG |  |  |  |
| 1 | Maksymalna znamionowa moc generatora [kW] ≥ 80kW | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Zakres napięcia anodowego min. ≥ 50 kV | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] < 90 | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Maksymalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 140 kV | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 5 | Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV >600 mA | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 6 | Wartość prądu anodowego dla małego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV, min 300 mA | Tak/Podać |  | Największa wartość 20 pkt Graniczna wartość 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 7 | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min 0,6 MHU | Tak/podać |  | Największa wartość 20 pkt Graniczna wartość 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 8 | Szybkość chłodzenia anody min. 1400 kHU/min | Tak/podać |  | > 1500 – 10 pkt = 1500 – 0 pkt |
| C | PARAMETRY SKANU |  |  |  |
| 1 | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,4 [s] | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 128 warstw ≤ 0,625 mm | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 | Tak/Podać |  | ≥ 1024x1024 - 20 pkt < 1024x1024 - 0 pkt |
| 4 | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem FBP), ≥25 obrazów/s | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 5 | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), min. 17 obrazów/s | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 6 | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, min. 50 cm | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 7 | Maksymalny zakres wartość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] | Tak/Podać |  | ≥ 1,5 - 10 pkt < 1,5 - 0 pkt |
| 8 | Minimalna wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] | Tak/Podać |  | ≤ 0,08 - 10 pkt > 0,08 - 0 pkt |
| 9 | Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych min. 170 cm w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 10 | Ilość projekcji skanu topograficznego min. AP, LAT | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 11 | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania na podstawie analizy BMI pacjenta. | TAK/NIE ( przy TAK podać nazwę) |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 12 | Oprogramowanie do automatycznego planowania badania na podstawie analizy tętna pacjenta. | TAK/NIE ( przy TAK podać nazwę) |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| D | PARAMETRY JAKOŚCIOWE |  |  |  |
| 1 | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,yz dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,35 mm z dokładnością 2% | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥120kV i grubości warstwy 10 mm, body CTDI phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3), max. 5 mm | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w czasie pełnego skanu dla min. 128 warstw w trybie skanu spiralnego w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm dla płaszczyzny x,y min. 20 lp/cm w cut -off | Tak/podać |  | ≥ 23 lp/cm - 10 pkt < 23 lp/cm - 0 pkt |
| 4 | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | Tak/podać |  | Bez punktacji |
| E | STANOWISKA PRACY |  |  |  |
| 1 | Zabezpieczenie hasłem protokołów skanowania zapewniające spójność pracy | Tak |  | Bez punktacji |
| 2 | Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki | Tak |  | Bez punktacji |
| 3 | Komunikat o dawce wyświetlający się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol i DLP. | Tak |  | Bez punktacji |
| 4 | Tabela z zestawieniem dawek umożliwiająca gromadzenie informacji o dawce podanej danemu pacjentowi dla każdej pozyskanej serii i rejestrowanie całkowitej dawki przyjętej podczas badania | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną (np. AIDR3D, iDose4, Safire, Veo lub inne, nazwa wg nomenklatury producenta) Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze projekcji i obrazu, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym | Tak/podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 6 | Iteracyjny algorytm redukcji artefaktów w obrazach CT spowodowanych przez obiekty metalowe, głównie implanty ortopedyczne | Tak/podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 7 | Niskodawkowy algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem iteracyjnym tych samych danych surowych (obszar danych RAW) umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP | Tak, Podać |  | Bez punktacji |
| 8 | Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych. Podać ilość nastaw. | Tak, Podać |  | < 3 nastaw – 0 pkt = 3 do = 6 nastaw – 2 pkt > 6 nastaw – 10 pkt |
| 9 | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 80 mm | Tak, Podać |  | Bez punktacji |
| 10 | Bramkowanie retrospektywne z wbudowanym algorytmem wyszukiwania najlepszej fazy rekonstrukcji serca | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 11 | Bramkowanie prospektywne | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 12 | Możliwość korekty miejsc bramkowania przebiegiem EKG po zebraniu danych | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 13 | Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| 14 | Rozdzielczość czasowa wielosegmentowa ≤55msec - TAK, podać | Tak/Podać |  | Bez punktacji |
| F | KONSOLA OPERATORA |  |  |  |
| 1 | Konsola operatora jednostanowiskowa, dwumonitorowa | Tak |  | Bez punktacji |
| 2 | Monitory obrazowe kolorowe LCD min 19” | Tak |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość nieskompresowanych obrazów [512x512] możliwych do zapisania w bazie danych konsoli min 240 tys. | Tak |  | Bez punktacji |
| 4 | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: | Tak |  | Bez punktacji |
|  | - Send/Receive |  |  |  |
|  | - Basic Print |  |  |  |
|  | - Retrieve |  |  |  |
|  | - Storage |  |  |  |
|  | - Worklist (stanowisko operatora) |  |  |  |
| 7 | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  | Bez punktacji |
| 8 | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  | Bez punktacji |
| 9 | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  | Bez punktacji |
| 10 | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe | Tak |  | Bez punktacji |
| 11 | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP i CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością archiwizacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 12 | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym badań pediatrycznych niskodawkowych) z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | Tak |  | Bez punktacji |
| 13 | Synchronizacja startu badania spiralnego z poziomem środka cieniującego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | Tak |  | Bez punktacji |
| 14 | Pomiary analityczne i geometryczne | Tak |  | Bez punktacji |
| G | SYSTEM KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH |  |  |  |
| 1 | Producent, nazwa i wersja oprogramowania. | Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Dostawa nowego serwera do zaawanasowanej analizy obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Dedykowany przez producenta systemu serwer w obudowie rack o minimalnych parametrach: Zainstalowane dwa procesory sześciordzeniowe osiągające min. 17000 pkt. w teście Passmark. RAM: 4x 8GB HDD: 3x 1,2 TB SAS 10k | TAK, podać konfigurację serwera |  | Bez punktacji |
| 5 | Możliwość przetwarzania przez serwer i oprogramowanie systemu konsol diagnostycznych min. 30 000 warstw jednocześnie. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 6 | Stanowisko diagnostyczne (stacja kliencka serwera) - konsola lekarska dwumonitorowa – 3 komplety: Komputer+1 monitor diagnostyczny + 1 monitor opisowy min 19” | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Przekątna monitora diagnostycznego z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 29 ", o rozdz. ≥ 4MP) z podświetleniem LED. Gwarancja producenta monitorów min. 3 lata. | TAK, podać typ i model monitorów |  | Bez punktacji |
| 8 | Komputer (stacja kliencka serwera) o min. parametrach: - procesor czterordzeniowy, min. 2,40 GHz - min. 4 GB RAM - dysk o pojemności min. 200 GB - system operacyjny niezbędny do uruchomienia aplikacji - mysz, klawiatura - nagrywarka DVD - Karta graficzna obsługująca parametry ww. monitorów | TAK, podać konfigurację komputera |  | Bez punktacji |
| 9 | System pracujący w architekturze klient – serwer. | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | System musi zapewniać wszystkie opisane poniżej funkcjonalności (w tym przeglądanie obrazów w jakości diagnostycznej, rekonstrukcje i funkcje zaawansowanej wizualizacji) w technologii cienkiego klienta (dane obrazowe nie są przechowywane na stacji klienckiej). | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Oprogramowanie systemy umożliwia wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, DX, CR, US, NM, PT, XA, SR. | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Natychmiastowy dostęp w ramach jednego wspólnego serwera aplikacyjnego do wszystkich badań oraz zaawansowanych aplikacji do ich analizy, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi serwerami oraz bez konieczności ściągania badania na konsolę lekarską | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Całkowita liczba licencji na jednocześnie pracujących użytkowników systemu wynosi min. 6. Każdy z użytkowników ma jednoczesny dostęp do każdej z aplikacji klinicznych. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 14 | Licencja obejmuje wszystkie funkcjonalności systemu, z aplikacjami klinicznymi włącznie. Każdy jednoczesny użytkownik systemu musi mieć dostęp do tych samych funkcjonalności i aplikacji klinicznych w tym samym czasie. | TAK |  | Bez punktacji |
| 15 | System możliwy do skonfigurowania z Active Directory i LDAP | TAK |  | Bez punktacji |
| 16 | System wspiera wirtualizację na platformie Vmware | TAK |  | Bez punktacji |
| 17 | Konfiguracja systemu i interfejsu użytkownika: Przeglądarki diagnostyczne oraz aplikacje i narzędzia zaawanasowanej wizualizacji pochodzące od jednego producenta. System powinien mieć takie same ikony, przyciski we wszystkich aplikacjach. Przeglądarka aplikacji klinicznych powinna się wyświetlać równocześnie na dwóch monitorach diagnostycznych. Przeglądarka powinna wspierać monitory w formatach min. 4x3 oraz 16x9. Okno wyszukiwarki badań zapewnia indywidualną dla użytkownika możliwość dopasowania szerokości, kolejności i wyboru kolumn z danymi wraz z opcją sortowania danych i tworzenia list roboczych w zależności od preferencji użytkownika. Wszystkie modyfikacje są zapisywane na koncie danego użytkownika i dostępne dla niego z dowolnej stacji. Możliwość tworzenia przez użytkownika indywidualnych folderów z danymi obrazowymi. Z poziomu administratora systemu istnieje możliwość zarządzania prawami dostępu do poszczególnych folderów na poziomie użytkownika i grupy użytkowników. W obrębie okna wyszukiwarki badań dostępne jest okno szybkiego podglądu badań innego pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
| 18 | Możliwość importu i eksportu badań z/do nośnika USB i CD/DVD, również w przypadku brakujących plików DICOMDIR. | TAK |  | Bez punktacji |
| 19 | Archiwizacja badań pacjentów na CD/DVD/USB w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez punktacji |
| 20 | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | TAK |  | Bez punktacji |
| 21 | System umożliwi zapisanie obrazów kluczowych zgodnie z standardem Key Object Selection Document (DICOM SOP 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59) oraz zapewnia pełną zgodność ze standardem Enchanced DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
| 22 | System umożliwiający zapisanie zrzutu ekranu i wysłanie go do systemu PACS jako DICOM Secondary Capture | TAK |  | Bez punktacji |
| 23 | System umożliwia wybór danych, które mają być wyświetlone w przeglądarce. Można wybrać: pojedyncze badanie, wiele badań, wybrane serie z pojedynczego badania, wybrane serie z wielu badań oraz dowolnie wybrany fragment serii pojedynczego badania | TAK |  | Bez punktacji |
| 24 | System umożliwia import i wyświetlanie danych w formatach nie diagnostycznych min.: JPEG, TIFF, AVI i MPEG. | TAK |  | Bez punktacji |
| 25 | Z poziomu użytkownika aplikacji klienckiej musi istnieć możliwość monitorowania zasobów serwera aplikacyjnego w tym min.: liczba aktualnie zalogowanych użytkowników, użycie pamięci RAM i CPU | TAK |  | Bez punktacji |
| 26 | System pozwala na pełne wykorzystanie myszy 3-przyciskowej zarówno w oknie wyszukiwarki badań, przeglądarkach i aplikacjach klinicznych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 27 | System umożliwia włączenie i zmianę kompresji obrazów (bezstratną i stratną) z poziomu okna logowania i przeglądarki obrazów | TAK |  | Bez punktacji |
| 28 | Możliwość instalacji klienta systemu na systemach operacyjnych min.: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 oraz komputerach typu MAC | TAK |  | Bez punktacji |
| 29 | Pełne wsparcie klienta systemu dla systemów operacyjnych w architekturze 64-bitowej | TAK |  | Bez punktacji |
| 30 | Zdalny dostęp z pełną funkcjonalnością (również spoza sieci lokalnej) do systemu pozwalający na instalację klienta i ocenę obrazów i pracę w każdej zaawansowanej aplikacji, również w jakości diagnostycznej. | TAK |  | Bez punktacji |
| H | APLIKACJE KONSOLI LEKARSKIEJ ZAINSTALOWANE NA POZIOMIE SERWERA |  |  |  |
| 31 | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia w dwóch osobnych oknach przeglądarki tej samej serii badania CT z różnymi ustawieniami poziomu okna (np. kostne i tkanek miękkich) wraz zapewnieniem synchronizacji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 32 | System posiada min. 6 przedefiniowanych poziomów okien dla badań CT z możliwością zmiany ustawień każdego presetu | TAK |  | Bez punktacji |
| 33 | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji |
| 34 | MinIP (Minimum Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji |
| 35 | SurfaceMIP | TAK |  | Bez punktacji |
| 36 | VIP (Volume Intensity Projection) | TAK/NIE, Podać |  | TAK 10 pkt. NIE 0 pkt. |
| 37 | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  | Bez punktacji |
| 38 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 39 | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości, długości po krzywej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 40 | Fuzja badań z różnych modalności min.: PET-CT, SPECT-CT, NM-CT, CT-CT, CT-MR, and MR-MR |  |  | Bez punktacji |
| 41 | Jednoczesna prezentacja i odczyt, z automatyczną synchronizacją przestrzenną, danych obrazowych PET-CT, SPECT-CT, CT-CT i MR-MR | TAK |  | Bez punktacji |
| 42 | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR) | TAK |  | Bez punktacji |
| 43 | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.5 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. | TAK |  | Bez punktacji |
| 44 | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 45 | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw | TAK |  | Bez punktacji |
| 46 | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczną Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania.. Automatyczne dopasowanie układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 47 | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. | TAK |  | Bez punktacji |
| 48 | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz automatyczny pomiar stenozy. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 49 | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 50 | Aplikacja analizy naczyń w badaniu CT musi wspierać poszczególne etapy pracy: Automatyczne usuwanie kości Automatyczna ekstrakcja naczyń, w tym możliwość szczegółowego obejrzenia automatycznie wyodrębnionych naczyń. Możliwa ekstrakcja zmodyfikowanych ręcznie osi symetrii naczyń, przedłużanie osi symetrii poza miejsce ich automatycznej ekstrakcji oraz poprawianie umiejscowienia osi symetrii. W przypadku wykrycia główne naczynia są automatycznie oznaczane etykietami. Kontrola i pomiar - szybkie sprawdzenie danych przy użyciu widoków przekrojów poprzecznych, wzdłużnych oraz krzywych. W trakcie sprawdzania możliwość tworzenia i zapisywania pomiarów ilościowych dotyczących naczyń, takie jak obszary przekrojów poprzecznych, średnice, długości naczyń, ocena zwężenia oraz ocena skrzepliny. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 51 | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu diagnostyki udarów mózgu wraz z automatycznym wyznaczaniem oraz prezentacją kolorowych map perfuzyjnych, dla min. CBV, CBF, MTT | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 52 | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające automatycznie tworzenie dwubarwnych map sumacyjnych (w celu szybkiego rozróżnienia trwale i odwracalnie uszkodzonej tkanki mózgowej) | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 53 | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych z możliwością zapamiętywania położenia zmian, do oceny dynamiki wielkości zmian | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 54 | Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii wraz z oprogramowaniem do wspomagania wykrywania polipów. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 55 | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające wirtualną dysekcję jelita grubego – tzw. Filet View. Możliwość rozwinięcia wzdłuż linii środkowej i wyświetlenia części okrężnicy w celu wizualizacji wszystkich trzech powierzchni fałdów. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 56 | System wyposażony w aplikację dedykowaną do badań serca, zapewniającą kompletny zestaw narzędzi pozwalających na szybką wizualizację jednej lub wielu faz cyklu pracy serca, funkcję synchronizacji wielu faz cyklu pracy serca oraz interaktywne narzędzia do prezentacji warstw w widokach MIP w celach poglądowych, tryb pętli filmowej dla projekcji osiowych serca, jak również proste obliczanie objętości końcowoskurczowej (ESV) metodą „powierzchnia-długość”, objętości końcoworozkurczowej (EDV), rzutu serca (CO) i frakcji wyrzutowej (EF) na potrzeby podstawowej oceny funkcji komór. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 57 | System wyposażony w aplikację służącą do zaawansowanej analizy funkcji lewej i prawej komory, umożliwiającą segmentację jam serca od wewnątrz i z zewnątrz, co pozwala na obliczenie frakcji wyrzutowej, objętości wyrzutowej, rzutu serca oraz masy lewej i prawej komory. Wizualizacja całego drzewa naczyń wieńcowych, analiza morfologiczna światła naczyń oraz analiza średnicy obszaru niezablokowanego światła naczynia. Istnieje możliwość przeprowadzenia analizy funkcji komór oraz trójwymiarowej wizualizacji budowy jam serca i zastawek z wykorzystaniem trybu dynamicznej pętli filmowej | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 58 | System wyposażony w aplikację służącą do szybkiej oceny ilościowej zwapnienia tętnic wieńcowych (CAC) z zastosowaniem obliczania całkowitej masy zwapnień, skali Agatstona oraz obliczania iloczynu liczby wokseli zawierających wapń i objętości jednego woksela. Aplikacja umożliwia zautomatyzowaną dystrybucję wyników w formie papierowej lub elektronicznej w postaci niestandardowych raportów dostosowanych do potrzeb użytkownika. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 59 | System wyposażony w funkcję automatycznego preprocesingu polegającego na otwarciu badań już przygotowanych do dalszej analizy (wstępnie przetworzonych i zrekonstruowanych w 3D). Automatyczne rekonstrukcje wstępne muszą działać min. dla apikacji: naczyniowej, analizy kardiologicznej, wirtualnej kolonografii. | TAK, podać nazwę |  | Bez punktacji |
| I | GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
| 1 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia min. 24 miesiące | Tak |  | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.39 SIWZ.) |
| 2 | Okres gwarancji na system TK bez limitu skanów, w tym gwarancja na lampę RTG - min 24 miesiące | Tak |  | Bez punktacji |
| 4 | Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Zdalna diagnostyka przez modem, router ISDN lub internet | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu przez Serwis | Tak |  | Bez punktacji |
| 9 | Przeglądy konserwacyjne systemu TK wymagane przez producenta wliczone w cenę w okresie gwarancji, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  | Bez punktacji |
| 10 | Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 11 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych | Tak |  | Bez punktacji |
| 12 | Po upływie okresu gwarancji, możliwość wykupienia pełnej opieki serwisowej | Tak |  | Bez punktacji |
| J | WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |  |  |  |
| 1 | Urządzenie dwutłokowe generujące ciśnienie do 325 PSI którego głowica dostosowana jest do korzystania zarówno z wkładów jednorazowych jak i wkładów wielorazowych o certyfikowanej sterylności do 12h, z funkcją iniekcji soli fizjologicznej i środka kontrastowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 2 | Głowica wtryskiwacza dostosowana do wkładów wielokrotnego napełniania o pojemności 200 ml. I minimalnego zestawu wielorazowego 12h bez limitu wykonanych infekcji oraz dostosowania do użytkowania zestawów wkładów jednorazowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 3 | Minimalna pojemność wkładów jednorazowych (ml) > 200 | Tak |  | Bez punktacji |
| 4 | Automatyczna detekcja przez wstrzykiwacz zastosowanego wkładu wymiennego | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Oprogramowanie wstrzykiwacza umożliwiające zapisanie w formie rekordów danych infekcji dla każdego pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | Oprogramowanie wstrzykiwacza umożliwiające komunikację i przesyłanie danych do systemu PACS | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość komunikacji wstzrykiwacza z systemem RIS | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Połączenie z listą roboczą skanera | Tak |  | Bez punktacji |
| K | SZKOLENIA |  |  |  |
| 1 | Szkolenie podstawowe w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego, potwierdzone certyfikatami w wymiarze: 5 dni szkolenia po 6 godzin | Tak |  | Bez punktacji |
| 2 | Szkolenia aplikacyjne są przeprowadzane po odbiorze systemu do eksploatacji przez Sanepid. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3 | Szkolenia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 4 | W celu zapewnienia efektywności szkolenia konieczne będzie wykonywanie badań z udziałem pacjentów w trakcie trwania szkolenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Szkolenie z zasad działania aparatu (szkolenie podstawowe): 5 dni szkolenia klinicznego (w tym czas podróży specjalisty aplikacyjnego), w czasie których zostaną zaprezentowane możliwości aplikacyjne systemu. Protokoły skanowania zostaną utworzone zgodnie z potrzebami użytkownika. Pod koniec 5 dniowego szkolenia użytkownik powinien posiąść umiejętność wykonywania rutynowych badań CT. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu nie powinna być większa niż 4 osoby (technicy radiologii). Wszystkie urządzenia zewnętrzne tj. strzykawka automatyczna lub drukarka powinny być zainstalowane przed rozpoczęciem szkolenia aplikacyjnego. Szkolenie ze Strzykawki automatycznej powinno się odbyć równolegle w pierwszym etapie szkolenia lub wcześniej. Wszystkie materiały eksploatacyjne tj. Kontrast, płyty CD/DVD oraz kompatybilne elektrody EKG powinny być dostępne w trakcie trwania szkolenia. Wszystkie prace remontowe na terenie pracowni muszą zostać zakończone przed rozpoczęciem szkolenia aplikacyjnego. | Tak |  | Bez punktacji |

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu; w języku angielskim lub polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), załączonych do oferty.

- W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

- Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia a także funkcjonalności, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji – szczegółowy opis równoważności podano w SIWZ.

(Miejscowość i data) …………………………………………

......................................................
(pieczęć i podpis osoby / osób upoważnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)

Prace do wykonania dla TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

- Uruchomienie pracowni tomografii komputerowej obejmuje dostarczenie Tomografu Komputerowego oraz pełną integrację systemu TK z systemami informatycznymi Zamawiającego. Integracja systemu RIS/PACS Wykonawcy z systemem HIS/RIS/PACS Zamawiającego musi być wykonana przez Wykonawcę na jego własny koszt.

- Integracja ww. systemów informatycznych musi umożliwiać w czasie rzeczywistym:

- przekazywanie przez Zamawiającego zleceń na badania,

- odbiór zleceń przez Wykonawcę,

- przekazywanie przez Wykonawcę autoryzowanych wyników badania wraz z opisem,

- odbiór wyników przez Zamawiającego,

- równoległą modyfikację i aktualizację danych,

- zapewnienie całodobowego dostępu z poziomu systemu Zamawiającego do wszelkich niezbędnych danych dotyczących świadczeń zdrowotnych, także archiwalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest umożliwić użytkownikom ciągły dostęp do wyników badań wraz z opisem poprzez system informatyczny Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostosowywania swojego systemu informatycznego do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany w konfiguracji i funkcjonowaniu wydzielonej sieci będą wymagały akceptacji Zamawiającego.

- Ze względu na bezpieczeństwo szpitalnego systemu informatycznego Zamawiający zastrzega sobie prawo instalacji programów monitorujących, antywirusowych oraz innych, które uzna za niezbędne w urządzeniach znajdujących się w wydzielonej sieci.

- System informatyczny Wykonawcy obsługujący tomograf komputerowy będzie działał w sieci wydzielonej i odizolowanej od systemu informatycznego Zamawiającego według zaleceń oraz wytycznych administratora sieci Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt w ramach zamówienia wykona odizolowane podłączenie tomografu komputerowego do sieci informatycznej Zamawiającego. Wykona niezbędne przyłącza sieciowe tomografu komputerowego i wszystkich stacji opisowych w kategorii 7A lub światłowodowo zakończone gniazdami RJ45 ekranowanymi w kategorii 7A zgodnie z standami i gwarancją obowiązującym na terenie Szpitala. Zamawiającego w celu wykonania niezbędnych połączeń dostarczy w ramach zamówienia zarządzalne przełączniki sieciowe w celu połączenia z budynkowym punktem dystrybucyjnym (BPD).