EZ/ZP/41/2018/EK

Załącznik nr 2f do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 6

Aparat do pH-metrii przełyku z impedancją – 1 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: (min.2018) |  |

| Lp. | Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Parametr oferowany Opisać/ potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REJESTRATOR DO PH-METRII Z IMPEDANCJĄ - 1 szt. | Tak |  |
| 2 | Możliwość rejestracji pomiarów impedancji z min. 6 kanałów | Tak |  |
| 3 | Komunikacja rejestratora ze stacją roboczą za pomocą USB | Tak |  |
| 4 | Możliwość rejestracji poziomu pH na min 2 kanałach | Tak |  |
| 5 | Rejestracja refluksu kwaśnego, słabo kwaśnego i niekwaśnego | Tak |  |
| 6 | Rejestracja refluksu płynnego, mieszanego i gazowego | Tak |  |
| 7 | Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5 V typ AA | Tak |  |
| 8 | Częstotliwość próbkowania sygnału pH w zakresie: 1 Hz-0,1 Hz (1/sek – 1/10 sek) | Tak |  |
| 9 | Częstotliwość próbkowania sygnału impedancji 64 Hz | Tak |  |
| 10 | Zakres pomiaru poziomu pH do 10 pH | Tak |  |
| 11 | Płynne ustawienie czasu rejestracji w zakresie od 1 do 48 h | Tak |  |
| 12 | Możliwość wyboru zestawu buforów do kalibracji: - kalibracja sond w buforach o pH4 i pH7 - kalibracja sond w buforach o pH7 i pH4 | Tak |  |
| 13 | Kalibracja cewników bez udziału pacjenta i komputera | Tak |  |
| 14 | Oznakowanie zmiany pozycji, okresu posiłkowego na wyświetlaczu rejestratora | Tak |  |
| 15 | Podświetlane przyciski zmiany pozycji i okresu posiłkowego na klawiaturze rejestratora w okresie trwania zdarzenia | Tak |  |
| 16 | Rejestracja dolegliwości odczuwanych przez pacjenta | Tak |  |
| 17 | Rejestracja zmiany pozycji ciała | Tak |  |
| 18 | Rejestracja okresów posiłków | Tak |  |
| 19 | Możliwość wprowadzenia nr identyfikacyjnego pacjenta w postaci od 1 do 10 cyfr | Tak |  |
| 20 | Weryfikacja poziomu impedancji w 6 kanałach cewnika pH-Z przed rozpoczęciem badania | Tak |  |
| 21 | OPROGRAMOWANIE ANALITYCZNE DO PH-METRII I PH-METRII Z IMPEDANCJĄ | Tak |  |
| 22 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 23 | Współpraca oferowanego oprogramowania z posiadanym przez Użytkownika rejestratorem do 24-godzinnej pH-metrii w zakresie transmisji i analizy zarejestrowanych badań | Tak |  |
| 24 | Wspólne oprogramowanie do analizy badań pH-metrycznych i pH metrii z impedancją | Tak |  |
| 25 | Wartości impedancji wyświetlane na ekranie analizy w postaci przebiegów liniowych | Tak |  |
| 26 | Wartości impedancji wyświetlane na ekranie analizy w postaci konturów barwowych | Tak |  |
| 27 | Wartości pH i impedancji wyświetlane na profilu anatomicznym przełyku z naniesionymi punktami orientacyjnymi typu UES, LES, PIP | Tak |  |
| 28 | Wpisywanie i edytowanie wydarzeń i objawów poprzez wpis i edycję tekstu lub graficzny interfejs użytkownika | Tak |  |
| 29 | Automatyczne wykrywanie i zliczanie epizodów refluksu w rejestracji pH | Tak |  |
| 30 | Automatyczne wykrywanie, oznaczanie wg typu (kwaśny, słabokwaśny, niekwaśny) i naliczanie epizodów refluksu w rejestracji impedancji | Tak |  |
| 31 | Automatyczna korelacja dolegliwości z epizodami refluksu kwaśnego, słabokwaśnego i niekwaśnego | Tak |  |
| 32 | Różnicowanie refluksów wg typu: płynny, mieszany, gazowy | Tak |  |
| 33 | Automatyczne generowanie współczynnika dolegliwości (SI), automatyczne generowanie prawdopodobieństwa refluks-objaw (SAP) | Tak |  |
| 34 | Automatyczna generacja raportu badania w postaci dokumentu typu WORD lub PDF | Tak |  |
| 35 | Zapis wartości impedancji w postaci konturów barwowych dołączany do raportu | Tak, |  |
| 36 | Zapis wartości impedancji w postaci przebiegów liniowych dołączany do raportu | Tak |  |
| 37 | Przeglądanie przebiegu zarejestrowanego badania w postaci dynamicznego odtworzenia badania lub obrazów statycznych | Tak |  |
| 38 | Instrukcja obsługi oprogramowania w języku polskim wbudowana w oprogramowanie analityczne | Tak |  |
| 39 | AKCESORIA DO PH METRII I IMPEDANCJI | tak |  |
| 40 | Jednorazowa sonda do pomiaru pH i impedancji, o konfiguracji: wewnętrzna elektroda referencyjna, złącze modularne, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm stosownie do oznaczeń, średnica 6 Fr (5 szt.) | Tak |  |
| 41 | Zestaw buforów do kalibracji pH4,0, pH7,0 - 1 zestaw | Tak |  |
| 42 | Stoisko do kalibracji | tak |  |
| 43 | STACJA ROBOCZA DO PH-METRII I IMPEDANCJI | Tak |  |
| 44 | Stacja robocza w składzie: laptop min. 15” wraz z oprogramowaniem i drukarką kolorową. | Tak |  |
| 45 | Adapter IRrDA portu podczerwieni kompatybilny z posiadanym przez Użytkownika rejestratorem pH. Złącze USB, szybkość transmisji danych 115 kB/s | tak |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................

Wykonawca