Kielce, 27.04.2018r.

EZ/ZP/42/2018/RI

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych               w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach””.

Znak sprawy: EZ/ZP/42/2018/RI

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z  art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet nr 1 - Dostawa wraz z montażem rezonansu magnetycznego – 1 szt.

Pytanie nr 1

Dotyczy : APLIKACJE SYSTEMU KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH, pkt. 200:

Dostawa nie obejmuje serwera. Serwer  aplikacyjny oferowany jest wraz z tomografem komputerowym. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji aplikacji na serwerze dostarczonym z tomografem komputerowym.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dostarczenia dwóch oddzielnych pakietów na :

Pakiet nr 1 - Dostawa wraz z montażem rezonansu magnetycznego – 1 szt.

Pakiet nr 2 - dostawa wraz z montażem tomografu komputerowego – 1 szt.

Zamawiający  w sposób jednoznaczny narusza zasady uczciwej konkurencji  i wprowadza zapisy  pozostające w sprzeczności z wymogiem dostarczenia niezależnie  Pakietu nr 1. W praktyce nie ma bowiem możliwości zaoferowania pakietu nr 1 bez pakietu nr 2.

Czy zamawiający uzna za spełnienie pkt 200 poprzez dostarczenie aplikacji klinicznych w oparciu o rozbudowę posiadanego serwera aplikacyjnego?

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przez Zamawiającego w piśmie pn. „Odpowiedź na odwołanie [Dot. KIO 689/18]” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http//:bip.wszzkielce.pl

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez rezygnację z podziału zadania na dwa pakiety co skutkuje koniecznością złożenia oferty przez potencjalnego Wykonawcę na dostawę dwóch urządzeń tj TK i MR wraz z montażem i instalacja właściwego oprogramowania łącznie.

W związku z powyższym treść SIWZ otrzymuje brzmienie:

- wszystkie określenia „pakiet 1”,oraz „pakiet 2” użyte w SIWZ oraz w załącznikach wykreśla się wraz towarzyszącymi przyimkami np. dla, z, itd.

- Załącznik nr 2a do SIWZ otrzymuje nazwę: Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-funkcjonalne) – dostawa rezonansu magnetycznego,

- Załącznik nr 2b do SIWZ otrzymuje nazwę: Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-funkcjonalne) – dostawa tomografu komputerowego

- Część I pkt 3 „Opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z instalacją stosownego oprogramowania urządzeń medycznych rezonansu magnetycznego – 1 szt. oraz tomografu komputerowego – 1 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 2a oraz 2b do SIWZ

Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017r poz. 211). Graniczne parametry techniczne - użytkowe przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr 2a- 2b do niniejszej SIWZ. Szczegóły w zakresie dostawy, montażu, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy). Uruchomienie sprzętu wraz z kalibracją i wykonaniem testów wymaganych przepisami oraz przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w miejscu zamontowania na danym Oddziale/Klinice Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a u.p.z.p. może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane”

- Część I pkt 7 „Opis części zamówienia/oferty równoważne” otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i należy je rozumieć jako określenie przykładowych parametrów minimalnych oczekiwanych przez Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania przez oferowany przez Wykonawcę asortyment rozwiązań równoważnych w stosunku do wymagań określonych w SIWZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania, na etapie badania i oceny ofert, każdego z Wykonawców do dostarczenia próbek, wykonania testów oraz złożenia dodatkowych dokumentów poświadczających zgodność oferowanego asortymentu z wymogami SIWZ

Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.”

- Część I pkt 12 ppkt 2) „Warunki udziału w postępowaniu” otrzymuje brzmienie:

„2) posiadają właściwe zdolności techniczne i/lub/ zawodowe rozumiane jako:

- zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dwie dostawy której przedmiotem była dostawa aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o wartości każdej dostawy (umowy) brutto minimum  4.500.000,00 zł (Wykonawca składa stosowne oświadczenie w dokumencie JEDZ/ESPD w części IV/C ppkt 1b)

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 natomiast warunki udziału w postepowaniu określone w pkt 12 ppkt. 1-2 może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 u.p.z.p.).”

- Część I pkt 37 „Składniki ceny” otrzymuje brzmienie:

„Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cena za wykonanie zamówienia musi być obliczona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług, o rachunkowości, a także zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. Cena za wykonanie zamówienia musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji dostawy, w szczególności koszty dostawy i rozładunku sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

Cena ofertowa zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj.: Dz.U. z 2014r. poz. 915 ze zm.) stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku(art. 91 ust. 3a u.p.z.p.).”

- Część I pkt 39 „Kryteria oceny ofert” otrzymuje brzmienie:

Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Zamawiający zgodnie z delegacją art. 24aa u.p.z.p. dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Cena zamówienia brutto – wartość kryterium - 60 %

Podstawą oceny jest wartość zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

Kryterium ceny - (Kc).

| Kc = | Najniższa cena zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert | x100x 60% |
| --- | --- | --- |
|  | Cena brutto zamówienia w badanej nieodrzuconej ofercie |  |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium dodatkowy okres gwarancji – wartość kryterium - 12 %

„W ramach kryterium dodatkowy okres gwarancji na dostarczone urządzenia oraz zainstalowaną aparaturę medyczną w szczególności tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny, objęte przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawcom zostaną przyznane punkty za udzielenie dodatkowego okresu gwarancji który należy wstawić w formularzu ofertowym i zostanie oceniony w ramach danego pakietu wg. następujących zasad:

- minimalny okres gwarancji to 24 miesięcy na zaoferowaną aparaturę medyczną  w szczególności tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny.

- maksymalny punktowany dodatkowy okres gwarancji to 12 miesięcy

- za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji powyżej minimalnego Zamawiający przyzna 1 pkt. tj.: 1 miesiąc –  1 pkt., 2 miesiące 2 pkt, itd. .... 12 miesięcy – 12 pkt. Wykonawca ma obowiązek zaoferowania dodatkowej gwarancji wyłącznie w miesiącach niedopuszczalne jest wskazanie gwarancji w dniach lub części miesiąca.

- bieg terminu gwarancji się w szczególności dla tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego będących przedmiotem dostawy rozpoczyna się zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej zał. nr 3 do SIWZ od dnia uruchomienia urządzenia i przekazania do eksploatacji na czynnym oddziale Centrum Urazowego dla Dorosłych.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w przedmiotowym kryterium wynosi 12 punktów

Ocena techniczna parametrów (jakość) – wartość kryterium - 28 %

Podstawą oceny jest ilość punktów jakie otrzyma wykonawca za punktowane parametry techniczne (jakość) w odniesieniu do rezonansu magnetycznego oraz tomografu komputerowego łącznie (punktowane parametry techniczne określono w Załączniku nr 2a, 2b do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-funkcjonalne). Otrzymane punkty zostaną podstawione do następującego wzoru w celu obliczenia punktów dla danej oferty

b

Kj =  ...........	  x 100 x 28%

b max

gdzie:

b -  ilość punktów przyznanych za parametry techniczne przedmiotu zamówienia tj. za parametry techniczne rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego w badanej ofercie

b max – maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania za parametry techniczne rezonansu magnetycznego i termografu komputerowego obliczona na podstawie punktowanych parametrów technicznych rezonansu magnetycznego i termografu komputerowego.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Ocena techniczna (jakość)” wynosi – 28 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o w/w wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + dodatkowy okres gwarancji + ocena techniczna).”

- Część I pkt 40 „Wadium i termin wnoszenia wadium” otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 47.000. zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego i skuteczności wniesienia decyduje data uznania rachunku bankowego Zamawiającego).”

- zmodyfikowana treść formularza ofertowego stanowi zał. nr 1 do przedmiotowej korespondencji

Pytanie nr 2

Dotyczy : APLIKACJE SYSTEMU KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH, pkt. 201

Wszystkie wymienione poniżej aplikacje kliniczne zainstalowane na poziomie serwera dostępne dla min. 6 jedoczesnych użytkowników.

Obecny zapis uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty.  Zamawiający  przyznaje nieuzasadnioną preferencję dla firmy PHILIPS, jednocześnie utrudniając uczciwą konkurencję, określając liczbę jednocześnie pracujących użytkowników w liczbie 6.

Dodatkowo Zamawiający w pkt 223 APLIKACJE SYSTEMU KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH wymaga dostarczenia jedynie dwóch stacji diagnostycznych. Co pozostaje w sprzeczności w wymaganymi 6 jednoczesnymi użytkownikami.

Oferowane przez nas rozwiązanie pracuje w zoptymalizowanej konfiguracji z wysokowydajnym sprzętem  i umożliwia pracę dla 5-15 jednocześnie zalogowanych użytkowników  z możliwością jednoczesnej pracy na zaawansowanych aplikacjach CT  MR w liczbie 5.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym wszystkie wymienione aplikacje kliniczne zainstalowane na poziomie serwera dostępne są dla 5 jedoczesnych użytkowników.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przez Zamawiającego w piśmie pn. „Odpowiedź na odwołanie [Dot. KIO 689/18]” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http//:bip.wszzkielce.pl

Pytanie nr 3

Dotyczy: APLIKACJE SYSTEMU KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH, pkt. 212

Możliwość jednoczesnej edycji badań min.5 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań.

Obecny zapis uniemożliwia naszej firmie złożenia ważnej oferty.  Zamawiający przyznaje nieuzasadnioną preferencję dla firmy PHILIPS, jednocześnie utrudniając uczciwą konkurencję, określając liczbę jednoczesnej edycji badań min.5 różnych pacjentów.

Obecny wymóg nie ma uzasadnienia klinicznego i praktycznie jest niespotykane aby jednocześnie dokonywać oceny 5 różnych pacjentów.

Czy Zamawiający możliwość jednoczesnej edycji badań 4 różnych pacjentów?

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przez Zamawiającego w piśmie pn. „Odpowiedź na odwołanie [Dot. KIO 689/18]” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http//:bip.wszzkielce.pl

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w następującym zakresie:

Pkt 212 opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-funkcjonalne) – dostawa rezonansu magnetycznego otrzymuje brzmienie:

| Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 4

Dotyczy: APLIKACJE SYSTEMU KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH, pkt. 216

Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp.

Obecny zapis punktu ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązania technicznie przestarzałego( dotyczy endoskopii naczyń), które nie wnosi wartości diagnostycznej, które obecnie zastąpione są bardziej zaawansowanymi aplikacjami naczyniowymi. Wymóg w obecnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stacji lekarskiej nieposiadającej funkcjonalności wirtualnej endoskopii naczyń? Oferowane przez nas rozwiązanie posiada szereg innowacyjnych funkcjonalności do oceny i prezentacji badań w 3D, tj. 3D Reference Point, Anatomy Visualizer, Region Growing, oraz funkcję Vessel Surf umożliwiający analizy przekrojów poprzecznych i niezbędnych pomiarów.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przez Zamawiającego w piśmie pn. „Odpowiedź na odwołanie [Dot. KIO 689/18]” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http//:bip.wszzkielce.pl

Pakiet nr 2 - Dostawa wraz z montażem tomografu komputerowego – 1 szt.

Pytanie nr 5

Dotyczy G SYSTEM KONSOL DIAGNOSTYCZNYCH  pkt 13

Całkowita liczba licencji na jednocześnie pracujących użytkowników systemu wynosi min. 6. Każdy z użytkowników ma jednoczesny dostęp do każdej z aplikacji klinicznych.

Obecny zapis uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty.  Zamawiający przyznaje nieuzasadnioną preferencję dla firmy PHILIPS, jednocześnie utrudniając uczciwą konkurencję, określając liczbę jednocześnie pracujących użytkowników wynoszącą 6. Dodatkowo Zamawiający w pkt 6 dotyczącym konsol diagnostycznych wymaga dostarczenie tylko dwóch stacji diagnostycznych. Co pozostaje w sprzeczności w wymaganymi minimum 6 jednoczesnymi użytkownikami.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pracujące w zoptymalizowanej konfiguracji z wysokowydajnym sprzętem  i umożliwia pracę dla 5-15 jednocześnie zalogowanych użytkowników  z możliwością jednoczesnej pracy na zaawansowanych aplikacjach CT  MR w liczbie 5?

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przez Zamawiającego w piśmie pn. „Odpowiedź na odwołanie [Dot. KIO 689/18]” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http//:bip.wszzkielce.pl

Pytanie nr 6

Dotyczy: H.  APLIKACJE KONSOLI LEKARSKIEJ ZAINSTALOWANE NA POZIOMIE SERWERA pkt 43.

Możliwość jednoczesnej edycji badań min.5 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań.

Obecny zapis uniemożliwia naszej firmie złożenia ważnej oferty.  Zamawiający przyznaje nieuzasadnioną preferencję dla firmy PHILIPS, jednocześnie utrudniając uczciwą konkurencję, określając liczbę jednoczesnej edycji badań min.5 różnych pacjentów. Obecny wymóg nie ma uzasadnienia klinicznego i praktycznie jest niespotykane aby jednocześnie dokonywać oceny 5 różnych pacjentów.

Czy Zamawiający dopuści możliwość jednoczesnej edycji badań 4 różnych pacjentów?

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przez Zamawiającego w piśmie pn. „Odpowiedź na odwołanie [Dot. KIO 689/18]” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http//:bip.wszzkielce.pl

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w następującym zakresie:

Pkt H.43 opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-funkcjonalne) – dostawa tomografu komputerowego otrzymuje brzmienie:

| Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów niewymagające zamykania załadowanych badań. | TAK |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 7

Dotyczy H.  APLIKACJE KONSOLI LEKARSKIEJ ZAINSTALOWANE NA POZIOMIE SERWERA pkt 47 Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp.

Obecny zapis punktu ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązania technicznie przestarzałego( dotyczy endoskopii naczyń), które nie wnosi żadnej wartości diagnostycznej, które obecnie zastąpione są bardziej zaawansowanymi aplikacjami naczyniowymi. Wymóg w obecnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przez Zamawiającego w piśmie pn. „Odpowiedź na odwołanie [Dot. KIO 689/18]” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http//:bip.wszzkielce.pl

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznika nr 2b do SIWZ, pkt. B.2

Zakres możliwego do wykorzystania napięcia anodowego jest stanowi o możliwości optymalnego doboru napięcia anody do specyfiki badania i pacjenta. Stąd też powinien być premiowany przez zamawiającego jak największy zakres możliwych do zastosowania napięć anody. Mając na uwadze dobro zamawiającego i pacjentów prosimy o wprowadzenie oceny tego parametru.

| 2 | Zakres napięcia anodowego min. ≥ 50 kV | Tak/podać |  | ≤ 60 – 0 pkt > 60 – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy załącznika nr 2b do SIWZ, pkt. B.3

Możliwość stosowania niskich napięć anody jest charakterystyczne dla współczesnej tomografii komputerowej, ponieważ niskie napięcie anody umożliwia badania z wykorzystaniem mniejszej ilości środka kontrastowego oraz z redukcja dawki promieniowania. Jest to więc istotny parametr, który powinien podlegać ocenie, co będzie z korzyścią dla zamawiającego i pacjentów. Prosimy o wprowadzenie następującej oceny parametru:

| 3 | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] < 90 | Tak/podać |  | ≥ 80 – 0 pkt < 80 – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy załącznika nr 2b do SIWZ, pkt. B.7

Zamawiający wymaga rzeczywistej pojemności cieplnej anody lampy min. 6 MHU i tym samym w sposób nieuprawniony ogranicza dostęp technologii innych niż klasyczna, chociaż efektywność takich rozwiązań jest znacznie lepsza od klasycznego chłodzenia pośredniego. W technologii chłodzenia bezpośredniego rzeczywista pojemność cieplna anody jest niewielka, gdyż ciepło odprowadzane jest przez płaszcz olejowy będący w bezpośrednim kontakcie z anodą. W takim przypadku możemy porównać pojemność cieplną takiej anody z klasycznie rozumianą pojemnością cieplna w postaci równoważnika pojemności cieplnej. Z uwagi na ten fakt prosimy o zmianę brzmienia parametru na poniższy, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

| 7 | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy, lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia anody innej niż klasyczna min ≥ 6 MHU | Tak/podać |  | Największa wartość 20 pkt Graniczna wartość 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przez Zamawiającego w piśmie pn. „Odpowiedź na odwołanie [Dot. KIO 689/18]” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http//:bip.wszzkielce.pl

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w następującym zakresie:

Pkt B.7 opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-funkcjonalne) – dostawa tomografu komputerowego otrzymuje brzmienie:

| 7 | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy, lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia anody innej niż klasyczna min ≥ 6 MHU | Tak/podać |  | Największa wartość 20 pkt Graniczna wartość 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 11

Dotyczy załącznika nr 2b do SIWZ, pkt. C.2

Grubość najcieńszej warstwy akwizycyjnej decyduje o rozdzielczości uzyskanego obrazu i jest to związane z geometrią tomografu. Im mniejsza jest grubość takiej warstwy tym więcej drobnych szczegółów diagnostycznych można zwizualizować uzyskanym obrazem. Z uwagi na powyższe prosimy o wprowadzenie oceny tak istotnego parametru.

| 2 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 128 warstw ≤ 0,625 mm | Tak/podać |  | ≤ 0,6 mm – 20 pkt > 0,6 mm – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy załącznika nr 2b do SIWZ, pkt. C.8

Zamawiający premiuje współczynnik pitch o wartości mniejszej i równej 0,08, co nie ma uzasadnienia użytkowego, ponieważ ten zakres współczynnika pitch stosuje się w badaniach bramkowanych oddechem do symulacji i planowania radioterapii. Z uwagi na powyższe prosimy o usunięcie oceny tego parametru jako zbędnej z uwagi na oczekiwany zakres zastosowań.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie Z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy załącznika nr 2b do SIWZ, pkt. E.9

Zamawiający w sposób nieuprawniony ogranicza uczciwą konkurencję wymagając zakresu dynamicznych badań perfuzyjnych tylko w akwizycji osiowej (z sekwencyjnym przesuwem stołu), ponieważ tego typu badania są wykonywane obecnie również w trybie spiralnym z równoważnym efektem klinicznym, a nawet z przewagą takiej techniki nad akwizycją osiową (z sekwencyjnym przesuwem stołu), ponieważ zapewnia większe zakresy badań. Z uwagi na powyższe prosimy o usunięcie dyskryminującego sformułowania: w akwizycji osiowej (z sekwencyjnym przesuwem stołu).

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy załącznika nr 2b do SIWZ, pkt. E.14

Wymóg rozdzielczości czasowej wielosegmentowej na poziomie 55 ms przy wymaganym czasie pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor maksymalnie 0,4 s oznacza konieczność stosowania rekonstrukcji min. 3 segmentowej, co jak pokazują opracowania naukowe, może już być obarczone błędem odwzorowania i niewiarygodnym obrazowaniem. W przyjętej praktyce badań kardiologicznym stosuje się rekonstrukcje maksymalnie dwu-segmentowe, co w tym przypadku oznacza rozdzielczość czasową nie większą niż 100 ms. Z uwagi na powyższe prosimy o zmianę wartości granicznej parametru na nie więcej niż 100 ms lub dopuszczenie tomografu umożliwiającego uzyskanie rozdzielczości czasowej dwusegmentowej 75 ms.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona przez Zamawiającego w piśmie pn. „Odpowiedź na odwołanie [Dot. KIO 689/18]” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http//:bip.wszzkielce.pl

Pakiet nr 1 - Dostawa wraz z montażem rezonansu magnetycznego – 1 szt.

Pytanie nr 15

Dotyczy punktów 19 oraz 20 Załącznika nr 2a do SIWZ

Czy Zamawiający dopuście rozwiązanie alternatywne w postaci aparatu MAGNETOM Aera firmy Siemens, które posiada system gradientowy o maksymalnej amplitudzie 33 mT/m oraz maksymalnej szybkości narastania (Slew Rate) wynoszącej 125 T/m/s. Wszystkie opisane sekwencje obrazujące oraz zastosowania kliniczne mogą być z powodzeniem wykonywane na proponowanym aparacie, a uzyskiwane wyniki będą najwyższej jakości.

Wnosimy o zmianę treści zapisów w celu dopuszczenia rozwiązań konkurencyjnych:

| 19 | Maksymalna, rzeczywista amplituda we wszystkich osiach x, y, z (równocześnie) możliwa do zastosowania w obrazowaniu klinicznym w FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 33 mT/m. | TAK, Podać wartość [mT/m] |  | Wartość największa 5 pkt., najmniejsza 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Maksymalny, rzeczywisty SlewRate (we wszystkich osiach x, y, z równocześnie), możliwy do zastosowania w obrazowaniu klinicznym, w FoV ≥ 45 cm; wymagane nie mniej niż 125 T/m/s. | TAK, Podać wartość [T/m/s] |  | Bez punktacji |

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy punktu 40 Załącznika nr 2a do SIWZ

W punkcie 40 Zamawiający wymaga cewki elastycznej o minimum 8 kanałach obrazujących. Taki zapis uniemożliwia nam złożenie oferty w niniejszym postepowaniu, ponieważ proponowane rozwiązanie przez naszą firmę posada cewki elastyczne do wymienionego zakresu badań posiadające 4 kanały obrazujące. Wnosimy o usunięcie barier w niniejszym postępowaniu i dopuszczenie rozwiązań firmy Siemens.

Wnosimy o modyfikacje zapisu w następujący sposób:

| 40 | Cewka elastyczna lub częściowo elastyczna umożliwiająca obrazowanie kończyn, podudzia, kolana (obrzękniętego stawu), łokcia oraz nadgarstka pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE , iPAT, ASSET- zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, min. 4 kanałów odbiorczych w obrębie badanego obiektu. Podać ilość kanałów, nazwę zaoferowanej cewki i techniki obrazowania równoległego. |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy punktów 162 oraz 163 Załącznika nr 2a do SIWZ

W punktach 162 oraz 163 Zamawiający wymaga podania parametrów czasów TE oraz echo spacing dla sekwencji EPI, definiując wartość odcięcia w taki sposób, który uniemożliwia nam złożenie oferty na proponowane rozwiązanie. Takie zapisy ograniczają konkurencję, a niewielkie różnice w parametrach sekwencji nie wnoszą klinicznych różnic. Wnosimy o usunięcie barier w niniejszym postępowaniu i dopuszczenie rozwiązań firmy Siemens.

Wnosimy o modyfikacje zapisu w następujący sposób:

| 162 | EPI: minimaln TE dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ≤ 2,9 ms. | TAK, Podać [ms] |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | EPI: minimalne echo spacing dla matrycy 256x256, możliwe do uzyskania w warunkach klinicznych (tj. widoczne w parametrach sekwencji) ≤ 0,85 ms. | TAK, Podać [ms] |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalnie |

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy punktu 179 Załącznika nr 2a do SIWZ

Zamawiający określił minimalną szybkość rekonstrukcji na poziomie 22000 obrazów na sekundę. Prędkość systemu rekonstrukcyjnego jest dostosowana do badań wykonywanych badań. Większość badań MR trwa od kilku do kilkunastu minut, generując w tym czasie do kilku tysięcy obrazów. Dlatego praktyczny czas oczekiwania na rekonstrukcję rożni się pomiędzy systemami o sekundy, co w warunkach klinicznych

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy punktu 261 załącznika nr 2a do SIWZ

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania postanowienia, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji, niezależnie od rodzaju wady / awarii ani sposobu jej usunięcia”?

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w następującym zakresie:

Pkt 261 opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-funkcjonalne) – dostawa rezonansu magnetycznego otrzymuje brzmienie:

„Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji, niezależnie od rodzaju wady / awarii ani sposobu jej usunięcia”

Pytanie nr 20

Dotyczy punktu 262 załącznika nr 2a do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „zapewniony czas przystąpienia do naprawy max. 48 h w dni robocze rozumiane jako od poniedziałku do piątku w z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający wprowadza modyfikację SIWZ w następującym zakresie:

Pkt 262 opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-funkcjonalne) – dostawa rezonansu magnetycznego otrzymuje brzmienie:

„zapewniony czas przystąpienia do naprawy max. 48 h w dni robocze rozumiane jako od poniedziałku do piątku w z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”

Pakiet nr 2 - Dostawa wraz z montażem tomografu komputerowego – 1 szt.

Pytanie nr 21

Mając na uwadze dobrze pojęty interes Zamawiającego proponujemy wprowadzenie dodatkowej funkcjonalności tomografu:

Par. F Konsola operatora

| 14a | Oprogramowanie umożliwiające bez udziału operatora, automatyczne dobranie zakresu badania na podstawie znaczników anatomicznych pacjenta i w zależności od wybranego protokołu badania | Tak/Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14b | Wykonywanie badań dwu-energetycznych (uzyskanie dwóch zestawów daych obrazowych badanej anatomii dla dwóch różnych energii promieniowania (dwch różnych napięć anodowych) | Tak/podać |  | Bez oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14c | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii z zakresu min. od 40 keV do 160keV) pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej. | Tak/Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14d | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa | Tak/Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy SIWZ, Część I pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Dostawa i montaż urządzenia do 45 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do dostawy, przesłanego Wykonawcy faxem lub mailem na adres, przy czym wezwanie zostanie dostarczone Wykonawcy nie później niż ………. Wezwanie do dostawy zostanie przesłane Wykonawcy w terminie zależnym od stopnia zaawansowania robót budowlanych objętych projektem „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach””?

Termin faktycznej dostawy ma istotne znaczenie z punktu widzenia terminowego wykonania umowy, kosztów wykonawcy, kwestii logistycznych, stąd konieczność określenia nieco precyzyjniej terminu wezwania.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Strony ustalają, że dostawa oraz montaż przedmiotu umowy nastąpi w terminie do …… dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do realizacji zamówienia, przy czym wezwanie zostanie dostarczone Wykonawcy nie później niż ………. Wykonawca zobowiązany jest do pełnej koordynacji prac i współpracy z podmiotem realizującym umowę ……… na realizację robót budowlanych objętych projektem „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”.”?

Termin faktycznej dostawy na istotne znaczenie z punktu widzenia terminowego wykonania umowy, kosztów wykonawcy, kwestii logistycznych, stąd konieczność określenia nieco precyzyjniej terminu wezwania.

Uprzejmie prosimy o zmianę tego postanowienia i przejęcie koordynacji przez Zamawiającego jako inwestora, który ma wszelkie faktyczne i prawne możliwości egzekwowania od obu wykonawców należytego wykonywania umów.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającemu harmonogram dostaw oraz wykonania prac montażowych. Termin dostawy i wykonania prac montażowych winien zostać uzgodniony z Zamawiającym.”?

Czy Zamawiający wyjaśni w jaki sposób wykonawca ma wykonać w wyznaczonym terminie harmonogram, skoro nieznany jest termin dostawy, uzależniony od wezwania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść §2 ust. 2 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w terminie 5 dni od otrzymania wezwania do dostawy zobowiązany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiającemu harmonogram dostaw oraz wykonania prac montażowych. Termin dostawy i wykonania prac montażowych winien zostać uzgodniony z Zamawiającym.”

Pytanie nr 25

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §3 ust. 3 pkt. 4.

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania tego postanowienia, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „dokument określający zasady świadczenia usług przez serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym (na warunkach odrębnej umowy).”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia nie spełniającego warunków zamówienia lub obarczonego wadą prawną lub fizyczną, a uchybienie stwierdzone zostanie przy odbiorze towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia urządzenia i żądania usunięcia wady w wyznaczonym terminie, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę niezgodności towaru z umową lub wady, postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.”?

Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu z projektu umowy?

Pragniemy zauważyć, że postawione przez Zamawiającego wymogi formalne w tym zakresie nie wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przepisy art.143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczą jedynie zamówień na roboty budowlane, tymczasem przedmiotowe zamówienie realizowane przez Wykonawcę jest zamówieniem na dostawy. Co więcej postanowienia  te są niekorzystne również dla Zamawiającego, doprowadzając do tego,  że staje się on solidarnie odpowiedzialny (jak dłużnik główny) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, nawet jeśli bez tych postanowień takiej odpowiedzialności by nie ponosił; dodatkowe wymogi formalne wpływają zatem nie tylko niekorzystanie na czas i organizację pracy Wykonawcy ale nakładają na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, zobowiązania i odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za realizację zamówienia będzie podpisany przez strony  protokół odbioru asortymentu wskazanego w ust 1 umowy.”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.”?

Pragniemy zauważyć, że postawione przez Zamawiającego wymogi formalne w tym zakresie nie wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż przepisy art.143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczą jedynie zamówień na roboty budowlane, tymczasem przedmiotowe zamówienie realizowane przez Wykonawcę jest zamówieniem na dostawy. Co więcej postanowienia  te są niekorzystne również dla Zamawiającego, doprowadzając do tego,  że staje się on solidarnie odpowiedzialny (jak dłużnik główny) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców, nawet jeśli bez tych postanowień takiej odpowiedzialności by nie ponosił; dodatkowe wymogi formalne wpływają zatem nie tylko niekorzystanie na czas i organizację pracy Wykonawcy ale nakładają na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, zobowiązania i odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §6 ust. 3

Czy Zamawiający, w  celu doprecyzowania tego postanowienia, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawcy przysługują odsetki  za opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego określone w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §7 ust. 3

Czy Zamawiający, w  celu doprecyzowania tego postanowienia, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy, niezależnie od rodzaju wady / awarii ani sposobu jej usunięcia.”?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść §7 ust. 2 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie:

„Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy, niezależnie od rodzaju wady / awarii ani sposobu jej usunięcia.”

Pytanie nr 32

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §7 ust. 5

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów CT i MR jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych.

Odpowiedź:

Zamawiający  modyfikuje treść §7 ust. 5 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie:

W przypadku gdy naprawa przekroczy termin, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach w przypadku gdy instalacja urządzenia zastępczego nie wymaga zgód/zezwoleń organów zewnętrznych na ich instalację i uruchomienie”.

Pytanie nr 33

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §7 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat.”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź:

Zamawiający  modyfikuje treść §7 ust. 9 wzoru umowy który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat.”

Pytanie nr 34

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §7 ust. 11

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków rękojmi, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w ustawie Kodeks Cywilny. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §8 ust. 2 pkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,”?

Prosimy o zmniejszenie kary tak, by odpowiadała ona praktyce stosowane zarówno w zamówieniach publicznych, jak i prywatnych. Tym bardziej, że Zamawiający zastrzegł jednocześnie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne, wiec jego interesy w tym zakresie są  w pełni chronione.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 36

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §9 ust. 1 pkt. d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca trzykrotnie został ukarany za istotne / rażące naruszenie tożsamych istotnych obowiązków określonych w umowie,”?

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykonuje umowy w sposób w pełni należyty, jeśli takie uchybienia byłyby stosunkowo niewielkie.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §9 ust. 2 pkt. a)

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania zgodnie z terminologią ustawową, wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający jest w opóźnieniu  z uiszczeniem należności na rzecz Wykonawcy 2 miesiące ponad termin płatności faktury i pomimo dodatkowego wezwania listem poleconym odmawia uiszczenia należności.”?

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca, nawet z powodów przez siebie zawinionych, nie wykonuje umowy w sposób w pełni należyty, jeśli takie uchybienia byłyby stosunkowo niewielkie.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, §9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, który nie może być jednakże krótszy niż 3 dni kalendarzowe od dnia otrzymania zawiadomienia.”?

Termin 3 dni przy opóźnieniu w dostawie jest za krótki, tym bardziej, że zamawiający nadal jest w fazie robót budowlanych dotyczących pomieszczeń pracowni.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie nr 39

Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ, formularz oferty

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT?

Odpowiedź:

W przypadku zastosowania różnych stawek podatku VAT, należy załączyć kalkulację cen produktów objętych stawką podatku VAT 23%.

Pytanie nr 40

Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, p. 64

Czy Zamawiający skoryguje oczywistą omyłkę w ocenie punktowej i będzie premiować najlepszą oferowaną wartość wg wzoru:

Wartość najmniejsza 10 pkt, wartość największa 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ:

Pkt 64 opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczno-funkcjonalne) – dostawa rezonansu magnetycznego otrzymuje brzmienie:

| 64 | Minimalna wartość b: < 30 s/mm2 | TAK, podać |  | Wartość największa 0 pkt., najmniejsza 5 pkt., pozostałe proporcjonalni |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 41

Dotyczy Załącznik nr 2a do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, p. 200 oraz 201

Zamawiający rozdzielił zadania dostarczenia tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego pozostawiając dla nich wspólny serwer postprocessingowy. Może to mieć poważne implikacje dla oferentów, szczególnie w zakresie realizacji dostawy rezonansu magnetycznego. Potencjalnie w niniejszym postępowaniu może być zaoferowany sprzęt (tomograf, rezonans, serwer) pięciu producentów.

W sytuacji, gdy zadanie zostanie podzielone pomiędzy dwóch różnych oferentów, dostawca MR będzie zobligowany do dostarczenia aplikacji rezonansowych dla serwera oferowanego przez dostawcę tomografu komputerowego. Według naszej wiedzy, żaden z producentów nie będzie w stanie zaoferować aplikacji, dla serwera oferowanego przez firmę konkurencyjną.

Zapisy punktów 200 i 201 mają rację bytu jedynie w sytuacji, gdy zarówno tomograf jak i rezonans będą pochodzić od tego samego producenta. Taka sytuacja miała miejsce w pierwszej edycji postępowania, gdzie oba zadania stanowiły nierozdzielną całość.

Czy w związku z powyższym Zamawiający połączy oba zadania w całość, nie dopuszczając składania ofert cząstkowych?

Alternatywnym rozwiązaniem jest przeniesienie całości postprocessingu MR do tomografu, lub serwera i aplikacji CT do rezonansu magnetycznego.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w pytaniu nr 1

Pytanie nr 42

Dotyczy Załącznik nr 2b do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, p. B6

| 6 | Wartość prądu anodowego dla małego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV, min 300 mA | Tak/Podać | Największa wartość 20 pkt Graniczna wartość 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający pod pojęciem pojęcia „pozostałe proporcjonalnie” będzie wyliczał punktacje dla tego punktu w sposób proporcji matematycznej (badana wartość przez największą wartość) czy będzie w proporcji uwzględniał tylko przedział pomiędzy wartością graniczną a największą dla badanej oferty (badana wartość pomniejszona o wartość graniczną / największa wartość pomniejszona przez wartość graniczną)?

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem pojęcia „pozostałe proporcjonalnie” będzie wyliczał punktacje dla tego punktu w sposób proporcji matematycznej (badana wartość przez największą wartość).

Pytanie nr 43

Dotyczy Załącznik nr 2b do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, p. B7

| 7 | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min ≥ 6 MHU | Tak/podać | Największa wartość 20 pkt Graniczna wartość 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający pod pojęciem pojęcia „pozostałe proporcjonalnie” będzie wyliczał punktacje dla tego punktu w sposób proporcji matematycznej (badana wartość przez największą wartość) czy będzie w proporcji uwzględniał tylko przedział pomiędzy wartością graniczną a największą dla badanej oferty (badana wartość pomniejszona o wartość graniczną / największa wartość pomniejszona przez wartość graniczną)?

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem pojęcia „pozostałe proporcjonalnie” będzie wyliczał punktacje dla tego punktu w sposób proporcji matematycznej (badana wartość przez największą wartość)

Pytanie nr 44

Dotyczy Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ, integracja z systemami HIS/RIS oraz HIS RIS PACS

W związku z bardzo rozległymi zapisami wymagania Zamawiającego dotyczącymi integracji dostarczanych aparatów z systemami HIS, RIS, PACS opisanymi w załączniku nr 1a (ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w części „Prace do wykonania dla REZONANSU MAGNETYCZNEGO” i „Prace do wykonania dla Tomografu komputerowego” informujemy, że wykonawca nie ma żadnego wpływu na integrację systemów firm trzecich działających u zamawiającego, to jest:

•	Integracji HL7 systemu HIS z systemem RIS – System HIS generuje zlecenia na wykonanie badań diagnostycznych i przesyła je do systemu RIS, a w odwrotnym kierunku wysyła opisy badań z systemu RIS do systemu HIS.

•	Integracji HL7 systemu RIS z systemem PACS: System RIS wysyła do systemu PACS zlecenia wykonania poszczególnych badań na poszczególnych aparatach i umieszczenie tych zleceń na DMWL (DICOM Worklist), a w drugą stronę zmienia status badania i udostępnia je do opisu i kolejno systemu dystrybucji na oddziały.

Wykonawca nie jest w stanie zapewnić i odpowiadać za taką integrację, tym bardziej że dotyczy ona również wszystkich innych badań obrazowych i pracowni istniejących aktualnie w strukturach Zamawiającego, a nie tylko dostarczanych przez wykonawcę w ramach aktualnego postępowania.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że systemy HIS, RIS i PACS Zamawiającego są aktualnie zintegrowane ze sobą i zapewniają opisany przez Zamawiającego w rozdziałach „Prace do wykonania dla REZONANSU MAGNETYCZNEGO” i „Prace do wykonania dla Tomografu komputerowego” obieg informacji dla aktualnie istniejących u zamawiającego urządzeń obrazowych (np. RTG, TK, MR).

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem do realizacji wykonawcy jest integracja DICOM dostarczanych rozwiązań z systemem PACS, konfiguracja nowych pracowni MR i TK w systemie RIS (jeżeli konieczna) i wykorzystanie istniejących u Zamawiającego mechanizmów integracji do obsługi zleceń na badania TK i MR w oparciu o mechanizm DICOM Modality Worklist (DMWL, wraz z zakupem koniecznych licencji).

Odpowiedź:

Tak Zamawiający potwierdza iż zakresem do realizacji wykonawcy jest integracja DICOM dostarczanych rozwiązań z systemem PACS, konfiguracja nowych pracowni MR i TK w systemie RIS (jeżeli konieczna) i wykorzystanie istniejących u Zamawiającego mechanizmów integracji do obsługi zleceń na badania TK i MR w oparciu o mechanizm DICOM Modality Worklist (DMWL, wraz z zakupem koniecznych licencji).

Pytanie nr 45

Dotyczy Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ, integracja z systemami HIS/RIS oraz HIS RIS PACS

W odniesieniu do wymagań Zamawiającego opisanych w punkcie 7 rozdziału „Prace do wykonania dla REZONANSU MAGNETYCZNEGO” i „Prace do wykonania dla Tomografu komputerowego”

„System informatyczny Wykonawcy obsługujący rezonans magnetyczny będzie działał w sieci wydzielonej i odizolowanej od systemu informatycznego Zamawiającego według zaleceń oraz wytycznych administratora sieci Zamawiającego”,

Informujemy, że w przypadku odizolowania sieci dla TK i/lub MR od sieci systemów informatycznych Zamawiającego (W tym PACS, RIS, HIS) nie ma możliwości żadnej integracji z tymi systemami.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację tego zapisu i doprecyzowanie jak zostanie zapewniona przez Zamawiającego komunikacja pomiędzy podsieciami dla systemów TK i/lub MR oraz siecią szpitalną której pracują systemy PACS/RIS/HIS.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ, integracja z systemami HIS/RIS oraz HIS RIS PACS w odniesieniu do wymagań Zamawiającego opisanych w punkcie 7 rozdziału „Prace do wykonania dla REZONANSU MAGNETYCZNEGO” i „Prace do wykonania dla Tomografu komputerowego” który otrzymuje brzmienie:

"Wykonawcy ma zapewnić  komunikację elementów systemu TK i /lub MR w postaci wydzielonej podsieci (niezależnej od sieci informatycznej Zamawiającego), zapewniając jednocześnie  interfejs komunikacyjny (ETHERNET 10/100/1000 Mbit/s) umożliwiający komunikację pomiędzy podsieciami dla systemów TK i/lub MR oraz siecią szpitalną, w której pracują systemy PACS/RIS/HIS Zamawiającego."

Pytanie nr 46

Dotyczy Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ, punkt 6 „Prace do wykonania dla REZONANSU MAGNETYCZNEGO” i punkt 6 „Prace do wykonania dla Tomografu komputerowego”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualna wymagana przez Zamawiającego w niniejszym punkcie instalacja „programów monitorujących, antywirusowych oraz innych, które uzna za niezbędne w urządzeniach znajdujących się w wydzielonej sieci” dotyczy stacji klienckich systemu konsol diagnostycznych, a nie serwerów maszynowych/stacji sterujących które są zamkniętymi i dedykowanymi produktami medycznymi będącymi integralną częścią aparatów TK i/lub MR i nie istnieje możliwość instalacji na nich żadnego dodatkowego oprogramowania. Informujemy również, że oferowany przez nas serwer dystrybucyjny aplikacje kliniczne jest wyposażony w komercyjny system antywirusowy wraz z aktualizacją baz w całym okresie gwarancji.

Odpowiedź:

Wymagana przez Zamawiającego w niniejszym punkcie instalacja „programów monitorujących, antywirusowych oraz innych, które uzna za niezbędne w urządzeniach znajdujących się w wydzielonej sieci” dotyczy stacji klienckich systemu konsol diagnostycznych.

Pytanie nr 47

Dotyczy SIWZ Część I, 15, 7) dokumenty na potwierdzenie iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia

Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Wykonawcy lub Producenta Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta na terenie Polski.

Pytanie nr 48

Dotyczy SIWZ Rozdział I, 10. Katalogi, foldery, broszury informacyjne

Czy Zamawiający wymaga opisu w folderze, ulotce, katalogu, instrukcji obsługi wraz z zaznaczeniem oferowanego parametru, jedynie parametrów technicznych z wyłączeniem np.  pozostałe wyposażenie, wymagania instalacyjne, szkolenia, wyposażenie dodatkowe, gwarancja, serwis pogwarancyjny)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opisu w folderze, ulotce, katalogu, instrukcji obsługi wraz z zaznaczeniem oferowanego parametru wyłącznie dla parametrów technicznych.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść §3 wzoru umowy poprzez nadanie mu właściwej numeracji i następującej treści:

§ 3

Realizacja umowy

- Wykonawca oświadcza że zaoferowane przez niego urządzenia, będące przedmiotem umowy, posiada niezbędne dokumenty dopuszczające do obrotu i użytkowania jako wyrobu medycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211).

- Urządzanie/a będące przedmiotem dostawy ma/ją być dostarczone wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i licencją udzieloną na czas nieoznaczony, niezbędną do jego użytkowania. Sprzęt ma być fabrycznie nowy, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz w pełni skonfigurowany w zakresie niezbędnym do użytkowania.

- Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty zawierające informację niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji, sporządzone w języku polskim, w tym w szczególności:

- instrukcję obsługi urządzenia,

- paszport urządzenia w który będą wpisywane poświadczenia dopuszczające do użytkowania

- dokument gwarancji,

- dokument określający zasady świadczenia usług przez serwis w okresie gwarancyjnym 
i pogwarancyjnym,

- wykaz punktów serwisowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu projektu osłon radiologicznych na etapie realizacji zadania w celu wykonania stosownych prac przez Wykonawcę realizującego roboty budowlane na rzecz Zamawiającego. Wykonawca zleci na własny koszt i dostarczy wraz z przekazaniem urządzeniem do użytkowania wyniki z przeprowadzonych testów ochrony radiologicznej pracowni tomografu komputerowego wraz z stosownym dopuszczeniem pracowni do użytkowania przez właściwe organy.

5.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do montażu klatki Faraday’a na etapie realizacji robót budowlanych oraz wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zleci na własny koszt i dostarczy wraz z przekazaniem urządzeniem do użytkowania wyniki z wszelkich niezbędnych testów/akceptacji niezbędnych do odbioru pracowni rezonansu magnetycznego wraz z stosownym dopuszczeniem pracowni do użytkowania przez właściwe organy.

6.   Uruchomienie sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie eksploatacji nastąpi w miejscu

docelowego użytkowania urządzenia na Oddziale .............................. W. Sz. Z.  w Kielcach w terminie

uzgodnionym z Zamawiającym. Zakończenie czynności zostanie potwierdzone protokołem z

przeprowadzonego szkolenia.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia nie spełniającego warunków zamówienia lub obarczonego wadą prawną lub fizyczną, a uchybienie stwierdzone zostanie przy odbiorze towaru, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia urządzenia i żądania usunięcia wady w wyznaczonym terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę niezgodności towaru z umową lub wady, postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.

- Strony postanawiają, iż osobami odpowiedzialnymi za kontakty w zakresie realizacji umowy będą:

- ze strony Zamawiającego………………….,  tel. ………………..

- ze strony Wykonawcy ………………….,  tel. ………………..

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje treść §5 ust. 1 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto ................... zł (słownie: ................................) zgodnie z treścią złożonej oferty, gdzie cena jednostkowa brutto wynosi:

• Rezonans magnetyczny – ……………………….

• Tomograf komputerowy – ……………………...

Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za w/w urządzenia.”

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 12a ust. 2 pkt 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 15.05.2018r. g. 11:00

Termin otwarcia ofert:   15.05.2018r. g. 11:30

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański