Kielce, 14.05.2018r.

EZ/ZP/45/2018/RI

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń medycznych w ramach projektu pn. „Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych” w ramach działania 9.2 oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Znak sprawy: EZ/ZP/45/2018/RI

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z  art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet 2:

- Urządzenie do przesiewowego badania słuchu – 1 szt.

- Stanowisko  do leczenia noworodków hipotermią wraz z monitorem cEEG – 1 kpl.

- Waga noworodkowa – 3 szt.

Pytanie nr 1

dot. „ Stanowisko  do leczenia noworodków hipotermią wraz z monitorem cEEG – 1 kpl”:

Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nową hipotermię do leczenia noworodków z pełną gwarancja producenta z datą produkcji 2017r.? Ze względu na początek roku 2018r. producent nie jest w stanie zagwarantować, że zostanie dostarczone urządzenie z datą 2018r. na tabliczce znamionowej.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie min. jednej dostawy, której przedmiotem były urządzenia / sprzęt medyczny na potwierdzenie posiadania zdolności technicznych i/lub zawodowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

PAKIET NR 5 – respirator dla noworodka – 1 szt.

Pytanie nr 3

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator oscylacyjny o następujących parametrach:

|  | PARAMETRY OGÓLNE |
| --- | --- |
| 1. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony |
| 2. | Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg do 30 kg |
|  | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów |
| 3. | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz |
| 4. | Zasilanie akumulatorowe wystarczające na 150 minut pracy |
| 5. | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar |
|  | METODY WENTYLACJI |
| 1. | HFO – wentylacja wysoką częstotliwością |
| 2. | IPPV |
| 3. | CPAP/PEEP – regulowane płynnie |
| 4. | SIMV, SIPPV |
| 5. | PSV |
| 6. | SIMV + PSV |
| 7. | Limit objętości oddechowej (VL) |
| 8. | Objętość gwarantowana (VG) |
| 9. | Oddech ręczny wyzwalany przyciskiem na respiratorze |
| 10. | Trigger: przepływowy i objętościowy |
| 11. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) |
| 12. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu DuoPAP |
| 13. | Automatyczna kompensacja nieszczelności do 40% |
| 14. | Możliwość rozbudowy o funkcję tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC |
| 15. | Możliwość rozbudowy o funkcję wentylacji z automatyczną regulacją składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. |
|  | PARAMETRY NASTAWIALNE |
| 1. | Zakres drgań dla HFO 5-20 Hz |
| 2. | Regulacja amplitudy oscylacji (ciśnienie oscylacyjne) do 100 cmH2O |
| 3. | Częstość oddechów 2-200 odd./min. wentylacji konwencjonalnej |
| 4. | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu |
| 5. | Czas wdechu regulowany 0,15- 2 sek |
| 6. | Regulacja czasu wydechu 0,2-30 sek |
| 7. | Przepływowe wyzwalanie oddechu |
| 8. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego |
| 9. | Przepływ wdechowy regulowany 1-32 l/min |
| 9.1 | Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 15 L/min |
| 10. | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% |
| 11. | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% |
| 12. | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O |
| 13. | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O |
|  | MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD 10,4” |
| 2. | Trendy monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB |
| 3. | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB |
| 4. | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM |
| 5. | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości |
| 6. | Jednoczesne obrazowanie 3 przebiegów falowych |
| 7. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. |
| 8. | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie. |
| 9. | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie |
| 10. | Ciśnienie szczytowe PIP |
| 11. | Ciśnienie średnie MAP |
| 12. | Ciśnienie PEEP |
| 13. | Nieszczelność układu oddechowego |
| 14. | Oporność dróg oddechowych (R), |
| 15. | Pomiar podatności (C) oraz C20/C, |
| 16. | Pomiar FiO2 |
| 17. | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 |
| 18. | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 |
|  | ALARMY |
| 1. | Bezdechu |
| 2. | Ciśnienia w układzie oddechowym |
| 3. | Ciśnienia CPAP |
| 4. | Braku zasilania gazowego i elektrycznego |
| 5. | Alarm rozłączenia układu |
|  | WYPOSAŻENIE |
| 1 | Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury oraz przewodami do podłączenia do jednorazowych układów pacjenta |
| 2 | 2 czujniki przepływu |
| 3 | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA |
| 4 | 1 płuco testowe |
| 5 | Ramię podtrzymujące układy oddechowe |
| 6 | 10 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków do współpracy z nawilżaczem aktywnym z podgrzewanym ramieniem wdechowym |
| 7 | Zestaw startowy do wspomagania oddechowego nCPAP obejmujący generatory ciśnienia min. 3, czapeczki lub opaski min.2, maski nosowe min.2, kaniule donosowe min.2 oraz miękkie łączniki do podłączenia z układem jednorazowym |

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

PAKIET NR 9:

– respirator noworodkowy z funkcją HFO – 3 szt.

Pytanie nr 4

PKT 10. Czy Zamawiający dopuści respirator z ekranem o przekątnej 10.4”?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

PKT. 11 Czy Zamawiający dopuści ekran wbudowany w aparat bez możliwości jego oddzielnego zamontowania?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

PKT. 15 i 18 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

PKT. 27 Czy Zamawiający dopuści tryb HFO realizowany za pomocą jednomembranowego modułu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

PKT. 37 Czy Zamawiający dopuści w miejsce wymaganego respirator z wspomaganiem oddychania u noworodków metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia typu DuoPAP realizowanego za pomocą generatora donosowego z przerzutnikiem strumieni, działającego na zasadzie efektu COANDA tj. strumień napływających gazów oddechowych przełączany jest w generatorze pomiędzy kanałem wdechowym i wydechowym zgodnie z żądaniem noworodka (wdech – wydech)?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

PKT. 33 i 39. Czy Zamawiający dopuści regulację czasu wdechu w zakresie  0,15 do 15 sek w trybie nieinwazyjnym?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

– respirator noworodkowy z membranowego HFO+nCPAP+duoPAP - 2 szt.

Pytanie nr 10

PKT 12. Czy Zamawiający dopuści respirator z ekranem o przekątnej 10.4”?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

PKT. 13 Czy Zamawiający dopuści ekran wbudowany w aparat bez możliwości jego oddzielnego zamontowania?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

PKT. 18 i 21 Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

PKT. 31 Czy Zamawiający dopuści tryb HFO realizowany za pomocą jednomembranowego modułu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

PKT. 42 Czy Zamawiający dopuści w miejsce wymaganego respirator z wspomaganiem oddychania u noworodków metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia typu DuoPAP realizowanego za pomocą generatora donosowego z przerzutnikiem strumieni, działającego na zasadzie efektu COANDA tj. strumień napływających gazów oddechowych przełączany jest w generatorze pomiędzy kanałem wdechowym i wydechowym zgodnie z żądaniem noworodka (wdech – wydech)?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

PKT. 37 i 44. Czy Zamawiający dopuści regulację czasu wdechu w zakresie  0,15 do 15 sek w trybie nieinwazyjnym?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

DOTYCZY PAKIETU NR 6:

- Aparat CPAP do wspomagania oddechu noworodka – 1 szt.

Pytanie nr 16

„Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni)”

Prosimy o dopuszczenie aparatu do wspomagania oddechu noworodka z innym generatorem dla zmiany kierunku przepływu gazów. Obecnie dostępne są inne generatory nCPAP, gdzie konstrukcja generatora pozwala na precyzyjny pomiar ciśnienia i rzeczywistego oddechu pacjenta bezpośrednio w komorze generatora oraz synchronizuje aparat z oddechem pacjenta.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17

„230V, 50Hz ±10% (zasilacz wbudowany w aparat)”

Prosimy o odstąpienie od wymogu zasilacza wbudowanego w aparat. Takie rozwiązanie nie ma żadnego uzasadnienia w terapii i jest charakterystyczne dla jednego typu urządzenia. Oferowany przez nas aparat posiada zasilacz zewnętrzny umieszczony w specjalnym uchwycie zintegrowanym z aparatem. W związku z tym, nie przeszkadza on w żaden sposób w trakcie pracy z urządzeniem. Pozostałe parametry zostają zachowane.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

„Zasilanie gazowe - powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w  zakresie  2-6,5 BAR”

Prosimy o zmianę tego zapisu na „Zasilanie gazowe - powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w  zakresie  3-6 BAR”. Jest to zakres w jakim najczęściej pracują urządzenia medyczne, również w Państwa szpitalu. Pozostawienie takiego zapisu może wskazywać na jednego dostawcę.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

„Możliwość kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii”

Zwracamy się  z  prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat typu INFANT Flow bez możliwości kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii. Oferowany przez nas aparat kalibruje się automatycznie przed rozpoczęciem terapii i nie ma konieczności kalibracji w trakcie terapii.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

„Funkcja automatycznej kompensacji nieszczelności układu oddechowego do 40%”

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania z kompensatą przecieku wyrażoną w l/min w zakresie +/- 2l/min, zamiast w procentach. Kompensując przeciek procentowo urządzenie może przekroczyć górną granicę 20l/min, co może być niebezpieczne w przypadku nagłej zmiany szczelności układu oddechowego, na przykład gdy pacjent zamknie usta.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

„Czas wdechu od 0,15 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,1 sek.”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie nowoczesnego aparatu do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej noworodka z ustawieniem czasu wdechu w zakresie 0,2 – 2,0 sekundy regulowany płynnie co 0,1 sek.. Z medycznego punktu widzenia bardzo krótkie czasy wdechu np. 0,1 sek. nie mają klinicznego znaczenia. Wynika to na przykład z przecieków i nieszczelności układu pacjenta, jakie występują z założenia w wentylacji nieinwazyjnej. Znaczenie mają wdechy powyżej 0,3 sek. Określanie czasu wdechy w zakresie do 15 sek. nie ma uzasadnienia fizjologicznego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

„Oddech manualny w zakresie 2-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie”

Prosimy o odstąpienie od wymogu Oddechu manualnego w zakresie 2-30 sekund nie ma uzasadnienia fizjologicznego dla manualnego oddechu trwającego więcej niż 2 sekundy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.

Pytanie nr 23

„Wbudowany kolorowy ekran- dotykowy LCD o przekątnej min 5,5”

„Blokada ekranu dotykowego „ręczna i automatyczna”

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania z nie dotykowym wyświetlaczem LCD z możliwością wyboru funkcji tuż u dołu ekranu i potwierdzania nastawionych parametrów za pomocą mikroprzełączników bezpieczeństwa. Dla użytkownika jest to bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie, które eliminuje przypadkowe zmiany nastawień, jak to może mieć miejsce w przypadku ekranu dotykowego. Dotykowe wyświetlacze wymagają dodatkowo okresowej kalibracji, a podczas dezynfekcji mogą ulec samoistnemu rozkodowaniu, uniemożliwiając wybór funkcji.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

„Możliwość wprowadzenia danych pacjenta”

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania z możliwością graficznego przedstawiania trendu ciśnienia CPAP oraz FiO2 z ośmiogodzinnego zakresu czasu ale bez możliwości wprowadzania danych pacjenta.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

„Regulacja opóźnienia wyzwolenia alarmu spadku ciśnienia w zakresie 1-10 sekund”

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuściła aparat z automatyczną regulacją opóźnienia wyzwolenia alarmu spadku ciśnienia.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

„Schemat graficzny z lokalizacją uszkodzeń prezentowany na ekranie”

Prosimy o odstąpienie od tego zapisu. Taki zapis jest charakterystyczny dla aparatu FABIAN ACUTRONIC i dotyczy funkcji serwisowych.. Oferowany przez nas aparat ma możliwość gromadzenia danych o błędach, cyfrowo i archiwizuje je przez 14 dni w wewnętrznej pamięci. Wszystkie bieżące błędy są wyświetlane w formie komunikatu w języku polskim na ekranie urządzenia. W przypadku awarii samego ekranu nie ma możliwości odczytu błędu na schemacie graficznym. Dlatego taki wymóg jest nieuzasadniony i prosimy o jego wykreślenie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.

Pytanie nr 27

„Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania”

Prosimy o pozwolenie na złożenie oferty na zestaw wyposażony w nawilżacz typu F&P MR850. Jest to najbardziej popularny nawilżacz stosowany na świecie. Również u Zamawiającego wykorzystany jest przy większości urządzeń do wentylacji. Nawilżacz oferowany przez nas pozwala stosować dowolne komory do nawilżaczy co pozwoli Zamawiającemu zunifikować dostawy sprzętu jednorazowego w przyszłości i dostęp do ewentualnego serwisu. Opisany przez Zamawiającego nawilżacz to nawilżacz firmy ARMSTRONG Medical oferowany wyłącznie przez firmę DUTCHMED.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

„Układ oddechowy”

Prosimy o zmianę zapisu w tym punkcie na „Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) i zasilaniem grzałki kompatybilny z oferowanym urządzeniem” . Każdy układ oddechowy, nawet ten zawierający jony srebra, zgodnie z przepisami może być używany po otwarciu tylko 7 dni. Informuje o tym symbol przekreślonej cyfry 2 (wyrób jednorazowy). Dlatego uważamy, że wymóg zawartości jonów srebra jest tylko i wyłącznie zabiegiem marketingowym nie mającym swojego uzasadnienia.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Aparat do wspomagania oddechu noworodka – 1 szt.

Pytanie nr 29

Dot. Parametry od pkt. 1 do pkt. 43

W wyżej wymienionym zestawieniu wymaganych minimalnych parametrów techniczno-użytkowych Zamawiający bardzo precyzyjnie opisał konkretny aparat.

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający odstąpił od tak precyzyjnych zapisów minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych i dopuścił również inne aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów, które dedykowane są tylko dla wcześniaków i noworodków, a nie jak opisany aparat Vapotherm także dla dzieci i dorosłych pacjentów. Biorąc pod uwagę fakt, że dostawa oferowanego sprzętu jest przewidziana dla oddziału neonatologii tym bardziej zasadnym jest możliwość posiadania przez Zamawiającego wyboru spośród sprzętu dedykowanego dla pacjentów o wadze także poniżej 700 g, którego to parametru aparat Vapotherm nie spełnia.

Dostępne na rynku aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów są tak skonfigurowane, że umożliwiają Zamawiającemu zastosowanie także innych możliwych trybów wentylacji nieinwazyjnej – na przykład zastosowanie terapii CPAP. Istnieją medyczne opracowania i doniesienia o tym, że w przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie, konwencjonalne nieinwazyjne wspomaganie oddechu jest skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla pacjentów poniżej 32 tygodnia ciąży w porównaniu z HFNC (wysokie przepływy).

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Dot. Parametry i warunki graniczne

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów przeznaczony dla wcześniaków i noworodków o wadze powyżej 500 g. Oferowany przez nas aparat zamiast zintegrowanego w obudowie systemu nawilżania i podgrzewania jest kompatybilny z dostępnymi na rynku nawilżaczami.

Aparat ten oprócz stosowania wysokich przepływów daje także możliwość zastosowania nieinwazyjnej terapii CPAP. Jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku kombinacji terapii CPAP i HF z zastosowaniem generatora CPAP, maseczek i końcówek nosowych, kaniul nosowych oraz jednorazowych czapeczek do mocowania układu pacjenta.

Aparat ten dedykowany jest typowo dla wcześniaków i noworodków, a nie jak opisany aparat Vapotherm także dla dzieci i dorosłych pacjentów. Biorąc pod uwagę fakt, że dostawa oferowanego sprzętu jest przewidziana dla oddziału neonatologii tym bardziej zasadnym jest możliwość posiadania przez Zamawiającego wyboru spośród sprzętu dedykowanego dla pacjentów o wadze także poniżej 700 g, którego to parametru aparat Vapotherm nie spełnia i pozwala na zastosowanie jedynie terapii HF. Istnieją także medyczne opracowania i doniesienia o tym, że w przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie, konwencjonalne nieinwazyjne wspomaganie oddechu jest skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla pacjentów poniżej 32 tygodnia ciąży w porównaniu z HFNC (wysokie przepływy).

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił złożenie oferty na zestaw wyposażony                w nawilżacz typu F&P MR 850 wraz z oprzyrządowaniem i kompatybilnymi układami oddechowymi pacjenta. Jest to najbardziej popularny nawilżacz obecnie stosowany, sprawdzony i  wykorzystywany przy większości urządzeń do wentylacji. Nawilżacz oferowany przez nas pozwala stosować dowolne komory do nawilżaczy, co pozwoli Zamawiającemu zoptymalizować w przyszłości dostawy sprzętu jednorazowego do wszystkich urządzeń w oddziale i ułatwi dostęp do usług serwisowych.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Dot. Parametry i warunki graniczne pkt. 42

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił zestaw nie wymagający dodatkowej, zewnętrznej pułapki na wodę ze złączem podłączenia tlenu oraz powietrza.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

PAKIET 4:

Poz. 1 - Lampa do fototerapii na stojaku – 2 szt.

Pytanie nr 32

Prosimy o wydzielenie pozycji: „lampa do fototerapii na stojaku – 2 szt.” do oddzielnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Jeśli Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego zadania, prosimy o dopuszczenie lampy, o następujących parametrach:

| PARAMETRY |  |
| --- | --- |
| Wymiary lampy | 350x200x90 mm |
| Waga lampy | 1,8 kg |
| Źródło światła | Diody LED |
| Liczba diod LED w panelu | 35 szt. |
| Czas pracy diod | 20 000 h |
| Typ światła | Niebieskie |
| Długość fali | 450-470nm |
| Intensywność światła białego | 1100 lux |
| Maksymalna intensywność naświetlania | 100 uW /cm2/ nm |
| Regulacja naświetlania w 5 krokach: | 5 kroków - 20 uW /cm2/ nm - 40 uW /cm2/ nm - 60 uW /cm2/ nm - 80 uW /cm2/ nm - 100 uW /cm2/ nm |
| Efektywna powierzchnia naświetlania | x 30 cm |
| Soczewki umieszczone na diodach LED, zapewniające równomiernie rozłożenie światła na ciele pacjenta | Tak |
| Wbudowany kolorowy wyświetlacz TFT LCD | 4.3 cala |
| Wymiary wyświetlacza | 9,5 cm x 5,3 cm |
| Wskaźniki na wyświetlaczu LCD: Ustawianie intensywności światła Aktualna intensywność naświetlania mierzona czujnikiem światła (opcja) Aktualny czas naświetlania Licznik czasu terapii (czas jaki pozostał do końca ustawionego czasu naświetlania) Całkowity czas pracy Data i czas Temperatura skóry pacjenta (opcja ) | Tak |
| Pozwala na pomiar intensywności naświetlania i wyświetla wynik | Tak |
| Komunikaty w j. polskim | Tak |
| Zmiana ustawień za pomocą przycisków na panelu kontrolnym | Tak |
| Możliwość zaprogramowania czasu terapii – kiedy ustawiony czas naświetlania dobiegnie końca urządzenie wyłączy się automatycznie | Tak |
| Przycisk czasowego wstrzymania naświetlania (pauza) | Tak |
| Włącznik / wyłącznik na przednim panelu lampy | Tak |
| Czerwony znacznik świetlny ułatwiający centralizację światła na dziecku | Tak |
| Wbudowane białe światło diagnostyczne w lampie (włączenie światła diagnostycznego przerywa terapię) | Tak |
| Pomiar temperatury skóry monitorowany na ekranie lampy (opcja) | Tak |
| Wbudowany wentylator zapobiegający przegrzaniu | Tak |
| Brak promieniowania UV i brak emisji promieniowania podczerwieni | Tak |
| Poziom hałasu | Do 40 dBa |
| Klasa ochronności IP | IPX4 |
| Zasilanie | 220-240 V 50/60Hz |
| Długość kabla zasilającego | 3 m |
| Moc lampy | 90W |
| Klasa ochronności elektrycznej | Klasa 2 typ BF |
| Możliwość wymiany paneli LED po okresie eksploatacji | Tak |
| Możliwość postawienia bezpośrednio na inkubatorze lub zamocowania na stojaku jezdnym z teleskopową regulacją wysokości | Tak |
| Stojak mobilny: |  |
| Stojak na 3 kółkach z blokadą | Tak |
| Wysokość kółek jezdnych | 8 cm |
| Wysokość podstawy jezdnej (pozwala na wjechanie pod inkubator lub łóżeczko) | 10 cm |
| Waga stojaka | 13 kg |
| Zakres regulacji wysokości | od 110 cm do 150 cm |
| Możliwość regulacji kąta nachylenia lampy zamocowanej na statywie ±90O | Tak |

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

PAKIET 8 – Pulsoksymetr – 3 szt.

Pytanie nr 33

dotyczy l.p 1.Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pulsoksymetr dla noworodków dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy bez rotacji ekranu w techologii Nellcor Oximax?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

dotyczy l.p.2.Czy Zamawiający dopuści  pulsoksymetr eliminujący artefakty ruchowe, z certyfikacją  FDA  na pomiar w ruchu, zapewniający pomiar przy niskiej perfuzji w technologii opartej na pulsie Nellcor Oximax?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

dotyczy l.p.3.Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez możliwości rozszerzenia o: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

dotyczy l.p.4.Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr, który prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną, komunikaty alarmowe, trendy, amplitudę tętna, ale  nie wyświetlającego  wskaźnika/indexu perfuzji w postaci cyfrowej ani czułości? Zmiana czułości pomiaru skutkuje zmianą koloru wyświetlania tego ustawienia w menu pulsoksymetru.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

dotyczy l.p.5.Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr  z baterią 5-cio godzinną bez alarmów,  z czasem ładowania ponad 4 godziny?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

dotyczy l.p.6 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wadze 1,6 kg zamiast 1,36?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

dotyczy l.p.8 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr, którego zakres pomiaru saturacji wynosi 1-100?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40

dotyczy l.p. 13 Czy Zamawiający dopuści pulsoskymetr  z wielofunkcyjnym pokrętłem pokrętłem  do obsługi urządzenia,  z ekranem bez regulacji kontrastu i podświetlenia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

dotyczy l.p.14 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez automatycznego dostosowania jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42

dotyczy l.p.15.Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr, którego tryby pacjenta – noworodek, dziecko, dorosły symbolizowane są wyraźnymi  ikonami noworodek, dziecko, dorosły nie kodowane kolorem?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

dotyczy l.p.16 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z funkcją przywołania pielęgniarki i portem USB lub/i USB- mini, bez WIFI, Ethernet, oraz Bluetooth? Funkcjonalność urządzenia polegająca na transmisji danych z pulsoksymetru może być realizowana na różne sposoby, ale zwykle jednoczasowo tylko w jeden sposób uzasadniony funkcjonującym systemem informatycznym w szpitalu. Najbardziej uniwersalnym portem jest port USB, który umożliwia przesyłanie danych do sieci szpitalnej lub np.: pamięci FLASH.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

dotyczy l.p. 19 Czy Zamawiający dopuści 96 godzinne trendy  z rozdzielczością zapisu co 4 s. zamiast co 2 s. z możliwością wydruku danych wyłącznie z komputera? Podana rozdzielczość pozwala na zapisanie łącznie 88 000 zdarzeń danych.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

dotyczy l.p. 23 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez zmiennej wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości? Ustawienie granic alarmowych sygnalizuje użytkownikowi zmiany saturacji w wybranych granicach.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46

dotyczy l.p.28 Czy Zamawiający zamiast czasu uśrednienia/opóźnienia alarmów zgodzi się na zaproponowanie systemu zarządzania alarmami, który wychwytuje alarmy nieistotne z klinicznego punktu widzenia, a sygnalizuje o tych, których głębokość i czas desaturacji przekraczają nastwioną czułość przez użytkownika ? Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) /   wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

dotyczy l.p.30 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru perfuzji 0,03% - 20%?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

dotyczy l.p. 31 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o dwóch trybach odpowiedzi - czułości: normalny - w ciągu 5 do 7 s. oraz szybki - od 2 do 4 s. w sytuacjach ścisłego monitorowania ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający wymaga, by pulsoksymter miał możliwość wymiany baterii na baterię 10-cio godzinną ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający wymaga, by pulsoksymetr posiadał menu i obsługę w języku polskim ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę §8 pkt 2 ppkt a) na: Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  §5 ust. 1.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę §8 pkt 2 ppkt b) na: Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową –1% wartości niedostarczonego w terminie sprzętu licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę §8 pkt 2 ppkt c) na: Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 1% wartości towaru licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54

Dotyczy Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55

Dotyczy Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56

Dotyczy Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3.   Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4.    W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6.    Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7.   Warunki niniejszego punkt u określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57

Dotyczy Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

Dotyczy Zał. 3 wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym  wyłącznie z wykonywaniem  niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia  usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.

Odpowiedź:

W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych pacjentów, Zamawiający przygotuje odpowiedni aneks do umowy uwzględniający przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w oparciu o RODO.

Pytanie nr 59

Dotyczy SIWZ pkt. 13b – ulotki, katalogi….

Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) prosimy o dopuszczenie potwierdzenia parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta na terenie Polski.

Pytanie nr 60

Dotyczy SIWZ pkt. 13b – ulotki, katalogi….

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga potwierdzenia w materiałach informacyjnych wyłącznie parametrów technicznych urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opisu w folderze, ulotce, katalogu, instrukcji obsługi wraz z zaznaczeniem oferowanego parametru wyłącznie dla parametrów technicznych.

Pytanie nr 61

Dotyczy Zał. 3 wzór umowy § 8 ust1 pkt. 2b

Prosimy Zamawiającego o możliwość określenia wysokości kary umownej poprzez procentowe odniesienie do wartości wynagrodzenia należnego za pakiet oraz o zmianę zapisu na następujący: „za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 0,2% wartości wynagrodzenia brutto licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62

Dotyczy Zał. 3 wzór umowy § 8 ust1 pkt. 2c

Prosimy Zamawiającego o możliwość określenia wysokości kary umownej poprzez procentowe odniesienie do wartości wynagrodzenia należnego za pakiet oraz o zmianę zapisu na następujący: za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji 0,2% wartości wynagrodzenia brutto licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ, par. 7, ust. 3:

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas niesprawności przedmiotu umowy, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w Załączniku nr 3 do SIWZ, par. 7, ust. 2.

W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację zapisu: „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy, pod warunkiem, że Wykonawca nie dokona naprawy w czasie określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ, par. 7, ust. 2.”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ, par. 7, ust. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść §7 ust. 9 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”

PAKIET nr 2:

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wag niemowlęcych z Pakietu nr 2 i utworzenie odrębnego pakietu na wagi. Pozwoli to na wystartowanie większej liczby uczestników a co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Waga noworodkowa:

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę o lepszej klasie - III?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający wymagać będzie wag zasilanych oprócz baterii (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) dodatkowo w zestawie w zasilacz?

Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający dopuści wagę, gdzie funkcję BMIF można realizować przy pomocy funkcji TA-RA ?

Rozwiązanie tożsame z wymaganym. Poza tym przedstawiona w tabeli funkcja BMIF jest nazwą handlową konkretnego producenta, natomiast my oferujemy wagę, gdzie ta funkcja realizowana jest przy pomocy przycisku TARA i jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wszystkie rozwiązania równoważne spełniające funkcję określoną jako „BMIF.”

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający wymaga, aby wagi w tym pakiecie posiadały świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach obsługi zapis „UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71

Czy zamawiający dopuści wagę o masie całkowitej (razem z szalką) 4,3 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72

dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie inne koszty ma na myśli?

Uważamy, że zapis proponowany przez Zamawiającego powinien zostać zmieniony, jako niedopuszczalny na tle art. 29 ust. 1 PZP. Zgodnie z tym, jednym z naczelnych, przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń”. Zapisu proponowanego przez Zamawiającego w żadnym wypadku nie można uznać, ani za jednoznaczny, ani tym bardziej za dostatecznie dokładny i wyczerpujący.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 73

dotyczy §7 ust. 2  wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący „ W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem, pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do jej rozpatrzenia w terminie 5 dni roboczych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania pisemnej reklamacji.”?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74

dotyczy § 7 ust. 3 wzoru umowy

Wnosimy o dokonanie modyfikacji w/w zapisu tak, aby powstał zapis:

„3. Okres gwarancji danej części (elementu, podzespołu) sprzętu składającego się na przedmiot umowy każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy tej wadliwej części (elementu, podzespołu) sprzętu wchodzącego w zakres przedmiotu umowy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia.”

Przedłużenie okresu gwarancji na cały asortyment, którego dostawa stanowi przedmiot umowy, w przypadku naprawy gwarancyjnej jakiejkolwiek jego części (elementu, podzespołu), nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechną praktyką postępowania w takim przypadku jest, zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego, regulującymi kwestie dotyczące gwarancji jakości przy sprzedaży, objęcie dodatkowym okresem gwarancji jedynie naprawianej części (elementu, podzespołu).

Przedłużenie okresu gwarancji o czas niesprawności danej części (elementu, podzespołu) sprzętu na cały sprzęt, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, związanych z przedłużeniem gwarancji na całość sprzętu, co skutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75

dotyczy §7 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie powyższego zapisu ze wzoru umowy?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76

dotyczy §8 ust. 3 pkt. 2 lit. c wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do w/w zapisu następującego zdania: „przy czym dostarczenie urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach w terminie, o którym mowa w §7 ust. 2 jest traktowane jako wykonanie umowy w terminie i za okres jego używania Zamawiającemu nie przysługują uprawnienia do kar umownych z tytułu §8 ust. 1 pkt. 2 lit. c”?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść §7 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy naprawa przekroczy termin, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach. Dostarczenie urządzenia zastępczego w terminie, o którym mowa w §7 ust. 2 jest traktowane jako wykonanie umowy w terminie i za okres jego używania Zamawiającemu nie przysługują uprawnienia do kar umownych z tytułu §8 ust. 1 pkt. 2 lit. c”

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza w/w interpretację.

Pytanie nr 78

dotyczy §8 ust. 3 pkt. 2 lit a wzoru umowy

Wnosimy o zmianę w/w zapisu na następujący: „za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1”?

Pozostawienie w/w zapisu bez zmian naruszenia zasadę równości storn, gdyż kary płacone przez Zamawiającego, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego  wynoszą 10% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79

dotyczy §8 ust. 3 pkt. 2 lit b wzoru umowy

Wnosimy o zmianę w/w zapisu na następujący: „za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 0,2% wartości brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie”?

Powyższe kary umowne są rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 80

dotyczy §8 ust. 3 pkt. 2 lit c wzoru umowy

Wnosimy o zmianę w/w zapisu na następujący: „za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 0,2% wartości brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie”?

Powyższe kary umowne są rażąco wysokie. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81

dotyczy §9 ust.8 pkt. 1 lit c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do w/w zapisu następującego zdania: „po uprzednim, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania obowiązków umownych i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu, dodatkowego terminu, nie krótszego niż 15 dni”?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 82

dotyczy §9 ust. 8 pkt. 1 lit d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „Wykonawca trzykrotnie został zasadnie ukarany w wyniku trzykrotnego naruszenia tożsamych obowiązków określonych w umowie”?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Wzór umowy – załącznik  nr 3 do SIWZ

Pytanie nr 83

Par. 7 ust. 3 - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia tego punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę wynikającego z umowy” ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 84

Par. 7 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu:

„W przypadku dokonania trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu/elementu urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego elementu/podzespołu urządzenia na nowy wolny od wad”

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego urządzenia niepotrzebnie może podwyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85

Par. 8 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych oraz ograniczenia ich wysokości do maksymalnie 10% ceny. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 2):

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

- za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 2 500,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie urządzenia,

- za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 250 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego/ niezgodnego z umową urządzenia.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87

Wnosimy o wykreślenie zapisu w § 13 ust. 3.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88

Czy w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznych lub zawodowych Zamawiający dopuści wykazanie się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania co najmniej jednej dostawy, której przedmiotem był asortyment o charakterze tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia opisanym w pakiecie nr 9 na rzecz jednostki służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o wartości umowy brutto minimum 300 000,00 złotych oraz co najmniej 1 dostawy, której przedmiotem był asortyment o charakterze tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia opisanym w pakiecie nr 9 na rzecz jednostki służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o wartości umowy brutto minimum 200 000,00 zł?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym modyfikuje powyższy warunek udziału w postępowaniu „PKT 12 ppkt 1 SIWZ”  nadając mu  brzmienie:

- posiadają właściwe zdolności techniczne i/lub/ zawodowe rozumiane jako:

- zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem był asortyment o charakterze tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o wartości (umowy) brutto minimum:

dla Pakietu nr 1–   650.000,00 zł.

dla Pakietu nr 2–     90.000,00 zł.

dla Pakietu nr 3–   180.000,00 zł.

dla Pakietu nr 4–     50.000,00 zł.

dla Pakietu nr 5–     65.000,00 zł.

dla Pakietu nr 6–     50.000,00 zł.

dla Pakietu nr 7–     55.000,00 zł.

dla Pakietu nr 8–       5.000,00 zł.

dla Pakietu nr 9–    300.000,00 zł.

dla Pakietu nr 10–    25.000,00 zł.

dla Pakietu nr 11–   140.000,00 zł.

W związku z powyższą modyfikacją analogicznie zmianie ulega PKT 15 ppkt 5 SIWZ.

PAKIET NR 2:

- Stanowisko do leczenia noworodków hipotermią wraz z monitorem cEEG – 1 kpl.

Pytanie nr 89

- (pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści system, w którym procedura hipotermii realizowana jest poprzez jednorazowe, jednoczęściowe okłady/okrycia pacjenta, okrywające ok. 85% powierzchni ciała pacjenta?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90

- (pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści system, wyposażony w moduł sterujący zapewniający sterowanie wszystkimi funkcjami systemu do hipotermii, wraz z pompą wody, zainstalowany na podstawie jezdnej z kołami wyposażonymi w hamulce?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91

- (pkt. 6) Czy Zamawiający dopuści system, wyposażony barwny, pojemnościowy ekran dotykowy LCD o rozmiarze: 5,7’’ i  rozdzielczości: 320x240?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 92

- (pkt. 7) Czy Zamawiający dopuści system o objętości wody w systemie wynoszącej 6 litrów, w którym bezwładność cieplna systemu jest minimalna m.in. poprzez zastosowanie technologii ogniw Peltier’a?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 93

(pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści system, w którym pompa wody zapewnia przepływ 1,2  litrów na minutę, a technologię szybkiego ogrzewania lub chłodzenia pacjenta osiągnięto po-przez zastosowanie jednorazowych, jednoczęściowych okładów/okryć pacjenta, okrywających ok. 85% powierzchni ciała pacjenta?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 94

(pkt. 9) Czy Zamawiający dopuści system, w którym woda w jednorazowych, jednoczęściowych okładach/okryciach pacjenta krąży pod dodatnim ciśnieniem, technologia ta umożliwia wsunięcie okładu/okrycia pod nieprzytomnego pacjenta, a następnie wypełnienie go wodą (medium roboczym)?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 95

(pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści system, w którym zakres wskazań temperatury pacjenta wynosi od 15 do 44º C, ze skokiem co 0,1º C?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 96

(pkt. 11) Zamawiający wskazał, że pomiar temperatury ma być dokonywany co 1 sekundę, prosimy o dopuszczenie systemu, w którym pomiar temperatury pacjenta przebiega praktycznie przebiega w sposób ciągły, ponieważ wynosi 14 razy na sekundę?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97

(pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści system, w którym automatyczna zmiana temperatury cieczy chłodzącej następuje na zasadzie sprzężenia zwrotnego z pomiaru ciągłego temperatury głębokiej?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98

(pkt. 15) Czy Zamawiający dopuści system, w którym brak jest alarmu powiązanego z dolną granicą temperatury wody, ponieważ zastosowana technologia powoduje, że najniższa temperatury wody w systemie wynosi 13º C, a w którym można ustawić granicę alarmową dla niskiej temperatury pacjenta w zakresie od 31 do 36º C?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99

(pkt. 16) Czy Zamawiający dopuści system, w którym urządzenie może pracować w zakresie temperatur od 5 do 40 ºC, a przechowywane może być w zakresie temperatur od -15 do 68 ºC?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100

(pkt. 17) Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy maksymalnej 500 W?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 101

(pkt. 18) Czy zamawiający dopuści, zamiast „wskaźnika trendu”, urządzenie wyposażone w tryb graficznej prezentacji przebiegu procedury, na którym wyświetlany jest wykres temperatury wewnętrznej, powierzchniowej i zadanej?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102

(pkt. 19) Czy Zamawiający dopuści system posiadający następujące protokoły leczenia, następujące automatyczne tryby: chłodzenie, kontrolowane stopniowe ogrzewanie i normotermia?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 103

(pkt. 22) Czy Zamawiający dopuści system kompatybilny z jednorazowymi, radioprzeziernymi okładami/okryciami pacjenta nie przyklejanymi do skóry, specjalnie przestrzennie zaprojektowanymi okrywającymi ok. 85% powierzchni ciała pacjenta?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 104

(pkt. 23) Czy Zamawiający dopuści system, w którym możliwe jest założenie elektrod do defibrylacji pod okryciami/okładami (nie przyklejanymi do ciała) w trakcie pracy urządzenia?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 105

(pkt. 24) Czy Zamawiający dopuści system kompatybilny z jednorazowymi, radioprzeziernymi okładami/okryciami pacjenta nie przyklejanymi do skóry, specjalnie przestrzennie zaprojektowanymi w celu optymalnego transferu energii cieplnej do i od pacjenta?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 106

(pkt 25) Czy Zamawiający dopuści system, nie wyposażone w miernik przepływu wody, w którym na ekranie znajduje się wskaźnik informujący o prawidłowej pracy systemu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107

(pkt 26) Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w automatyczną wizualną informację o opróżnieniu okryć/okładów z wody po zatrzymaniu terapii, w związku z tym, że okrycia/okłady wyposażone są w mechaniczne zatrzaski skutecznie zatrzymujące wypływ wody?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 108

(pkt 28) Czy Zamawiający dopuści urządzenie z oprogramowaniem w języku polskim, zawierającym informację o trybie pracy, alarmach i ustawieniach?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 109

(pkt 29) Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w komendy głosowe?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 110

(pkt 30) Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w wygaszacz ekranu?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 111

(pkt 31) Czy Zamawiający dopuści system zapisujący dane terapii z ostatnich 17 dni na zasadzie FIFO, w formie zintegrowanego nośnika pamięci połączonego z urządzeniem za pomocą portu RS 232, w celu archiwizacji dokumentacji i analizy prowadzonej terapii z użyciem dedykowanego oprogramowania do analizy?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 112

(pkt 32) Czy Zamawiający dopuści system o masie netto 34 kg (z chłodziwem 40 kg) o wymiarach: 260 [mm] S x 625 [mm] G x 640 [mm] W (wys. z uchwytem 940 [mm])?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 113

(pkt 33) Czy Zamawiający dopuści system wyposażony w specjalny program do dezynfekcji termicznej, nie wymagający zalewania cieczą chłodzącą z substancją grzybobójczą raz na 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

- Aparat aEEG / CFM 5-kanałowy do monitorowania neurologiczno-kardiologicznego

Pytanie nr 114

(pkt 5, 6 i 7) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie składające się z monitora parametrów życiowych o przekątnej ekranu 12,1”, zintegrowanego z urządzeniem do chłodzenia pa-cjenta, wyposażonego w moduł aEEG?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 115

(pkt 14) Czy Zamawiający dopuści aparat o szumach < 10 nV / sqrt(Hz) przy 100 Hz?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 116

- (pkt 16) Czy Zamawiający dopuści aparat o częstotliwość próbkowania min.: 640 Hz/24 bity na kanał?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 117

(pkt 17) Czy Zamawiający dopuści aparat o filtrach niskich częstotliwości: 0,5 / 1,5 Hz i filtrach wysokich częstotliwości: 15/35/50/70 Hz?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 118

(pkt 20) Czy Zamawiający dopuści aparat z interfejsem komunikacyjnym: port RS232?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 119

(pkt 23, 24, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42) Czy w związku z faktem, że opis w wyszcze-gólnionych punktach opisuje konkretne urządzenie produkowane przez jednego producenta, Zama-wiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym system do hipotermii noworodków jest wypo-sażony w monitorowanie funkcji mózgu aEEG, o nastepujących parametrach: monitor parame-trów czynności życiowych pacjenta, archiwizujący również przebieg hipotermii terapeu-tycznej o przekątnej 12’’, moduł aEEG mierzący aktywność mózgu z dwóch kanałów, wy-posażony w 5 gniazd do połączenia kabli elektrod, z możliwością stosowania różnych ty-pów elektrod, o masie modułu aEEG (wraz z uchwytem mocującym) 400 g, dostępnym wzmocnieniem EEG: 10, 20, 50, 70, 100, 200 [µV/cm], w którym oprogramowanie oparte jest o klasyfikacja 5 przykładowych przebiegów przy użyciu metody rozpoznawania wzoru i metody napięć w celu oceny tła EEG w wieku od 3 do 6 h. (Thoresen M., et al., Pedia-trics. 2010; 126(1): e131-e139)?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający dopuści aparat bez ruchomych ramion?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 121

Czy Zamawiający dopuści aparat zintegrowany z monitorem parametrów czynności życiowych pacjenta?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 122

Czy Zamawiający dopuści aparat z zestawem 10 szt. elektrod miseczkowych?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym pomiar przez sondę pulsoksymetru, neonatologiczną jest zgodny ze standardem Nellcor?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 12a ust. 2 pkt 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 30.05.2018r. g. 11:00

Termin otwarcia ofert:   30.05.2018r. g. 11:30

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański