EZ/ZP/69/2018/EK                                                                                            Załącznik nr 2  do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia

APARAT RTG CYFROWY TYPU TELEKOMANDO

- APARAT RTG CYFROWY TYPU TELEKOMANDO – 1 sztuka

|  | Parametr | Wartość wymagana | Oferowane parametry | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Model/Typ | PODAĆ |  | Bez oceny |
|  | Producent | PODAĆ |  | Bez oceny |
|  | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  | Bez oceny |
|  | Rok produkcji 2018 – aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, niepowystawowy | TAK |  | Bez oceny |
|  | Certyfikat CE – cały system objęty jednym certyfikatem CE | TAK |  | Bez oceny |
|  | GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI |
|  | Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 80 [kW] | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Częstotliwość generatora HF min. 100 kHz | TAK, podać |  | Częstotliwość < 400 kHz – 0 pkt. Częstotliwość ≥ 400 kHz – 5 pkt. |
|  | Automatyka ekspozycji [AEC] w stole – min. 3 komory jonizacyjne | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres napięć radiografii co najmniej w przedziale 40 – 150 [kV] | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres napięć fluoroskopii co najmniej w przedziale 50 – 110 [kV] | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna wartość mAs: ≥ 600 mAs | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny prąd w radiografi: ≥ 800 mA | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny prąd w fluoroskopii ≥ 20 mA | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Technika 1,2 i 3 punktowa | TAK |  | Bez oceny |
|  | Programy anatomiczne minimum 400. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Zasilanie 3-fazowe (400V) | TAK |  | Bez oceny |
|  | ŚCIANKA DO PRZEŚWIETLEŃ ZDALNIE STEROWANA |
|  | Zmotoryzowany zakres pochylania ścianki ≥ +90o/-90o | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi ≤ 50 cm | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi ≥ 95 cm | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego blatu ścianki ≥ +/- 15 cm | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Obciążalność blatu ścianki ≥ 200 kg przy zachowaniu pełnej funkcjonalności ścianki | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Wymiary blatu ścianki ≥ 210 x 70 cm | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Pochłanialność blatu, ekwiwalent ≤ 0.8 mm Al | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Odległość blat ścianki – detektor obrazu mniejsza niż 9 cm. | TAK, podać |  | Odległość > 8cm- 0 pkt. Odległość =< 8 cm – 5 pkt |
|  | Wszystkie ruchy ścianki zmotoryzowane | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu detektora pod blatem ścianki ≥ 110 cm | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć w funkcjonalności ścianki płucnej rozumiana jako: Możliwość ustawienia blatu ścianki w pozycji poza wiązką promieniowania X, przy odsłoniętym całkowicie obszarze aktywnym detektora DRF, umieszczonego w panelu pod blatem ścianki zdalnie sterowanej LUB Dodatkowy, niezależny stojak płucny z dodatkowym detektorem DR do radiografii o parametrach min: Rozmiar min. 34 cm x 42 cm Głębokośc akwizycji min. 14 bit Rozmiar piksela max 150 µm | TAK, opisać rozwiązanie |  | Bez oceny |
|  | Blat ścianki zdalnie sterowanej podparty na obu końcach lub na całej swojej powierzchni. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dodatkowy monitor na wózku do podglądu skopii w sali badań | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zdejmowany podnożek pacjenta. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć oraz badania w trybie fluoroskopii w pozycji poziomej ścianki, pacjentowi leżącemu na mobilnym łóżku przeziernym wchodzącym w skład zestawu | TAK/NIE |  | TAK – 8 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy ≥ +/- 40o | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Zmotoryzowana, płynna regulacja odległości SID dla ścianki zdalnie sterowanej – w zakresie min. od 115 cm do 150 cm | TAK, podać |  | Odległość SID < 200 cm – 0 pkt. Odległość SID ≥ 200 cm – 5 pkt |
|  | Sterowanie ruchami ścianki z konsoli operatora w sterowni oraz pulpitu umieszczonego na ściance lub pilota do zdalnego sterowania | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Ruchoma lub nieruchoma kratka przeciwrozproszeniowa, z możliwością wyjmowania bez użycia narzędzi np. do zabiegów pediatrycznych | TAK, podać |  | Kratka ruchoma – 5 pkt Kratka nieruchoma – 0 pkt |
|  | Zdalnie sterowane urządzenie uciskowe ze zmienną siłą ucisku. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Uchwyty na ręce pacjenta przymocowane do brzegów blatu ścianki. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Blat ścianki z dodatkowymi wzmocnieniami na brzegach (np. metalowe listwy itp.) minimalizującymi skutki np. uderzeń łóżkami | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dedykowany statyw/podest dla pacjenta ułatwiający wykonywanie badań w technice zdjęć łączonych i wykonywanie zdjęć stóp pod naturalnym obciążeniem (w pozycji stojącej pacjenta). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dodatkowe wyposażenie blatu ścianki w podpory pod pachy, ramiona i pas do kompresji. | TAK |  | Bez oceny |
|  | LAMPA RTG I KOLIMATOR |
|  | Pomiar dawki ekspozycji (komora DAP) z wyświetlaniem dawki na konsoli operatora i zdjęciu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Automatyczny kolimator z możliwością ręcznej korekty. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dotykowy ekran na kołpaku lampy / kolimatorze z informacjami m.in.: SID, kolimacja, filtracja, kąt pochylenia lampy | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Lampa RTG z wirującą anodą min. 8000 obr / min | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna anody min. 700 kHU | TAK, podać |  | Pojemność cieplna < 1000 kHU – 0 pkt. Pojemnośc cieplna ≥ 1000 kHu – 5 pkt. |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min. 1500 kHU | TAK, podać |  | Pojemność cieplna < 2200 kHu – 0 pkt Pojemność cieplna ≥ 2200 kHu – 5 pkt. |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka min. 30 kHU/min | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Małe ognisko: max 0,6 mm | TAK, podać |  | Ognisko ≤ 0,6 mm – 0 pkt. Ogniko ≤ 0,4 mm – 5 pkt. |
|  | Duże ognisko: max 1,0 mm | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Moc małego ogniska min. 15 kW | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Moc dużego ogniska min. 80 kW | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Kolimator z oświetleniem LED, wyposażony w dodatkowe, zmienne motorowo i dostosowane do programów anatomicznych min. 2 filtry: 1 mm Al + 0,1 mm Cu lub 0,2 mm Cu lub równoważne. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | TAK |  | Bez oceny |
|  | DETEKTOR CYFROWY DO RADIOGRAFII I FLUOROSKOPII |
|  | Producent, model i typ detektora | PODAĆ |  | Bez oceny |
|  | Stacjonarny detektor cyfrowy, umieszczony w panelu pod blatem ścianki zdalnie sterowanej | TAK |  | Bez oceny |
|  | Szybkość zapisu w trybie fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora min. 12 obrazów/sek. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora ≥ 30 obr/s | TAK,NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Szybkość zapisu w trybie radiografii seryjnej min. 6 obrazów/sek. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Pole obrazowania detektora min. 43 cm x 43 cm | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Wielkość pixela max. 150 mikronów | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Głębokość akwizycji min. 14 bit | TAK |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość detektora min. 2800 pikseli x 2800 pikseli | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Współczynnik DQE (0 lp/mm) min. 65% | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej: jodek cezu (CsI) | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wyboru minimum 3 aktywnych pól obrazowania. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | PANEL DETEKTORA CYFROWEGO DO BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH I FLUOROSKOPOWYCH |
|  | Funkcjonalność stojaka do zdjęć odległościowych (zdjęcia wykonywane na oferowanym detektorze DRF zintegrowanym z ścianką zdalnie sterowaną bez udziału blatu ścianki) | TAK/NIE |  | TAK – 8 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Obudowa panelu DRF o wyprofilowanych bokach (m.in. zagłębienie na podbródek), ułatwiająca pozycjonowanie pacjentów przy zdjęciach odległościowych. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć w funkcjonalności ścianki płucnej po lewej i prawej stronie urządzenia (system symetryczny) | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość automatycznego (zmotoryzowanego) wykonywania zdjęć w technice zdjęć łączonych (tzw. Stitching) o długości min 120 cm. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne łączenie zdjęć w technice Stitchingu. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wykonywanie zdjęć w technice Stitchingu przy użyciu wiązki wachlarzowej (z ogniskiem w jednym punkcie) pacjentowi w pozycji stojącej z odlełości SID równej 180 cm. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania badań noworodkom leżącym bezpośrednio na obudowie detektora DRF bez udziału blatu ścianki (w celu zminimalizowania dawki) | TAK |  | TAK – 6 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość wykonywania badań w trybie radiografii i fluoroskopii, bezpośrednio na panelu detektora bez udziału blatu ścianki. | TAK |  | TAK – 8 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | STACJA AKWIZYCYJNA |
|  | Stacja akwizycyjna wyposażona w monitor LCD o parametrach minimalnych: Przekątna: 19 cali Rozdzielczość: 1280x1024 pikseli Jasność: 300 cd/m2 | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Funkcja LIH | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Pamięć obrazów min. 15 000 obrazów | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Przetwarzanie obrazu m.in.: Regulacja jasności/kontrastu Kolimacja elektroniczna Odbicie lustrzane Powiększenie elektroniczne (zoom) Dodawanie komentarzy | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Pomiar odległości i kątów | TAK |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające cyfrową optymalizację gęstości obrazu pozwalającą na jednoczesną wizualizację obszarów o małej i dużej absorpcji promieniowania | TAK, podać nazwę funkcji, opisać |  | Bez oceny |
|  | Obsługa stacji przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  | Bez oceny |
|  | Funkcjonalność DICOM min.: DICOM Modality Worklist SCU, DICOM Print SCU DICOM Storage SCU | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie zmierzonej wartości parametrów ekspozycji oraz wielkości dawki na konsoli z przeniesieniem tych parametrów na zdjęcie | TAK |  | Bez oceny |
|  | UPS umożliwiający skończenie badania (obróbkę obrazów i ich archiwizację) oraz zamknięcie systemu | TAK |  | Bez oceny |
|  | Jedno oprogramowanie stacji akwizycyjnej zarówno do obsługi fluoroskopii, radiografii wykonywanej na ściance zdalnie sterowanej jak i do zdjęć odległościowych. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zintegrowane oprogramowanie z generatorem w zakresie programów anatomicznych i dokumentacji dawki | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wizualizacja matrycy kilku obrazów na jednym ekranie | TAK |  | Bez oceny |
|  | Możliwośc wyboru programów anatomicznych odpowiadającym minimum 3 grubościom pacjentów plus projekcje pediatryczne. | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Zdalny dostęp serwisowy przez sieć internet | TAK |  | Bez oceny |
|  | KONSOLA STERUJĄCA FUNKCJAMI SYSTEMU |
|  | Wszystkie funkcje całego systemu sterowane za pomocą panelu dotykowego i przełączników typu jojstick | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zdefiniowane presety do automatycznego pozycjonowania systemu min: Zdjęcia / fluoroskopia na stole Zdjęcia / fluoroskopia na stole jezdnym Zdjęcia promieniem poziomym Zdjęcia na stanowisku odległościowym z graficzną wizualizacją położenia systemu na ekranie konsoli sterującej | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Wyświetlanie na ekranie dotykowym konsoli min.: Odległości SID Kąta nachylenia lampy Wysokości ścianki od podłogi i kąta jej nachylenia Statusów systemu i komunikatów błędów | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość włączenia oświetlenia pola symulującego kolimatora z poziomu konsoli sterującej oraz wybór trybu kolimacji: automatyczna/manualna. | TAK |  | Bez oceny |
| MOBILNY, PRZEZIERNY STÓŁ PACJENTA |
|  | Wymiar blatu stołu min. 200 cm x 75 cm | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Ekwiwalent pochłaniania blatu stołu ≤ 0,9 mm Al | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Wszystkie koła skrętne i minimum dwa z możliwością zablokowania | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksyamlna waga pacjenta ≥ 150 kg | TAK, podać |  | Bez oceny |
| GWARANCJA I SERWIS |
|  | Okres gwarancji na cały system – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Lampa rtg bez limitu skanów i bez żadnych dodatkowych obwarowań serwisowych ograniczających warunki lub okres gwarancji | TAK | Kryterium oceny ofert wartość dodatkowego okresu gwarancji ponad podstawowy należy podać w formularzu ofertowym | Krytrium oceny ofert |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 8 letnią dostępność części zamiennych | TAK, podać |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, karta gwarancyjna przekazane przy odbiorze urządzenia | TAK |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi dostarczonego aparatu i oprogramowania | TAK |  | Bez oceny |
|  | Przeglądy konserwacyjne systemu wymagane przez producenta wliczone w cenę w okresie gwarancji, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie projektu osłon radilogicznych oraz przeprowadzenie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po instalacji aparatu na koszt Wykonawcy. | TAK |  | Bez oceny |

Oświadczamy, że przedstawione powyżej parametry są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu przez dostawcę, gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………… dnia ……………………………

………………………………………

Podpis i pieczęć osoby / osób upoważnionych

do reprezentacji Wykonawcy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie aparatu cyfrowego RTG typu telekomando o parametrach wyspecyfikowanych powyżej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Świętokrzyskie Centrum Pediatrii zamiast starego wyeksplatownego systemu RTG typu OPERA w ramach projektu pn. „Wsparcie Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie neonatologii, pediatrii i innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych”  w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020..

Zakres prac obejmuje podłączenie aparatu cyfrowego RTG do systemu PACS Zamawiającego poprzez minimum DICOM Store z obsługą mechanizm,u DICOM Modality Worklist. Wszelkie koszty związane z podłączeniem aparatu do systemu PACS w tym dostawa licencji, wykonanie prac, dostawa materiałów itp. leżą po stronie Wykonawcy. Obecnie eksploatowany system RTG typu OPERA zostanie zdemontowany przez Zamawiającego, w miejscu zdemontowanego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest zainstalować nowy aparat przy wykorzystaniu następującej infrastruktury pracowni tj. w szczególności:

- elementy infrastruktury osłon radiologicznych w postaci osłon ołowiowych / szyba sterowni, drzwi, osłony okien,

- elementy infrastruktury w postaci kanałów kablowych / ich połączeń z pomieszczeniem sterowni , oraz pomieszczeniem technicznym,

- elementy infrastruktury związane z systemem wentylacji mechanicznej, wszystkich pomieszczeń w lokalizacji,

- dedykowane przyłącze elektryczne z rozdzielni głównej / 5x 70 mm2, zabezpieczenie w rozdzielni elektrycznej 125 A, a w szafie zasilającej: 63A/,

Zleceniobiorca w ramach dostawy wykona konieczne uzgodnienia z rzeczoznawcami odnośnie prac w lokalizacji związanych z:

- ochroną radiologiczną pod kątem wykonania projektu osłon radiologicznych

- wykonaniem ekspertyzy konstrukcji pod względem konieczności wprowadzenia zmian obciążenia stropu pod montaż nowego urządzenia

- wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej instalacji p. poż

Do zakresu robót objętych projektem należy włączyć :

- po konsultacji wykonanie projekt osłon radiologicznych w lokalizacji wraz z ewentualnym dosłonięciem ścian w przypadku zaistnienie takiej konieczności (projekt istniejących osłon radiologicznych stanowi załącznik nr 2b do SIWZ)

- wykonanie pomiarów skuteczności wydajności wentylacji mechanicznej i przedstawieniem protokołów z pomiarów,

- zabezpieczenie linii zasilającej dedykowanym urządzeniem do bezprzerwowego zasilania w energie elektryczna / UPS/.

- dostosowanie instalacji p. poż,

- wykonanie wszelkich wymaganych przepisami pomiarów instalacji elektrycznych,

- sprawdzenie pod względem konstrukcyjnym i wytrzymałościowym na którym, albo do którego będą montowane urządzenia.

W skład zespołu pomieszczeń związanych integralnie z pracownią RTG wchodzą: pomieszczenie RTG , pomieszczenie opisów.

W zależności od parametrów przewidzianego do montażu aparatu RTG może zaistnieć potrzeba wykonania niezbędnych robót instalacyjnych przeniesienie wlotów klimatyzacji, wentylacji, dostosowanie zabezpieczeń oraz instalacji zasilającej aparatu RTG wraz z modernizacją tablicy zasilającej oraz drobnych napraw: zlikwidowanie istniejących pęknięć, zarysowań, wymiana uszkodzonych płytek, uzupełnienie fug, wykładziny PCV, wymiana fragmentu stropu podwieszonego, malowanie pomieszczeń itp.

W załączeniu : rzut I pietra ŚCP  - pracownia RTG  (Załącznik nr 2a do SIWZ)

……………………………… dnia ……………………………

………………………………………

Podpis i pieczęć osoby / osób upoważnionych  do               reprezentacji Wykonawcy