EZ/ZP/49/2018							Kielce, dnia 30.08.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:  EZ/ZP/49/2018/UG w trybie przetargu nieograniczonego  „dostawę odczynników i materiałów medycznych dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego WSzZ w Kielcach.”

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zadanie nr 14

IDALIA - Ireneusz Wolak - Spółka Jawna

26-610 Radom  ul. Marii Fołtyn 10

Wartość oferty brutto:  47 314,41 zł.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów w kryterium Ceny – 60 pkt., w kryterium Termin realizacji zamówienia – 15 pkt., w kryterium Termin płatności - 25 pkt. Łączna przyznana punktacja – 100 pkt.

Pozostali wykonawcy którzy złożyli oferty:

Na realizację tego zadania nie wpłynęły inne oferty.

Zamawiający informuje, iż do obliczenia terminu zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zadanie nr 18

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jest obarczone niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania i oceny ofert, Zamawiający stwierdził iż dokonał nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 18 ELISA Formularz asortymentowo-cenowy –stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, nie zawierał wystarczających informacji tj:

- dokładnego typu aparatu posiadanego przez Zamawiającego jest: „EVOLIS” winno być EVOLIS Twin Plus Aparat Evolis -  typ Twin Plus (ETP) i aparat Evolis  - typ Premium to dwa zupełnie różne urządzenia, inne  zarówno pod względem budowy technicznej jak i pod względem oprogramowania (software). Evolis - typ Twin Plus (ETP) jest aparatem mniejszym niż typ Premium, lżejszym, posiadającym 3 inkubatory i zintegrowany komputer. Evolis typ Premium ma oddzielny komputer, 4 inkubatory i  inne stojaki na próbki pacjentów.  Aparaty różnią się jednak przede wszystkim oprogramowaniem - typ Premium ma software "Evolis", natomiast typ Twin Plus (ETP) software "2PS". Do każdego typu aparatu  są przyporządkowane i wgrane oryginalne aplikacje producenta tzw. APF. Niniejsze APF są zwalidowane na danym typie aparatu i nie ma możliwości skopiowania APF z jednego typu aparatu na drugi. Należy stworzyć nowy APF. Projektowanie  APF, czyli sytuacja, w której nie ma oryginalnej, wgranej aplikacji producenta,  odbywa się na tylko i wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika, bowiem taki zaprojektowany APF nie posiada walidacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projektowaniu APF, a co za tym idzie - możliwość błędnego wykonania testu i wydania niewłaściwego wyniku pacjenta.

- nie podanie wartości odcięcia dla testów umieszczonych w poz. 1 tj. Zestaw do oznaczania przeciwciał anty tTG klasy IgA wraz z kontrolami i kalibratorami w poz. 2 tj. Zestaw do oznaczania przeciwciał anty tTG klasy IgG wraz z kontrolami i kalibratorami wyników negatywnych < 50 U/l  dla pozytywnych > 50 U/l, co przy dotychczas używanych  zakresach z  punktem cut off 15 U/l  uniemożliwi prawidłową diagnostykę i  monitorowanie terapii u pacjentów.

- mikropłytki jednorazowe do rozcieńczeń poz. 5 nie podano całkowitej objętości mikropłytki jednorazowej do rozcieńczeń, wymagana całkowita objętość studzienki to 323 µl, objętość robocza studzienki od 40 do 280 µl, kształt dna u-kształtne (firma Biomedica zaproponowała płytki o całkowitej objętości maksymalnej 2,5ml/ na studzienkę i o objętości roboczej od 50 µl do 2,4 ml.)

- worki na odpady do aparatu poz. 6 powinny posiadać obręcz zabezpieczającą użytkownika przed materiałem potencjalnie zakaźnym. (firma Biomedica zaproponowała standardowe worki na odpady)

- płyn do dezynfekcji aparatu poz. 7 Zamawiający nie określił parametrów min. stężenia i składu płynu ujętych przez producenta aparatu pod kątem bezpieczeństwa dla wszystkich części aparatu Evolis - typ Twin Plus (ETP).

- kody kreskowe poz. 9 powinny być oryginalne dedykowane tylko i wyłącznie do zestawów poz. 1 i 2 co zapewni skalibrowanemu czytnikowi kodów prawidłowe rozpoznanie butelek z odczynnikami.

Nieprawidłowo opisany przedmiot zamówienia doprowadził do złożenia ofert o nieporównywalnej treści, tym samym nie jest możliwy wybór oferty najkorzystniejszej.

Zadanie nr 22

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017. 1579) unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Pakiecie nr 22, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zadanie nr 31

BioMaxima Spółka Akcyjna

ul. Vetterów 5 20-277 Lublin

Wartość oferty brutto: 26 232,00 zł.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów w kryterium Ceny – 60 pkt., w kryterium Termin realizacji zamówienia – 0 pkt., w kryterium Termin płatności - 25 pkt. Łączna przyznana punktacja – 85 pkt.

Pozostali wykonawcy którzy złożyli oferty:

GRASO Zenon Sobiecki 83-200 Starogard Gdański, Krąg 4a

Wartość oferty brutto: 31 502,30 zł.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów w kryterium Ceny – 49,94 pkt., w kryterium Termin realizacji zamówienia – 5 pkt., w kryterium Termin płatności - 25 pkt. Łączna przyznana punktacja – 79,94 pkt.

Zamawiający informuje, iż do obliczenia terminu zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański