## 1
| Pakiet nr 1 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Jednorazowe narzędzia laparoskopowe
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Grasper laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z rękojeścią typu „wielorazowego” ze stopniowalnym – stal nierdzewna – mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej. Obie szczęki ruchome, o długości 22 mm i stopniem rozwarcia 29-32 mm. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Możliwością podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnrj powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. |  | 300 |  |  | 0
2 | Grasper laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z rękojeścią typu „wielorazowego” ze stopniowalnym – stal nierdzewna – mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej. Obie szczęki ruchome, o długości 18 -19 mm i stopniem rozwarcia 25 mm. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. |  | 10 |  |  | 0
3 | Preparator laparoskopowy typu Maryland, jednorazowy, sterylny, z rękojeścią typu „wielorazowego”. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Szczęki ze stali nierdzewnej, obie ruchome, o długości18 -19 mm i stopniem rozwarcia 24 mm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. |  | 70 |  |  | 0
4 | Nożyczki laparoskopowe Metzenbaum, jednorazowe, sterylne. Długość ostrza 12 – 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm. Rotacja trzonu 360 stopni prawo i lewostronna. Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo. Szczęki dystalnie zaokrąglone, bezpieczne, wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na całej długości szczęk oraz dystalnie i proksymalnie. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. |  | 250 |  |  | 0
5 | Nożyczki laparoskopowe Metzenbaum, jednorazowe, sterylne. Długość ostrza 12 – 18 mm, trzonu 45 cm, średnica 5 mm. Rotacja trzonu 360 stopni prawo i lewostronna. Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo. Szczęki dystalnie zaokrąglone, bezpieczne, wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na całej długości szczę oraz dystalnie i proksymalnie. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. |  | 3 |  |  | 0
6 | Elektroda monopolarna typu „L”, jednorazowa, sterylna. Trzon o długości 33 cm i średnicy 5 mm z końcówką roboczą izolowana ceramicznie. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne. |  | 20 |  |  | 0
7 | Kleszcze chwytające zasiskowe „okienkowe”, jednorazowe, sterylne, z rękojeścią typu „wielorazowego” ze stopniowalnym – stal nierdzewna – mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej, o długości 17 – 22 mm i stopniu rozwarcia 23 mm. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. |  | 10 |  |  | 0
8 | Kleszcze chwytające typu Babcock jednorazowe, sterylne, z rękojeścią typu „wielorazowego” ze stopniowalnym – stal nierdzewna – mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej, o długości 22 – 23 mm i stopniu rozwarcia 29 mm. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. |  | 2 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 2
| Pakiet nr 2 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Trokary laparoskopowe z kaniulami
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny z przezroczystą karbowaną kaniulą 5 mm, wyposażony w dwie uszczelki, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze, długość kaniuli 70-75 mm. Trokar posiadający dwustopniowy kranik. |  | 30 |  |  | 0
2 | Uniwersalna jednorazowa, sterylna, przezroczysta kaniula trokara laparoskopowego 5mm przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 70-75 mm, karbowana. Kaniula posiadająca dwustopniowy kranik. |  | 30 |  |  | 0
3 | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z przezroczystą karbowaną kaniulą 5 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar posiadający dwustopniowy kranik. |  | 90 |  |  | 0
4 | Uniwersalna jednorazowa, sterylna, przezroczysta kaniula trokara laparoskopowego 5mm, przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 100-150 mm, karbowana. Kaniula posiadająca dwustopniowy kranik. |  | 60 |  |  | 0
5 | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 150 mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. |  | 54 |  |  | 0
6 | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z przezroczystą karbowana kaniulą 11 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-11 mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. |  | 96 |  |  | 0
7 | Uniwersalna, jednorazowa, sterylna, przezroczysta kaniula trokara laparoskopowego 11 mm, przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 100 mm, karbowana. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu |  | 60 |  |  | 0
8 | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z przezroczystą karbowana kaniulą 12 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12 mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. |  | 72 |  |  | 0
9 | Uniwersalna przezroczysta kaniula trokara laparoskopowego, jednorazowa, sterylna, 12 mm, przeznaczona dla trokarów ostrzowych, bezostrzowych i optycznych, wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 100 mm, karbowana. Kaniula posiadająca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. |  | 6 |  |  | 0
10 | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z przezroczystą karbowana kaniulą 12 mm, dł. 150 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12 mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. |  | 30 |  |  | 0
11 | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z przezroczystą karbowana kaniulą 12 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm, obturator o rękojeści pistoletowej optyczny. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. |  | 24 |  |  | 0
12 | Standardowy, jednorazowy, sterylny, bezostrzowy trokar optyczny 12 mm z kaniulą mocującą dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. |  | 12 |  |  | 0
13 | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 100 mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. |  | 6 |  |  | 0
14 | Trokar laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, nieprzeźroczysty 10-15 mm, bezostrzowy, z tępym rozpychającym obturatorem zakończonym pinem prowadzącym z osłoną, długość 150 mm, kaniula żebrowana. Trokar posiadający trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. |  | 6 |  |  | 0
15 | Atraumatyczny, jednorazowy, sterylny, zakrzywiony 10 mm retraktor z końcówką 5 -cio palcową. |  | 6 |  |  | 0
16 | Atraumatyczny, jednorazowy, sterylny, zakrzywiony 10 mm retraktor z końcówką 3 -cio palcową. |  | 6 |  |  | 0
17 | Worek do pobierania próbek, jednorazowego użytku, poliuretanowy 6,4 x 15 cm, z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnica 10 mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z 2 zamkniętymi uchwytami na palce. |  | 350 |  |  | 0
18 | Laparoskopowe urządzenie mocujące, dł. 35,5 cm, śr. 5 mm, z tytanowymi spiralnymi klamrami. |  | 6 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 3
| Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Klipsownice laparoskopowe
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Automatyczna, jednorazowa, sterylna klipsownica laparoskopowa, śr. 10 mm z 15 klipsami, dużymi 11 mm, klips zamykający się od przodu szczęk ku tyłowi, z rzeźbą zabezpieczającą na powierzchni. Ramię klipsownicy z wziernikiem dla uwidocznienia pozostających do użycia klipsów. |  | 30 |  |  | 0
2 | Automatyczna, jednorazowa, sterylna klipsownica laparoskopowa, śr. 10 mm z 20 klipsami, średnio/dużymi 9 mm, klips zamykający się od przodu szczęk ku tyłowi, z rzeźbą zabezpieczającą na powierzchni. Ramię klipsownicy z wziernikiem dla uwidocznienia pozostających do użycia klipsów. |  | 66 |  |  | 0
3 | Automatyczna, jednorazowa, sterylna klipsownica laparoskopowa, śr. 10 mm z 20 klipsami, średnie 6 mm, klips zamykający się od przodu szczęk ku tyłowi, z rzeźbą zabezpieczającą na powierzchni. Ramię klipsownicy z wziernikiem dla uwidocznienia pozostających do użycia klipsów. |  | 18 |  |  | 0
4 | Automatyczna jednorazowa klipsownica laparoskopowa, śr. 5 mm z 16 klipsami, średnio/dużymi, klips zamykający się od przodu szczęk ku tyłowi, z rzeźbą zabezpieczającą na powierzchni. Zabezpieczenie przed wypadnięciem klipsa, możliwość częściowego zamknięcia klipsa. Licznik klipsów na rękojeści. |  | 42 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 4
| Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Urządzenie do laparoskopowego zakładania i wiązania szwu z ładunkami
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Urządzenie do laparoskopowego zakładania i wiązania szwu do wielokrotnego załadunku (typu Endo Stich). |  | 20 |  |  | 0
2 | Ładunki szwu do urządzenia typu Endo Stich. |  | 50 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 5
| Pakiet nr 5 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Siatki przepuklinowe
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7 x 1,1 mm z klapką na powrózek strona lewa lub prawa 12cm x 8cm. Zamawiający określi rozmiar podczas zamówienia |  | 5 |  |  | 0
2 | Lekka siatka o makroporowatej strukturze, wykonana z polipropylenu, o gramaturze 46g/m², rozmiarze porów 2,0 x 2,4mm, rozmiar 6 x11 cm lub 7,5 x 15 cm lub 15 x 15cm. Zamawiający określi rozmiar podczas zamówienia. |  | 20 |  |  | 0
3 | Fiksator siatek przepuklinowych z 30 zszywkami wchłanialnymi. |  | 3 |  |  | 0
4 | Fiksator siatek przepuklinowych artykulacyjny trzon do 65 stopni z 3 ładunkami po 10 zszywek wchłanialnych w zestawie. |  | 3 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 6
| Pakiet nr 6 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Worki do pobierania próbek
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Worek do pobierania preparatów, sterylny, jednorazowego użytku. Wykonany z termoplastycznego poliuretanu o nieporowatej, bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, całkowicie pozbawiony związków DEPH i lateksu. Prowadnica o długości 29-33 cm wyposażona w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiającą ucieczkę gazu insuflacyjnego, po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony zamkniętym metalowym pierścieniem samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka, zapobiegający jego rozdarciu i konieczności docinania nożyczkami podczas zamykania i wysuwania się prowadnicy. Możliwość usunięcia zew_ i wewnętrznej prowadnicy umożliwia odroczenie pobrania preparatu bez blokowania trokara. Długość nici zamykającej worek umożliwia odroczenie pobrania preparatu wraz z możliwością jej fiksacji na trokarze. Odłączenie worka od prowadnic i ich wyjmowanie nie wymaga docinania nici zamykającej. Wymiary worka: 6,4 mm – 9 mm x 14.5 mm -15 mm, średnica trzonu – 10 mm, pojemność 250-300 ml. |  | 400 |  |  | 0
2 | Worek do pobierania preparatów, sterylny, jednorazowego użytku. Wykonany z termoplastycznego poliuretanu o nieporowatej, bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, całkowicie pozbawiony związków DEPH i lateksu. Prowadnica o długości 29-33 cm wyposażona w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiającą ucieczkę gazu insuflacyjnego, po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony zamkniętym metalowym pierścieniem samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka, zapobiegający jego rozdarciu i konieczności docinania nożyczkami podczas zamykania i wysuwania się prowadnicy. Możliwość usunięcia zew_ i wewnętrznej prowadnicy umożliwia odroczenie pobrania preparatu bez blokowania trokara. Długość nici zamykającej worek umożliwia odroczenie pobrania preparatu wraz z możliwością jej fiksacji na trokarze. Odłączenie worka od prowadnic i ich wyjmowanie nie wymaga docinania nici zamykającej. Wymiary worka: 13,5 mm – 13 mm x 15 mm – 18 mm, średnica trzonu – 10 mm, pojemność 600 ml - 680 ml. |  | 10 |  |  | 0
3 | Worek do pobierania preparatów, sterylny, jednorazowego użytku. Wykonany z termoplastycznego poliuretanu o nieporowatej, bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, całkowicie pozbawiony związków DEPH i lateksu. Prowadnica o długości 29-30 cm wyposażona w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiającą ucieczkę gazu insuflacyjnego, po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony zamkniętym metalowym pierścieniem samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka, zapobiegający jego rozdarciu i konieczności docinania nożyczkami podczas zamykania i wysuwania się prowadnicy. Możliwość usunięcia zew_ i wewnętrznej prowadnicy umożliwia odroczenie pobrania preparatu bez blokowania trokara. Długość nici zamykającej worek umożliwia odroczenie pobrania preparatu wraz z możliwością jej fiksacji na trokarze. Odłączenie worka od prowadnic i ich wyjmowanie nie wymaga docinania nici zamykającej. Wymiary worka: 13 mm – 19 mm x 21 mm – 23 mm, średnica trzonu 12 mm – 15 mm, pojemność 1150 mm - 1800 ml. |  | 3 |  |  | 0
4 | Igła do insuflacji, jednorazowa sterylna ze skośnym ostrzem zabezpieczonym owalnym, automatycznie wysuwanym tępym grotem, zaopatrzonym dystalnie w kanał insuflacyjny. Przeźroczysty uchwyt zaopatrzony w zawór typu kranik, „luer lock”. Igła wyposażona w wizualny i akustyczny sygnalizator przejścia przez powłoki brzuszne. Długość 120-150 mm ( do wyboru przez zamawiającego). |  | 900 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 7
| Pakiet nr 7 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Jednorazowe narzędzia laparoskopowe - pediatryczne
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Preparator laparoskopowy typu Maryland, jednorazowy, sterylny. Trzon o średnicy 3 mm, długości 33 cm. Szczęki ze stali nierdzewnej, obie ruchome. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści disektora, z 360 stopniową rotacją prawo- i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi w trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. |  | 12 |  |  | 0
2 | Nożyczki laparoskopowe Metzenbaum, jednorazowe, sterylne. Długość trzonu 33 cm, średnica 3 mm. Rotacja trzonu 360 stopni prawo- i lewostronna. Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo. Szczęki dystalnie zaokrąglone, bezpieczne, wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na całej długości szczęk oraz dystalnie i proksymalnie. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. |  | 12 |  |  | 0
3 | Elektroda monopolarna typu „L”, jednorazowa, sterylna. Trzon o długości 33 cm i średnicy 3 mm z końcówką roboczą izolowaną ceramicznie. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne. |  | 12 |  |  | 0
4 | Przewód do elektrody haczykowej kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią Erbe VIO 300D |  | 4 |  |  | 0
5 | Kleszcze chwytające zaciskowe „okienkowe”, jednorazowe, sterylne, z rękojeścią ze stopniowalnym mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 3 mm, długości 33 cm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści graspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. |  | 12 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 8
| Pakiet nr 8 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Jednorazowe trokary laparoskopowe z kaniulami - pediatryczne
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość kompl. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
2 | Atraumatyczny trokar 3 mm z jedną kaniulą w zestawie, długość 60 mm, kaniula ze stali szlachetnej, z konektorem Luer-Lock. |  | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 9
| Pakiet nr 9 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Jednorazowe przewody do isuflacji z filtrem
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Przewód do insuflacji z filtrem i łącznikiem 15/22 mm, jednorazowy, długość przewodu 3 m, wysterylizowany w tlenku etylenu.Kompatybilny z insuflatorami: firmy Karl Storz, Stryker, Aesculap będącym na wyposażeniu Szpitala. |  | 600 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 10
| Pakiet nr 10 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Akcesoria chirurgiczne do Generatora Olympus USG 400
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Narzędzie do chirurgii otwartej, precyzyjne nożyczki o długości roboczej 9 cm, bransze w kształcie peana. Narzędzie tnąco-koagulujące, hybrydowe, integrujące energię bipolarna oraz ultradźwiękową, umożliwiające cięcie i zamykanie naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Uchwyt narzędzia nożycowy. Aktywacja narzędzia z rękojeści. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. |  | 10 |  |  | 0
2 | Narzędzie do chirurgii laparoskopowej, o długości roboczej 35cm, średnica 5mm, bransze w kształcie peana dł. 16mm. Narzędzie tnąco-koagulujące, hybrydowe, integrujące energię bipolarną oraz ultradźwiękową, umożliwiające cięcie i zamykanie naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Uchwyt narzędzia pistoletowy. Aktywacja narzędzia z rękojeści Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. |  | 20 |  |  | 0
3 | Narzędzie do chirurgii laparoskopowej, bariatrycznej, o długości roboczej 45 cm, średnica 5 mm, bransze w kształcie peana dł. 16 mm. Narzędzie tnąco-koagulujące, hybrydowe, integrujące energię bipolarną oraz ultradźwiękową, umożliwiające cięcie i zamykanie naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Uchwyt narzędzia pistoletowy. Aktywacja narzędzia z rękojeści. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. |  | 40 |  |  | 0
4 | Narzędzie do chirurgii otwartej, o długości roboczej 20 cm, średnica 5mm, bransze w kształcie peana dł. 16 mm. Narzędzie tnąco-koagulujące, hybrydowe, integrujące energię bipolarną oraz ultradźwiękową, umożliwiające cięcie i zamykanie naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych. Uchwyt narzędzia pistoletowy. Aktywacja narzędzia z rękojeści. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. |  | 40 |  |  | 0
5 | Przetwornik piezoelektryczny do narzędzi hybrydowych, współpracujący z narzędziami Olympus Tunderbeat. |  | 1 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 11
| Pakiet nr 11 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Ostrza i frezy do zestawu wiertakowego MidasRex
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Ostrza proste i spiralne do kraniotomu. Jednorazowe, podwójne sterylne pakowanie, kodowane kolorami frezy, ostrza stożkowe o długości 8 cm, 2,3 mm stożek i 2,3 mm stożek spiralny – do wyboru. Długość główki: 15,9 mm; 16,4 mm – do wyboru. Ostrza kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego zestawem wiertarkowym MidasRex. |  | 700 |  |  | 0
2 | Ostrze do perforatora. Wielorazowe, posiadające trzpień typu Hudson. Ostrza kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego zestawem wiertarkowym MidasRex. |  | 8 |  |  | 0
3 | Jednorazowe, sterylnie pakowane, kodowane kolorami wiertła i ostrza do prostnic i kątnic z możliwością regulacji ekspozycji, o różnych kształtach, min: kulkowe, kulkowe diamentowe, główkowe, stożkowe, żołędziowe, walcowe, kręte, owalne - do wyboru. Wiertła i ostrza kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką MidasRex. |  | 600 |  |  | 0
4 | Jednorazowe, podwójne sterylne pakowanie, kodowane kolorami frezy do kraniotomu obrotowego zintegrowanego ze stopką osłaniającą. Ostrza stożkowe o długości 8 cm, 1,5 mm i 2,3 mm stożek, 1,5 mm i 2,3 mm stożek spiralny - do wyboru. Długość główki: 15,9 mm, 16,4 mm – do wyboru. Frezy kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką MidasRex |  | 30 |  |  | 0
5 | Ostrza jednorazowe do perforatora, trzpień typu Hudson, rozmiary: 11x7x3 mm; 14x11x3 mm, 14x11x1,5 mm, 9x6x3 mm – do wyboru. Ostrza kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego wiertarką MidasRex. |  | 30 |  |  | 0
6 | Jednorazowe ostrza do piły sagitalnej i szablowej: proste, kątowe, okrągłe, do pobierania tkanek, zakrzywione, szablowe – do wyboru. Ostrza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami Triton. |  | 40 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Ostrza i wiertła powinny być kompatybilne z posiadanym przez Szpital zestawem wiertarkowym MidasRex i Triton. W Przypadku awarii konsoli, pedała sterującego lub innych elementów wiertarki firma powinna zobowiązać się do dostarczenia sprzętu zastępczego w terminie 48 godzin od dnia zgłoszenia zapotrzebowania w formie użyczenia na czas naprawy albo zużycia zakupionych frezów. Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy: 1. konsola z silnikiem, 2. kątnica, 3. prostnica, 4. kraniotom, 5. perforator Wszystko kompatybilne z posiadanym przez Szpital zestawem wiertarkowym.Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3c. Wartość przedmiotu użyczenia wynosi dla poszczególnych części: 1. konsola z silnikiem ...........................PLN netto .............................................PLN brutto 2. kątnica ...........................PLN netto .............................................PLN brutto, 3. prostnica ...........................PLN netto .............................................PLN brutto, 4. kraniotom ...........................PLN netto .............................................PLN brutto, 5. perforator ...........................PLN netto .............................................PLN brutto
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 12
| Pakiet nr 12 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Implanty artroskopowe
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr. 3,5 mm, 4,5 mm i 5,5 mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem do przeciągnięcia sześciu nici o gr. USP 2. Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. Implant w sterylnym opakowaniu producenta. |  | 90 |  |  | 0
2 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr. 2,8 mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem do przeciągnięcia dwóch nici o gr. USP 1. Implant mocowany na podajniku jednorazowym, sterylny. |  | 200 |  |  | 0
3 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr. 2,8 mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem do przeciągnięcia dwóch nici o gr. USP 1. Implant mocowany na podajniku jednorazowym wydłużonym przeznaczonym do operacji artroskopii stawu biodrowego, sterylny. |  | 50 |  |  | 0
4 | Specjalistyczna nić do implantów bezwęzłowych o gr. USP1 z materiału niewchłanialnego UHMPWE. Nić o długości 90cm. Sterylna. Opakowanie zawiera 12 saszetek. |  | 240 |  |  | 0
5 | Specjalistyczna nić do implantów bezwęzłowych o gr. USP2, z materiału niewchłanialnego UHMPWE. Nić o długości 90cm z igłą okrągłą 26mm. Sterylna. Opakowanie zawiera 12 saszetek. |  | 120 |  |  | 0
6 | Specjalistyczna nić do implantów bezwęzłowych o gr. USP2, z materiału niewchłanialnego UHMPWE. Nić o długości 2x90cm. Sterylna. Opakowanie zawiera 12 saszetek. |  | 36 |  |  | 0
7 | Specjalistyczna nić do zabiegów ortopedycznych o dł. 100cm, składająca się z płaskiej taśmy o szer. 2mm zakończonej obustronnie nicią o gr USP2, sterylna. Opakowanie zawiera 6 saszetek. |  | 60 |  |  | 0
8 | Druty prowadzące z nitinolu o śr. od 0,9mm do 1,5mm niesterylne |  | 5 |  |  | 0
9 | Druty wiercące zakończone wiertłem do zabiegów ACL/PCL o śr. 2,4mm z oczkiem dł. od 25cm do 50cm |  | 10 |  |  | 0
10 | Druty wiercące zakończone wiertłem do zabiegów ACL/PCL o śr. 2,4mm bez oczka dł. od 25cm do 50cm |  | 10 |  |  | 0
11 | Guzik tytanowy prostokątny obły z 4 otworami, 10szt. w opakowaniu sterylny |  | 10 |  |  | 0
12 | Guzik tytanowy okrągły wklęsły z min 2 otworami, sterylny |  | 10 |  |  | 0
13 | Implant niewchłanialny składający się z guzika tytanowego z regulowaną pętlą. Guzik o dł. 12mm szer. 4 i gr 2mm z 4 otworami i dwoma nićmi do ułożenia na kości korowej. Sterylny |  | 50 |  |  | 0
14 | Implant niewchłanialny składający się z guzika tytanowego z regulowaną pętlą. Guzik o dł. 20mm szer. 4 i gr 2mm z 4 otworami i dwoma nićmi do ułożenia na kości korowej. Sterylny |  | 20 |  |  | 0
15 | Implant niewchłanialny składający się z guzika tytanowego z regulowaną pętlą. Implant dostosowany do rekonstrukcji więzadła właściwego głowy szyjki kości udowej. Sterylny |  | 5 |  |  | 0
16 | Implant niewchłanialny składający się z guzika tytanowego z stałą pętlą z materiału niewchłanialnego UHMWPE . Guzik z 4 otworami i dwoma nićmi do ułożenia na kości korowej, pętla dostępna w rozmiarach 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm. Sterylny |  | 10 |  |  | 0
17 | Implant niewchłanialny, śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. |  | 70 |  |  | 0
18 | Implant wchłanialny, śruba interferencyjna z biokompozytu w składzie 30% β-TCP i 70% PDLLA. Śruba umożliwiające mocowanie zarówno przeszczepów miękkich jak i z blokiem kostnym. Gwintowana na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany. Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9,mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-10 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. |  | 30 |  |  | 0
19 | Implant niewchłanialny, śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5-2.0mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9, 10mm dla dł. 20,25,30mm. Implant sterylny. |  | 10 |  |  | 0
20 | Kotwica wkręcana tytanowa o śr. 5,5mm z dwiema nićmi niewchłanilanymi z UHMWPE gr USP2, sterylna |  | 12 |  |  | 0
21 | Kotwica wkręcana tytanowa o śr. 5,0mm z dwiema nićmi niewchłanialnymi z UHMWPE gr USP2 uzbrojonymi w 4 igły okrągłe połączone atraumatycznie, sterylna |  | 12 |  |  | 0
22 | Kotwica z PEEK CF o śr. 5,5mm z dwiema nićmi niewchłanialnymi z UHMWPE gr USP2, Kotwica przezierna w RTG sterylna |  | 6 |  |  | 0
23 | Kotwica wbijana śr. 3,5mm z PEEK CF, z dwiema nićmi niewchłanialnymi z UHMWPE gr USP2, Kotwica przezierna w RTG sterylna |  | 12 |  |  | 0
24 | Kotwica wbijana śr. 1,8 mm z materiału UHMWPE tzw. miękka, z jedną nicią niewchłanialną ruchomą w oczku kotwicy z UHMWPE gr USP2, Kotwica przezierna w RTG sterylna. |  | 12 |  |  | 0
25 | Kotwica wbijana śr. 3,2 mm z materiału UHMWPE tzw. miękka, z dwiema nićmi niewchłanialnymi z UHMWPE gr USP2 ruchomymi w oczku kotwicy, Kotwica przezierna w RTG sterylna. |  | 6 |  |  | 0
26 | Kotwica do tenodezy wkręcana po uprzednim wykonaniu otworu w kości. Średnica kotwicy 5,0mm z materiału niewchłanialnego PEEK. Kotwica przezierna w RTG sterylna. |  | 6 |  |  | 0
27 | Gwintownik do kotwicy do tenodezy |  | 1 |  |  | 0
28 | Płaszcz artroskopowy dwuzaworowy, z automatycznym mocowaniem optyki artroskopowej o śr. 4,00mm. Dostosowany do optyk o kącie 30st i 70st. |  | 1 |  |  | 0
29 | Trokar ołówkowy do płaszcza artroskopowego |  | 1 |  |  | 0
30 | Optyk artroskopowa o śr. 4,00mm , dł. 175mm, kąt 30°, autoklawowalna. |  | 1 |  |  | 0
31 | Optyk artroskopowa o śr. 4,00mm , dł. 175mm, kąt 70°, autoklawowalna. |  | 1 |  |  | 0
32 | Światłowód o dł. min 230cm i śr. min 4mm, dostosowany do źródła światła STRYKER. |  | 1 |  |  | 0
33 | Zestaw do chirurgicznego leczenia martwicy głowy szyjki kości udowej, niesterylny. |  | 1 |  |  | 0
34 | Dren do pompy artroskopowej dobowy, sterylny. |  | 50 |  |  | 0
35 | Dren do pompy artroskopowej, pacjenta sterylny. |  | 200 |  |  | 0
36 | Elektroda do ablacji bipolarnej z drenem ssącym zagięta 80 lub 90°, sterowana włącznikiem nożnym sterylna j.w. |  | 30 |  |  | 0
37 | Elektroda do ablacji bipolarnej z drenem ssącym zagięta 45 lub 50 °,sterowana włącznikiem nożnym sterylna j.w. |  | 30 |  |  | 0
38 | Ostrza do shavera różne rodzaje, średnice i długości, sterylne j.w. |  | 300 |  |  | 0
39 | Wiertło o średnicy2,8 mm do mocowania implantów o średnicy 2,8 mm. Wiertło z blokadą głębokości, wielorazowe. |  | 3 |  |  | 0
40 | Prowadnica z rękojeścią do wiertła o średnicy 2,8 mm wielorazowa. |  | 1 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy elementów wieży do zabiegów artroskopowych tj. monitora, kamery, źródła światła, shavera z dwiema rękojeściami, generatora do ablacji, min 2 pomp artroskopowych oraz wózka na te elementy, mobilnego wózka na implanty oraz dostarczania instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów nie później niż 1 dzień przed uzgodnionym terminem zabiegu.Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b. Umowa na zasadach depozytu, wzór umowy stanowi zalacznik nr 3a do SIWZ.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 13
| Pakiet nr 13 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Gwoździe śródszpikowe TEN do posiadanego zestawu Titanium ElasticNail System firmy SYNTHES
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Gwoździe śródszpikowe TEN - Titanium Elastic Nail: Ø1,5 mm, długość 300 mm, nr kat. 475.915 lub równoważny |  | 22 |  |  | 0
2 | Gwoździe śródszpikowe TEN - Titanium Elastic Nail: - Ø 2,0 mm, długość 440 mm; nr kat. 475.920 lub równoważny - Ø 2,5 mm, długość 440 mm; nr kat. 475.925 lub równoważny - Ø 3,0 mm, długość 440 mm; nr kat. 475.930 lub równoważny - Ø 3,5 mm, długość 440 mm; nr kat. 475.935 lub równoważny - Ø 4,0 mm, długość 440 mm, nr kat. 475.940 lub równoważny |  | 270 |  |  | 0
3 | Zaślepka do tytanowych gwoździ elastycznych, mała – do gwoździ od 1.5 do 2 mm; nr kat. 475.905 lub równoważny |  | 24 |  |  | 0
4 | Zaślepka do tytanowych gwoździ elastycznych, duża – do gwoździ od 3 do 4 mm; nr kat. 475.900 lub równoważny |  | 16 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b. Umowa na zasadach depozytu, wzór umowy stanowi zalacznik nr 3a do SIWZ.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 14
| Pakiet nr 14 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Druty Kirschnera
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Druty Kirschnera, ostrze jednostronne typu trokar, długość 150 mm, Ø 1.0; śr. 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.8; 2.0 mm |  | 1400 |  |  | 0
2 | Druty Kirschnera, ostrze jednostronne typu trokar, długość 310 mm, Ø 1.0; śr. 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.8; 2.0 mm |  | 800 |  |  | 0
3 | Drut do cerklażu miękki o średnicy 1,0 mm długość 10 mb wykonane ze stali implantacyjnej |  | 2 |  |  | 0
4 | Drut do cerklażu miękki o średnicy 1,2 mm długość 10 mb wykonane ze stali implantacyjnej |  | 4 |  |  | 0
5 | Drut do cerklażu miękki o średnicy 1,5 mm długość 10 mb wykonane ze stali implantacyjnej |  | 4 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 15
| Pakiet nr 15 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
System do szycia łąkotki
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Zestaw do szycia łąkotki techniką all-inside System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty zakładane są rzędowo w pojedynczą półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści a jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł: 0, 12,27 stopni. |  | 170 |  |  | 0
2 | Obcinacz nici oraz spychacz węzłów wraz z dołączoną metalową prowadnicą, kaniulą do prowadzenia igły z implantami. Prosty. |  | 6 |  |  | 0
3 | Metalowa półkaniula. Ułatwiająca wprowadzanie implantów do szycia łąkotki |  | 6 |  |  | 0
4 | Śruba interferencyjna. Śruba interferencyjna z materiału PLLA z hydroksyapatytem lub materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm. |  | 26 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium na Blok Ogólny i Pediatryczny niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz kontenerów do sterylizacji na narzedzia. Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3b. Umowa na zasadach depozytu, wzór umowy stanowi zalacznik nr 3a do SIWZ.
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 16
| Pakiet nr 16 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Endostaplery
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Endostapler uniwersalny o długości trzonu 16cm lub 26cm, przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych o długościach linii szwu 30, 45, 60 mm. Stapler umożliwia wykonanie 25 strzałów i 11 pozycji artykulacji. |  | 42 |  |  | 0
2 | Ładunek do endostaplera artykulacyjny z nożem w ładunku 30mm, zszywki przeznaczone do tkanki naczyniowej 2,5mm i standardowej 3,5mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | 6 |  |  | 0
3 | Ładunek artykulacyjny z nożem 45 mm, zszywki przeznaczone do tkanki naczyniowej 2,5mm, standardowej 3,5mm i grubej 4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. |  | 36 |  |  | 0
4 | Ładunek artykulacyjny z nożem 60 mm, zszywki przeznaczone do tkanki naczyniowej 2,5mm, standardowej 3,5mm i grubej 4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia |  | 120 |  |  | 0
5 | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 przed zamknięciem lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. |  | 24 |  |  | 0
6 | Ładunek artykulacyjny z nożem do endostaplera uniwersalnego z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości 60 mm. Zszywki o wysokości 2,0-2,5-3,0 przed zamknięciem lub 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. |  | 60 |  |  | 0
7 | Ładunek artykulacyjny z nożem wzmocniony wchłanialnym materiałem PGA z dwoma potrójnymi rzędami zszywek o długości 60mm. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. |  | 6 |  |  | 0
8 | Zestaw do rękawowej resekcji skałdający się z endostaplera uniwersalnego dł. 26cm z 11 pozycjami artykulacji, dwa ładunki artykulacyjne z nożem z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek wysokości 3,0-3,5-4,0 mm o długości 60 mm, cztery ładunki artykulacyjne z nożem z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm o długości 60 mm, laparoskopowe narzędzie 5mm do zamykania naczyń krwionośnych do 7mm włącznie dł. 37mm zakrzwione szczęki 20mm z mechanicznym nożem, 2 kaniule z uniwersalną redukcją 5-12mm, 1 trokar ostrzowy 12mm, 2 kaniule 5mm, 1 trokar ostrzowy 5mm, jednorazowy kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych kompatybilny z systemem Valleylab Mode |  | 30 |  |  | 0
9 | Zestaw endostaplera uniwersalnego tnąco-zamykającego długość ramienia 16cm wraz z dwoma ładunkami artykulacyjnym 45mm (zszywki 3,0-3,5-4,0mm przed zamknięciem), z elektrodą 5mm jednorazową z wbudowanym nożem do zamykania naczyń do 7mm włącznie, dł. trzonu 37cm, zakrzywione tępe szczęki długości 20mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, z kaniulami 2x12mm (uniwersalna redukcja 5-12mm) i 2x5mm i dwoma grotami (5mm i 12mm) z kierunkowym metalowym ostrzem dwustronnym w kształcie litery „V”. |  | 30 |  |  | 0
10 | Chwytak atraumatyczny jednorazowy 5mm 31cm z maksymalnym otwarciem szczęk 32mm (typu endo clinch), nożyczki laparoskopowe jednorazowe o średnicy szaftu 5 mm i długości szaftu 31cm z możliwością podłączenia koagulacji, disektor laparoskopowy jednorazowy o średnicy szaftu 5 mm i długości szaftu 31cm z możliwością podłączenia koagulacji. Zamawiający określi przy każdym zamówienia rodzaj narzędzia. |  | 150 |  |  | 0
11 | Ładunek radialny z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 mm. Zszywki o wysokościi 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem. |  | 6 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## 17
| Pakiet nr 17 |  |  |  | Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | zał.nr ..… do umowy
Staplery
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm zszywki obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości 4 x 3,5mm. |  | 24 |  |  | 0
2 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 45mm zszywki obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości 4 x 4,8mm. |  | 12 |  |  | 0
3 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm zszywki brzeżnie płaskie na całej długości 4 x 4,8mm. |  | 24 |  |  | 0
4 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 45mm zszywki brzeżnie płaskie na całej długości 4 x 3,5mm. |  | 18 |  |  | 0
5 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 60mm zszywki obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości 4 x 3,5mm lub 4x 4,8mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 50 |  |  | 0
6 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 60mm zszywki obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości 4x3,5mm lub 4x 4,8mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 36 |  |  | 0
7 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający 90mm zszywki obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości 4x3,5mm lub 4 x 4,8mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 10 |  |  | 0
8 | Ładunek do staplera liniowego zamykającego 90mm zszywki obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości 4x3,5mm lub 4x 4,8mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 36 |  |  | 0
9 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości linii szwu 80mm z dwiema podwójnymi liniami tytanowych zszywek obustronnie brzeżnie płaskich na całej długości zszywki o wysokości 4x3,8mm lub 4x4,8mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 10 |  |  | 0
10 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 80mm z dwiema podwójnymi liniami tytanowych zszywek obustronnie brzeżnie płaskich na całej długości zszywki o wysokości 4x3,8mm lub 4x4,8mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 12 |  |  | 0
11 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości linii szwu 100mm z dwiema podwójnymi liniami tytanowych zszywek obustronnie brzeżnie płaskich na całej długości zszywki o wysokości 4x3,8mm lub 4x4,8mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 10 |  |  | 0
12 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego tnąco-zamykającego o długości linii szwu 100mm z dwiema podwójnymi liniami tytanowych zszywek obustronnie brzeżnie płaskich na całej długości zszywki o wysokości 4x3,8mm lub 4x4,8mm. Zamawiający określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia. |  | 12 |  |  | 0
13 | Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamanym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o średnicy 25, 28, 31, 33 mm, zszywki obustronnie brzeżnie płaskie na całej długości 4,8mm. Zamawiający każdorazowo określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. |  | 30 |  |  | 0
14 | Jednorazowy instrument do zakładania szwu kapciuchowego o długości linii szwu 45 lub 65mm. Zamawiający każdorazowo określi długość szwu kapciuchowego przy składaniu zamówienia. |  | 18 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)