EZ/ZP/126/2018/EK

Załącznik nr 2c do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 3

Defibrylator – 1 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (2018r): ………………………………………………………..

| L.p. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań ( opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Aparat z pełną polską wersją językową – oprogramowanie, komunikaty wyświetlane na ekranie | Tak |  |
| 2 | Waga urządzenia z akumulatorem poniżej 6,5 kg z wyłączeniem łyżek i pozostałych podzespołów. | Tak |  |
| 3 | Wymiary: 350mm x 310mm x 200mm (szerokość x wysokość x głębokość) +/- 10mm razem z akumulatorem bez łyżek defibrylacyjnych i akcesoriów. | Tak |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w intuicyjne pokrętło do nawigacji, wybóru trybu pracy w zakresie: wyłączony, tryb AED, tryb manualny, stymulacja, monitorowanie (swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy urządzenia – bez konieczności jego wyłączania). Min. 11 przycisków funkcyjnych oraz min. 5 przycisków pomocniczych. | Tak |  |
| 5 | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP34 wg IEC529) | Tak |  |
| 6 | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania defibrylatora (nie wymagający od użytkownika włączania urządzenia), możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego / możliwość wydruku raportu za pomocą wewnętrznej drukarki defibrylatora. | Tak |  |
| Zasilanie |
| 7 | Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub równoważny, czas pracy: min. 5 godz. ciągłego monitorowania EKG lub min. 200 defibrylacji z energią 200 J | Tak |  |
| 8 | Minimum dwa gniazda akumulatorów: możliwość wymiany akumulatora bez przerywania pracy urządzenia (na zasilaniu akumulatorowym oraz na zasilaniu sieciowym, automatyczne włączanie) | Tak |  |
| 9 | Zasilanie sieciowe – moduł zasilacza 230V 50 Hz z funkcją ładowania akumulatora | Tak |  |
| 10 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze lub panelu czołowym | Tak |  |
| 11 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności max. 5 godzin | Tak |  |
| Defibrylacja manualna |
| 12 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna AED | Tak |  |
| 13 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii 1-360J | Tak |  |
| 14 | Min. 23 dostępne poziomy energii defibrylacji | Tak |  |
| 15 | Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja | Tak |  |
| 16 | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤. 8 sekund | Tak |  |
| 17 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | Tak |  |
| Tryb AED |
| 18 | Automatyczna analiza rytmu serca po naklejeniu elektrod defibrylacyjnych | Tak |  |
| 19 | Poziom energii wstrząsu od 1 do 360J | Tak |  |
| 20 | Praca w cyklu analiza/ defibrylacja / uciskanie klatki piersiowej – zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu BLS/AED | Tak |  |
| 21 | Komendy głosowe i komunikaty na ekranie prowadzące przez protokół RKO | Tak |  |
| 22 | Metronom częstości uciśnięć klatki piersiowej (sygnały akustyczne i wizualne wyświetlane na ekranie defibrylatora) | Tak |  |
| 23 | Możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min. w przedziale od: 1 do 360 J i na min. 23 poziomach energii defibrylacji |  |  |
| Moduł EKG |
| 24 | Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń | Tak |  |
| 25 | Monitorowanie 3/5 odprowadzeniowego EKG z prezentacją na ekranie wszystkich odprowadzeń jednocześnie | Tak |  |
| 26 | Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 1-300 /min. | Tak |  |
| 27 | Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV | Tak |  |
| 28 | Wykrywanie elektrostymulatora | Tak |  |
| 29 | Tłumienie sygnału współbieżnego 90 dB lub więcej | Tak |  |
| Moduł stymulatora |
| 30 | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak |  |
| 31 | Częstość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | Tak |  |
| 32 | Szerokość impulsu stymulatora min. 40 msek. | Tak |  |
| 33 | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA | Tak |  |
| Pomiar oddechu |
| 34 | Podać technikę pomiaru | Tak / podać |  |
| 35 | Zakres min. od 2 do 120 oddechów/min, prędkość wyświetlania min. 25mm/s | Tak |  |
| 36 | Nadzór bezdechu: min. od 10 do 60 s. | Tak |  |
| Moduł pulsoksymetrii SpO2 |
| 37 | Pomiar SpO2 w technologii Nellcor | Tak |  |
| 38 | Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100% | Tak |  |
| 39 | Zakres pomiaru pulsu min. 20-300/min | Tak |  |
| 40 | Dokładność pomiaru pulsu 20 do 250/min +/-3 cyfry Dokładność saturacji SpO2 70 do 100% +/-2 cyfry, noworodki +/-3 cyfry | Tak |  |
| 41 | Zakres perfuzji 0,03 do 20% | Tak |  |
| 42 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie | Tak |  |
| 43 | Czujnik wielorazowy typu klips w komplecie | Tak |  |
| Alarmy |
| 44 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych | Tak |  |
| 45 | Możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie od 30 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów | Tak |  |
| 46 | Wyświetlanie na ekranie górnych i dolnych progów alarmowych monitorowanych parametrów życiowych | Tak |  |
| Rejestracja |
| 47 | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 8 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 800x600 pixeli | Tak |  |
| 48 | Prezentacja na ekranie min. 4 kanałów dynamicznych | Tak |  |
| 49 | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm z możliwością wydruku min. 3 kanałów | Tak |  |
| 50 | Pamięć wewnętrzna oraz możliwość rozbudowy pamięci za pomocą kart SD oraz port USB Parametry pamięci wewnętrznej: archiwizacja danych numerycznych i graficznych min. 100 pacjentów lub min. 250 zdarzeń EKG z możliwością transferu danych do komputera. | Tak |  |
| Inne |
| 51 | Instrukcja obsługi w języku polskim, przy dostawie | Tak |  |
| 52 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK podać wartość w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.39 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca