EZ/ZP/126/2018/EK

Załącznik nr 2g do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 7

Aparat do hemodializy z opcją wykonywania zabiegów hemodiafiltracji – 5 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (2018r): ………………………………………………………..

| L.p. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań ( opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A | Tak |  |
| 2 | Zasilanie wodne minimum 0,5 ÷ 6 bar | Tak |  |
| 3 | Wykonywane zabiegi: HD, UF, HF/HDF on-line | Tak |  |
| 4 | Możliwość realizacji dializy jednogłowej | Tak |  |
| 5 | Automatyczna pompa heparyny | Tak |  |
| 6 | Aparat fabrycznie nowy, minimum 2018 | Tak |  |
| 7 | Ultrafiltr płynu dializacyjnego | Tak |  |
| 8 | Pamięć składu koncentratu lub dializatu, programowanie składu koncentratu lub dializatu | Tak |  |
| 9 | Niezależne od pozostałych parametrów profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji, temperatury, heparyny. | Tak |  |
| 10 | Regulacja przepływu krwi minimum 50 do 600 ml/min | Tak |  |
| 11 | Regulowany przepływ płynu dializacyjnego minimum: 300 do 800 ml/min (max co 50 ml/min) | Tak |  |
| 12 | Ciągły objętościowy pomiar ultrafiltracji | Tak |  |
| 13 | Brak zużycia wody oraz koncentratu w trybie oczekiwania na pacjenta | Tak |  |
| 14 | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej | Tak |  |
| 15 | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków dezynfekcyjnych od różnych oferentów | Tak |  |
| 16 | Archiwizacja min 100 ostatnich dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego | Tak |  |
| 17 | Automatyczna dezynfekcja ssawek koncentratu w procesie dezynfekcji. | Tak |  |
| 18 | Czas pojedynczego procesu dezynfekcji (dekalcyfikacji) nie dłuższy niż 40 minut. | Tak |  |
| 19 | Możliwość przechodzenia w czasie z kapsuły z suchym ładunkiem wodorowęglanowym na płynny bikarbonat i odwrotnie. | Tak |  |
| 20 | Funkcja wczesnego wykrywania skrzepów w dializatorze poprzez monitorowanie ciśnienia. | Tak |  |
| 21 | Opcja automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu. | Tak |  |
| 22 | Łatwy dostęp do poboru płynu dializacyjnego | Tak |  |
| 23 | Maksymalna waga aparatu 90kg. |  |  |
| 24 | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego. | Tak |  |
| 25 | Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 26 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | Tak |  |
| 27 | Dostępność autoryzowanego przez producenta serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski | Tak |  |
| 28 | Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce | Tak |  |
| 29 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK podać wartość w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.39 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca