EZ/ZP/9/2019/EK

Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 1

Defibrylator – 2 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (nie starszy niż 2018r): ………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Oferowane parametry | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  | Bez oceny |
| 2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  | Bez oceny |
| 3 | Metronom w trybie manualnym z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  | Bez oceny |
| 4 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | TAK |  | Bez oceny |
| 5 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 6 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 7 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | TAK, podać |  | Do 24 poziomów – 0pkt Powyżej 24 poziomów – 10pkt |
| 8 | Czas ładowania do energii 200 J | TAK, podać |  | Do 5 sekund – 10pkt Powyżej 5 sekund – 0pkt |
| 9 | Ekran monitora kolorowy | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 10 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 11 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  | Bez oceny |
| 12 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 13 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem | TAK, podać |  | Do 6kg – 10pkt Powyżej 6kg – 0pkt |
| 14 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 15 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 16 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  | Bez oceny |
| 17 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  | Bez oceny |
| 18 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 20 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 21 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 22 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do (mA) | TAK, podać |  | Do 170 mA – 0 pkt Powyżej 170 mA – 10 pkt |
| 23 | Możliwość rozbudowy o dedykowany moduł WIFI, umożliwiający transmisję danych medycznych | TAK |  | Bez oceny |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez oceny |
| 25 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca