Kielce, dnia 10.05.2019r.

EZ/ZP/37/2019/UG

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:  EZ/ZP/37/2019/UG w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy implantów do zespoleń dla potrzeb Bloku Operacyjnego WSzZ w Kielcach.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA I ODRZUCENU OFERTY.

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Pakiecie nr 1,2, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje, iż działając  na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych odrzucił ofertę firmy    MEDGAL Sp. z o.o. 16-001 Księżyno ul. Niewodnicka 26A dla pakietów nr 1,2, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. :

1. W pakiecie 1 poz. 26 Zamawiający nie wyraził zgody na możliwość zaoferowania płytek z otworami blokowanymi i blokująco– kompresyjnymi, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych do otworów kompresyjnych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją. Firma Medgal na wezwanie Zamawiającego przedłożyła stronę katalogową, która nie potwierdza spełnienia wymagań Zamawiającego. Zaoferowano płytkę z łączonymi otworami blokowanymi i kompresyjnymi zaś płytka zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia powinna posiadać oddzielne otwory gwintowane i min. dwa otwory kompresyjne. Ponadto w/w płytka nie posiada min. 3 otworów pod druty Kirschnera.

2. W pakiecie 1 poz. 9, poz. 31 Zamawiający nie wyraził zgody na możliwość zaoferowania wkrętów korowych barwionych na ten sam kolor co wkręty blokowane. Firma Medgal na wezwanie Zamawiającego przedłożyła stronę katalogową, która nie potwierdza spełnienia wymagań Zamawiającego. Zaoferowano wkręty korowe i blokowane w tym samym kolorze zaś wkręty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia powinny być barwione na kolor inny niż wkręty blokowane.

3. W pakiecie 1 poz. 15 i poz. 19 Zamawiający nie wyraził zgody na możliwość zaoferowania gwoździ barwionych na jeden kolor i trwale oznaczonych parametrami. Firma Medgal na wezwanie Zamawiającego przedłożyła stronę katalogową, która nie potwierdza spełnienia wymagań Zamawiającego. Zaoferowano gwoździe w tym samym kolorze zaś gwoździe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia powinny posiadać rozróżnienie kolorystyczne (odmienne kolory).

4. W pakiecie 1 poz. 15 Zamawiający nie wyraził zgody na możliwość zaoferowania gwoździa udowego anatomicznego posiadającego w części bliższej 4 otwory. Firma Medgal na wezwanie Zamawiającego przedłożyła stronę katalogową, która nie potwierdza spełnienia wymagań Zamawiającego. Zaoferowano gwóźdź posiadający w części bliższej 4 otwory zaś gwóźdź zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia powinien posiadać w części bliższej min. 5 otworów dających różne możliwości blokowania w tym 2 doszyjkowe. Ponadto w poz. 15 strona katalogowa nie potwierdza zaoferowania gwoździ tytanowych („2” pierwszy człon numeru katalogowego), numery katalogowe wskazują na stal („4” pierwszy człon numeru katalogowego).

5. W pakiecie 2 poz. 1 Zamawiający nie wyraził zgody na możliwość zaoferowania gwoździa do kości ramiennej posiadającego w części bliższej 4 otwory gwintowane usytuowane wielopłaszczyznowo. Firma Medgal na wezwanie Zamawiającego przedłożyła stronę katalogową, która nie potwierdza spełnienia wymagań Zamawiającego. Zaoferowano gwóźdź posiadający w części bliższej 4 otwory gwintowane i jeden owalny zaś gwóźdź zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia powinien posiadać w części bliższej min. 5 otworów gwintowanych oraz jeden owalny.

6. W pakiecie 2 poz. 13 Zamawiający nie wyraził zgody na możliwość zaoferowania płytek z otworami blokowanymi i blokująco– kompresyjnymi, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych do otworów kompresyjnych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją. Firma Medgal przedłożyła stronę katalogową, która nie potwierdza spełnienia wymagań Zamawiającego. Zaoferowano płytkę z łączonymi otworami blokowanymi i kompresyjnymi zaś płytka zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia powinna posiadać 4-14 par oddzielnych otworów, kompresyjnego i gwintowanego. Ponadto płytka nie posiada 14 otworów. Nadmieniamy, iż  numer katalogowy płytki w formularzu cenowym 1-02-198-xxx jest niezgodny z podanym na przedłożonej stronie katalogowej tj. x-02-117-xx w związku z tym, oferent nie zaoferował wymaganego asortymentu.

7. W pakiecie 2 poz. 13 Zamawiający nie wyraził zgody na możliwość zaoferowania płytki posiadającej 2 otwory pod druty Kirschnera- Firma Medgal na wezwanie Zamawiającego przedłożyła stronę katalogową, która nie potwierdza spełnienia wymagań Zamawiającego. Zaoferowano płytkę która posiada 2 otwory pod druty Kirschnera zaś powinna posiadać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia min. 3 otwory pod druty Kirschnera.

8. W pakiecie 1 poz. 55- Firma Medgal przedłożyła stronę katalogową, która nie potwierdza spełnienia wymagań Zamawiającego. Na stronie katalogowej nie ma numeru podanego w formularzu cenowym tj. 103-01-200-xxx; 103-01-208.xxx (wkręty kobaltowe). Na stronie katalogowej oraz na stronie o tytule „dostępne odmiany wkrętów” nie ma symbolu 103 (pierwszy człon numeru katalogowego) a tym samym firma Medgal nie potwierdza zaoferowania wkrętów kobaltowych.

9. W pakiecie 1 poz. 50- Firma Medgal na wezwanie Zamawiającego przedłożyła stronę katalogową, która nie potwierdza spełnienia wymagań Zamawiającego tj. zaoferowania gwoździ tytanowych („2” pierwszy człon numeru katalogowego), numery katalogowe wskazują na stal („ 4” pierwszy człon numeru katalogowego).