EZ/ ZP/ 22 / 07

Załącznik Nr 2

Zmiennociśnieniowy system przeciwodleżynowy

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena Jedn. Netto | VAT % | Cena Jedn. Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materace p/odleżynowe pneumatyczne, zmiennociśnieniowe | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompy do poz. 1 według opisu A | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pompy do poz. 1 według opisu B | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry  -   materaca p. odleżynowego

| Lp. | Parametry | Warunki graniczne (wymagane) | Parametr oferowany Spełnia / posiada / nie posiada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac o wymiarach 195 x 85 x 12 cm ( + 5 cm) po napompowaniu | Tak |  |
| 2 | Materiał materaca trwały ( poliuretan, poliuretan w dodatkowej osłonie nylonowej) | Tak |  |
| 3 | Komory poprzeczne umieszczone w kilkunastu rzędach, system pracy materaca zmiennociśnieniowy, dynamiczny ( komory powinny napełniać się i opróżniać na przemian – co druga) z możliwością przełączenia na system statyczny ( napełniający równocześnie wszystkie komory) , materac wyposażony w funkcję owiewu powietrzem, posiadające w komorach mikrootworki przez które wypływa powietrze osuszające ciało pacjenta ( tzw. air-system) | Tak |  |
| 4 | Materac pokryty odpinanym pokrowcem poliuretanowym przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej we wszystkich kierunkach ( dwa pokrowce na jeden materac tj. 50 sztuk). Pokrowce wykonane z tkaniny membranowej z możliwością ich sterylizacji termicznej ( gotowania i suszenia w tem.1300 C) . Pokrowce mają być zapinane z trzech stron zamkiem błyskawicznym i zespalać materac zmiennociśnieniowy wraz z materacem spodnim ( gąbkowym o wymiarach 200 x 90 x 12 cm) | Tak |  |
| 5 | Materac zespalany z pompą powietrza za pośrednictwem tzw. szybkozłączki transportowej, która umożliwia zarówno łatwe i szybkie połączenie jak i stanowi system szybkiego spustu powietrza. | Tak |  |
| 6 | Możliwość mycia i dezynfekcji komór materaca | Tak |  |
| 7 | Materac dwusekcyjny – posiadający dwa przewody, które łączą go z pompą | Tak |  |
| 8 | Atesty CE oraz Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |

Opis A         -       Pompy  zmiennociśnieniowe      w ilości 25 sztuk

| Lp. | Parametry | Warunki graniczne (wymagane) | Parametr oferowany Spełnia / posiada / nie posiada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompy dwusekcyjne z gniazdem umożliwiającym połączenie tzw. szybkozłączki transportowej | Tak |  |
| 2 | Poza typowymi filtrami mechanicznymi pompy zaopatrzone w dodatkowe wewnętrzne filtry biologiczne ( przeciwbakteryjne) | Tak |  |
| 3 | Pompy o zasilaniu 230 V / 50 Hz, regulacja ciśnienia bezstopniowa, samoczynna lub manualna w zakresie 25 – 80 mmHg, zawieszane na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze. | Tak |  |
| 4 | Pompy posiadające funkcję wyboru zmiennociśnieniowego lub statycznego trybu pracy | Tak |  |
| 5 | Pompy o wydajności (sprawności) min. 8 l/min. | Tak |  |
| 6 | Czas trwania pełnego cyklu 12 minut | Tak |  |
| 7 | Pompy posiadające kontrolki wizualne poziomu właściwego ciśnienia w systemie zmiennociśnieniowym , oraz wyłącznik wizualny sygnalizujący pracę pomp | Tak |  |
| 8 | Atesty CE oraz Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |

Opis B         -       Pompy  zmiennociśnieniowe      w ilości 2 sztuk

| Lp. | Parametry | Warunki graniczne (wymagane) | Parametr oferowany Spełnia / posiada / nie posiada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompy dwusekcyjne z gniazdem umożliwiającym połączenie tzw. szybkozłączki transportowej | Tak |  |
| 2 | Poza typowymi filtrami mechanicznymi pompy zaopatrzone w dodatkowe wewnętrzne filtry biologiczne ( przeciwbakteryjne) | Tak |  |
| 3 | Pompy o zasilaniu 230 V / 50 Hz, posiadające sterowanie mikroprocesorowe i regulację ciśnienia w zakresie 10- 70 mmHg , zawieszane na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze. | Tak |  |
| 4 | Pompy posiadające funkcję wyboru zmiennociśnieniowego, statycznego trybu pracy oraz funkcję maksymalnego wypełnienia | Tak |  |
| 5 | Pompy o wydajności (sprawności) min. 8 l/min. | Tak |  |
| 6 | Czas trwania pełnego cyklu zmiennego - w zakresie wyboru od 10-25 minut | Tak |  |
| 7 | Pompy posiadające włącznik wizualny sygnalizujący pracę pomp, kontrolki wizualne poziomu właściwego ciśnienia w systemie zmiennociśnieniowym , oraz alarm dźwiękowy niewłaściwego ciśnienia ( posiadający wyłącznik) | Tak |  |
| 8 | Atesty CE oraz Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  |