EZ/ZP/106/2019/EK

Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

PAKIET NR 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Zadanie nr 1 - Kolumna anestezjologiczna z windą na aparat do znieczulania – 1 kpl

| L.p. | Parametr | Wymagania graniczne | Potwierdzenie, opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna anestezjologiczna z windą na aparat do znieczulania |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Nazwa, typ urządzenia, model | Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | Tak |  |
|  | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | Tak |  |
|  | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Deklaracja zgodności i certyfikat CE producenta | Tak |  |
|  | Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. | Tak, opisać |  |
|  | Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych, gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych. | Tak, opisać |  |
|  | Kolumna z ramieniem łamanym wykonanym z profili aluminiowych, o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk: min. 2000mm. Ramiona o równej długości. | Tak, opisać |  |
|  | Dolne ramię z zamontowanym silnikiem elektrycznym umożliwiającym podnoszenie i opuszczanie głowicy zasilającej na wysokości min 60cm. | Tak, opisać |  |
|  | Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia Użytkownika, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) minimum 100 kg. | Tak, opisać |  |
|  | Kolumna montowana jako osobny element zawieszenia sufitowego. Sposób i miejsce montażu kolumny dostosowane do oferowanego systemu oraz uzgodnione z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy na etapie tworzenia projektu posadowienia poszczególnych elementów systemu, z zachowaniem jak najlepszej funkcjonalności i ergonomii pracy | Tak, opisać |  |
|  | Łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu, zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania. , Otwór o średnicy minimum d=100mm na przewody i węże gazowe. | Tak, opisać |  |
|  | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. | Tak, opisać |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w elektromagnetyczne (bez wykorzystania sprężonego powietrza) hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby). | Tak, opisać |  |
|  | Przyciski w dwóch różnych kolorach do zwalniania hamulców umieszczone w uchwycie ułatwiającym manewrowanie kolumną, zainstalowanym na froncie jednej z półek lub/i na głowicy. | Tak, opisać |  |
|  | Na łożyskach ramienia przynajmniej z dwóch przeciwległych stron zamontowane lampki LED o kolorze zgodnym z przyciskiem sterującym blokadami | Tak, opisać |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych (system AGA lub DIN do ustalenia przy dostawie):: tlen (O2) - 2 szt., sprężone powietrze (AIR) - 2 szt próżnia (VAC) - 2 szt. Podtlenek azotu N2O - 1 szt. | Tak, opisać |  |
|  | Odciąg AGSS - 1 szt. | Tak, opisać |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w: gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia, ze wskaźnikiem zasilania- min 16szt (min. dwa obwody) gniazda wyrównania potencjałów – 12 szt. gniazdo RJ45 cat 6 – 2 szt. Gniazda sygnałów zewnętrznych (do systemu zarządzania obrazem), zakończenia do wyboru DVI, VGA, SDI, S-Video na etapie realizacji –4szt Zaślepka z przygotowaniem do gniazda teletechnicznego – 2szt | Tak, opisać |  |
|  | Wieszak czterohakowy na kroplówki na wysięgniku - 1szt. | Tak, opisać |  |
|  | Głowica od frontu z dwoma zewnętrznymi pionowymi prowadnicami o przekroju 10x25mm w rozstawie 150mm umożliwiającym montaż standardowych adapterów (np. typu Draeger lub GE,/Trumpf/Kreuzer) do wózków z półkami lub aparatów do anestezji oraz zamiennie do montażu półek. Możliwość łatwej zamiany (przekładania) powyższego osprzętu pomiędzy kolumnami bez przebudowy kolumn. | Tak, opisać |  |
|  | Półka o wymiarach min 45x50cm z szynami bocznymi 10x25mm do wieszania sprzętów dodatkowych -1szt. | Tak, opisać |  |
|  | Szuflada pod półką -1 szt | Tak, opisać |  |
|  | Karta gwarancyjna | TAK, załączyć przy dostawie |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

EZ/ZP/106/2019/EK

Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

PAKIET NR 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Zadanie nr 2 - Kolumna chirurgiczna – 1 szt.

ZESTAWIENIE - OPIS PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametr | Wymagania graniczne | Potwierdzenie, opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna chirurgiczna |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Nazwa, typ urządzenia, model | Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | Tak |  |
|  | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | Tak |  |
|  | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Deklaracja zgodności i certyfikat CE producenta | Tak |  |
|  | Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. | Tak, opisać |  |
|  | Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych, gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych. | Tak, opisać |  |
|  | Kolumna z ramieniem łamanym wykonanym z profili aluminiowych, o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk: min. 1600mm. Ramiona o równej długości. | Tak, opisać |  |
|  | Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia Użytkownika, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) minimum 150 kg. | Tak, opisać |  |
|  | Kolumna montowana jako osobny element zawieszenia sufitowego. Sposób i miejsce montażu kolumny dostosowane do oferowanego systemu oraz uzgodnione z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy na etapie tworzenia projektu posadowienia poszczególnych elementów systemu, z zachowaniem jak najlepszej funkcjonalności i ergonomii pracy | Tak, opisać |  |
|  | Łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu, zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania. , Otwór o średnicy minimum d=100mm na przewody i węże gazowe. | Tak, opisać |  |
|  | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. | Tak, opisać |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w elektromagnetyczne (bez wykorzystania sprężonego powietrza) hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby). | Tak, opisać |  |
|  | Przyciski w dwóch różnych kolorach do zwalniania hamulców umieszczone w uchwycie ułatwiającym manewrowanie kolumną, zainstalowanym na froncie jednej z półek lub na głowicy. | Tak, opisać |  |
|  | Na łożyskach ramienia przynajmniej z dwóch przeciwległych stron zamontowane lampki LED o kolorze zgodnym z przyciskiem sterującym blokadami | Tak, opisać |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych (system AGA lub DIN do ustalenia przy dostawie):: tlen (O2) - 2 szt., sprężone powietrze (AIR) - 2 szt próżnia (VAC) - 2 szt. | Tak, opisać |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w: gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia, ze wskaźnikiem zasilania- min 16szt (min. dwa obwody) gniazda wyrównania potencjałów – 12 szt. gniazdo RJ45 cat 6 – 2 szt. Gniazda sygnałów zewnętrznych (do systemu zarządzania obrazem), zakończenia do wyboru DVI, VGA, SDI, S-Video na etapie realizacji –4szt Zaślepka z przygotowaniem do gniazda teletechnicznego – 2szt | Tak, opisać |  |
|  | Ramię łamano uchylne na monitor (o masie max 8kg) z uchwytem VESA100 - 1szt. | Tak, opisać |  |
|  | Głowica od frontu z dwoma zewnętrznymi pionowymi prowadnicami o przekroju 10x25mm w rozstawie 150mm umożliwiającym montaż standardowych adapterów (np. typu Draeger lub Trumpf/Kreuzer) do wózków z półkami lub aparatów do anestezji oraz zamiennie do montażu półek. Możliwość łatwej zamiany (przekładania) powyższego osprzętu pomiędzy kolumnami bez przebudowy kolumn. | Tak, opisać |  |
|  | Półka o wymiarach min 45x50cm z szynami bocznymi 10x25 do wieszania sprzętów dodatkowych -1szt. | Tak, opisać |  |
|  | Szuflada pod półką -1 szt | Tak, opisać |  |
|  | Zdejmowalny uchwyt/adapter do podnoszenia wózka z półkami 1 szt | Tak, opisać |  |
|  | Wózek jezdny z 4 półkami i szufladą przystosowany do zawieszenia na kolumnę poprzez adapter-1 szt | Tak, opisać |  |
|  | Karta gwarancyjna | TAK, załączyć przy dostawie |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

EZ/ZP/106/2019/EK

Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

PAKIET NR 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Zadanie nr 3 - Lampa operacyjna dwuczaszowa z wysięgnikiem pod monitory oraz kamerą medyczną HD – 1 kpl

ZESTAWIENIE - OPIS PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot:	Lampa operacyjna dwuczaszowa z wysięgnikiem pod monitory oraz kamerą medyczną HD

a) Czasza na pojedynczym zawieszeniu z kamerą w osi centralnej zawieszenia.

b) Czasza oraz uchwyt na dwa monitory na podwójnym zawieszeniu.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2019 r.

| LP. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System lampy operacyjnej na dwóch niezależnych zawieszeniach sufitowych: a) Czasza na pojedynczym zawieszeniu z kamerą w osi centralnej zawieszenia. b) Czasza oraz uchwyt na dwa monitory na podwójnym zawieszeniu. | TAK |  |
|  | Obie czasze ze źródłem światła w technologii diodowej z 60 diodami LED (+/-10%) o kolorystyce białej. Wszystkie diody emitujące światło o tej samej temperaturze barwowej | TAK, podać |  |
| Cz | Czasze z możliwością łatwej wymiany pojedynczych diod LED lub zespołów max. 3 diody. | TAK, podać |  |
|  | Dolna powierzchnia czasz zabezpieczona szybą wykonaną ze szkła bezpiecznego. Jednorodna osłona łatwa do czyszczenia | TAK |  |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie na czaszach. | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min 40%÷100% realizowana za pomocą centralnego uchwytu sterylnego i panelu elektronicznego umieszczonego na boku każdej czaszy. | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowe światło endoskopowe w kolorze białym, emitowane w kierunku pola operacyjnego włączane odrębnym przyciskiem na każdej czaszy | TAK, podać |  |
|  | Obie czasze o średnicy 55 cm - 60 cm. | TAK, podać |  |
|  | Obie czasze w kształcie koła o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania w czystości | TAK |  |
|  | Obie czasze jednorodne, bez podziału wykonane z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła. Nie dopuszcza się czasz wykonanych z tworzyw sztucznych lub/i kompozytów. | TAK |  |
|  | Powierzchnia obu czasz lekko wypukła, gładka, łatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych i wgłębień, | TAK |  |
|  | Na bokach każdej czaszy ulokowane min. 2 uchwyty tzw. niesterylne dla łatwego pozycjonowania | TAK, podać |  |
|  | W centrum czasz zlokalizowane uchwyty sterylne z nakładkami wymiennymi. | TAK |  |
|  | Natężenia światła obu czasz >= 130 [klx]. | TAK, podać |  |
|  | Temperatura barwowa każdej czaszy lampy stała, zawierająca się w przedziale 4500 - 5000 K | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw każdej czaszy lampy CRI >= 96 [%]. | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej każdej czaszy lampy >= 96 [%]. | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla każdej czaszy od 180 do 280 mm lub szerszy | TAK, podać |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla każdej czaszy (L1+L2) >= 95 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. | TAK, podać |  |
|  | Mocowanie każdej czaszy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości min. 170 cm. | TAK, podać |  |
|  | KAMERA | TAK |  |
|  | Kamera przystosowana do montażu w osi zawieszenia pionowego pierwszej czaszy | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowa kamera sieciowa typu IP PTZ | TAK |  |
|  | Przetwornik obrazu typu CMOS Progressive | TAK |  |
|  | Rozdzielczość minimum 1920x1080 | TAK, podać |  |
|  | Zoom optyczny minimum 3.5x | TAK, podać |  |
|  | Auto focus | TAK |  |
|  | Zakres kąta obrotu 360° | TAK, podać |  |
|  | Zakres kąta pochylenia 90° | TAK, podać |  |
|  | RAMIĘ Z UCHWYTEM NA DWA MONITORY | TAK |  |
|  | Dodatkowe dwuczłonowe ramię z uchwytem na dwa monitory, mocowane na wspólnej osi centralnej wraz z drugą z czasz. | TAK |  |
|  | ZASILANIE, ZASILENIE AWARYJNE |  |  |
|  | Włącznik i wyłącznik umieszczony na każdej czaszy | TAK |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | TAK, podać |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED każdej czaszy max 40 [W] | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego | TAK |  |
|  | Żywotność matryc LED min. 50 000 godzin | TAK, podać |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 2 szt. na jedną oprawę. | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK |  |
|  | Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485. | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna | TAK, załączyć przy dostawie |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.