## Pakiet nr 1
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 1 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Akcesoria jednorazowe do TCM 5 FLEX
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka % Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw membran z elektrolitem do sensora 84 do monitora przezskórnego. 1op=12szt | 16 | op
2 |  |  | Zestaw pierscieni mocujacych wraz z żelem kontaktowym do monitora przezskornego. 1op=60szt | 28 | op
3 |  |  | Gaz kalibracyjny do monitora przezskórnego. | 72 | szt
4 |  |  | Żel kontaktowy do czujnika monitora przezskórnego. | 46 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 2
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 2 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Elektrody do czasowej stymulacji serca
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Elektroda do czasowej stymulacji serca : zakres rozmiarowy 4 - 7F ; długośc robocza nie krótsza niż 112cm; długość całkowita nie krótsza niż 125cm; barwny kod rozmiarowy złącza centralnego; pakowane w spiralnie zwinętą rurkę z tworzywa sztucznego, zabezpieczajacą elektrodę przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu i magazynowania; dostęp do elektrod z balonikiem w pełnym zakresie rozmiarowym. | 500 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 3
EZ/ZP/ 122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Wkłady workowe z proszkiem żelującym
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka % Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Wkład workowy jednorazowego użytku na wydzielinę z proszkiem żelującym, poj. 2000ml, z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, z portem do pobierania próbek, z obrotowym łącznikiem kątowym schodkowym, pakowany w formie sprasowanej. 1op = 22szt. | 6000 | szt
2 |  |  | Proszek żelujący w saszetkach 25g do wkładu workowego, 1op = 40szt | 1000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 4
EZ/ZP/ 122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Obwody oddechowe do aparatów do znieczulenia
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych do znieczuleń z możliwością używania do 7 dni (informacja w instrukcji użycia), pakowany pojedynczo. Rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, wykonane z PCV, dwie o długości ok. 180cm i średnicy 22 mm, trzecia rura do worka dł.80- 90cm (średnica 22mm), złącza rur o średnicy 22mm (elastyczne) typu FLEX, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności ok. 2l, kolanko 90° z portem Luer-Lock z wkręcanym koreczkiem, złącze Y z portem pomiaru temperatury i portem pomiaru ciśnienia zabezpieczone zatyczkami przymocowanymi na stałe do obwodu, złączka prosta 22mm-22mm, układ oddechowy wyposażony w zatyczkę 22F , niezbędną do wykonania testu szczelności, sterylny, pakowany folia papier. Długi termin przydatności. Załączyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji przypisany do konkretnego numeru LOT, potwierdzający proces prawidłowej sterylizacji obwodu oddechowego. | 240 | szt
2 |  |  | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dzieci. Jednorazowy układ oddechowy do znieczuleń z możliwością stosowania do 7 dni (informacja w instrukcji użycia) , pakowany pojedynczo. Rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, wykonane z PCV, dwie o długości ok. 150cm i średnicy 15mm, trzecia rura do worka 80-90cm (średnica 15mm), złącza rur o średnicy 22mm (elastyczne) typu FLEX, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1 litra, kolanko 90° z portem Luer-Lock z wkręcanym koreczkiem, złącze Y z portem pomiaru temperatury i portem pomiaru ciśnienia zabezpieczone zatyczkami przymocowanymi na stałe do obwodu , złączka prosta 22mm-22mm, , układ oddechowy wyposażony w zatyczkę 22F, niezbędny do wykonania testu szczelności, sterylny, pakowany folia-papier pojedynczo. Długi termin przydatności. Załączyć certyfikat walidacji procesu sterylizacji przypisany do konkretnego numeru LOT, potwierdzający proces prawidłowej sterylizacji obwodu oddechowego. | 240 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 5
EZ/ZP/122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 5 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 - Cewnik nowordkowy do dotchawiczego podawania leku
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13
1 |  |  | Ustny cewnik do dotchawiczego podawania leku Curosurf, dł. robocza 160mm, średnica zewnętrzna 1,7mm, | 100 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 6
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 6 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Filtry anestezjologiczne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Filtr mechaniczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej: 99,9999%, o przestrzeni martwej do 80 ml, filtr posiadający funkcję wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu min. 33 mg H2O przy VT=500ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, waga 37g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym. Pakowane pojedynczo, sterylne. | 700 | szt
2 |  |  | Filtr mechaniczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej: 99,9999%, o przestrzeni martwej do 30 ml, filtr posiadający funkcję wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu min. 35 mg H2O przy VT=250ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, waga 23g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym. Pakowane pojedynczo, sterylne. | 50 | szt
3 |  |  | Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej: 99,999%, o przestrzeni martwej do 38 ml, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 37mg H2O przy VT=500ml, medium filtracyjne hydrofobowe, waga 32g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. Pakowane pojedynczo, sterylne. | 1000 | szt
4 |  |  | Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej: 99,999%, o przestrzeni martwej do 26 ml, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 37mg H2O przy VT=250ml, medium filtracyjne hydrofobowe, waga 22g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. Pakowane pojedynczo, sterylne. | 600 | szt
5 |  |  | Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 %, p/wirusowej: 99,999%, o przestrzeni martwej do 14 ml, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania min. 30 mg H2O przy VT=250ml, medium filtracyjne hydrofobowe, waga 14,5 g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. Pakowane pojedynczo, sterylne. | 500 | szt
6 |  |  | Filtr elektrostatyczny bez wymiennikia ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej: 99,999%, o przestrzeni martwej do 40 ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, waga 24g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym. Pakowane pojedynczo, sterylne. | 3000 | szt
7 |  |  | Filtr elektrostatyczny bez wymiennikia ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej: 99,999%, o przestrzeni martwej do 21 ml, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, waga 16g, filtr wyposażony w proste złącze, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym. Pakowane pojedynczo, sterylne. | 3000 | szt
Razem wartość brutto
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 7
EZ/ZP/ 122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 7 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7 - Igły do penów
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igły do penów 5 mm x 0,25mm (31G). Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 100 | op
2 |  |  | Igły do penów 4 mm x 0,20 mm. (33G). Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 40 | op
3 |  |  | Igły do penów 6 mm x 0,25 mm (31G). Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 30 | op
4 |  |  | Igła do penów 8 mm x 0,25mm. Igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami typu pen. Opakowanie 100 szt | 10 | op
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 8
EZ/ZP/122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8 - Filtry infuzyjne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Filtr infuzyjny zatrzymujący bakterie, grzyby i mikroorganizmy, wiążący endoksyny oraz eliminujący pecherzyki powietrza, stosowany w terapii infuzyjnej przeznaczony dla płynów - 96 godzinny. Wlot powietrza przez zintegrowany system wentylacji ( membrana 0,02 µm PTFE), kompatybilny ze wszystkimi złączkami Luer- Lock zgodny z normą DIN, może być łatwo podłączany do kolejnych systemów, przezroczyste łączniki, wizualna kontrola przepływu płynów, ( przedłużka wykonana z PUR), odporne na wysokie ciśnienie, bez lateksu, wolne od ftalanów, bez PCV, powierzchnia filtracyjna 13,5 cm², filtr odpowietrzający 0,2µm z PTFE, obrotowa nakrętka zabezpieczająca, sterylne, pakowane pojedynczo. | 1200 | szt
2 |  |  | Filtr infuzyjny zatrzymujący bakterie, grzyby i mikroorganizmy, wiążący endoksyny oraz eliminujacy pecherzyki powietrza, stosowany w terapii infuzyjnej przeznaczony do żywienia - 24 godzinny. Wlot powietrza przez zintegrowany system wentylacji ( membrana 0,02 µm PTFE), kompatybilny ze wszystkimi złączkami Luer- Lock zgodny z normą DIN, może być łatwo podłączany do kolejnych systemów, przezroczyste łączniki, wizualna kontrola przepływu płynów, ( przedłużka wykonana z PUR). Odporne na alkohol i lipidy, odporne na wysokie ciśnienie, bez lateksu, wolne od ftalanów, bez PCV, powierzchnia filtracyjna 13,5 cm², filtr odpowietrzający 1,2µm z PTFE, obrotowa nakrętka zabezpieczajaca, sterylne, pakowane pojedyńczo. | 1200 | szt
razem wartość brutto | [6 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 9
EZ/ZP/122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 9 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9 - Igły do punkcji lędźwiowej
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igły punkcyjne z ostrzem atraumatycznym typu Quincke o podwójnym ścięciu z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły , w rozmiarze 0.7 x 75mm | 50 | szt
2 |  |  | Igły punkcyjne z ostrzem atraumatycznym typu Quincke o podwójnym ścięciu z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły , w rozmiarze 0.9 x 75mm | 200 | szt
3 |  |  | Igły punkcyjne z ostrzem atraumatycznym typu Quincke o podwójnym ścięciu z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły , w rozmiarze 1.1 x 75mm | 50 | szt
4 |  |  | Igły punkcyjne z ostrzem atraumatycznym typu Quincke o podwójnym ścięciu z przeźroczystą, dwustronnie rowkowaną nasadka typu luer. Nasadka igły ułatwiająca wizualizację wypływu CSF z optyką zwiększającą jego widoczność. Mandryn z rowkiem blokującym w nasadce w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły , w rozmiarze 0.7 x 38mm | 500 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 10
EZ/ZP/122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 10 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10 - Czujniki do pulsoksymetru Nellcor
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierający lateksu, samoprzylepny wykonany z białego materiału - odbijającego światło, o zwiększonej wytrzymałości, dla dzieci od 10kg do 50 kg w kształcie "8" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniający dokładność (%SpO2) w zakresie 70% –100% - 2 cyfry, w zakresie 60% – 80% – 3 cyfry. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax | 576 | szt
2 |  |  | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3-20kg w kształcie "L" (op. 24 szt.) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, zapewniąjący dokładność (%SpO2) w zakresie 70% –100% – 2 cyfry, w zakresie 60% – 80% – 3 cyfry W intergralnym opakowaniu wraz z czujnikiem 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. | 576 | szt
razem wartość brutto
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 11
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 11 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 11 - Sonda żołądkowa
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Silikonowa, jednorazowa kalibracyjna sonda do gastroplastyki z możliwością kalibracji żołądka w zakresie 10 - 50ml. Długośc 735mm, średnica zewnętrzna 13mm, średnica wewnętrzna 8mm, rozmiar 39Fr, pakowana sterylnie - w opakowaniu 1 szt. | 120 | szt
razem wartość brutto
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 12
EZ/ZP/122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 12 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12 - Czujnik przepływu do respiratora PB 980
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Czujnik przepływu ( na rurkę intubacyjną) noworodkowy jednopacjentowy do respiratora PB980 a'10 | 60 | szt
razem wartość brutto
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 13
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 13 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13 - Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych (ogólnego zastosowania) ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpiezającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) - filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjnej 0,45 µm - port posiadający końcówkę luer lock - samozamykający sie korek portu ( zielony ) | 80000 | szt
2 |  |  | Igła do długotrwałych infuzjii, przystosowana do portów zagięta pod kątem 90º z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 25 cm z zaciskiem na linii, , posiadająca skrzydełka, Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji, Igła przystosowana do podawania kontrastu pod ciśnieniem 300 PSI | 2000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 14
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 14 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14 - Opaski identyfikacyjne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Bezlateksowe opaski samoprzylepne z powłoką antybakteryjną w rozmiarze dla dzieci 25x178 do drukarki termicznej HC100, producent Zebra, 1 kaseta = min. 250szt | 120 | szt
2 |  |  | Bezlateksowe opaski samoprzylepne z powłoką antybakteryjną w rozmiarze 25x279 do drukarki termicznej HC100, producent Zebra, 1 kaseta = min. 200szt | 800 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 15
EZ/ZP/122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 15 - Pokrowce jednorazowe na osłonę szyi
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Pokrowiec jednorazowego użytku, na osłonę szyi podczas ekspozycji rentgenowskiej, o wymiarach min. 66 x 10 cm i długości rozcięcia min. 13cm, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Wyposażona w rzep do regulacji dopasowania , niejałowa. | 5000 | szt
razem wartość brutto
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 16
EZ/ZP/122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 16 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 16 - Jednorazowe narzędzia laparoskopowe pediatryczne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Preparator laparoskopowy typu Maryland, jednorazowy, sterylny. Trzon o średnicy 3 mm, długości 33 cm. Szczęki ze stali nierdzewnej, obie ruchome. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści disektora, z 360 stopniową rotacją prawo- i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi w trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. | 12 | szt
2 |  |  | Nożyczki laparoskopowe Metzenbaum, jednorazowe, sterylne. Długość trzonu 33 cm, średnica 3 mm. Rotacja trzonu 360 stopni prawo- i lewostronna. Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo. Szczęki dystalnie zaokrąglone, bezpieczne, wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na całej długości szczęk oraz dystalnie i proksymalnie. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. | 12 | szt
3 |  |  | Elektroda monopolarna typu „L”, jednorazowa, sterylna. Trzon o długości 33 cm i średnicy 3 mm z końcówką roboczą izolowaną ceramicznie. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne. | 12 | szt
4 |  |  | Przewód do elektrody haczykowej kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią Erbe VIO 300D | 4 | szt
5 |  |  | Kleszcze chwytające zaciskowe „okienkowe”, jednorazowe, sterylne, z rękojeścią ze stopniowalnym mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 3 mm, długości 33 cm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści graspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. | 12 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 17
EZ/ZP/122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 17 - Zestawy do nebulizatorów, pianka dla noworodków, kapturki do ucha
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Przewód do nebulizatorów PARI dren 1,2 m f/m, jednorazowego użytku, kompatybilny z nebulizatorami PARI BOY SX, PARI JUNIOR BOY SX | 50 | szt
2 |  |  | Łącznik do drenów tlenowych, długości 68mm, średnica jednej strony 8.8mm, srednica drugiej strony 10.5mm. | 600 | szt
3 |  |  | Adapter - łącznik do przewodu (f/m) PARI jednorazowego użytku | 100 | szt
4 |  |  | Zestaw jednorazowego użytku do nebulizacji zawierający: maskę dla dzieci, dren do tlenu, pojemnik do nebulizacji oraz łącznik kompatybilny z nebulizatorem PARI BOY SX, PARI JUNIOR BOY SX | 1150 | szt
5 |  |  | Zestaw jednorazowego użytku do nebulizacji zawierający: maskę dla dorosłych, dren do tlenu, pojemnik do nebulizacji oraz łącznik kompatybilny z nebulizatorem PARI BOY SX, PARI JUNIOR BOY SX | 30 | szt
6 |  |  | Filtr antybakteryjny CLEAR-THERM III: do inhalatora Thomex, Tajfun | 50 | szt
7 |  |  | Pianka do mycia noworodków od 1-go dnia życia, zaopiniowane pozytywnie przez Instytut Matki i Dziecka, poj. 400ml (opakowanie uzupełniające) | 60 | szt
8 |  |  | Kapturki jednorazowego użytku do aparatu typu Braun do pomiaru temperatury w uchu | 60000 | szt
9 |  |  | Maska nadkrtaniowa - jednorazowa, nadkrtaniowa wyposażona w nienadmuchiwany mankiet. Urządzenie wyposażono kanał gastryczny który w zdecydowanym stopniu podnosi bezpieczeństwo pacjenta; zintegrowanybloker zgryzu, majacy na celu uniemozliwienie przytkania swiatła rurki oraz stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiajacy wprowadzeniei zapobiegajacy potencjalnejrotacji | 100 | szt
razem wartość brutto
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 18
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 18 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 18 - Maska ochronna - Respirator
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Maski ochronne przeznaczone do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami. Maski zgodne ze zharmonizowanym standardem PN/EN 149:2001, spełniające rygorystyczne wymogi dla poszczególnych klas filtracji a minimalna skuteczność filtrowania dla bakterii i wirusów wynosi 94%. Klasa FFP3 - zagrożenie: zabiegi laserowe (CO2), patogeny przenoszone droga krwi (aerozole krwi). Trojpanelowa budowa masek, płaskie przyleganie oraz noszenie okularów i gogli, poruszanie żuchwą. Trójwarstwowy filtr wykonany z polipropylenu zapewnia bardzo wysoką efektywność filtracji a jednocześnie jest miękki i delikatny dla skóry. Kolorowe gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału nie powodują ucisku na głowę i pozwalają na proste zróżnicowanie klasy ochronnej maski:- FFP3 - czerwony, maski posiadają certyfikat zgodnosci z Normą EN149:2001+A1:2009 dla masek chirurgicznych jako maski typu IIR. Maski zapewniają bezpieczeństwo pracy i ochronę użytkownika przez minimum 8 h lub do chwili zdjęcia maski. Zawór wydechowy umieszczony na wprost ust i nosa, który zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci, bardzo lekkie - najcięższy respirator waży 15g. | 180 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 19
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 19 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 19 - Strzykawki trzyczęsciowe i dreny
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 3ml do jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,1ml. Centryczne zakończenie LuerLock ( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space | 30 | op
2 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 5ml do jednorazowego uzytki do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,2ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniem acentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tego samego producenta. | 20 | op
3 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 10/12ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 0,5ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniem acentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tego samego producenta. | 100 | op
4 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 20ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. Centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu. Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniem acentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tego samego producenta. | 50 | op
5 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa 30ml do jednorazowego uzytku do pomp infuzyjnych strzykawkowych. Wykonana z Polipropylenu (korpus i tłok). Doskonale przezroczysta komora. Wysoki kontrast podziałki. Trwałe oznaczenie w kolorze czarnym. Idealna czytelność. Stopniowanie co 1ml. Centryczne zakończenie LuerLock( wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji. Owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce. Bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory. Minimalna objętość resztkowa. Tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Uszczelka tłoka wykonana z Poliizoprenu Strzykawki muszą być kompatybilne z pompami Infusomat Space. Na życzenie Zamawiającego wymaga dostarczenia przez oferenta strzykawki z zakończeniem acentrycznym (bocznym) Luer (wtykowe) tego samego producenta. | 20 | op
6 |  |  | Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych zapewniająca ochronę przed światłem (żółta), wykonana z Polipropylenu, wysoki kontrast podziałki, trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1ml, centryczne zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu, bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, minimalna objętość resztkowa, tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu, z igłą 28 x 2mm bez filtra. Pakowany po 100szt. | 500 | szt
7 |  |  | Dren do strzykawki trzyczęściowej poj. 50-60 ml; kolor biały, długość 1,5 m, średnica wew. 1,5 mm, średnica zew. 2,7mm z końcówką Luer-Lock męską, z rotacyjną nakrętką, bez DEHP, sterylny, przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibrowany ze strzykawką Omnifix 50-60 ml do pomp Perfusor Space. | 2000 | szt
8 |  |  | Dren poliuretanowy do pomp strzykawkowych, zapewniający ochronę przed światłem bursztynowy o dł. 150 mm. średnica wew. 0,9 mm, zew. 1,9mm, z końcówką Luer – Lock, bez PCV, sterylny , przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibrowany ze strzykawka Omnifix 50/60 ml i Orginal Perfusor UV 50ml do pomp Perfusor Space. Pakowany po 100szt. | 1500 | szt
9 |  |  | Zestaw do obsługi portów naczyniowych. W skład zestawu wchodzą: 1.Serweta nieprzylepna 40-50x60-80cm-1szt; 2.Serweta z regulowanym otworem, możliwość dostosowania średnicy otworu-1szt; 3.Rękawice sterylne lateksowe 7/7,5 - 1para; 4.Tupfery jałowe-4szt; 5.Penseta anatomiczna jednorazowa-1szt; 6.Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 325PSI; wyposażona w mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia i wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Możliwość stosowania w TK i MRI. Rozmiary igły 20G/22G, długości: 15/20/mm - 1szt; 7.Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, z przezierną obudową i membraną; przepływ drogą pomiędzy obudową, a membraną; pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu.Wrzut pozytywny "0,03 ml , pakowana pojedynczo. 8. Opatrunek przezroczysty do zabezpieczenia miejsca wkłucia - 1szt. | 50 | szt
10 |  |  | Zestaw ratunkowy do konikotomii typu QUICKTRACH. Zestaw sterylny, gotowy do natychmiastowego użycia. Specjalnie zaostrzona igła bez koniecznosci naciecia skalpelem, minimalizujace ryzyko krwawienia, stoper zapobiegajacy wprowadzeniu igły zbyt głęboko, redukujacy ryzyko przebicia tylnej sciany tchawicy, podpieta taśma umożliwia szybką i bezpieczną fiksację zestawu. Pakowany na tacce. Niemowlę śr.wew. 1.5mm; dziecko śr. wew 2.00mm; dorosły śr.wew. 4.0mm. | 3 | szt
11 |  |  | Maska profilowana z litego transparentnego silikonu typu Rendell Baker z łącznikiem 22mm i przetłoczeniem na nos w rozmiarach 0, 1, 2, 3. | 50 | szt
12 |  |  | Osłona do opakowań z lekami światłoczułymi w postaci worka z wycieciem na górnej części (ułatwiającym zawieszanie butelki) oraz z wycięciem w dolnej części (ułatwiającym wyprowadzenie drenów). Przezierność worka musi zapewniać osłonę leku przy jednoczenym umożliwieniu dokładnej kontroli wizualnej jego poziomu. Pojemność 250 ml | 1000 | szt
13 |  |  | Osłona do opakowań z lekami światłoczułymi w postaci worka z wycieciem na górnej części (ułatwiającym zawieszanie butelki) oraz z wycięciem w dolnej części (ułatwiającym wyprowadzenie drenów). Przezierność worka musi zapewniać osłonę leku przy jednoczenym umożliwieniu dokładnej kontroli wizualnej jego poziomu. Pojemność 500 ml | 1000 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 20
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 20 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 20 - Aerochamber
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Aerochamber do podawania leku w aerozolu pacjentom zaintubowanym ( dla dzieci i dorosłych). Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo z długa datą ważności. | 500 | szt
2 |  |  | Aerochamber wielorazowego użytku z maseczką dla różnych grup wiekowych, wyposażony w przezroczystą małą komorę inhalacyjną, wykonaną z antystatycznego surowca pozbawionego ftalanów, lateksu i PCV dla noworodków i niemowląt 0-18mż, dla dzieci od 1 do 5 rż, dla dzieci od 5 rż. ( do wyboru przez zamawiającego) | 50 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 21
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 21 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 21 - Układy oddechowe do respiratora, komora nawilżacza, adaptery
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora do niskich przepływów <4l do użytku wyłącznie z nawilżaczem MR850: odcinek podgrzewany wdechowy 1,1m, odcinek niepodgrzewany wydechowy z pułapką wodną, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m, dren ciśnieniowy i zestaw adapterów z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj.znajdować się w jednym opakowaniu. (Komora MR290) | 50 | szt
2 |  |  | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych do respiratorów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl.dren proksymalny; Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu | 50 | szt
3 |  |  | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych do respiratów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, oraz na linii wdechowej i na linii wydechowej (linia wydechowa wykonana z materiału MicroCell pozwalającego na swobodne wydalanie pary wodnej na zewnątrz) z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl.dren proksymalny; posiadający kpl.adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu | 20 | szt
4 |  |  | Komora nawilżacza samo napełniająca o pojemności 280ml pasująca do wszystkich nawilżaczy z serii MR, dla dorosłych, dzieci i noworodków posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Oba pływaki zamocowane na ściance bocznej komory w tym jeden pływak pracujący w ruchu wahadłowym a drugi w płaszczyźnie pionowej. Zastosowane dwa pływaki zwiększają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Produkt mikrobiologicznie czysty . Komora pakowana indywidualnie w folię. Komora posiadajaca: - zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym; - otwór wejścia 22mm M (zewnętrzna średnicA); - otwór wyjścia 22mm M (zewnętrzna średnica) | 30 | szt
5 |  |  | Osłonki jednorazowego użytku na czujnik temperatury (NC040) | 500 | szt
6 |  |  | Adapter elektryczny do nawilżacza MR 850 firmy Fisher&Paykel do podłączenia układów podgrzewanych na wdechu | 8 | szt
7 |  |  | Adapter elektryczny do nawilżacza MR 850 firmy Fisher&Paykel do podłączenia układów podwójnie podgrzewanych na wdechu i wydechu | 6 | szt
8 |  |  | Czujnik temperatury do nawilzacza Fisher&Paykel 900MR805 | 3 | szt
9 |  |  | Tabletki przeciw glonowe do materacyka wodnego " ciepłe gniazdko" | 10 | szt
10 |  |  | Pokrowce jednorazowe do lampy neoBlue blanket a'50 | 50 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 22
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 22 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 22 - Układy oddechowe do respiratora Babylog
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym, z automatyczna komorą nawilzacza do aktywnego nawilzania z Fisher&Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową. Połączenia ( do urzadzenia pacjenta) 10 i 15/15mm, proste zakończenia bez Y do podłączenia przepływu, materiał polipropylen, nie zawiera lateksu, PVC i DEHP, dł rury wdechowej 145cm, wydechowej 123cm, linia wdechowa zaopatrzona w grzałkę oraz wejscie na czujnik temperatury, rura wydechowa zaopatrzona w pułapkę wodną; przecieki przy 60mbar < 50mL/min, podatnosc < 0,9ml/mbar, opory na wdechu 5L/min; < 0,3mbar; opory na wydechu 5L/min; < 0,15mbar; Układ kompatybilny z respiratorem Babylog 8000 oraz systemem BabyFlow, kompatybilność potwierdzona certyfikatem. | 100 | szt
2 |  |  | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym, z automatyc+D10zna komorą nawilzacza do aktywnego nawilzania z Fisher&Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100ml. Średnica rur i złączy 10mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, ramie wydechowe zaopatrzone w pułapkę wodną, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, dł. rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar , 30ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Rury karbowane kolorystycznie 9 biała - niebieska). Układ zoptymalizowany do HFO, wejście do układu zabezpieczone kapturkiem, układ kompatybilny z respiratorem Babylog , VN500. | 80 | szt
3 |  |  | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher & Paykel MR850 z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml, opór wdechowy i wydechowy przy przepływie 2,5 l/min 0,1 mBar. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Układ zoptymalizowany do HFO, kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500. | 40 | szt
4 |  |  | Czujnik przepływu ISO 15, noworodkowy prosty, wykonany z polisulfonu (PSU), przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji | 2 | szt
5 |  |  | Czujnik przepływu, noworodkowy typu Y, wykonany z polisulfonu (PSU), przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji | 10 | szt
6 |  |  | Rury do respiratora transportowego Vent Star Oxylog 3000 dla dorosłych | 40 | szt
7 |  |  | Rury do respiratora transportowego Vent Star Oxylog 3000 pediatryczne | 40 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 23
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 23 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 23 - Rurki intubacyjne , tracheostomijne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nam mankietem). Rurka z mankietem stożkowym o potwierdzonej dokumentami producenta skuteczności w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym. Rozmiar 6.0; 6.5 ; 7.0 ; 7.5 ; 8.0 ; 8.5 ; 9.0 | 200 | szt
2 |  |  | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu ze stałym transparentnym szyldem z zaznaczonym rozmiarem rurki dren do odsysania ogrubości min 4 mm połączony z szyldem rurki. Stożkowy balonik kontrolny rurki w kolorze innym niż przewód do napełnienia mankietu. Rozmiar 6.0 , 7.0 , 8.0 , 9.0 10.0 | 100 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 24
EZ/ZP/122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 24 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 24 - Igły do biopsji szpiku kostnego, do nakłuć mostka
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igła do biopsji 16G x 45mm, całkowita długość igły 65mm, regulacja długości w zakresie 25-45mm | 200 | szt
2 |  |  | Igły do biopsji16 G x 30 mm z możliwością regulacji długości w zakresie 10-30mm po zdjęciu ogranicznika całkowita długość igły 50 mm | 100 | szt
3 |  |  | Igły do aspiracji szpiku-kaliber i długość igły 16Gx50mm | 10 | szt
4 |  |  | Igły do aspiracji szpiku-kaliber i długość igły 16Gx75mm | 40 | szt
5 |  |  | Igły do aspiracji szpiku-kaliber i długość igły 18Gx50mm | 10 | szt
6 |  |  | Igły do nakłuć mostka i talerza biodrowego,, metalowe zakończenie typ Luer, zdejmowalny pierścieniowy ogranicznik głębokości punkcji, zdejmowalny uchwyt typu poprzecznego + dodatkowa kulista nasadka ochronna na uchwyt mandrynu, sterylna, j.u., śr. 16G, regulowana dł. igły do 10 do 30 mm oraz śr. 16G, dł. całkowita 70 mm, regulowana dł. igły od 30 do 50 mm | 10 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 25
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 25 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 25 - Zestawy infuzyjne do pompy Plum 360
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Zestaw infuzyjny do podazy leków onkologicznych bursztynowy do pompy Plum A i Plum 360 z dwoma dodatkowymi konektorami | 500 | szt
2 |  |  | Zestaw infuzyjny do podaży płynów infuzyjnych do pompy Plum A i Plum 360 | 1800 | szt
3 |  |  | Zestaw infuzyjny do podaży leków onkologicznych bursztynowy do pompy Plum A i Plum 360 | 500 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 26
EZ/ZP/122 /2019/ES |  |  | Pakiet nr 26 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 26 - Rurki krtaniowe, ustno-gardłowe i intubacyjne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Rurka krtaniowa jednokanałowa jednorazowego użytku, sterylna. Wykonana z PCV. W rozmiarach: 0 Noworodek < 5 kg kolor-transparentny; 1 Niemowlę 5-12 kg kolor-biały; 2 Dziecko 12-25 kg kolor-zielony; 2.5 Dziecko 125-150 cm kolor-pomarańcz; 3 Dorosły < 155 cm kolor-żółty; pojedynczo pakowany. | 20 | szt
2 |  |  | Rurki Guedel jednorazowego użytku, sterylna, rozmiar 000-30mm, 00-40mm, 0-50mm, 1-60mm, 2-70mm, 3-80mm, 4-90mm, 5-100mm, 6-110mm, rozmiar kodowany kolorem | 400 | szt
3 |  |  | Rurka intubacyjna z mankietem od 5,0 długość 274mm, śr. mankietu 17,4mm do 9,0 długość 375mm, śr. mankietu 28,6mm. Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym; Mankiet stożkowy ograniczający przenikanie wydzieliny. Znaczniki głębokości ponad mankietem ułatwiający pozycjonowanie; wykonane z medycznego PCV o gładkich ścianach zapobiegającym zbieraniu wydzieliny o zwiększonym poślizgu wewnątrz i na zewnątrz rurki dla ułatwienia intubacji oraz odsysania; jednorazowego użytku, sterylne, pakowane-folia papier, pojedynczo (opakowanie zgodne z normą PN-EN 556 PN-EN 868 ) z oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego; znaczniki głębokości co 2cm po jednej stronie rurki z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką. | 3500 | szt
4 |  |  | Rurki intubacyjne zbrojona z mankietem. 2 znaczniki głębokości w postaci dwóch ringów biegnących na całym obwodzie rurki, sterylna rozmiar 4,0 długość 236mm., śr. mankietu 9mm – 9,0 długość 370mm., śr. mankietu 31mm. Metalowa spirala wzmacniająca zintegrowana ze ścianą rurki zapobiega jej załamywaniu. Niskociśnieniowy mankiet o dużej objętości zapewnia skuteczne uszczelnienie intubacji przy niskim ciśnieniu napełnienia mankietu. Dwa znaczniki głębokości w postaci pierścieni ponad mankietem ułatwiająprawidłowe pozycjonowanie rurki. Zbrojenie ułatwia radiologiczną kontrolę położenia rurki. Wewnętrzna powierzchnia typu SATIN SLIP ułatwia wprowadzanie cewnika do odsysania, bronchofiberoskopu, czy prowadnicy do intubacji. Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką celem ograniczenia ryzyka przypadkowego rozłączenia rurki. Nadaje się do intubacji przez usta lub przez nos. Na życzenie zamawiającego dostępna wersja z fabrycznie założoną prowadnicą oraz wersja z prowadnicąi ze zdejmowanym łącznikiem 15 mm. | 50 | szt
5 |  |  | Rurki intubacyjne zbrojone bez mankietu do intubacji przez usta i nos, sterylna rozmiar 3,0 długość 192mm - 7,0 długość 328mm. Wzmacniająca metalowa spirala jednolicie i bezpiecznie zintegrowana ze ścianą rurki zapewnia ochronę przed jej załamywaniem. Oznaczenia końcówki pomagają w prawidłowym pozycjonowaniu rurki. Zbrojenie ułatwia radiologiczną kontrolę położenia rurki. Łącznik 15 mm trwale połączony z rurką celem ograniczenia ryzyka przypadkowegorozłączenia rurki. | 50 | szt
6 |  |  | Rurki intubacyjne do intubacji przez nos z mankietem, wstępnie ukształtowana, z mankietem o dużej objętości oraz niskim ciśnieniu z otworem Murphyego z linią radiocieniodajną, jednorazowego użytku sterylna, pojedynczo pakowana (pakowane-folia papier) opakowanie zgodne z normą Pn-En 556 Pn-En 868; rozmiar 6,0 długość rurki od końca do znacznika nozdrzy 28cm., śr. mankietu 24mm; do roz. 8,0 długość rurki od końca do znacznika nozdrzy 32cm., śr. mankietu 32mm. Pakowane a'10. | 30 | szt
7 |  |  | Rurka intubacyjna do intubacji przez nos bez mankietu, wstępnie ukształtowana, z otworem Murphy'ego, z linią radiocieniodajną, jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana (pakowane- folia papier) opakowanie zgodne z normą Pn-En 556 Pn- En 868; rozmiary od 3,0 długość 190mm., do roz. 6,0 długość 303mm; Wstępne ukształtowanie rurki intubacyjnej zmniejsza ryzyko jej załamania. Lepszy dostęp do pola operacyjnego dzięki odsunięciu od niego złączy rurki. Dwa okienka dystalne jako dodatkowe zabezpieczenie. Linia Rtg na całej długości ułatwia bezpieczne pozycjonowanie rurki. Pakowane a'10. | 10 | szt
8 |  |  | Rurki intubacyjne bez mankietu nr 2,0 długość 130mm do nr 7,0 długość 310mm. wykonane z medycznego PCV o gładkich ścianach zapobiegających zbieraniu wydzieliny o zwiększonym poślizgu wewnątrz i na zewnątrz rurki dla ułatwienia intubacji oraz odsysania: jednorazowego użytku, sterylne,pakowane-folia papier pojedynczo (opakowanie zgodne z normą PN-EN 556 PN-EN 868) z min 2 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego, skalowane co1 lub 2cm. | 3000 | szt
9 |  |  | Rurki intubacyjne bez mankietu nr 7,5 do nr 8,5 wykonane z medycznego PCV o gładkich ścianach zapobiegających zbieraniu wydzieliny o zwiększonym poślizgu wewnątrz i na zewnątrz rurki dla ułatwienia intubacji oraz odsysania: jednorazowego użytku, sterylne,pakowane-folia papier pojedynczo (opakowanie zgodne z normą PN-EN 556 PN-EN 868) z min 2 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego, skalowane co1 lub 2cm. | 100
10 |  |  | Rurki intubacyjne neonatologiczne bez mankietu, jałowe z podziałką co 1cm. | 20 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 27
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 27 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 27 - Etykiety samoprzylepne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Etykiety samoprzylepne do znakowania materiału laboratoryjnego, wg poniższej specyfikacji: – gotowe do użytku, z nadrukowanym kodem kreskowym, – w zestawach („arkusikach”) po 2, 3, 4, 6, 8, 10 etykiet/ zestaw (liczba poszczególnych zestawów wg szczegółowych ustaleń w okresie eksploatacji), – druk technologią termotransferową z kalką utwardzaną, – podkład półbłysk, – standard kodu: 128C, – wymiary: etykiety – 40 x 14 mm, kodu kreskowego – 25 x 10 mm, – centralnie nadrukowany kod kreskowy, poniżej odpowiadający mu numer, – minimalny margines 7 mm po obu stronach kodu, – numeracja 10-cyfrowa: - pierwsze dwie cyfry - unikalny, zmienny identyfikator zgodny z Systemem Identyfikacji Materiału Laboratoryjnego, - cyfry 3-9: 7-cyfrowy unikalny identyfikator zestawu ( arkusika) - interpretowany jako identyfikator zlecenia - numery z zakresu wskazanego przez Zamawiajacego, unikalne w skali wszystkich dostaw, - cyfra 10: 1-cyfrowy unikalny identyfikator etykiety w ramach zestawu - interpretowany jako identyfikator materiału w zleceniu - termin ważności etykiety, nadrukowany za numerem- 2 lata od daty jej produkcji, - symbol identyfikujący daną partie, znajdujący się po prawej stronie etykiety, – odporność na zamrażanie (do -30 stopni C), - dostawy sukcesywne w miarę potrzeb; - możliwośc dodruku na zamówienie ( z zachowaniem unikalnosci numeracji) - dostepne kolory etykiet : biały, różowy, pomarańczowy, czerwony; – kompatybilne z oprogramowaniem Laboratoryjnego Systemu Informatycznego CENTRUM firmy Marcel. | 500 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## Pakiet nr 28
EZ/ZP/122/2019/ES |  |  | Pakiet nr 28 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
ZMODYFIKOWANY !!!!!!! FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 28 - Kaniule bezpieczne
L.p. | Nazwa handlowa/nr katalogowy | Nazwa produktu | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracje i/lub certyfikat lub oswiadczenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Kaniula ( bezpieczna) do żył obwodowych - Produkt zapakowany w opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. Specjalne ukształtowanie ostrza ułatwiające penetrację tkanki z minimalnym jej urazem. Wykonana z PUR widoczna w USG i RTG posiadająca minimum 3 paski radiocieniujące. Port boczny zgodny z kodem kolorów odpowiadający rozmiarowi. Złożona pozycja skrzydełek, ułatwiająca trzymanie kaniuli, skrzydełka z dziurkami umożliwiajace przyszycie kaniuli do skóry pacjenta, specjalny kształt portu bocznego (koreczka), ułatwiający jego otwieranie i zamykanie z funkcją samodomykania (zapobiegającą samoczynnemu otwarciu oraz minimalizującą ryzyko infekcji układu krwionośnego). Filtr hydrofobowy- zapobiegający wyciekowi krwi z kaniuli w czasie jej zakładania. Specjalny kształt igły - uruchamiający w czasie wyjmowania igły z kaniuli plastikowe zabezpieczanie z metalowym mechanizmem zabezpieczającym (zaciskające się wokół koniuszka igły zabezpieczenie gwarantujące bezpieczeństwo ) - system zmniejszający ryzyko zakłucia igłą. Jałowa, sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Rozmiary wg potrzeb zamawiajacego: - G14 ( 2,10mm) dł.45mm, przepływ 270ml/min ; - G16 (1,80mm) dł. 45mm, przepływ 200ml/min; - G18 (1,30mm) dł. 45mm, przepływ 85ml/min; - G20 (1,10mm) dł.32mm, przepyw 55ml/min; - G22 (0,90mm) dł.25mm, przepływ 33ml/min; | 108000 | szt
2 |  |  | Kaniula ( bezpieczna) do żył obwodowych - Produkt zapakowany w opakowanie typu blister-pack z łatwym otwieraniem. Specjalne ukształtowanie ostrza ułatwiające penetrację tkanki z minimalnym jej urazem. Wykonana z termoplastycznego TEFLON typu FEP widoczna w USG i RTG posiadająca minimum 2 paski radiocieniujące. Korpus kaniuli i port boczny zgodny z kodem kolorów odpowiadający rozmiarowi. Złożona pozycja skrzydełek, ułatwiająca trzymanie kaniuli, skrzydełka z dziurkami umożliwiajace przyszycie kaniuli do skóry pacjenta, specjalny kształt portu bocznego (koreczka), ułatwiający jego otwieranie i zamykanie z funkcją samodomykania (zapobiegającą samoczynnemu otwarciu oraz minimalizującą ryzyko infekcji układu krwionośnego). Filtr hydrofobowy- zapobiegający wyciekowi krwi z kaniuli w czasie jej zakładania. Funkcja łatwego usuwania igły z kaniuli, specjalny kształt igły - uruchamiający mechanizm zabezpieczający w czasie wyjmowania igły z kaniuli (zaciskające się wokół koniuszka igły zabezpieczenie gwarantujące bezpieczeństwo ) - system zmniejszający ryzyko zakłucia igłą oraz niwelujący przypadkowy kontakt z krwią pozostałą na igle. Jałowa, sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Rozmiary wg potrzeb zamawiającego: - G26 (0,6) DŁ. 19mm, przepływ 17ml/min - G24 (0,7) DŁ. 19mm, przepływ 23ml/min - G22 (0,9) DŁ. 25mm, przepływ 36ml/min | 20000 | szt
razem wartość brutto
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.