Załącznik Nr 1A do SIWZ
SYSTEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO - Opis przedmiotu zamówienia

Parametry oceniane

Wykonawca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Producent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwa aparatu / Rok produkcji (nie wcześniej niż 2008):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kraj pochodzenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| L.p. | Parametry | Odpowiedź Wykonawcy (TAK/NIE) Wartość oferowana | Sposób oceny Punktacja [p.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | MAGNES |  |  |
|  | Rozkład linii pola 0,5 T w osi x od izocentrum [mT] |  | ( 2,5 m - 2 p. ( 2,5 m - 0 p. |
|  | Rozkład linii pola 0,5 T w osi y od izocentrum [mT] |  | ( 2,5 m - 2 p. ( 2,5 m - 0 p. |
|  | Rozkład linii pola 0,5 T w osi z od izocentrum [mT] |  | ( 4,0 m - 4 p. ( 4,0 m - 0 p. |
|  | Homogeniczność pola (wg definicji z poz. 20 Zał. Nr 1) dla kuli o średnicy 10 cm [ppm] |  | wart. najmniejsza - 4 p. 0,05 ppm - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Homogeniczność pola (wg definicji z poz. 20 Zał. Nr 1) dla kuli o średnicy 20 cm [ppm] |  | wart. najmniejsza - 4 p. 0,20 ppm - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Homogeniczność pola (wg definicji z poz. 20 Zał. Nr 1) dla kuli o średnicy 30 cm [ppm] |  | wart. najmniejsza - 4 p. 0,30 ppm - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Homogeniczność pola (wg definicji z poz. 20 Zał. Nr 1) dla kuli o średnicy 45 cm [ppm] |  | wart. najmniejsza - 4 p. 1,40 ppm - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Shim nadprzewodzący [TAK/NIE] |  | TAK - 3 p. NIE - 0 p. |
|  | Długość magnesu z obudową [cm] |  | wart. najmniejsza - 2 p. ( 165 cm - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Długość tunelu dla pacjenta (magnes z cewkami shim, cewkami gradientowymi i cewką whole body - w najwęższym miejscu otworu [cm] |  | wart. najmniejsza - 2 p. ( 80 cm - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Regulacja nawiewu powietrza i oświetlenia tunelu pacjenta [TAK/NIE] |  | TAK - 2 p. NIE - 0 p. |
|  | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej z uwzględnieniem prac serwisowych [litry/rok] |  | wart. najmniejsza - 2 p. wart. największa - 0 p. inne - proporcjonalnie |
| II. | STÓŁ PACJENTA |  |  |
|  | Obciążalność płyty stołu pacjenta z zachowaniem jego pełnych ruchów (pionowego i wzdłużnego) [kg] |  | ( 200 kg - 2 p. 150 kg - 0 pkt. inne - proporcjonalnie |
|  | Możliwość przygotowania pacjenta w ciężkim stanie (leżącego) do badania poza pracownią MR (w pokoju przygotowania) - funkcja Removable Table and Troley lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta [TAK/NIE] |  | TAK - 5 p. NIE - 0 p. |
|  | Podstawowy stół aparatu MR w całości odłączalny od aparatu i dający możliwość ułożenia pacjenta do badania poza pomieszczeniem rezonansu magnetycznego oraz awaryjnej ewakuacji pacjenta (procedura nie dłuższa niż 30 sek., możliwa do wykonania przy braku zasilania) [TAK/NIE] |  | TAK - 10 p. NIE - 0 p. |
|  | Czujniki EKG i oddechu lub pulsu w technologii bezprzewodowej [TAK/NIE] |  | TAK - 2 p. NIE - 0 p. |
| III. | CEWKI GRADIENTOWE |  |  |
|  | Maks. amplituda gradientów w każdej z osi (x, y, z) z osobna w tym samym czasie [mT/m] |  | wart. największa - 5 p. 33 mT/m - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Maks. Slew Rate dla amplitudy gradientów zdefiniowanej w poz. IV.31. Zał. Nr 1 [mT/m/ms] |  | wart. największa - 5 p. 120 mT/m/ms - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Poziom hałasu w pomieszczeniu badań zgodnie z NEMA - dla maks. amplitudy i równocześnie dla maks. slew rate [dB] |  | wart. najmniejsza - 5 p. ( 110 dB - 0 p. inne - proporcjonalnie |
| IV. | SYSTEM RF |  |  |
|  | Moc wzmacniacza RF [kW] |  | wart. największa - 6 p. 20 kW - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (z pełną ścieżką cyfrową) [N] |  | ( 16 kanałów - 5 p. 16 kanałów - 0 p. |
|  | Dynamika odbiornika RF (z automatyczną kontrolą) [dB] |  | ( 130 dB - 4 p. 125 dB - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Pasmo przenoszenia (receiver bandwidth) [kHz] |  | ( 1000 kHz - 3 p. 500 kHz - 0 p. |
| V. | KONSOLA GŁÓWNA (OPERATORSKA) |  |  |
|  | Wielkość ekranu monitora obsługowego dla technika [cal] |  | ( 23 cale - 3 p. 20-22 cale - 1 p. ( 19 cali - 0 p. |
|  | Matryca ekranu monitora obsługowego dla technika [MPix] |  | 2 MPix - 3 p. 1 MPix - 0 p. |
|  | Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji [N obr.] |  | wart. największa - 5 p. 200 000 obr. - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV [obr./s] |  | ( 2 500 obr./s - 5 p. 2 000 obr./s - 0 p. inne - proporcjonalnie |
| VI. | KONSOLA LEKARSKA A i B |  |  |
|  | Ilość sztuk monitorów medycznych diagnostycznych [N] |  | 2 szt. - 3 p. 1 szt. - 0 p. |
|  | Możliwość jednoczasowego wyświetlania min. 8 różnych obrazów [TAK/NIE] |  | TAK - 10 p. NIE - 0 p. |
|  | Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji [N obr.] |  | wart. największa - 5 p. 200 000 obr. - 0 p. inne - proporcjonalnie |
| VII. | CEWKI DO BADAŃ |  |  |
|  | Rzeczywista ilość elementów pomiarowych w cewce wielokanałowej typu array do badania całego kręgosłupa na długości 80-90 cm, umieszczonych pod kręgosłupem pacjenta [N] |  | wart. największa - 4 p. 10 elementów - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Rzeczywista ilość elementów pomiarowych w cewce wielokanałowej / kombinacji cewek typu array do badania całego centralnego układu nerwowego na długości 115-125 cm [N] |  | wart. największa - 4 p. 20 elementów - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Rzeczywista ilość elementów pomiarowych w cewce wielokanałowej mammograficznej typu array dedykowanej do obrazowania i spektroskopii piersi [N] |  | wart. największa - 10 p. 4 elementy - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Ilość elementów pomiarowych w cewce sztywnej dedykowanej do badania stawu barkowego [N] |  | wart. największa - 6 p. 3 elementy - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Kompatybilność cewki sztywnej dedykowanej do badania stawu barkowego z technikami równoległymi [TAK/NIE] |  | TAK - 2 p. NIE - 0 p. |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna wysokiej rozdzielczości dedykowana do badania stawu kolanowego nadawczo-odbiorcza [TAK/NIE] |  | TAK - 10 p. NIE - 0 p. |
|  | Wielokanałowa cewka typu array dedykowana do badań serca posiadająca min. 8 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta) całego serca i pokrywająca obszar maks. 30 cm w osi wzdłużnej pacjenta. Zaoferowana cewka musi być inna niż cewka zaoferowana do badania brzucha [TAK/NIE] - dla TAK podać nazwę/typ zaoferowanej cewki i ilość elementów pomiarowych |  | TAK - 25 p. NIE - 0 p. |
| VIII. | SEKWENCJE / APLIKACJE KLINICZNE |  |  |
|  | Min. czas TR dla sekwencji 3D Gradient Echo (3D GRE) w matrycy 128 x 128 [ms] |  | wart. najmniejsza - 4 p. 1,4 ms - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Min. czas TR dla sekwencji 3D Gradient Echo (3D GRE) w matrycy 256 x 256 [ms] |  | wart. najmniejsza - 4 p. 1,7 ms - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Min. czas TE dla sekwencji 3D Gradient Echo (3D GRE) w matrycy 128 x 128 [ms] |  | wart. najmniejsza - 4 p. 0,5 ms - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Min. czas TE dla sekwencji 3D Gradient Echo (3D GRE) w matrycy 256 x 256 [ms] |  | wart. najmniejsza - 4 p. 0,7 ms - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik) [TAK/NIE] - dla TAK podać nazwę zaoferowanych sekwencji |  | TAK - 2 p. NIE - 0 p. |
|  | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only, wykorzystywany m.in. do badań szyi, mięśnio-szkieletowych (np. kolano) [TAK/NIE] - dla TAK podać nazwę zaoferowanych sekwencji |  | TAK - 4 p. NIE - 0 p. |
|  | Sekwencja do obrazowania zależnego od podatności tkanki na magnetyzację (susceptibility) (SWI lub odpowiednio do nomenklatury producenta) [TAK/NIE] - dla TAK podać nazwę zaoferowanych sekwencji |  | TAK - 3 p. NIE - 0 p. |
|  | Dyfuzja Obrazowanie dyfuzyjne z użyciem technik redukcji artefaktów wynikających z niejednorodności pola tzw. „susceptibility artefacts” (propeller lub odpowiednik zgodnie z nazewnictwem producenta) [TAK/NIE] |  | TAK - 6 p. NIE - 0 p. |
|  | Dyfuzja Ilość różnych kierunków tensora dyfuzji przy pomiarze DTI (w oparciu o Single Shot EPI) [N] |  | wart. największa - 6 p. wart. najmniejsza - 0 p. inne - proporcjonalnie |
|  | Perfuzja Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) [TAK/NIE] |  | TAK - 2 p. NIE - 0 p. |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1, T2, PD i FLAIR (BLADE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) [TAK/NIE] - dla TAK podać nazwę opcji |  | TAK - 2 p. NIE - 0 p. |
|  | Angiografia MR Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż TOF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych i abdominalnych pozwalające na rozróżnienie naczyń tętniczych i żylnych. [TAK/NIE] - dla TAK podać nazwę opcji |  | TAK - 4 p. NIE - 0 p. |
|  | Badania ortopedyczne Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania [TAK/NIE] - dla TAK podać nazwę opcji |  | TAK - 2 p. NIE - 0 p. |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nomenklatury producenta) [TAK/NIE] - dla TAK podać nazwę opcji |  | TAK - 4 p. NIE - 0 p. |
|  | Obrazowanie równoległe - technika autokalibracji dla algorytmów SENSE, niewymagająca wykonywania oddzielnego pomiaru/skanu, w procesie kalibracji czułości cewek [TAK/NIE] - dla TAK podać nazwę opcji |  | TAK - 4 p. NIE - 0 p. |
|  | Pakiet do badań mammograficznych (views, vibrant, thrive - lub odpowiednio do nomenklatury producenta) [TAK/NIE] - dla TAK podać nazwę opcji |  | TAK - 4 p. NIE - 0 p. |
| IX. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Dodatkowy stół pacjenta pełniący jednocześnie funkcję transportowego wózka antymagnetycznego i odłączalnego stołu do badań w systemie MR [TAK/NIE] |  | TAK - 30 p. NIE - 0 p. |
| X. | SERWIS |  |  |
|  | Funkcja zgłoszenia awarii systemu MR bezpośrednio z konsoli głównej (operatorskiej) aparatu [TAK/NIE] |  | TAK - 6 p. NIE - 0 p. |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa modułów konsoli operatorskiej (testy zdalnie uruchamiane komputera głównego, dysków twardych i oprogramowania) [TAK/NIE] |  | TAK - 6 p. NIE - 0 p. |
|  | Automatyczny zdalny monitoring poziomu helu w magnesie (odczyt min. 1 raz dziennie wysyłany do siedziby serwisu) [TAK/NIE] |  | TAK - 3 p. NIE - 0 p. |
|  | Automatyczny zdalny monitoring ciśnienia i temperatury w magnesie (odczyt min. 1 raz dziennie wysyłany do siedziby serwisu) [TAK/NIE] |  | TAK - 3 p. NIE - 0 p. |
|  | Automatyczne wysyłanie raportów z rejestru o stanie magnesu do siedziby serwisu [TAK/NIE] |  | TAK - 3 p. NIE - 0 p. |

Uwaga 1
Wszystkie wartości parametrów ocenianych powinny być podane. W przypadku braku wartości parametru oferta zostanie odrzucona.

Uwaga 2
W kolumnie 3 „Odpowiedź Wykonawcy / Wartość oferowana” Wykonawca musi wskazać dokumenty: 
- np. załączony katalog, folder lub materiały źródłowe oferowanego sprzętu, 
- stronę, na której znajdują się informacje potwierdzające zaoferowane parametry.
 
Uwaga 3
Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji zaoferowanych parametrów.

Uwaga 4
Punkty za poszczególne parametry będą wyliczane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku..

.................................................., dn. .........…..……...

..........................................................

PODPIS OSOBY PRAWOMOCNEJ