# ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Chromatograf gazowy, dwukanałowy z detektorami FID, z autosamplerem typu headspace, z generatorem wodoru (gaz nośny – hel)

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji | 2009 |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chromatograf gazowy dwukanałowy z elektroniczną kontrolą przepływu/ciśnienia | TAK |  |
| 2 | Umożliwiający wielostopniowe programowanie pieca z siedmioma narostami o szybkości 0,1 do 120° C/min i ośmioma izotermami do max. temperatury pieca 450° C | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w automatyczny pomiar parametrów pneumatycznych kolumny w celu zapewnienia powtarzalności czasów retencji po wymianie kolumny | TAK |  |
| 4 | Wykonujący automatyczny test szczelności | TAK |  |
| 5 | Dwa dozowniki podziałowe (split/splitless) z możliwością współpracy z wszystkimi rodzajami kolumn kapilarnych (aż do średnicy 0,53 mm), ogrzewany do co najmniej 400° C | TAK |  |
| 6 | Umożliwiające zaprogramowanie trzech skoków ciśnienia | TAK |  |
| 7 | Z cyfrowym sterowaniem ciśnienia (DFPC) do 1000 kPa dla gazu nośnego (hel) | TAK |  |
| 8 | Umożliwiające zastosowanie opcji LVI | TAK |  |
| 9 | Z cyfrową regulacją przepływu przez „split” od 10 do 500 ml helu | TAK |  |
| 10 | Z automatyczną regulacją przepływu gazu omywającego septum | TAK |  |
| 11 | Z programowanym w czasie „oszczędzaczem” gazu nośnego | TAK |  |
| 12 | Dwa detektory FID o czułości nie gorszej niż 2 pgC/sek; liniowości nie gorszej niż 107; temperaturze pracy do 450° C | TAK |  |
| 13 | Automatyczny podajnik próbek typu Head-Space (autosampler) obsługujący dozowniki split/splitless, typu Large Volume (LVI), do kolumn kapilarnych i pakowanych | TAK |  |
| 14 | Posiadający programowalną głębokość wprowadzania igły do naczynka i dozownika | TAK |  |
| 15 | Z automatycznym justowaniem głowicy w stosunku do pojemnika na próbki i inkubatora | TAK |  |
| 16 | Z uchwytem na min. 54 próbki w naczynkach 10 lub 20 ml z opcją rozszerzenia do 100 pozycji | TAK |  |
| 17 | Z objętością dozowania od 0,1 do 5,0 ml | TAK |  |
| 18 | Posiadający inkubator do wygrzewania próbki na min. 6 naczynek z programowaniem czasu i temperatury w zakresie 40° C do 150° C z opcją rotacyjnego wytrząsania próbki | TAK |  |
| 19 | Mogący jednocześnie obsługiwać drugi chromatograf gazowy bez konieczności przemontowania; sterowany niezależnie z dwóch programów chromatograficznych obsługujący obydwa chromatografy | TAK |  |
| 20 | Umożliwiający rozbudowę do opcji dozownika próbek ciekłych i automatycznego SPME | TAK |  |
| 21 | Zestaw Instalacyjny wraz z filtrami gazów, do połączenia systemu i jego pełnego uruchomienia z częściami zamiennymi na okres min. 1 roku | TAK |  |
| 22 | Zestaw naczynek poj. 20 ml z septami i kapslami do dozownika Head-Space 500 kpl.; kapslownica i dekapslownica | TAK |  |
| 23 | Kolumny kapilarne (dwie) do analizy alkoholi i In. Związków lotnych, w tym metanolu, acetaldehydu, acetonu i izopropanolu, typu Rtx-BAC1 lub odpowiednik (30m x 0,32mm x 1,8 mikrometra) i Rtx-BAC2 lub odpowiednik (30m x 0,32mm x 1,2 mikrometra) | TAK |  |
| 24 | Program użytkowy pracujący w środowisku Windows XP obsługujący chromatograf z detektorami FID, umożliwiający sterowanie aparaturą (wprowadzanie danych, analiza, obróbka danych i archiwizacja); procedury GLP i walidacyjne | TAK |  |
| 25 | Dokumentacja techniczna zawierająca instrukcje do chromatografu, autosamplera i generatora wodoru (w języku polskim) | TAK |  |
| 26 | Generator wodoru o wydajności nie mniejszej niż 200 mL/min.; czystości generowanego gazu nie gorszej niż 99,9995%; z systemem automatycznego wykrywania przecieków | TAK |  |
| 27 | Stacja komputerowa sterująca: Procesor przynajmniej typu Intel Pentium Core Duo 2,13 GHz, pamięć RAM nie mniej niż 1024 MB, dysk twardy co najmniej 160 GB, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit, karta graficzna, napęd DVD+/- RW, klawiatura typu QWERTY, mysz, monitor LCD 19” lub większy; czas reakcji matrycy nie dłuższy niż 5 ms lub krótszy. Jasność monitora co najmniej 250cd/m2. System operacyjny Windows XP z SP2. Drukarka laserowa monochromatyczna o rozdzielczości 600 dpi lub wyższej pracująca w środowisku Windows 2000/XP. | TAK |  |
| 28 | Dwudniowe szkolenie użytkownika w zakresie pracy z techniką headspace oraz oprogramowaniem do zarządzania pracą chromatografu oraz analizy wyników. | TAK |  |
| 29 | Chromatograf oraz autosampler pochodzące od tego samego producenta. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................