# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Ultrasonograf Ogólny

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji; 2009 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania Ogólne |
| 1 | Ultrasonograf z nowymi technikami obrazowania do badań: jamy brzusznej zwieraczy, ropni, przetok oraz bańki odbytnicy śródoperacyjnych trzustki oraz wątroby | TAK |  |
| 2 | Aparat zbudowany na mobilnej platformie składający się z jednostki centralnej, konsoli, monitora, kompletu głowic i videoprintera | TAK |  |
| 3 | Zasilanie standardowe 230V ± 10% 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Maksymalny pobór mocy z sieci energetycznej max. 1500 VA | TAK |  |
| 5 | Waga kompletnego aparatu max. 190 kg | TAK |  |
| 6 | Okres gwarancji na aparat i osprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
| 7 | Certyfikat CE na zaoferowany ultrasonograf, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896) | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) | TAK |  |
| Jednostka Centralna |
| 9 | Maksymalna częstotliwość pracy podłączanych głowic obrazowych min. 2 ÷ 15 MHz. Podać model | TAK |  |
| 10 | Ilość kanałów odbiorczych przetwarzania min. 1024 | TAK |  |
| 11 | Dynamika wzmocnienia min. 170 dB | TAK |  |
| 12 | Zakres maksymalnej głębokości penetracji min. 35 cm ± 20% bez utraty rozdzielczości w całym zakresie pomiarowym | TAK |  |
| 13 | Ilość gniazd parkingowych dla głowic obrazowych min. 4 | TAK/NIE |  |
| 14 | Panel zdalnego sterowania pomocny w prowadzeniu badań z aparatem ultrasonograficznym na bloku operacyjnym poza polem operacyjnym | TAK |  |
| Monitor |
| 15 | Monitor LCD min. 17 cali | TAK |  |
| Tryby Pracy / Prezentacja |
| 16 | B-mode, 2D, B/B | TAK |  |
| 17 | Obrazowanie Harmoniczne typu „Inversi Pulsu” lub podobne | TAK |  |
| 18 | Doppler Pulsacyjny – PWD | TAK |  |
| 19 | Doppler Kolorowy – CD | TAK |  |
| 20 | Doppler Power/Angio – PD | TAK |  |
| 21 | Duplex: 2D + PWD | TAK |  |
| 22 | Triplex: 2D + CD + PWD | TAK |  |
| Przetwarzanie Obrazu |
| 23 | Rewers obrazu lewy/prawy | TAK |  |
| 24 | Obrót obrazu | TAK |  |
| 25 | Zmiana wielkości pola skanowania | TAK |  |
| 26 | Zoom dla obrazów w czasie rzeczywistym i zamrożonym min. x8 | TAK |  |
| 27 | Maksymalna ilość obrazów „Frame Rate” min. 500 obraz/sek dla głowicy sektorowej | TAK |  |
| 28 | Pamięć CINE o pojemności min. 3000 obrazów | TAK |  |
| 29 | Znaczniki ciała | TAK |  |
| 30 | Możliwość ustawienia własnych „presetów” | TAK |  |
| Doppler Pulsacyjny |
| 31 | Minimalna wielkość bramki Dopplera min. 0,1 cm | TAK |  |
| 32 | Maksymalna wielkość bramki Dopplera min. 20 mm | TAK |  |
| 33 | Maksymalna mierzona prędkość min. 10 m/s | TAK |  |
| 34 | Maksymalny PRF min. 23 kHz | TAK |  |
| 35 | Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera min. ± 20° | TAK |  |
| Pomiary |
| 36 | Podstawowe pomiary fizyczne: 6 odległości na jednym obrazie, obrys, pole powierzchni, objętość mierzona trzema rodzajami (HWL, Obrys, Elipsa), kątów | TAK |  |
| 37 | Podstawowe pomiary parametrów Dopplera; prędkości (wartości min., max.,), indeksów PI i RI, czasu HR, stosunków | TAK |  |
| 38 | Automatyczny obrys i wyliczenie podstawowych parametrów przepływów | TAK |  |
| Raporty / Obliczenia |
| 39 | Naczyniowy, Położniczo-Ginekologiczny, Urologiczny | TAK |  |
| 40 | Inne. Podać | TAK |  |
| Głowice |
| 41 | Głowica Convex do badań jamy brzusznej Szerokopasmowa czteroczęstotliwościowa o częstotliwości pracy mim. 2,5 ÷ 5 MHz Ilość elementów min. 192 Kąt widzenia min. 60° Wybór częstotliwości pracy min. 4 Wybór częstotliwości harmonicznych min. 1 Obrazowanie kontrastowe Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej regulowanej średnicy od 0,06 do 2,4 mm | TAK |  |
| 42 | Głowica wirująca do badań anorektalnych Częstotliwości pracy mim. 6 ÷ 14 MHz Obrazowanie 360° Objętościowa z wbudowanym mechanizmem 3 D Rozdzielczość osiowa min. 0,2 mm Automatyczny i ręczny przesuw obrazu na głowicy za pomocą przycisków Osłony sterylne do badań bańki odbytniczej – min. 12 szt. Rektoskop jednorazowy przystosowany do głowicy – min. 10 szt. Rektoskop wielorazowy przystosowany do głowicy – min 1 szt. Żel glicerynowy – min. 1 szt. Końcówka podłączenia do źródła światła – min. 1 szt. | TAK |  |
| 43 | Głowica śródoperacyjna microconvex Szerokopasmowa o częstotliwości pracy mim. 6 ÷ 10 MHz Ilość elementów min. 160 Pole widzenia min. 40° Wybór częstotliwości pracy min. 3 Obrazowanie kontrastowe Przystawka biopsyjna o trzech kątach wkłucia igły o różnej grubości: o potrójnym kącie biopsyjnym - 25°, 45°, 65° - 20G – 1 szt. o potrójnym kącie biopsyjnym - 25°, 45°, 65° - 18G – 1 szt. o potrójnym kącie biopsyjnym - 25°, 45°, 65° - 13G – 1 szt. o regulowanym kącie biopsyjnym od 25° do 65°-20G – 1 szt. o regulowanym kącie biopsyjnym od 25° do 65°-18G – 1 szt. o regulowanym kącie biopsyjnym od 25° do 65°-13G – 1 szt. | TAK |  |
| 44 | Głowica śródoperacyjna laparoskopowa Szerokopasmowa o częstotliwości pracy mim. 5 ÷ 10 MHz Ilość elementów min. 95 Pole widzenia min. 35° Wybór częstotliwości pracy min. 3 Obrazowanie kontrastowe 4 stopniowa regulacja położenia czoła głowicy w poziomie i pionie do 90° | TAK |  |
| Archiwizacja |
| 45 | Twardy dysk min. 80 GB. | TAK |  |
| 46 | Video-Drukarka. Podać model | TAK |  |
| 47 | Port USB min. 2 | TAK |  |
| 48 | Zapisywanie w formatach kompatybilnych z standardowymi formatami systemu Windows | TAK |  |
| 49 | Archiwum z możliwością wyświetlania danych pacjenta, mozaiki obrazów, raportów Przesyłanie danych i obrazów w standardzie DICOM 3.0, Worklista | TAK |  |
| Ergonomia |
| 50 | Układ jezdny z czterema niezależnymi kołami z możliwością blokowania min. 2 | TAK |  |
| 51 | Ruchoma konsola wykonująca ruchy w pionie min. 10 cm | TAK |  |
| 52 | Podświetlane przełączniki funkcyjne | TAK |  |
| 53 | Szerokość aparatu < 60 cm | TAK |  |
| 54 | Miejsce na zainstalowanie dodatkowego osprzętu np. S-VHS | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o opcje na dzień składania oferty |
| 55 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie kontrastowe | TAK |  |
| 56 | Możliwość pracy z głowicą śródoperacyjną liniową o czterostopniowym kącie regulacji nachylenia czoła głowicy. Podać model | TAK |  |
| 57 | Możliwość wykonywania biopsji gruczołu krokowego poprzez centralny kanał biopsyjny wewnątrz głowicy dwupłaszczyznowej convex-convex. Podać model | TAK/NIE |  |
| 58 | Możliwość pracy z głowicą śródoperacyjną dwupłaszczyznową typu convex-convex. Podać model | TAK/NIE |  |
| Inne |
| 59 | Szkolenie personelu dwuetapowe: – wstępne, bezpośrednio po instalacji aparatu – specjalistyczne, po okresie 2 miesięcznej pracy na aparacie w terminie ustalonym z zamawiającym dla min. 2 osób. | TAK |  |
| 60 | Bezpłatne przeglądy techniczne urządzenia w okresie gwarancji na dwa lata w tym przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania systemowego i zainstalowanego oprogramowania diagnostycznego. Okres zagwarantowania dostawy części zamiennych przez okres min. 8 lat. | TAK |  |
| 61 | Koszt serwisu pogwarancyjnego pełnego ( z częściami zamiennymi) na jeden rok wraz z aktualizacją oprogramowania systemowego i zainstalowanego oprogramowania diagnostycznego. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego wymagania określonego w tabeli jw. Spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru oferowanego przedmiotu zamówienia. Należy wypełnić wszystkie pola tabeli wykreślając odpowiednio TAK/NIE, wpisując odpowiednie wartości lub nazwy.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................

……............................................								……………………………………………………..

(miejscowość, data)	(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do   reprezentowania wykonawcy)