## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat do znieczulenia ogólnego – 2 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Parametry | Warunek graniczny i/lub oceniany | Odpowiedź Wykonawcy | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Świadectwo dopuszczające do stosowania w służbie zdrowia – wpis lub zgłoszenie, CE wraz z deklaracją zgodności | TAK |  |  |
|  | Świadectwo kompatybilności aparatu z monitorem (aparat i monitor od jednego producenta) | TAK |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2009 | TAK |  |  |
|  | Na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół z możliwością podwieszenia na kolumnie | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz +/-10% | TAK |  |  |
|  | Gniazda elektryczne 230 V | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V – minimum 4 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie gazowe O2. N2O i powietrze z sieci centralnej | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie z butli O2, N2O | TAK |  |  |
|  | Uchwyt dla butli O2 i N2O | TAK |  |  |
|  | Standardowe 10 l. 02 i N20 ze złączami gwintowymi zgodnymi z PN reduktorami, manometrami i przyłączami do aparatu | TAK |  |  |
|  | Min. 2 szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |  |
|  | Ssak z regulacją siły ssania oraz zapasowy zbiornik do zasilania | TAK |  |  |
|  | Mechaniczne lub pneumatyczno-mechaniczne zabezpieczenie przed podaniem mieszaniny gazów powodującej hipoksję | TAK |  |  |
|  | Półka lub blat do pisania | TAK |  |  |
|  | Konfiguracja aparatu Aparat podstawowy. Pochłaniacz dwutlenku węgla Respirator Monitor | TAK |  |  |
|  | II System dystrybucji gazów |  |  |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza z możliwością eksportu danych dotyczących przepływów gazów anestetycznych w trakcie znieczulenia do komputera osobistego | TAK |  |  |
|  | Kalibracja i dokładność przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi przepływami | TAK |  |  |
|  | III Układ oddechowy |  |  |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |  |
|  | Regulowana nadciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej i pojemności powyżej 1,2 L. | TAK |  |  |
|  | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |  |
|  | Pomiar i obrazowanie stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |  |
|  | Alarm niskiego stężenia O2 | TAK |  |  |
|  | Alarm wysokiego stężenia O2 | TAK |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych 2 komplety | TAK |  |  |
|  | Możliwości sterylizacji elementów wielorazowego użytku układu oddechowego | TAK |  |  |

RESPIRATOR ANESTETYCZNY

| Lp. | Opis | Warunek graniczny i/lub oceniany | Odpowiedź Wykonawcy | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV Tryb wentylacji |  |  |  |
|  | Respirator z napędem elektrycznym lub pneumatycznym, sterowany elektronicznie | TAK |  | Respirator z napędem elektrycznym – 10 pkt; respirator z napędem pneumatycznym – 0 pkt. |
|  | Tryb ręczny | TAK |  |  |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP | TAK |  |  |
|  | V Regulacje |  |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdech wydech Minimum 3:1 do 1:3 | TAK |  |  |
|  | Regulacja częstości oddechu Minimum 6-50 l/min | TAK |  |  |
|  | Regulacja objętości oddechu Minimum 50-1200 ml | TAK |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechowego Minimum 5-50 mbar | TAK |  |  |
|  | Regulacja wartości PEEP w zakresie min. 5 do 20 mbar | TAK |  | Regulacja PEEP poniżej 5 mbar – 10 pkt.; brak – 0 pkt |
|  | VI Alarmy |  |  |  |
|  | Niskiej minutowej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Wysokiej minutowej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
|  | Braku zasilania w gazy lub niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |  |
|  | VII Pomiar i obrazowanie |  |  |  |
|  | Pomiar i obrazowanie częstotliwości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Pomiar i obrazowanie ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |  |
|  | Pomiar i obrazowanie objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Minutowej objętości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie krzywej oddechowej ciśnienie/czas | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja świeżego gazu | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywych ciśnienie /czas | TAK |  |  |
|  | VIII Inne |  |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie bateryjne minimum 40 minut | TAK |  | Warunek graniczny – 0 pkt.; powyżej 10 pkt. |
|  | Uchwyt do zamontowania parownika | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy przepływomierz dla O2 | TAK |  |  |
|  | Wapno z indykatorem – minimum 2 opakowania po 5 l. każde | TAK |  |  |
|  | Maska pacjenta: po 3 szt. w różnych rozmiarach | TAK |  |  |

MONITOR ANESTEZJOLOGICZNY

| Lp. | Opis | Warunek graniczny i/lub oceniany | Odpowiedź Wykonawcy | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IX Monitor |  |  |  |
|  | Ekran typu TFT | TAK |  |  |
|  | Ekran kolorowy, przekątna ekranu min. 10,3 cala | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych: Minimum 5 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe minimum 2, 5 godz. | TAK |  | Warunek graniczny – 0 pkt.; powyżej 10 pkt. |
|  | Monitor transportowo- stacjonarny – możliwość odłączenia monitora od aparatu, monitor wyposażony w rączkę do przenoszenia | TAK |  |  |
|  | Instalacja monitora na ramieniu lub wysięgniku | TAK |  |  |
|  | Stacja dokująca do monitora | TAK |  |  |
|  | X Parametry mierzone |  |  |  |
|  | Pomiar EKG z 5 odprowadzeń, analiza arytmii w zakresie podstawowym, analiza wybranych krzywych, monitorowanie odcinka ST w komplecie filtr zakłóceń w.cz., przewód EKG, | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów ( respiracja impedancyjna), prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie | TAK |  |  |
|  | Pulsoksymetria dla dorosłych i dzieci mierzona metodą Masimo lub tożsamą ( dwa czujniki na palec Masimo ) | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury w komplecie czujnik temperatury | TAK |  |  |
|  | Kapnografia | TAK |  |  |
|  | Pomiar gazów anestetycznych, pomiar stężenia N2O, CO2 wdech i wydech, | TAK |  |  |
|  | Rozdzielność trendów (min. 1 min.) | TAK |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia z prezentacją na ekranie monitora funkcji życiowych wraz z zestawem startowym | TAK |  |  |
|  | Pomiar aktywności mózgowej metodą BIS-X z prezentacją na ekranie monitora funkcji życiowych wraz z zestawem startowym i 25 szt. czujników dla dorosłych | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną z 1 kanału |  |  | Z możliwością rozbudowy do 4 kanałów – 10 pkt.; brak takiej możliwości – 0 pkt. |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (preferowane z układem eliminacji artefaktów), przewód i 3 mankiety: dla dorosłych mały, średni, duży + dodatkowy mankiet dla dzieci | TAK |  |  |
|  | XI Alarmy |  |  |  |
|  | Ustawienie granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
|  | Alarmy z hierarchią ważności | TAK |  |  |
|  | Alarmy optyczne i akustyczne przy przekroczeniu nastawionych granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |  |

Niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań granicznych 
będzie skutkowało odrzuceniem oferty