## Pakiet nr 1
EZ/51/2024/ES | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 1 - Maski krtaniowe, układy oddechowe, igły doszpikowe
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub ośwoadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Maska krtaniowa jednorazowego uzytku z PCV wyposażona w dodatkowy kanał do odsysania treści żołądka o wyprofilowanej anatomicznej krzywiźnie rurki oddechowej, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości cisnienia do 37cm H2O w drogach oddechowych. Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałemoddechowym maski, umozliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Maska wyposazona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości oraz balon kontrolny bez oznaczenia objętości do zastosowania z manometrem. Rozmiary i zakresy wagowe oraz srednica zgłębnika do odsysania treści żołądkowej: 1 <5kg/6F; 1.5 5-10kg/6F; 2 10-20kg/10F; 2.5 20-30kg/10F; 3 30-50kg/14F; 4 50-70kg/14F; 70-100kg/14F; Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankietu. | 500 | szt
2 |  |  | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet z silikonu gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20 cm H2O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni. Przewód wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza kanałem oddechowym maski, umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta, wyposażony w kolorowy wskaźnik poprawnego ciśnienia w mankiecie. Rozmiary i zakresy wagowe :1 <5 kg; 1.5 5-10 kg; 2 10- 20 kg; 2.5 20-30 kg; 3 30-50 kg; 4 50-70 kg; 5 70-100 kg; 6 >100 kg. | 50 | szt
3 |  |  | Maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania intubacji dotchawiczej, wyprofilowana anatomicznie pod kątem około 90 stopni z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, posiadająca uchwyt dla ułatwienia założenia maski z ruchomym języczkiem ogranicznika nagłośni chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni i jednocześnie umożliwiającym dokonanie intubacji. Sterylna. Rozmiar 3 30-50kg, 4 50-70kg, 5 70-100kg | 20 | szt
4 |  |  | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o średnicy 22mm i długości 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko z portem LUER z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę o długości 120-150 cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowe złącze proste 22M/22M. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny lub czysty mikrobiologicznie. Układy posiadające elastyczne końcówki na wlocie i wylocie. | 2500 | szt
5 |  |  | Układ oddechowy dla dorosłych z rur wewnątrz gładkich o srednicy 22mm i długości 150 - 180 cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik Y bez portów równoległy, kolanko. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia/ papier, sterylny lub czysty mikrobiologicznie. Układ posiadające elastyczne końcówki na wlocie i wylocie. | 1500 | szt
6 |  |  | Cewnik centralny zakładany z obwodu z poliuretanu, możliwość podaży ciśnieniowych z przepływami minimum 4ml/sek, w zestawie z introduktorem, echogeniczna igła 21Gx7cm bezpieczna, prowadnica nitinolowa 0,018’’x45cm, skalpel bezpieczny, bezpieczna igła hipodermiczna 25G, strzykawka LuerLock 10ml, pojemnik do zabezpieczenia igieł, bezszwowe mocowanie cewnika, przezroczysty opatrunek, staza, elementy maksymanlej bariery ochronnej: serweta operacyjna całe ciało, serweta operacyjna z otworem, fartuch chirurgiczny, maska z osłoną na oczy, karta identyfikacyjna pacjenta, broszura informacyjna dla pacjenta. Cewniki 1 światłowe 4,0F 40cm, 50cm, 55cm, 2 światłowe 5,0 F 40cm, 50cm, 55cm, 3 światłowe 6F 40cm, 50cm, 55cm | 20 | szt
7 |  |  | Igły do wkłuć doszpikowych 15G do założenia przy pomocy wiertarki. W zestawie stabilizator, przedłużacz z łącznikiem, opaska pacjenta, zabezpieczenie użytej igły. Igła 45mm dla pacjenta > 40kg; igła 25mm dla pacjenta > 3kg; igła 15mm dla pacjenta 3 - 39kg | 50 | szt
8 |  |  | Wiertarka do igieł do wkłuć doszpikowych | 3 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".
Wykonawca oświadcza iż zaoferowane pułapki wodne są w pełni kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego aparatami tj.: Fabius, Primus, Atlan.

## Pakiet nr 2
EZ/51/2024/ES | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Folia PTFE do septoplastyki
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub ośwoadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Folia z politetrafluoroetylenu (PTFE) jest stosowana w otochirurgii, w przypadku ubytku błony śluzowej na promontorium, w miejscach pozbawionych mucoperiosteum na większych powierzchniach struktur ucha środkowego lub w przypadku całkowitego braku wyściółki ucha. Folie jest stosowana także w leczeniu operacyjnym zapalenia włóknisto-zrostowego ucha i zapobiega powtórnemu przyleganiu błony bębenkowej, czy mezotympanum do promontorium. Folia z PTFE jest stosowana również w operacjach przegrody nosa i rekonstrukcji struktur chrzęstno-kostnych. Przyszyta do śluzówki przegrody nosa podtrzymuje elementy chrzęstne przegrody, zabezpiecza przed zrostami między przegrodą a ścianą boczną nosa. Wymiary folii: (40 x 40) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm; (40 x 60) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm; (40 x 80) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm; (60 x 80) mm x grubość od 0,1 mm do 1,0, w przedziałach co 0,1 mm. | 350 | szt
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 3
EZ/ 51 /2024/ES | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Igły do blokad nerwów obwodowych
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub ośwoadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach:23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm,21G/100mm, 20G/120mm, | 600 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Igła echogeniczna na całej długości aż do czubka igły dzięki specjalnemu piaskowaniu, do procedur nie wymagających użycia neurostymulatora np. do TAP-u. Znaczniki odległości co 1cm, połączona przedłużka o długości 50cm z możliwością odkręcenia, pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Igła bez kabla do stymulacji. Ostrze ścięte pod kątem 30º. Igła w rozmiarach:22G/35mm, 20G/50mm, 22G/50mm, 22G/85mm, 20G/100mm. | 200 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Sterylna osłona na głowicę USG wykonana z miękkiego, elastycznego i przeźroczystego materiału, odpornego na rozdarcie. Nie zawierająca lateksu. W skład zestawu wchodzi: - osłona na głowicę USG 122x15cm; - duża miska biała 20.8 x 14.6 x 4cm; - chłonna sterylna serweta nieprzemakalna 75 x 90cm; - sterylny żel w saszetce 20ml; - 2 sztuki gumki nie zawierające lateksu mocujące osłonę do głowicy USG; - 2 gąbki do dezynfekcji pola na patyku; - 2 miseczki na płyn do dezynfekcji 2 x przeźroczyste, 1 x czerwona; - ręcznik 33 x 38cm; | 100 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 4
EZ/ 51 /2024/ES | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 4 - Rurki intubacyjne
L.p. | Producent* | Nazwa Handlow / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary od 2,5 do 4,5mm co 0,5mm. | 500 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary od 5,0mm do 10,0 mm co 0,5mm. | 20000 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, bez mankietu, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki długiego na co najmniej 2cm do rozmiaru 6,0, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, oczko Murphy’ego, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rozmiary 2,0 – 7,0 mm co 0,5mm | 500 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Rurka Guedel ustno-gardłowa, półprzeźroczyste, rozmiar kodowany kolorem, rozmiary: 000; 00; 0 - 5; | 8000 | szt |  |  | 0
5 |  |  | Rurka intubacyjna z medycznego PCV, zbrojona, wyprofilowana-kształt Magill, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, rozmiar rurki podany na baloniku kontrolnym, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna. Rurka z prowadnicą. Rozmiary 5,0 – 9,0 mm co 0,5mm. | 1800 | szt |  |  | 0
6 |  |  | Rurka nosowo-gardłowa, miękka, bez gumy lareksowej, sterylna z regulowanym kołnierzem, rozm. 12-36 co 2 | 400 | szt |  |  | 0
7 |  |  | Jednorazowe, metolowe szczypce Magill do intubacji przez nos w rozmiarach małe dziecko, dziecko, dorosły, (aseptyczne). | 10 | szt |  |  | 0
8 |  |  | Rurka dooskrzelowa, dwuświatłowa, znacznik rtg na całej długości, niebieski mankiet dooskrzelowy i tego samego koloru balonik kontrolny dla odróżnienia od przezroczystego mankietu dotchawiczego, prowadnica skalowana z umocowaniem, w zestawie z dwoma cewnikami do odsysania z kontrolą siły ssania, 2 łączniki kątowe podwójnie uszczelnione i podwójnie obrotowe, łącznik typu Y, lewa lub prawa do wyboru Zamawiającego w rozmiarach 26,28,35,37,39,41 CH, dla rozmiaru 37 dwie średnice wewnętrzne minimum 4,5mm przy średnicy zewnętrznej maksymalnie 13,3mm, dla rozmiaru 39 odpowiednio min.4,7mm i maks. 14,0 mm | 50 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 5
EZ/51/2024/ES | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 5 - Materiały jednorazowego użytku
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy * (jeżeli dotyczy) | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub oświadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Emulsja (olej w wodzie) do pielęgnacji suchej, zniszczonej skóry rąk o przyjemnym zapachu, zawierająca w składzie kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, wosk pszczeli i kompleks witamin C, E, F. Szybko wchłaniająca się i łatwa do rozprowadzenia na skórze. Dedykowane pracownikom służby zdrowia stosującym często środki odkażające. Przebadany dermatologicznie, pH neutralne. Opakowania 500ml. | 1500 | szt
2 |  |  | Ręcznik wykonany z wysokochłonnej celulozy o gęstości 65gr/m² biały, jednorazowy w roli o długości 141m, szerokość 26,5cm perforacja co 38cm, średnica rdzenia 51mm, średnica rolki 280mm.Dopuszczone do kontaktu z żywnością. | 400 | szt
3 |  |  | Oczyszczająca, nie zawierającą mydła pianka do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału umożliwiająca wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody, neutralizująca nieprzyjemne zapachy, zawierająca substancje nawilżające i pielęgnujące; minimalizująca podrażnienia, tworząca warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe o pojemności 300ml umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. | 20 | szt
4 |  |  | Gotowa do użycia, jednorazowa gąbka nasączona 25ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorcheksydyny o stężeniu wagowym 4% (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 7,5 cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i oczyszczania skóry, wymaga spłukiwania. Pakowana pojedynczo Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzieralnego otwarcia. Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowana jako produkt biobójczy. | 100 | szt
5 |  |  | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150kg, z wkładem chłonnym o gramaturze 126g/m2 z superabsorbentem, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu wrdzeniu, w rozmiarze 210 x 80cm (wkład chłonny 200x 60), przyjazny dla skóry, pokryty hydrofilną włókniną PP o gramaturze 15 g/ m2 na calej powierzchni. Warstwa spodnia o gramaturze 70 g//m2 wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią co umożliwia przenoszenie pacjenta o wadze do 150kg. Chłonność min. 1,5 litra. Waga podkładu ok.295g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii,w tym MRSA, E. colii (potwierdzone badaniami przez jednostkę niezależną), redukuje zapach. Kolor biały. op. 20szt. | 2 | op
6 |  |  | Żel do USG, poj. 500g lub 500ml | 2500 | szt
7 |  |  | Żel do EKG, poj. 500g lub 500ml | 300 | szt
8 |  |  | Żel do USG Aquasonic, poj. 0,25l (250ml) | 1800 | szt
9 |  |  | Żel sterylny Aquasonic, poj. 20g lub 20ml | 150 | szt
10 |  |  | Zestaw do nebulizacji jałowy, wyposażony w maskę z drenem odpornym na zagięcia (przekrój gwiazdkowy) o długości 210cm (+/- 5%) zakończonym uniwersalnymi łącznikiemi, nebulizator o poj. 8ml skalowany co 1 ml. | 10000 | szt
11 |  |  | Nebulizator jałowy o pojemności 15ml ze skalą na 2,4,6,9,12 i 15ml wykonany z PCV z ustnikiem i drenem odpornym na zagięcia (przekrój gwiazdkowy) o długości 210cm (+/- 5%). | 1500 | szt
12 |  |  | Worek do ochrony przed światłem leków światłoczułych posiadający badania na sprawdzenie przepuszczalności światła UV - dołączone do oferty, wyposażony w wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki. Wycięcie w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu, dodatkowy pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka, dobra widoczność poziomu płynu, kolor żółty, pojemność 250ml. | 100 | szt
13 |  |  | Worek do ochrony przed światłem leków światłoczułych posiadający badania na sprawdzenie przepuszczalności światła UV - dołączone do oferty, wyposażony w wycięcia na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki. Wycięcie w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu, dodatkowy pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka, dobra widoczność poziomu płynu, kolor żółty, pojemność 500ml. | 100 | szt
14 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych o wysokich właściwościach przylepnych, podłoże z pianki PE, żel stały, czujnik AgCl, prostokątne o wymiarach 32x41mm, w opakowaniu 50 sztuk, po 10 sztuk na listku. | 12000 | op
15 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych o wysokich właściwościach przylepnych, podłoże z pianki PE, żel stały, czujnik AgCl, owalne, o wymiarach 35x50mm, 1op = 30 sztuk | 100 | op
16 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dzieci o wysokich właściwościach przylepnych, podłoże z pianki PE, żel stały, czujnik AgCl, okrągłe średnica 30mm, 1op = 30 sztuk | 1000 | op
17 |  |  | Elektroda EKG, jednorazowego użytku dla dorosłych o wysokich właściwościach przylepnych, do badań holtera, podłoże z pianki PE, żel ciekły, czujnik AgCl, prostokątne o wymiarach 35x55mm, z nacięciem do mocowania kabla, w opakowaniu 30 sztuk, po 3 sztuki na listku | 1500 | op
18 |  |  | Elektrody noworodkowe o wysokich właściwościach przylepnych, z kabelkiem DIN 1.5, na włókninie, ze specjalnym hydrożelem, kształt elektrody prostokątny z dwiema wypustkami, wymiary 23 x 24 mm, opakowanie 3 sztuki | 2000 | op
19 |  |  | Elektrody jednorazowego użytku, do defibrylacji, kardiowersji i monitorowania, ze złączem Quick Combo kompatybilne do defibrylatorów Lifepak 500, 1000, 12, 15, 20. Elektrody wyraźnie oznaczone kolorami, linia ułatwiająca odklejanie osłonki. Op. a 2 sztuki | 1000 | op
20 |  |  | Dwuczęściowy stabilizator do drenów złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji przewodu. Kolor biały i przeźroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Rozmiar 9x3cm. Dostępny w wersji jałowej i niejałowej ( zamawiany według potrzeb) | 50 | szt
21 |  |  | Dwuczęściowy stabilizator do drenów złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji przewodu. Kolor biały i przeźroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Rozmiar 7,5x1,6cm. Dostępny w wersji jałowej i niejałowej ( zamawiany według potrzeb) | 50 | szt
22 |  |  | Dwuczęściowy stabilizator do drenów złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z samoprzylepnej folii z mikroperforacjami. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji przewodu. Kolor biały i przeźroczysty. Pokryty hypoalergicznym klejem. Rozmiar 15x4,5cm. Dostępny w wersji jałowej i niejałowej ( zamawiany według potrzeb) | 50 | szt
23 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 0,7L wykonany czystego PP o wysokości 14,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki oraz podstawki mocowanej na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 15000 | szt
24 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 1,0L wykonany czystego PP o wysokości 18,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki oraz podstawki mocowanej na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 28000 | szt
25 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 2,0L wykonany czystego PP o wysokości 21,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki oraz podstawki mocowanej na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 12000 | szt
26 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 10L wykonany z PP z pokrywą z otworem wrzutowym. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. | 4000 | szt
27 |  |  | Kieliszki jednorazowe do podawania leków o poj. 30ml, opakowanie a" 90 szt | 16000 | op
28 |  |  | Opaski identyfikacyjne dla noworodków wykonane z miękkiego i delikatnego winylu dostępne w kolorze niebieskim oraz w kolorze różowym z wkładaną karteczką do wprowadzenia danych osobowych. Zapięcie zatrzaskowe jednorazowe, zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem. | 10000 | szt
29 |  |  | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych i dzieci wykonane z miękkiego i delikatnego winylu dostępne w kolorze białym z wkładaną karteczką do wprowadzenia danych osobowych. Zapięcie zatrzaskowe jednorazowe, zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem. | 5000 | szt
30 |  |  | Zaciskacz do pępowiny, jednorazowy, sterylny | 5000 | szt
31 |  |  | Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku do pobierania krwi dostępne w kolorze niebieskim oraz w kolorze różowym, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznego elastomeru, perforowane, płaskie. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. Rolka 25szt. | 11000 | op
32 |  |  | Szpatułki laryngologiczne drewniane, niejałowe. Opakowanie a 100 szt. | 10 | op
33 |  |  | Szpatułki laryngologiczne drewniane, sterylne. Opakowanie a 100 szt. | 700 | op
34 |  |  | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej czarne o gramaturze minimum 40g/m² w rozmiarze nie mniejszym niż 230x160cm | 6000 | szt
35 |  |  | Kaczki sanitarne z rączką wykonana z tworzywa sztucznego | 50 | szt
36 |  |  | Nerka medyczna jednorazowego użytku z masy celulozowej pojemność ok. 0,7L i właściwościach wodoodpornych | 100000 | szt
37 |  |  | Basen jednorazowy „ głęboki” jednorazowego użytku z masy celulozowej o pojemności ok. 2,0L i właściwościach wodoodpornych | 15000 | szt
38 |  |  | Basen sanitarny „ płaski” jednorazowego użytku z masy celulozowej o pojemności ok. 2,0L i właściwościach wodoodpornych | 4000 | szt
39 |  |  | Kaczka męska jednorazowego użytku z masy celulozowej o pojemności min. 0,8L i właściwościach wodoodpornych | 40000 | szt
40 |  |  | Podstawa basenu głębokiego wielokrotnego użytku, wykonana z tworzywa sztucznego kompatybilna z basenem jednorazowym głębokim 2L | 10 | szt
41 |  |  | Podstawa basenu płaskiego wielokrotnego użytku, wykonana z tworzywa sztucznego kompatybilna z basenem jednorazowym płaskim 2L | 10 | szt
42 |  |  | Baseny sanitarne z pokrywą z tworzywa sztucznego | 30 | szt
43 |  |  | Nerka medyczna z tworzywa sztucznego -małe ok. 20cm; duże ok. 28cm. | 5 | szt
44 |  |  | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, sterylny. Blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierćobrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby), nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru. Rozmiar XXS, XS, S, M, L, XL | 20000 | szt
45 |  |  | Szyna Zimmera - stabilizator ortopedyczny na palec, aluminiowy z wykładziną z gąbki w rozmiarze 460x20mm | 800 | szt
46 |  |  | Szyna Zimmera - stabilizator ortopedyczny na palec, aluminiowy z wykładziną z gąbki w rozmiarze 260x20mm | 3000 | szt
47 |  |  | Szyna Zimmera - stabilizator ortopedyczny na palec, aluminiowy z wykładziną z gąbki w rozmiarze 200x15mm | 800 | szt
48 |  |  | Mata zapobiegająca rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń wnoszonych do sal operacyjnych, rozmiar 45x115cm, zawierająca 30 numerowanych arkuszy lepnych, samoprzylepna warstwa spodnia zapobiega niepożądanemu przesuwaniu się maty | 3000 | op
49 |  |  | Pojemnik 2,0-2,5l do dobowej zbiórki moczu zakręcany, z tworzywa sztucznego | 5 | szt
50 |  |  | Miska, nocnik jednorazowego użytku z masy celulozowej pojemność ok.1,0 L i właściwościach wodoodpornych | 15000 | szt
51 |  |  | Miska do mycia jednorazowego użytku z masy celulozowej o pojemności ok. 3,0L i właściwościach wodoodpornych. | 11000 | szt
52 |  |  | Szczotka chirurgiczna wykonana z tworzywa sztucznego z możliwością wielokrotnej sterylizacji do min. 300 razy w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Szczotka posiada w spodniej części długie włosie do czyszczenia dłoni oraz w górnej części krótkie włosie do czyszczenia paznokci. | 20 | szt
53 |  |  | Podkład celulozowy 2-warstwowy. Rozmiar listka 59x37cm, 216 listków w rolce. Gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym - co ma być potwierdzone deklaracją producenta dołączoną do oferty | 800 | szt
54 |  |  | Podkład celulozowy 2-warstwowy. Rozmiar listka 50x37cm, 135 listków w rolce. Gramatura 34g/m2. Nasączony środkiem bakteriostatycznym - co ma być potwierdzone deklaracją producenta dołączoną do oferety. | 15000 | szt
55 |  |  | Prześcieradło j.u. z włókniny polipropylenowej zielone, 130-160x210cm, gramatura min.25g/m² | 20000 | szt
56 |  |  | Poszewka j.u. z włókniny polipropylenowej zielona, 60x80cm, gramatura min. 25g/m² | 20000 | szt
57 |  |  | Poszwa j.u. z włókniny polipropylenowej zielona, 210x160cm, gramatura min. 25g/m² | 10 | szt
58 |  |  | Podstawka wielorazowa na pojemniki na odpady medyczne, umożliwiająca ich mocowanie na posiadanych przez nią szynach. Wykonana z tworzywa sztucznego oraz znajdującej na spodzie gumy. Mocowana na zasadzie przyssawki do różnego typu gładkich powierzchni np. szklane, metalowe, drewniane itp. blaty stolików zabiegowych lub biurek lekarskich. Łatwy i szybki montaż oraz demontaż. Możliwość przesuwania przyssanej już do podłoża podstawki za pomocą jednej ręki dzięki dwóm uchwytom usytuowanym w wierzchniej części. Kompatybilna z pojemnikami 0,7L, 1L, 2L z pozycji 23, 24, 25 | 10 | szt
59 |  |  | Trójdzielna tacka zabiegowa o wymiarach 24,6cm (+/-0,1cm) x 35cm (+/-0,1cm), wysokość 4,3cm(+/-0,1cm), wykonana z polipropylenu, kolor biały, z przegródką posiadającą szyny do mocowania pojemników na odpady medyczne o pojemności 2l bezpośrednio a także 0,7l i 1,0l za pomocą redukcji, posiadająca również dwie przegródki na materiały zabiegowe np. strzykawki, igły, gaziki itp. Kompatybilna z pojemnikami 0,7L, 1L, 2L z pozycji 23, 24, 25 | 10 | szt
60 |  |  | Kapturki jednorazowego uzytku do aparatu typu Braun do pomiaru temperatury w uchu op. 800 szt. | 80 | op
61 |  |  | Maska anestetyczna w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5, 6 z ukształtowanym zgodnie z budową anatomiczną twarzy, pompowanym za pomocą zaworu mankietem zapewniającym doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku. Przeźroczyste sklepienie umożliwia kontrolę wzrokową. Pierścień mocujący kodowany kolorystycznie dla łatwej identyfikacji rozmiaru. Możliwość usunięcia pierścienia mocującego gdy jest zbędny. Bez zawartości lateksu i ftalanów. Jednorazowego użytku. Niesterylna, pakowana pojedynczo hermetycznie w folię. | 10000 | szt
62 |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwukanałowy, zakładany metodą Seldingera; cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG; stałe i ruchome skrzydełka mocujące; nitinolowa prowadnica z końcówką J; rozszerzadło (dopasowane do każdego rozmiaru cewnika); 3-częściowa strzykawka 5 ml; igła wprowadzająca; Prowadnica wykonana z nitynolu odporna na zaginanie - 0,35"x60cm.; Cewnik dwukanałowy 20cm / kanały 16/16G. | 180 | szt
63 |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trzykanałowy, zakładany metodą Seldingera; cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG; stałe i ruchome skrzydełka mocujące; nitinolowa prowadnica z końcówką J; rozszerzadło (dopasowane do każdego rozmiaru cewnika); 3-częściowa strzykawka 5 ml; igła wprowadzająca; Prowadnica wykonana z nitynolu odporna na zaginanie , skalpel. koreczki luer lock, Cewnik trzykanałowy 7F/15cm oraz 7F/20cm kanały 16/18/18G. | 800 | szt
64 |  |  | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego. cewnik G20 zamknięty koniec, trzy otwory boczne. Miękka końcówka wykonany z poliamidu, długość 100cm, czytelne niebieskie znaczniki długości, całkowicie wtopione w materiał cewnika, tulejka założona na cewnik, ułatwia wprowadzenie go do igły Tuohy; łącznik do cewnika; igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy G18 x 80 mm; płaski filtr, 0,2 μm, objętość wypełnienia 0,45 ml; wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar; strzykawka 10ml do metody spadku oporu; samoprzylepny element mocujący filtr | 180 | szt
65 |  |  | Zestaw do cystostomii służy do wykonania przetoki nadłonowej na drodze punkcji. Cewnik wykonany z najwyższej jakości poliuteranu silikonowego. Elementy zestawu: 1 - kateter typu Pigtail 9F, 10F, 12F, 14F dł. 45cm z otworami bocznymi, zacisk ślizgowy, znaczniki długości 2 – igła rozrywalną 8-12 cm ( w zależności od rozmiary cewnika) 3 - kołnierz mocujący z opaską 4 - strzykawka - 10 ml LL 5 -skalpel | 60 | szt
66 |  |  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych czterokanałowy, zakładany metodą Seldingera; cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem, ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG; stałe i ruchome skrzydełka mocujące; nitinolowa prowadnica z końcówką J; rozszerzadło (dopasowane do każdego rozmiaru cewnika); 3-częściowa strzykawka 5 ml; igła wprowadzająca; Prowadnica wykonana z nitynolu odporna na zaginanie ; skalpel. koreczki luer lock, Cewnik czterokanałowy 8F/15cm oraz 8F/20cm kanały 16/18/18/14G. | 250 | szt
67 |  |  | Hemostatyczne zabezpieczenie stosowne po usunięciu igły z tętnicy promieniowej lub tętnicy grzbietowej stopy. Stosowany np. po pomiarze ciśnienia tętniczego lub gazometrii. Efekt hemostatyczny zapewnia odpowiednia kompresja za pomocą plastikowej podkładki warstwowej o grubości 9 mm z plastikową płytką oraz taśmy która ma wielokierunkową rozciągliwość dla skutecznego zabezpieczenia miejsca wkłucia. Nacisk wzrasta proporcjonalnie do długości naciągniętej taśmy. Nie powoduje zmniejszenia przepływu krwi. Wymiar opatrunku przed rozciągnięciem 40 mm x 120 mm Podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm, z plastikową płytką. Sterylny. Opakowanie 30 sztuk. | 30 | op.
68 |  |  | Pojemnik na odpady medyczne 5L wykonany z PP z pokrywą z otworem wrzutowym. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony. | 2000 | szt
0
*Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 6
EZ/51/2024/ES | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 6 - Układy oddechowe do respiratora Babylog
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub ośwoadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym, z automatyczna komorą nawilzacza do aktywnego nawilzania z Fisher&Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową. Połączenia ( do urzadzenia pacjenta) 10 i 15/15mm, proste zakończenia bez Y do podłączenia przepływu, materiał polipropylen, nie zawiera lateksu, PVC i DEHP, dł rury wdechowej 145cm, wydechowej 123cm, linia wdechowa zaopatrzona w grzałkę oraz wejscie na czujnik temperatury, rura wydechowa zaopatrzona w pułapkę wodną; przecieki przy 60mbar < 50mL/min, podatnosc < 0,9ml/mbar, opory na wdechu 5L/min; < 0,3mbar; opory na wydechu 5L/min; < 0,15mbar; Układ kompatybilny z respiratorem Babylog 8000 oraz systemem BabyFlow, kompatybilność potwierdzona certyfikatem. | 100 | szt |  |  | 0
2 |  |  | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher & Paykel MR850, z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, ramie wydechowe zaopatrzone w pułapkę wodną, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Rury karbowane kodowanie kolorystycznie (biała – niebieska). Układ zoptymalizowany do HFO, wejście do układu zabezpieczone kapturkiem; układ kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500. | 50 | szt |  |  | 0
3 |  |  | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher & Paykel MR850 z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml, opór wdechowy i wydechowy przy przepływie 2,5 l/min 0,1 mBar. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Układ zoptymalizowany do HFO, kompatybilny z respiratorem Babylog, VN500. | 40 | szt |  |  | 0
4 |  |  | Czujnik przepływu ISO 15, noworodkowy prosty, wykonany z polisulfonu (PSU), przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji | 5 | szt |  |  | 0
5 |  |  | Rury do respiratora transportowego Vent Star Oxylog 3000 dla dorosłych | 100 | szt |  |  | 0
6 |  |  | Rury do respiratora transportowego Vent Star Oxylog 3000 pediatryczne | 40 | szt |  |  | 0
7 |  |  | Jednorazowego użytku zestaw oddechowy typu VentStar, dla dorosłych, kompatybilny z respiratorem transportowym typu Oxylog 3000. Zestaw składa się z karbowanej rury o dł. 300 cm, wbudowanej zastawki wydechowej i czujnika przepływu, linii pomiaru przepływu i ciśnienia oraz odłączalnego obrotowego łącznika. Układ od strony pacjenta zabezpieczony kapturkiem, na przebiegu rury zamontowane uchwyty pozwalające na umocowanie linii pomiarowych. Produkt mikrobiologicznie czysty. | 400 | szt |  |  | 0
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".

## Pakiet nr 7
EZ/ 51 /2024/ES | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [8 empty] | zał.nr …. do umowy
Pakiet nr 7 - Mankiety do ucisku sekwencyjnego
L.p. | Producent* | Nazwa Handlowa / Nr katalogowy | Opis | Ilość | j.m. | stawka% Vat | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Certyfikat i/lub deklaracja lub ośwoadczenie**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Mankiet kończynowy (udowy) typu Comfort , trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45mm Hg, 40 mm Hg, 30mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarach : mały , duży , średni do wyboru przez zamawiajacego ; kompatybilny z urządzeniem SCD Express i SCD 700 . | 280 | par
2 |  |  | Mankiet kończynowy (goleniowy) typu Comfort , trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45mm Hg, 40 mm Hg, 30mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarach : mały , duży , średni do wyboru przez zamawiajacego ; kompatybilny z urządzeniem SCD Express i SCD 700 . | 340 | par
razem wartość brutto | [7 empty] | 0
*Uzupełnić
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku, gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.) stosowne oświadczenie poprzez wpisanie w treści tekstu "produkt nie jest wyrobem medycznym".