# ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Spektralny, optyczny tomograf koherentny siatkówki – 1 szt..

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2009. | TAK |  |
| 2 | Możliwa analiza przekrojów optycznych siatkówki. | TAK |  |
| 3 | Moduł analizy grubości siatkówki. | TAK |  |
| 4 | Mapa topograficzna grubości warstw siatkówki – możliwość programowego porównania dwóch map. | TAK |  |
| 5 | Analiza grubości warstwy włókien nerwowych (RNFL) | TAK |  |
| 6 | Automatyczne wyznaczanie obrysu nerwu wzrokowego (z możliwością korekty) | TAK |  |
| 7 | Automatyczne wyznaczanie obrysu zagłębienia. | TAK |  |
| 8 | Pomiar indeksu C/D w osi poziomej i pionowej | TAK |  |
| 9 | Pomiar objętości zagłębienia w nerwie wzrokowym | TAK |  |
| 10 | Minimalna szerokość źrenicy pacjenta: nie większa niż 3 mm | TAK, podać |  |
| 11 | Rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 4µm | TAK, podać |  |
| 12 | Rozdzielczość poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 18 µm | TAK, podać |  |
| 13 | Szybkość skanowania: co najmniej 45 000 skanów A na sekundę | TAK, podać |  |
| 14 | Maksymalna szerokość przekroju skanu B: co najmniej 10 mm | TAK, podać |  |
| 15 | Możliwość wizualizacji siatkówki w systemie 3D | TAK |  |
| 16 | Możliwość pomiaru przedniego odcinka oka | TAK |  |
| 17 | Podgląd dna oka „na żywo” w trakcie badania siatkówki | TAK |  |
| 18 | Oprogramowanie komputerowe w języku polskim | TAK |  |
| 19 | W komplecie zestaw komputerowy: PC min. 2,2 GHz Core Duo, Monitor LCD min. 19”, drukarka laserowa kolorowa, stolik z elektrycznie podnoszonym blatem | TAK |  |
| 20 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dołączona do sprzętu | TAK |  |
| 21 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 48 h | TAK |  |
| 22 | Przeszkolenie użytkowników z obsługi urządzenia | TAK |  |
| 23 | Gwarancja: minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................