## Pakiet nr 1
| EZ/60/2024/SL | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2.1a do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 1 - Elektrody diagnostyczne i ablacyjne, kable
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie dwu- lub jednokierunkowa: -średnica 6-7F, 4 i 10 polowe; - cztery różne odległości między pierścieniami do wyboru zamawiającego w tym 2-5-2; - minimum 5 krzywizn do wyboru zamawiającego; -długość elektrody 110-115 cm |  | szt. | 400
2 | Elektroda diagnostyczna do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie: -średnica 5-6F, -liczba biegunów 10, -minimum 3 różne odległości między biegunami do wyboru przez Zamawiającego, -minimum 3 krzywizny do wyboru przez Zamawiającego, -stymulacja z każdego z biegunów, -długość elektrody 65-120 cm, -zbrojony trzon elektrody, -zwężająca się końcówka ułatwiająca zakładanie do zatoki wieńcowej |  | szt. | 20
3 | Elektrody diagnostyczne 4 polowe o stałej krzywiźnie: -średnica 4-6F, -minimum 4 rodzaje spacingu do wyboru przez Zamawiającego, -minimum 3 rodzaje krzywizn do wyboru przez Zamawiającego, -długość elektrody 120cm |  | szt. | 400
4 | Elektroda diagnostyczne 20-polowa typu Hallo. Średnica 7F, minimum 4 różne rozstawy pierścieni do wyboru w tym 2-8-2-(60)-2-8-2, minimum 2 różne krzywizny do wyboru przez Zamawiającego, długosc 90-115cm |  | szt. | 50
5 | Igły wraz ze sztyletami do punkcji transseptalnej typu BRK - dostępne 4 różne długości -dostępne minimum 3 różne krzywizny do wyboru - minimum dwa rodzaje ostrości igły |  | szt. | 600
6 | Zestawy do nakłucia transseptalnego -w skład zestawu wchodzą: introducer z zastawką i portem bocznym, prowadnik, rozszerzacz -minimum 2 różne długości do wyboru od 61-81 cm -średnica 8-8,5F -dostępne 4 różne krzywizny do prawego i lewego przedsionka |  | szt. | 600
7 | Koszulki sterowalne do elektrod 8,5F, dwukierunkowe, asymetryczne, minimum 3 długości, w tym do dostępu epikardialnego |  | szt. | 600
8 | Elektrody ablacyjne jedno- lub dwukierunkowe klasyczne 4 lub 8 mm, 7F, minimum 2 różne rozstawy elektrod, miminum 3 różne mechanizmy sterowania, długość elektrody minimum 110cm |  | szt. | 50
9 | Elektrody ablacyjne chłodzone jedno- lub dwukierunkowe 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego komaptybilne z oferowanym systemem 3D, średnice 8F, odległość między pierścieniami 2-5-2 i 1-4-1, długość minimum 110 cm, symetryczne i asymetryczne krzywizny |  | szt. | 60
10 | Elektrody ablacyjne chłodzone z pomiarem siły nacisku dwukierunkowe 4mm, wyposażone w czujnik pola magnetycznego kompatybilne z oferowanym systemem 3D |  | szt. | 150
11 | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku wyposażona w czujnik pola magnetycznego. Kompatybilna z systemem 3D EnSite Precision/X. - wyposażona w tip typu FLEX optymalizujący chłodzenie w trakcie zabiegu ablacji (13 ml/min). - spacing 2-2-2 - wyposażona w dwa czujniki pola magnetycznego - pomiar siły nacisku (CF) bazujący na metodzie załamania światła niezależny od temperatury otoczenia. - średnica 8F - dostępna wersja jednokierunkowa, dwukierunkowa symetryczna i asymetryczna - dostępne krzywizny D,F,J, identyfikacja kolorystyczna |  | szt. | 100
12 | Kabel do poz.9 łączący elektrodę z generatorem |  | szt. | 5
13 | Elektrody diagnostyczne 12-polowe, sterowalne jedno- i dwukierunkowe typu Lasso do mapowania żył płucnych |  | szt. | 120
14 | Kabel do elektrody diagnostycznej 12 polowej z poz 15 łączący elektrodę z systemem 3D |  | szt. | 3
15 | Elektroda spiralna typu lasso, wyposażona w czujnik pola magnetycznego, kompatybilna z systemem EnSite Precision/X. - średnica 7.5F, średnica pętli 4F - dostępna wersja jednokierunkowa i dwukierunkowa asymetryczna - zmienność pętli w zakresie 15-25 mm - dostępną opcja 12- lub 22-polowa - spacing 6.5 lub 1-4-1 mm |  | szt. | 120
16 | Kabel do elektrody diagnostycznej 12 polowej z poz 16 łączący elektrodę z systemem 3D |  | szt. | 3
17 | Elektroda diagnostyczna dwukierunkowa asymetryczna 18-polowa do mapowania wysokiej rozdzielczości, umożliwiająca badanie prostopadłego wektora sygnału |  | szt. | 200
18 | Kabel do elektrody diagnostycznej dwukierunkowej asymetrycznej 18-polowej kompatybilny z systemem 3D |  | szt. | 3
19 | Elektrody do nawigacji 3D kompatybilne z oferowanym systemem 3D |  | szt. | 400
20 | Kable do generatora prądu RF kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru |  | szt. | 4
21 | Kable połączeniowe do systemu Ensite X łączące elektrody 4 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru |  | szt. | 4
22 | Kable połączeniowe do systemu Ensite X łączące elektrody 10 polowe kompatybilne z elektrodami ablacyjnymi oraz diagnostycznymi do wyboru |  | szt. | 4
23 | Dreny do pompy chłodzącej - przewody chłodzące do elektrod ablacyjnych wykorzystywane z oferowaną pompą cieczy chłodzącej elektrodę ablacyjną, wyposażone w dwa czujniki detekcji pęcherzyków powietrza oraz czujnik ciśnienia |  | szt. | 300
24 | Elektroda referencyjna do oferowanego generatora RF |  | szt. | 700
Wartość brutto pakietu:
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.
Umowa na zasadach depozytu, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.

## PRZEDMIOT DZIERŻAWY DLA PAK. 1
Załącznik nr 2.1b do SWZ
| EZ/60/2024/SL | ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY DZIERŻAWY
Przedmiot dzierżawy dla pakietu nr 1 - Elektrody diagnostyczne i ablacyjne, kable
| Opis przedmiotu dzierżawy |  | Ilość miesięcy | Miesięczna kwota czynszu dzierżawnego brutto/zł | Wartość brutto/zł czynszu dzierżawy na okres 24 miesięcy | Stawka podatku VAT w %
1 | Dzierżawa systemu elektroanatomicznego 3D do mapowania serca umożliwiającego uwidocznienie elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wszystkich producentów oraz tworzenie map geometrycznych jam serca oraz map aktywacyjnych, napięciowych, „score-ingowych”, dodatkowo możliwość uzyskania mapy aktywacyjnej nieutrwalonych arytmii z pojedynczego pobudzenia metodą bezkontaktową, współpraca z elektrodami mierzącymi siłę nacisku – wyświetlanie parametrów siły w czasie rzeczywistym bezpośrednie na systemie 3D, stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux lub nowszy system spełniający w/w kryteria |  | 24 msc.
2 | Dzierżawa generatora energii prądu wysokiej częstotliwości wraz z pompą chłodzącą oraz urządzeniem monitorującym pomiar siły docisku |  | 24 msc.
3 | Dzierżawa systemu elektrofizjologicznego wraz ze stymulatorem |  | 24 msc.
Wartość brutto czynszu dzierżawy razem

## Pakiet nr 2
| EZ/60/2024/SL | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2.2 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 2 - Elektrody do ablacji
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą klasyczną RF Średnica: 7F Ilości biegunów: 4 Spacing: 2,5mm Długość: 80-110cm Krzywizny: min.3 w tym asymetryczna - do wyboru zamawiającego Tip elektrody: 4 i 8mm - Dwupłaszczyznowe, z dwukierunkowym dogięciem końcówki dystalnej o minimum dwóch stopniach sztywności cewnika - Możliwość wyboru anatomicznej końcówki dystalnej, do ablacji cieśni |  | szt. | 80
2 | Kabel łączący elektrodę z generatorem IBI |  | szt. | 2
3 | Moduł filtra przeciwzakłóceniowego z kompletem łączników |  | szt. | 2
4 | Komplet kabli do EKG do systemu LabSystem Pro |  | szt. | 2
Wartość brutto pakietu:
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.
Umowa na zasadach depozytu, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.

## Pakiet nr 3
EZ/60/2024/SL |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2.3 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 3 - Zestawy do nakłucia transseptalnego
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Elektroda diagnostyczna niesterowalna do zatoki wieńcowej |  | szt. | 10
2 | Kabel łączący elektrody z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 1
3 | Elektroda diagnostyczna sterowalna do zatoki wieńcowej |  | szt. | 100
4 | Kabel łączący elektrody z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 1
5 | Elektroda diagnostyczna niesterowalna,4polowa min 4 krzywizny |  | szt. | 50
6 | Kabel łączący elektrody z systemem LabSystem Pro |  | szt. | 2
7 | Elektroda diagnostyczna sterowalna, 20 polowa,do mapowania pierścienia tójdzielnego |  | szt. | 30
8 | Zestaw do nakłucia transseptalnego Skład zestawu : - koszulka niesterowalna zbrojona min 3 krzywiny - rozszerzacz - 6-12F - prowadnik hydrofilny lub PTFE, 0,032” , 150-180cm, końcówka J |  | szt. | 100
9 | Igła do nakłucia transseptalnego | 1) długość 79-81cm 2) min 2 krzywizny | szt. | 100
10 | Koszulka transseptalna sterowalna | 1) dwukierunkowa, asymetryczna 2) 8-12F | szt. | 100
Wartość brutto pakietu:
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 umowy.
Umowa na zasadach depozytu, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.

## Pakiet nr 4
| EZ/60/2024/SL | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2.4 do SWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
Pakiet nr 4 - Zestaw do zamykania tętnicy
Lp. | Nazwa asortymentu / wymagane parametry |  | J.m. | Ilość | Nazwa, nr katalogowy, producent | Certyfikat i/lub deklaracja** | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw do zamykania tętnicy oferowany do zamykania wkuć w rozmiarach 6-8Fr; złożony z : prowadnika 70cm z końcówką ,,J”, koszulki wprowadzającej, zestawu zamykającego z bioabsorbowalnych komponentów : kotwica, część kolagenowa i szew |  | szt. | 150
Wartość brutto pakietu:
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3a do SWZ