## P. 1 IGŁA VERESSA
PAKIET NR 1 - IGŁA INSUFLACYJNA VERESSA
Poz. | * Nazwa handlowa | * Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | ** Deklaracja i/lub certyfikat
1. |  |  | Igła insuflacyjna VERESSA, jednorazowa sterylna ze skośnym ostrzem zabezpieczonym owalnym, automatycznie wysuwanym tępym grotem, zaopatrzonym dystalnie w kanał insuflacyjny. Przeźroczysty uchwyt zaopatrzony w zawór typu kranik, „luer lock”. Igła wyposażona w wizualny i akustyczny sygnalizator przejścia przez powłoki brzuszne. Rozmiar 120mm i 150mm - do wyboru przez Zamawiającego. | 1600 |  | 0
** UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.

## P. 2 WORKI NA PRÓBKI
PAKIET NR 2 - WORKI ODŁĄCZALNE DO POBIERANIA PRÓBEK
Poz. | * Nazwa handlowa | * Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | ** Deklaracja i/lub certyfikat
1. |  |  | Worek do pobierania preparatów, sterylny, jednorazowego użytku. Wykonany z termoplastycznego poliuretanu o nieporowatej, bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, całkowicie pozbawiony związków DEPH i lateksu. Prowadnica o długości 29-33 cm wyposażona w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiającą ucieczkę gazu insuflacyjnego, po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony zamkniętym metalowym pierścieniem samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka, zapobiegający jego rozdarciu i konieczności docinania nożyczkami podczas zamykania i wysuwania się prowadnicy. Możliwość usunięcia zew_ i wewnętrznej prowadnicy umożliwia odroczenie pobrania preparatu bez blokowania trokara. Długość nici zamykającej worek umożliwia odroczenie pobrania preparatu wraz z możliwością jej fiksacji na trokarze. Odłączenie worka od prowadnic i ich wyjmowanie nie wymaga docinania nici zamykającej. Wymiary worka: 6.4 mm – 9 mm x 14.5 mm -15 mm, średnica trzonu – 10 mm, pojemność 250-300 ml. | 120 |  | 0
2. |  |  | Worek do pobierania preparatów, sterylny, jednorazowego użytku. Wykonany z termoplastycznego poliuretanu o nieporowatej, bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, całkowicie pozbawiony związków DEPH i lateksu. Prowadnica o długości 29-33 cm wyposażona w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiającą ucieczkę gazu insuflacyjnego, po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony zamkniętym metalowym pierścieniem samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka, zapobiegający jego rozdarciu i konieczności docinania nożyczkami podczas zamykania i wysuwania się prowadnicy. Możliwość usunięcia zew_ i wewnętrznej prowadnicy umożliwia odroczenie pobrania preparatu bez blokowania trokara. Długość nici zamykającej worek umożliwia odroczenie pobrania preparatu wraz z możliwością jej fiksacji na trokarze. Odłączenie worka od prowadnic i ich wyjmowanie nie wymaga docinania nici zamykającej. Wymiary worka: 13.5 mm – 13 mm x 15 mm – 18 mm, średnica trzonu – 10 mm, pojemność 600 ml - 680 ml. | 20 |  | 0
3. |  |  | Worek do pobierania preparatów, sterylny, jednorazowego użytku. Wykonany z termoplastycznego poliuretanu o nieporowatej, bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, całkowicie pozbawiony związków DEPH i lateksu. Prowadnica o długości 29-30 cm wyposażona w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiającą ucieczkę gazu insuflacyjnego, po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony zamkniętym metalowym pierścieniem samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka, zapobiegający jego rozdarciu i konieczności docinania nożyczkami podczas zamykania i wysuwania się prowadnicy. Możliwość usunięcia zew_ i wewnętrznej prowadnicy umożliwia odroczenie pobrania preparatu bez blokowania trokara. Długość nici zamykającej worek umożliwia odroczenie pobrania preparatu wraz z możliwością jej fiksacji na trokarze. Odłączenie worka od prowadnic i ich wyjmowanie nie wymaga docinania nici zamykającej. Wymiary worka: 13 mm – 19 mm x 21 mm – 23 mm, średnica trzonu 12 mm – 15 mm, pojemność 1150 mm - 1800 ml. | 40 |  | 0
Wartość pakietu razem: | [5 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.

## P. 3 GROTY APEX
PAKIET NR 3 - GROTY APEX DO SYSTEMU STABILIZOATORA ZEWNĘTRZNEGO MONOTUBE TRIAX
Poz. | * Nazwa handlowa | * Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | ** Deklaracja i/lub certyfikat
GROTY APEX do stabilizatora zewnętrznego MONOTUBE TRIAX
1. |  |  | Ø 3,0 – długość 110 mm | 60 |  | 0
2. |  |  | Ø 4,0 – długość 180 mm
3. |  |  | Ø 5,0 – długość 150 mm
4. |  |  | Ø 5,0 – długość 180 mm
5. |  |  | Ø 5,0 – długość 200 mm
6. |  |  | Ø 5,0 – długość 250 mm
Wymogi:
Produkty muszą być dopuszczone do sterylizacji w metodzie próżniowej (w parametrach 1ATN, 1210C/20min lub 2 ATN, 1340C/7min).
Wykonawca wraz z ofertą załącza dokumenty zawierające nazwę wyrobów, numery katalogowe oraz informację o dopuszczeniu produktów do sterylizacji metodą próżniową w parametrach 1ATN, 1210C/20min lub 2 ATN, 1340C/7min.
** UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.

## P. 4 OSTRZA STRYKER
PAKIET NR 4 - OSTRZA DO MIKRO PIŁ OSCYLACYJNYCH I SAGITALNYCH
Poz. | * Nazwa handlowa | * Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | ** Deklaracja i/lub certyfikat
1. |  |  | Ostrze mikropiła Osc/Sag o wymiarch: 5.5 x 0.38 x 25.0 mm,5.5 x 0.38 x 18.0 mm, 12.0 x 0.38 x 34.5 mm,13.0 x 0.38 x 39.0 mm, ostrze montowane beznarzędziowo (szybkozłączka), konstrukcja ostrza umożliwiająca montowanie w 5 pozycjach, ostrze jednorazowe sterylne w podwójnym opakowaniu. Do wyboru min 100 ostrzy różnego ksztaltu i dlugości. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem REMB, S8SB. | 30 |  | 0
** UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.

## P. 5 OSTRZA CONMED
PAKIET NR 5 - OSTRZA DO ZESTAWU NAPĘDÓW ORTOPEDYCZNYCZNYCH HALL TITAN
Poz. | * Nazwa handlowa | * Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | ** Deklaracja i/lub certyfikat
1. |  |  | Ostrza typu Fine o wymiarach: szerokość 5,5 mm; długość 18,5; grubość 0,6 mm, kompatybilne z mikropiłą saggitalną Hall posiadaną przez Zamawiającego. | 40 |  | 0
2. |  |  | Ostrza typu Fine, wygięte w dół o 70 stopni, o wymiarach: szerokość 9,5 mm; długość 7,5; grubość 0,6 mm, kompatybilne z mikropiłą saggitalną Hall posiadaną przez Zamawiającego. | 40 |  | 0
3. |  |  | Ostrza klasy M, o wymiarach: szerokość 19 mm; długość 90; grubość 1,27 mm, kompatybilne z rękojeścią piły Tytan posiadaną przez Zamawiającego. | 40 |  | 0
Wartość pakietu razem: | [5 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.

## P. 6 PED. NARZ. LAPAROSKOPOWE
PAKIET NR 6 - JEDNORAZOWE NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE PEDIATRYCZNE WSPÓŁPRACUJĄCE Z GENERATORAMI ELEKTROCHIRURGICZNYMI
Poz. | * Nazwa handlowa | * Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | ** Deklaracja i/lub certyfikat
1. |  |  | Przewód do insulfacji z filtrrem i łącznikiem (adapterem)15/22 mm, jednorazowy, długość przewodu 3 m, wysterylizowany w tlenku etylenu. Kompatybilny z insuflatorami firmy: Karl Storz, Stryker, Aesculap będącymi na wyposażeniu szpitala. Opkowanie zawiera 10 szt. | 50 | op. |  | 0
2. |  |  | Kabel monopolarny, wtyczka po stronie instrumentu, tuleja Ø 4mm z łącznikiem Ø 4mm kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią Erbe VIO 300D | 4 | szt. |  | 0
3. |  |  | Elektroda monopolarna typu „L”, jednorazowa, sterylna. Trzon o długości 33 cm i średnicy 3 mm z końcówką roboczą izolowaną ceramicznie. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne. Do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie zawiera 10 szt. | 3 | op. |  | 0
4. |  |  | Elektroda monopolarna typu „L”, jednorazowa, sterylna. Trzon o długości 33 cm i średnicy 5 mm z końcówką roboczą izolowaną ceramicznie. Uchwyt zaopatrzony w męskie gniazdo monopolarne. Do wyboru przez Zamawiającego. Opakowanie zawiera 10 szt. | 3 | op. |  | 0
4. |  |  | Preparator laparoskopowy typu Maryland, jednorazowy, sterylny. Trzon o średnicy 3 mm, długości 33 cm. Szczęki ze stali nierdzewnej, obie ruchome. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści disektora, z 360 stopniową rotacją prawo- i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi w trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. Opakowanie zawiera 10szt | 3 | op. |  | 0
5. |  |  | Preparator laparoskopowy typu Maryland, jednorazowy, sterylny, z rękojeścią typu „wielorazowego”. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Szczęki ze stali nierdzewnej, obie ruchome, o długości18 -19 mm i stopniem rozwarcia 24 mm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. Opakowanie zawiera 10szt | 1 | op. |  | 0
6. |  |  | Nożyczki laparoskopowe Metzenbaum, jednorazowe, sterylne. Długość trzonu 33 cm, średnica 3 mm. Rotacja trzonu 360 stopni prawo- i lewostronna. Rękojeść zaopatrzona w męskie gniazdo. Szczęki dystalnie zaokrąglone, bezpieczne, wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na całej długości szczęk oraz dystalnie i proksymalnie. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. Opakowanie zawiera 10szt | 3 | op. |  | 0
7. |  |  | Nożyczki laparoskopowe Metzenbaum, jednorazowe, sterylne. Długość ostrza 12 – 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm. Rotacja trzonu 360 stopni prawo i lewostronna. Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo. Szczęki dystalnie zaokrąglone, bezpieczne, wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające cięcie na całej długości szczęk oraz dystalnie i proksymalnie. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. Opakowanie zawiera 10szt | 1 | op. |  | 0
8. |  |  | Kleszcze chwytające zaciskowe „okienkowe”, jednorazowe, sterylne, z rękojeścią ze stopniowalnym mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk. Trzon o średnicy 3 mm, długości 33 cm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści graspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. Opakowanie zawiera 10szt | 1 | op. |  | 0
9. |  |  | Kleszcze chwytające typu Babcock jednorazowe, sterylne, z rękojeścią typu „wielorazowego” ze stopniowalnym – stal nierdzewna – mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej, o długości 22 – 23 mm i stopniu rozwarcia 29 mm. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. Opakowanie zawiera 10szt | 1 | op. |  | 0
10. |  |  | Trokar laparoskopowy z jedną kaniulą w zestawie atraumatyczny, jednorazowy, sterylny z kaniulą 3mm, dł. 60mm, kaniula ze stali szlachetnej z konektorem Luer-Lock. Opakowanie zawiera 20 szt | 1 | op. |  | 0
11. |  |  | Trokar laparoskopowy z jedną kaniulą w zestawie, bezpieczny, jednorazowy, sterylny z przezroczystą karbowaną kaniulą 5,5mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze, dł. kaniuli 70mm, Trokar posiadający dwustopniowy kranik. Opakowanie zawiera 10 szt | 2 | op. |  | 0
12. |  |  | Grasper laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z rękojeścią typu „wielorazowego” ze stopniowalnym – stal nierdzewna – mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej. Obie szczęki ruchome, o długości 22 mm i stopniem rozwarcia 28-32 mm. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Możliwością podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnrj powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. Opakowanie zawiera 10 szt | 2 | op. |  | 0
13. |  |  | Grasper laparoskopowy, jednorazowy, sterylny, z rękojeścią typu „wielorazowego” ze stopniowalnym – stal nierdzewna – mechanizmem zapadkowym „palca wskazującego” umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej. Obie szczęki ruchome, o długości 18 -19 mm i stopniem rozwarcia 25 mm. Rękojeść z możliwością odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego. Trzon o średnicy 5 mm, długości 33 cm. Możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na górnej powierzchni rękojeści garspera, z 360 stopniową rotacją prawo i lewostronną. Narzędzie współpracujące z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-1-2 i IEC 60601-2-2. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. Opakowanie zawiera 10 szt. | 2 | szt. |  | 0
Wartość pakietu razem: | [6 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.

## P. 7 TROPOCELSS
PAKIET NR 7 - ZESTAW DO POZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO W WARUNKACH POLA OPERACYJNEGO
Poz. | * Nazwa handlowa | * Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | ** Deklaracja i/lub certyfikat
1 |  |  | Zestaw pojedynczy bez filtra pozwalający na pozyskanie 3-3,5 ml osocza płytkowego z 11 ml krwi przy jednokrotnym wirowaniu z możliwością płynnej koncentracji. Bariera żelowa pozwala na usunięcie do 100% erytrocytów oraz ponad 92% granulocytów. Czas wirowania wynosi 10 minut. W skład zestawu wchodzą: - 1 probówka podciśnieniowa do pobrania 11 ml krwi zawierająca barierę żelową, środek przeciwkrzepliwy (cytrynian z fizjologicznym poziomem Ph, o stężeniu 2,98%), - 1 zestaw VACU-10 do pobierania krwi, - 1 kaniula 18Gx100 mm, - 1 przeciwwaga, - 1 strzykawka 10 ml - wirówka | 120 |  | 0
** UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy wirówki, pojemników na tuby separujące krew oraz przeciwwagę. Wzór umowy użyczenia stanowi załącznik do SWZ nr 3b. Do oferty należy załączyć zestawienie dedykowanego przedmiotu użyczenia, które winno zawierać nazwę producenta, nr katalogowy/symbol, ilości, cenę jednostkową PLN brutto oraz całkowitą wartość przedmiotu użyczenia PLN brutto.

## P. 8 LIGASURE
PAKIET NR 8 - OPRZYRZĄDOWANIE DO GENERATORA ELEKTROCHIRURGICZNEGO LIGASURE
Poz. | * Nazwa handlowa | * Numer katalogowy | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat % | ** Deklaracja i/lub certyfikat
1. |  |  | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie, o dł. 18-19 cm z wbudowanym nożem (ciecie mechaniczne), aktywowany włącznikiem ręcznym i nożnym. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. Pakowane po 6 sztuk. | 30 |  | 0
2. |  |  | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie o długości 21 cm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna część 16,5 mm, aktywowany włącznikiem ręcznym bez blokady, z powleczeniem w NANO technologii. Pakowane po 6 sztuk. | 120 |  | 0
3. |  |  | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie, o dł. trzonu 20 cm i średnicy 10 mm z wbudowanym nożem do zabiegów klasycznych, aktywowany włącznikiem ręcznym lub nożnym. Szczęki proste. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. Pakowane po 6 sztuk. | 24 |  | 0
4. |  |  | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie, o dł. trzonu 18 cm i średnicy 13,5 mm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne) do zabiegów klasycznych, aktywowany włącznikiem ręcznym lub nożnym. Szczęki zagięte dł. 36 mm z powleczeniem w NANO technologii, aktywowany włącznikiem ręcznym lub nożnym. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. Pakowane po 6 sztuk. | 60 |  | 0
5. |  |  | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm włącznie o długości trzonu 23 cm lub 37 cm lub 44 cm o średnicy 5 mm z wbudowanym nożem, zakrzywione tępe szczęki długości 20 mm z powleczeniem w NANO technologii, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopnie. Instrument kompatybilny z generatorem typu LigaSure. Zamawiający określi wielkość urządzenia przy składaniu zamówienia. Pakowane po 6 sztuk. | 120 |  | 0
6. |  |  | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną średnią (25 cm), sterowana ręcznie z kablem przyłączeniowym, do kleszczy wielorazowych. Instrument kompatybilny z generatorem typu Liga Sure. Pakowane po 3 sztuk. | 60 |  | 0
Wartość pakietu razem: | [5 empty] | 0
** UZUPEŁNIĆ
** Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu WE i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwę wystawcy (firma, siedziba) zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 974 ze zm.)
Oświadczam, iż oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do stosowania i obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r (Dz. U. z 2022, poz. 974) i zobowiązuję się do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 5 dni od wezwania certyfikatu WE lub / i deklaracji zgodności zgodnie z zapisami § 3 ust. 3 umowy.
Umowa na zasadach sukcesywnych dostaw, której projekt stanowi załacznik nr 3 do SWZ.