# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Aparat EKG – 2 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat 12 kanałowy | TAK |  |
|  | Ekran graficzny LCD, dotykowy z możliwością jednoczesnego podglądu wszystkich 12 odprowadzeń oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 5,5” | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu minimum 320 x 240 pikseli | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna (przyciski stałe membranowe lub klawiatura na ekranie dotykowym) | TAK |  |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
|  | Waga poniżej 6,0 kg (wraz z wbudowanym akumulatorem) | TAK |  |
|  | Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz | TAK |  |
|  | Szerokość papieru 210 mm | TAK |  |
|  | Rodzaj papieru: rolka, składany, faxowy (aparat sam drukuje siatkę) | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | TAK |  |
|  | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | TAK |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń: 3, 4, 6, 12, 2x6 + 1, 4x3 + 2, | TAK |  |
|  | Rejestracja w trybie automatycznym | TAK |  |
|  | Detekcja kardiostymulatorów | TAK |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | TAK |  |
|  | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s) | TAK |  |
|  | Filtr autodaptacyjny | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy tętna | TAK |  |
|  | Baza danych minimum 100 zapisów EKG w pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Tryb rejestracji przedłużonej z funkcją wykrywania arytmii | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizy bez drukowania z pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do komputerowego EKG | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | TAK |  |
|  | Stolik na kółkach do aparatu EKG | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim