Kielce.dn.08.04.2010r.

EZ/ZP/18/2010

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu  nieograniczonego na dostawę materiałów Szewnych

do Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego  w Kielcach.

W związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art.38.1 Ustawy

z dnia 29.I 2004r.Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ,Wojewódzki

Szpital Zespolony udziela odpowiedzi.

1.Pytanie:

Pakiet 2 – Zestaw do chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej

1.Prosimy o dopuszczenie portu kalibracyjnego o średnicy podstawy 25mm i wysokości 11,9mm .

Odpowiedź: Tak dopuszcza się

2.Prosimy o dopuszczenie portu kalibracyjnego z pojedynczym kołnierzem .

Odpowiedź; Tak dopuszcza się

3.Prosimy o uszczegółowienie lub wyjaśnienie zapisu: „2 igły kalibracyjne- otwór w bocznej ścianie”.

Odpowiedź: Są to igły do odpowietrzania portu.

4. Prosimy o dopuszczenie zestawu w skład którego wchodzi jedna igła kalibracyjna.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się

5. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do oddzielnego pakietu jednorazowego preparatora do implantacji opaski co umożliwi nam złożenie oferty .

Odpowiedź: Nie wydziela się

6. W związku z tym iż oferowany przez nas zestaw opaski do leczenia otyłości  posiada w każdym opakowaniu jednorazową kalibracyjną sondę gastryczną prosimy o zwolnienie z konieczności oferowania 10 szt. kalibracyjnej sondy gastrycznej z punktu nr 2 pakietu.

Odpowiedź: Nie  tak jak  w SIWZ

2.Pytanie:

Pakiet nr 3 - Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie  3 poz.1 na długość nici 15cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK

3.Pytanie:

Pakiet nr 3 – Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie 3 poz.1 na igłę o krzywiźnie ½ koła? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK

4.Pytanie:

Pakiet nr 3 – Czy Zamawiający zgodzi się w pakiecie 3 poz.3 na nić plecioną, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK

5.Pytanie:

Czy Zamawiający  w Pakiecie 3 poz.1 dopuści szew o długości nici 10cm?

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: NIE

6.Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz.2 dopuści szew o długości nici 10cm z igłą o krzywiźnie 3/8 koła? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź: NIE

7.Pytanie:

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz.3 dopuści szew z igłą podwójną o przekroju 220um (wymagane: 200um). Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: TAK

8.Pytanie:

Pakiet nr 2- Uprzejmie prosimy o dopuszczenie regulowanej opaski żołądkowej służącej do zredukowania wagi u otyłych chorych z indeksem masy ciała BMI>35kg/m2,

- posiadającej dwa warianty zamknięcia, 1 stopień zamknięcia 10,5 cm- ( 31mm

średnica wewnętrzna), 2 stopień zamknięcia 9,75cm ( 26mm średnica wewnętrzna)

- posiadająca oczka zabezpieczające opaskę przed przesuwaniem, oraz ułatwiające

mocowanie opaski bez pofałdowania,

- część wewnętrzna jest połączona w całość z taśmą co pozwala na precyzyjne i koncentryczne wypełnienie,

- szerokość ok.14mm

- długość – 16,6cm

- przewód silikonowy  długi na ok.40cm

- opaska żołądkowa składająca się z elastomeru silikonowego

- kształt opaski żołądkowej ułatwia umieszczenie jej naokoło żołądka w czasie

zbiegu operacyjnego i pozwala  na stworzenie małego żołądka wstępnego z

przewężeniem.

- membrana portu odporna na wielokrotne nakłucia , nawet do 500 punkcji,

Zestaw składa się z następujących elementów;

- port z łącznikiem – sterylny

- igła do odpowietrzania portu, 22G sterylna

- tępa kaniula do odpowietrzania przewodu silikonowego, 19 G

- zatyczka z elementem łączącym ( sterylna)

- przewód kalibracyjny ( niesterylny)

Odpowiedź: Tak dopuszcza się

Do wymienionego produktu dołączamy Państwu wielorazowe narzędzie do implantacji opaski, wykonane ze stali szlachetnej o średnicy 5mm i długości trzonu 470mm, zakończone elementem roboczym o zmiennym kształcie i podatności wychylenia 110 . Końcówka dystalna regulowana przy pomocy pokrętła w uchwycie. Narzędzie do implantacji opaski może zostać Państwu wypożyczone  na czas implantacji naszego produktu.

Odpowiedź: Dopuszcza się zestaw wielorazowego użytku.

9.Pytanie:

Czy w Pakiecie nr 3 poz.1 Zamawiający dopuści nici 10/0 z 2 igłami o przekroju

0,14mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: TAK

10.Pytanie:

Czy w Pakiecie nr 3 poz.2 Zamawiający dopuści nici 9/0 z 2 igłami 3/8 koła i przekroju 0,14mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: TAK

Za - ca   DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

inż. Andrzej  Domański