# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Zestaw endoskopowy HD (gastroskop, kolonoskop oraz źródło światła z videoprocesorem i monitorem) – 2 zest. oraz Program komputerowy do rejestracji i archiwizacji obrazów, filmów oraz opisów endoskopowych badanych pacjentów – 1 szt. – Zadanie nr 1.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Videogastroskop wysokiej rozdzielczości obrazu |
| 1 | Rozdzielczość obrazu w kolorze klasy HD | TAK |  |
| 2 | Długość sondy roboczej nie mniej niż 103 cm | TAK |  |
| 3 | Grubość końcówki roboczej sondy nie więcej niż 10 mm | TAK |  |
| 4 | Minimalna głębia ostrości nie większa niż 5 mm | TAK |  |
| 5 | Minimalne wygięcie końcówki w lewo i prawo co najmniej 90° | TAK |  |
| 6 | Minimalne wygięcie końcówki do góry co najmniej 210° | TAK |  |
| 7 | Sterowanie zapisem obrazu przyciskami w rękojeści | TAK |  |
| 8 | Średnica kanału roboczego nie mniej niż 2,8 mm | TAK |  |
| 9 | Gwarancja serwisowa co najmniej 2 lata | TAK |  |
| Videokolonoskop wysokiej rozdzielczości obrazu |
| 10 | Rozdzielczość obrazu w kolorze klasy HD | TAK |  |
| 11 | Długość sondy roboczej nie mniej niż 168 cm | TAK |  |
| 12 | Grubość końcówki roboczej sondy mniej niż 14 mm | TAK |  |
| 13 | Średnica kanału roboczego nie mniej niż 3,7 mm | TAK |  |
| 14 | Minimalna głębia ostrości nie większa niż 5 mm | TAK |  |
| 15 | Minimalne wygięcie końcówki w lewo i prawo co najmniej 160° | TAK |  |
| 16 | Minimalne wygięcie końcówki do góry co najmniej 180° | TAK |  |
| 17 | Sterowanie zapisem obrazu przyciskami w rękojeści | TAK |  |
| 18 | Niejednorodna sztywność sondy roboczej endoskopu | TAK |  |
| 19 | Pełna gwarancja serwisowa co najmniej 2 lata | TAK |  |
| Procesor wizyjny klasy HD z monitorem i źródłem światła ksenonowego |
| 20 | Pełna współpraca z w/w endoskopami klasy HD | TAK |  |
| 21 | Funkcja ZOOM i zamrażania obrazu | TAK |  |
| 22 | Funkcja odbierania obrazu z odfiltrowanym widmem światła | TAK |  |
| 23 | Oświetlenie ksenonowe 300W z automatyką siły światła | TAK |  |
| 24 | Automatyczne zabezpieczenie źródłem światła awaryjnego | TAK |  |
| 25 | Funkcja identyfikacji podłączonego endoskopu | TAK |  |
| 26 | Prezentacja w/w parametrów na ekranie do zapisu | TAK |  |
| 27 | Stopniowana regulacja pompowanego ciśnienia | TAK |  |
| 28 | Płaski monitor obrazu z endoskopu w jakości HD wielkości 19″ | TAK |  |
| 29 | Pełna gwarancja serwisowa na co najmniej 3 lata | TAK |  |
| Wózek-kolumna do zamontowania w/w sprzętu |
| 30 | Funkcjonalne zamontowanie w/w sprzętu z okablowaniem | TAK |  |
| 31 | Półki do zamontowania dodatkowych urządzeń sssaków, pomp itp. | TAK |  |
| 32 | Wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
| Program Komputerowy |
| 33 | Pełna współpraca z video endoskopami (w tym klasy HD) na 2 stanowiskach wykonywania endoskopii (tj. równocześnie na 2 videoprocesorach) już posiadanych endoskopów CV145 | TAK |  |
| 34 | Możliwość podglądu, rejestracji zdjęć, filmów i wydruku wybranych obrazów | TAK |  |
| 35 | Szybka transmisja obrazów i opisów do sieci wewnątrzszpitalnej | TAK |  |
| 36 | Baza danych wykonanych badań z opisami i obrazami z możliwością szybkiego przeszukiwania wg zadanych kryteriów | TAK |  |
| 37 | Zapis obrazów i filmowanie przyciskiem w rękojeści endoskopu | TAK |  |
| 38 | Tworzenie zestawień, statystyk wykonywanych badań | TAK |  |
| 39 | Zapis na różnych nośnikach (w tym CD/DVD) w powszechnie znanych standardach zapisu (do odczytania w Przych.) | TAK |  |
| 40 | Zgodność z używanymi protokołami transmisji w sieci Szpitala (w tym Dicom i inne stosowane w szpitalu) | TAK |  |
| 41 | Zestaw sprzętu komputerowego PC do obsługi obu stanowisk archiwizacji w Pracowni Endoskopowej (komputer z systemem oper., monitor, kolorowa drukarka laserowa) | TAK |  |
| 42 | Gwarancja uruchomieniowa i serwis pogwarancyjny | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................