Kielce dnia  08.06.2007r.

EZ/ZP/35/2007

KORONAROGRAFIA                                   Do uczestników postępowania

....................................................

....................................................

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego do zabiegów koronarografii i angioplastyki naczyń wieńcowych.

Postępowanie prowadzone w trybie przetarg nieograniczony – art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2007/S-70 z dnia 11.04.2007 pozycja 085691 oraz na stronie internetowej zamawiającego www.wszzkielce.republika.pl.

INFORMACJA

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dyrekcja  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45 ,  działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1,2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  zawiadamia Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej  i odrzuceniu ofert na podstawie  art. 89 ust 1 pkt 2

w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Oferta nr 1    Johnson & Johnson Spółka z o.o.

02-285 Warszawa ul. Szyszkowa 20

Pakiet 33 – zestawy transradialne

wartość oferty brutto: 17.120,00 złotych

(słownie złotych: siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia 00/100)

Pakiet 42 –prowadnik angioplastyczny ze sterowalną końcówką

wartość oferty brutto: 9.630,00 złotych

(słownie złotych: dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści 00/100 )

Oferta nr 2      MDS Cardio Spółka z o.o.

02-822 Warszawa ul. Poleczki 12

Pakiet 12 –stentgraft wieńcowy na balonie

wartość oferty brutto: 12.840,00 złotych

(słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści 00/100 )

Pakiet 17 –prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych

wartość oferty brutto: 93.090,00 złotych

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt  00/100 )

Pakiet 26 –system zamykania szwem miejsca nakłucia tętnicy udowej po koronarografii

wartość oferty brutto: 19.260,00 złotych

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt  00/100 )

Pakiet 45 –system do protekcji dystalnej naczyń

wartość oferty brutto: 51.360,00 złotych

(słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt  00/100 )

Oferta nr 3     Boston Scientific Polska Spółka z o.o.

00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II nr 80

Pakiet 1 – stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

wartość oferty brutto: 128.314,40   złotych

(słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czternaście 40/100 )

Pakiet 3 – stenty wieńcowe stalowe do dużych naczyń pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

wartość oferty brutto: 449.400,00   złotych

(słownie złotych: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta 00/100 )

Pakiet 4– stenty wieńcowe na balonie do użycia w nagłych przypadkach

wartość oferty brutto: 433.350,00  złotych

(słownie złotych: czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt 00/100 )

Pakiet 6– stenty wieńcowe na balonie do bezpośredniego stentowania oraz prowadnik wieńcowy typu  „floppy”

wartość oferty brutto: 288.900,00 złotych

(słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset  00/100 )

Pakiet 13– cewnik balonowy do doprężania stentów

wartość oferty brutto: 570.310,00 złotych

(słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć  00/100 )

Pakiet 16– prowadnik angioplastyczny z markerami referencyjnymi

wartość oferty brutto: 282.480,00 złotych

(słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt  00/100 )

Pakiet 22– strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

wartość oferty brutto: 211.860,00 złotych

(słownie złotych: dwieście jedenaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt  00/100 )

Pakiet 24– Y connector podwójny

wartość oferty brutto: 20.330,00 złotych

(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści 00/100 )

Oferta nr 5     St.Jude Medical  Spółka z o.o.

01-698 Warszawa ul. Smoleńskiego 1 lok 2

Pakiet 46 –system do protekcji proksymalnej pomostów aortalno-wieńcowych

wartość oferty brutto: 29.960,00 złotych

(słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  00/100 )

Oferta nr 6     POLMEDA Grzegorz Kruszko

05-800 Pruszków ul. Staszica 1

Pakiet 40 –przetwornik ciśnień do:1Cardio Lab3 Prucka; 2/Philips Haemo Sphere; 3/przewody łączące przetwornik z pompą kontrapulsacyjną

wartość oferty brutto: 44.947,49 złotych

(słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem  49/100 )

Oferta nr 7     HAMMER – MED Piotr R.Hammer

90-251 Łódź ul. Jaracza 76

Pakiet 32 –Koszulki wprowadzające zbrojone

wartość oferty brutto: 25.680,00 złotych

(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt  00/100 )

Oferta nr 8     Medical Diagnostic Systems Spółka z o.o.

02-822 Warszawa ul. Poleczki 12

Pakiet 31 –prowadnik diagnostyczny hydrofilny

wartość oferty brutto: 60.027 złotych

( słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem 00/100 )

Pakiet 38 –zestaw do ucisku tętnicy udowej po nakłuciu (ramię z adapterem i wymiennym balonem ciśnieniowym)

wartość oferty brutto: 9.993,80 złotych

( słownie złotych: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 80/100 )

Oferta nr 9     BALTON Spółka z o.o.

00-496 Warszawa ul. Nowy Świat 7 m 14

Pakiet 2 – stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

wartość oferty brutto: 128.400,00  złotych

(słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta 00/100)

Pakiet 11 – stent wieńcowy na balonie do PCI

wartość oferty brutto: 190.674,00 złotych

(słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 00/100)

Pakiet 14 –cewnik balonowy do restenozy w stencie

wartość oferty brutto: 93.625,00 złotych

( słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć  00/100)

Pakiet 15 – cewnik balonowy do PCI

wartość oferty brutto: 187.250,00 złotych

( słownie złotych:  sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100)

Pakiet 20 – koszulki wprowadzające- krótkie i długie 5F-8F

wartość oferty brutto: 55.640,00 złotych

( słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści 00/100)

Pakiet 21 – koszulki wprowadzające- krótkie i długie 5F-8F z igłą do nakłucia

wartość oferty brutto: 93.090,00 złotych

(słownie złotych:  dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt 00/100)

Pakiet 23 – Y –connector pojedynczy

wartość oferty brutto: 29.960,00 złotych

( słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 00/100 )

Pakiet 25 – torquer

wartość oferty brutto: 19.260,00 złotych

( słownie złotych : dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt  00/100)

Pakiet 27 – manifold dwukranowy

wartość oferty brutto: 85.600,00złotych

( słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset  00/100 )

Pakiet 30 – prowadnik diagnostyczny

wartość oferty brutto: 125.190,00 złotych

( słownie złotych:  sto dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt 00/100 )

Pakiet 34 – przedłużenia z kranikiem

wartość oferty brutto: 13.375,00 złotych

( słownie złotych: trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 00/100

Pakiet 35 – przedłużenia do pomp infuzyjnych

wartość oferty brutto: 11.770,00 złotych

( słownie złotych:  jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt 00/100

Oferta nr 10    ProCardia Medical Spółka z o.o.

02-777 Warszawa Al. Komisji Edukacji Narodowej 83 lok. 16

Pakiet 8 – stent wieńcowy na balonie do krętych naczyń i długich zmian

wartość oferty brutto: 141.240,00 złotych

(słownie złotych: sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści 00/100)

Pakiet 29 – zestaw cewników diagnostycznych 6F w kompletach

wartość oferty brutto: 57.780,00 złotych

(słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt 00/100)

Pakiet 43 – sondy do echokardiografii

wartość oferty brutto: 75.970,00 złotych

(słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 00/100)

Pakiet 44 – drut diagnostyczny do FFR

wartość oferty brutto: 18.725,00 złotych

(słownie złotych: osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 00/100)

Oferta nr 11    Medtronic Poland Spółka z o.o.

04-041 Warszawa ul. Ostrobramska 101

Pakiet 10 –stent wieńcowy na balonie kobaltowo-chromowy

wartość oferty brutto: 254.232,00 złotych

(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa 00/100)

Pakiet 18 – cewnik prowadzący do PCI 5F-8F

wartość oferty brutto:  547.840,00 złotych

(słownie złotych: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści 00/100 )

Pakiet 19 – cewnik do tombectomii

wartość oferty brutto:  166.920,00 złotych

(słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia 00/100 )

Oferta nr 12    DIALMED Spółka z o.o.

02-781 Warszawa ul. Roentgena 23/10

Pakiet 41 –zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki

wartość oferty brutto: 11.556,00 złotych

(słownie złotych: jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć  00/100 )

Oferta nr 13      DRG MedTek Spółka z o.o.

02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 24

Pakiet 7 – stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień i cewnik balonowy do pre- i post- dylatacji techniką „kissing baloon”

wartość oferty brutto: 466.520,00 złotych

(słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia  00/100)

Pakiet 28 – cewnik diagnostyczny 5F-6F

wartość oferty brutto: 243.960,00 złotych

( słownie złotych: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 00/100)

Pakiet 39 – balony do kontrapulsacji

wartość oferty brutto: 224.700,00 złotych

(słownie złotych: dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset  00/100 )

Oferta nr 14    BIOTRONIK Polska Spółka z o.o.

60-169 Poznań  ul. Grunwaldzka 400

Pakiet 9 – stent wieńcowy na balonie do małych naczyń

wartość oferty brutto: 127.597,50 złotych

(słownie złotych: sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem  50/100)

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2  zostają odrzucone oferty  złożone  ww postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Oferta nr 1     Johnson&Johnson Poland Spółka z o.o.

02-285 Warszawa ul. Szyszkowa 20

Pakiet nr 15- cewnik balonowy do PCI

wymagany maksymalny odstęp długości do 5mm, oferowane długości 10-15-20-30, dla balonów o średnicy 2,0-3,5 .

Pakiet nr 18- cewnik prowadzący do PCI 5F-8F

wymagana  średnica cewnika ≥ 0.071” dla 6F , oferowana 0,070” .

Oferowane przedmioty medyczne nie spełniają wymogów stawianych w siwz,

oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 2    MDS CARDIO  Spółka z o.o.

02-822 Warszawa ul. Poleczki 12

Pakiet nr 4- stenty wieńcowe na balonie do użycia w nagłych przypadkach

-ciśnienie RBP 14 atmosfer dla stentu o średnicy 4,5; 5,0 przy wymaganym RBP 16 atmosfer.

-dla średnic 4,5; 5,0 długości 13,18,28,38 wymagane odstępy maksymalne długości do 5mm w przedziale 13-30mm brak długości pośredniej pomiędzy 18 i 28 mm.

-dla średnicy 2,5mm maksymalna długość wynosi 28mm ,wymagana 30mm.

Pakiet nr 5 Stenty wieńcowe na balonie z cewnikiem balonowym i zestawem prowadników do udrażniania naczyń,

-wymagany przedział długości 8,0 – 30mm , oferowana maksymalna  długość 28mm dla stentu o średnicy 2,5mm

Oferowane przedmioty medyczne nie spełniają wymogów stawianych w siwz,

oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 3    Boston Scientific Polska Spółka z o.o.

00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II nr 80

Pakiet nr 9 -stent wieńcowy na balonie do małych naczyń

- oferowany przedział średnic od 2,25mm a wymagany od 2,0mm

Pakiet nr 11 - stent wieńcowy na balonie do PCI

-wymagana długość od 9mm, oferowana 12mm dla stentu o średnicy 4,5mm

Oferowane przedmioty medyczne nie spełniają wymogów stawianych w siwz,

oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 9     BALTON Spółka z o.o.

00-496 Warszawa ul. Nowy Świat 7

Pakiet nr 8 - stent wieńcowy na balonie do krętych naczyń i długich zmian

-przyrost średnicy stentu przy RBP 0,24mm dla stentu o średnicy 3,0mm a wymagane ≥0,3mmm.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogu siwz,

oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 10    ProCardia Medical Spółka z o.o.

02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 83/16

Pakiet nr 7- stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień i cewnik balonowy do pre- i postdylatacji technika „kissing baloon

-profil stentu 0,043” dla średnicy 3,0mm, wymagany 0,042”

-dla cewnika o średnicy 2,5mm RBP 14 bar , wymagane 16 atmosfer.

Pakiet nr 10- stent wieńcowy na balonie kobaltowo-chromowy

-minimalna wymagana długość 9mm, oferowana 10mm dla stentu o średnicy 4,0 i 4,5mm.

Pakiet nr 15- cewnik balonowy do PCI

-wymagany maksymalny odstęp długości do 5mm a oferowany 10-14-20-30.

Oferowane przedmioty medyczne nie spełniają wymogów stawianych w siwz,

oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 11    Medtronic Poland Spółka z o.o.

04-041 Warszawa ul. Ostrobramska 101

Pakiet nr 13- cewnik balonowy do doprężania stentów

-wymagana długość od 8-20mm, oferowana 15-21mm dla balonu o średnicy 4,5mm i 15mm dla średnicy 5,0mm

Pakiet nr 15- cewnik balonowy do PCI

-wymagany odstęp długości do 5mm, oferowany 20-30mm dla balonu o średnicy 2,25; 2,75; 3,25; 3,75; .

Oferowane przedmioty medyczne nie spełniają wymogów stawianych w siwz,

oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 12    DIALMED Spółka z o.o.

02-781 Warszawa ul. Roentgena 23/10

Pakiet nr 8 - stent wieńcowy na balonie do krętych naczyń i długich zmian

-dla stentu o średnicy 2,25mm długość 9;14;19mm, wymagany przedział długości od 9-24mm.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów stawianych w siwz,

oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 14    BIOTRONIK Polska Spółka z o.o.

60-169 Poznań ul. Grunwaldzka 400

Pakiet nr 10- stent wieńcowy na balonie kobaltowo-chromowy

-wymagana długość stentu do 24mm, oferowana 20mm dla stentu o średnicy 2,25mm,

22mm dla stentu o średnicy 2,5mm  i   2,75mm.

-wymagany maksymalny odstęp długości 6mm, oferowany 8mm dla stentu o średnicy 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm (długość 22-30mm)

-wymagana długość od 9mm, oferowana 13mm dla stentu 4,5mm.

Pakiet nr 11 - stent wieńcowy na balonie do PCI

-wymagana długość stentu od 9mm, oferowana 13mm dla stentu o średnicy 4,5mm.

-wymagany odstęp długości do 6mm, oferowany 7mm i 10mm  dla stentu o średnicy 4,5mm.

Pakiet nr 17- prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych

Wymogiem siwz jest  prowadnik angioplastyczny light suport i medium suport. Dostarczony  do oceny jakościowej prowadnik angioplastyczny   exstra suport   jest niezgodny z   przedmiotem  zamówienia.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymogami siwz.

Oferowane przedmioty medyczne nie spełniają wymogów stawianych w siwz,

oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych , unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w  pakiecie    nr  36 – strzykawka z gumowym tłokiem 10 ml , 20ml. – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych , unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w  pakiecie    nr  5 –stent wieńcowy na balonie oraz cewnik balonowy niskoprofilowy z zestawem prowadników do udrażniania naczyń wieńcowych , nr  37 –drut typu „gęsia szyja” – mikropętla – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

zatwierdził:  Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański