# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# PAKIET NR 2						         (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY)

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# APARAT EKG     – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zapis jednoczasowy 3/6/12 kanałów | TAK |  |
|  | Szerokość zapisu 112mm | TAK |  |
|  | Zewnętrzna drukarka USB - wydruk A4 (210x297mm) | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |
|  | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
|  | Cyfrowa filtracja zakłóceń 25, 35, 50, 60 Hz | TAK |  |
|  | Wyświetlacz 5,7" graficzny kolorowy TFT 320x240 | TAK |  |
|  | Analiza i interpretacja HES zgodna z EN 60601-2-51 | TAK |  |
|  | Wewnętrzna pamięć >100 badań | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) | TAK |  |
|  | Akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
|  | Proste zakładanie papieru (easy load) | TAK |  |
|  | Zapis kopii badania na zewnętrznym nośniku (PENDRIVE) w standardzie EN 1064 (ECG-SCP) | TAK |  |
|  | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | TAK |  |
|  | Dostępne wersje w językach narodowych | TAK |  |
|  | CMMR >100dB | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000Hz | TAK |  |
|  | Przetwornik 12bit | TAK |  |
|  | Rozdzielczość 2,5uV/bit | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa >10M | TAK |  |
|  | Zakres wysterowania 10mVpp | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia 0,05 - 150 Hz | TAK |  |
|  | Odprowadzenia 12 standardowych / Cabrera | TAK |  |
|  | Obwody wejściowe pływające, zabezpieczone przed impulsem defibrylującym CF | TAK |  |
|  | Zasilanie 90-240V, 50/60Hz | TAK |  |
|  | Wewnętrzny akumulator 2200mAh Li-jon | TAK |  |
|  | Pobór mocy <30VA | TAK |  |
|  | Wymiary aparatu 260x220x52mm | TAK |  |
|  | Waga < 1,8kg | TAK |  |
|  | Spełniane standardy EN 60601-1, EN 60601-1-2,EN 60601-2-25, EN 60601-2-51 | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim