Kielce dnia  16.07.2010r.

EZ/ZP/51/2010

KORONAROGRAFIA                                   Do uczestników postępowania

……………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego do zabiegów koronarografii i angioplastyki naczyń wieńcowych.

Postępowanie prowadzone w trybie przetarg nieograniczony – art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Nr 2010/S-94 z dnia 15.05.2010 pozycja 118294 oraz na stronie internetowej http://bip.wszzkielce.pl

INFORMACJA

WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dyrekcja  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45 ,  działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1,2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  informuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej , odrzuceniu ofert na podstawie  art. 89 ust 1 oraz unieważnieniu postępowania w części,    w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Oferta nr  1      EUROCOR  Spółka z o.o.

01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  14 – Cewnik balonowy pokryty lekiem

wartość oferty brutto: 45.999,94złotych

Oferta nr  2      BALTON Spółka z o.o.

00-496 Warszawa ul. Nowy Świat 7m14

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 2 – stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

wartość oferty brutto: 165.850,00 złotych

Pakiet 5 – stent wieńcowy na balonie do bezposredniego stentowania, prowadnik floppy

wartość oferty brutto: 84.530,00złotych

Pakiet 9 –stent wieńcowy na balonie kobaltowo chromowy

wartość oferty brutto: 115.560,00 złotych

Pakiet 10 –Stent wieńcowy na balonie do PCI

wartość oferty brutto: 89.880,00 złotych

Pakiet 16 –cewnik balonowy do PCI

wartość oferty brutto: 123.050,00 złotych

Pakiet 22- Koszulki wprowadzające - krótkie i długie,  z igłą do nakłucia

wartość oferty brutto: 94.160,00 złotych

Pakiet 24- Y - connector pojedynczy

wartość oferty brutto: 11.770,00 złotych

Pakiet 26- Torquer

wartość oferty brutto: 12.733,00 złotych

Pakiet 28- manifold dwukranowy

wartość oferty brutto: 31.565,00 złotych

Pakiet 34- zestawy transradialne

wartość oferty brutto: 10.272,00 złotych

Pakiet 35- Przedłużenia z kranikiem

wartość oferty brutto: 10.700,00 złotych

Pakiet 36- Przedłużenia do pomp infuzyjnych

wartość oferty brutto: 9.630,00 złotych

Oferta nr  3     DRG Metek Spółka z o.o.

02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 24

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  7 – stent wieńcowy do naczyń krętych

wartość oferty brutto: 93.090,00 złotych

Pakiet 40- Balony do kontrapulsacji

wartość oferty brutto: 217.745,00 złotych

Oferta nr  14     MEDTRONIC Poland Spółka z o.o.

04-041 Warszawa ul. Ostrobramska 101

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 19- Cewnik prowadzący do PCI 5F - 8F

wartość oferty brutto: 439.770,00 złotych

Pakiet 20- Cewnik do trombektomii

wartość oferty brutto: 200.625,00 złotych

Pakiet 23- Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

wartość oferty brutto: 162.426,00 złotych

Oferta nr  6     POLIMED Spółka z o.o.

02-822 Warszawa ul. Poleczki 12

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 13- Cewnik do restenozy w stencie

wartość oferty brutto: 44.972,00 złotych

Oferta nr  7        COLOR Trading Spółka z o.o.

02-815 Warszawa ul. Żołny 40

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 32- Prowadnik diagnostyczny hydrofiny

wartość oferty brutto: 51.317,20 złotych

Pakiet 42- Zestaw do ucisku tetnicy promieniowej

wartość oferty brutto: 18.457,50 złotych

Oferta nr  8    BOSTON Scientific Polska Spółka z o.o.

00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II nr 80

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 1 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

wartość oferty brutto: 257.335,00 złotych

Pakiet 3 – stenty wieńcowe na balonie do użycia w nagłych przypadkach

wartość oferty brutto: 256.800,00 złotych

Pakiet 12 – cewnik balonowy do doprężania stentów

wartość oferty brutto: 260.010,00 złotych

Pakiet 17- prowadnik angioplastyczny z markerami

wartość oferty brutto:  282.480.00 złotych

Pakiet 29- cewnik diagnostyczny 5F – 6F

wartość oferty brutto: 187.250,00 złotych

Pakiet 30- zestaw cewników diagnostycznych 6F – komplety

wartość oferty brutto: 33.384,00 złotych

Oferta nr  9     Abbott Laboratories Poland  Spółka z o.o.

02-676 Warszawa ul. Postępu 18 A

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  4 – Stenty wieńcowe na balonie z cewnikiem balonowym i zestawem prowadników do

udrażniania naczyń

wartość oferty brutto: 601.554,00 złotych

Pakiet  6 – Stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień , cewnik balonowy kising baloon

wartość oferty brutto: 163.710,00 złotych

Pakiet  11 – stentgraft

wartość oferty brutto: 15.515,00 złotych

Pakiet 18- prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych

wartość oferty brutto: 90.415,00  złotych

Pakiet 27- system zamykania szwem tętnicy udowej

wartość oferty brutto: 12.358,50  złotych

Oferta nr  10   Johnson  @Johnson  Poland Spółka z o.o.

02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  21 – Koszulki wprowadzające

wartość oferty brutto: 7.704,00   złotych

Oferta nr  13    PROMED SA

01-520 Warszawa ul. Krajewskiego 1 B

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 33- koszulki wprowadzające – zbrojone

wartość oferty brutto: 9.602,72 złotych

Pakiet 41- Przetwornik ciśnień i kable łączące

wartość oferty brutto: 43.227,98 złotych

Oferta nr  15      eV 3 Spółka z o.o.

40-568 Katowice ul. Ligocka 103

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 38 - Drut typu gęsia szyja

wartość oferty brutto: 6.420,00 złotych

Pakiet 46 – system do protekcji dystalnej naczyń

wartość oferty brutto: 64.809,90 złotych

Oferta nr  16     AESCULAP Chifa Spółka z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 25-  Y connector podwójny

wartość oferty brutto: 25.680,00 złotych

Pakiet 31- prowadnik diagnostyczny

wartość oferty brutto: 96.300,00 złotych

Pakiet 37- Strzykawka z gumowym tłokiem 10 i 20 ml

wartość oferty brutto: 20.629,60 złotych

Pakiet 45- Przedłużenia wysokociśnieniowe zbrojone

wartość oferty brutto: 1.712,00 złotych

Oferta nr  17     BIOTRONIK Polska Spółka z o.o.

60-169 Poznań ul. Grunwaldzka 400

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  8  - stent wieńcowy na balonie do małych naczyń i cewnik balonowy

wartość oferty brutto: 497.550,00 złotych

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2  zostają odrzucone oferty  złożone  ww postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Oferta nr 2      BALTON Spółka z o.o.

00-496 Warszawa ul. Nowy Świat 7m14

PAKIET nr 23 – strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

-wymagano minimalną długość 25cm wysokocisnieniowego, elastycznego drenu łączącego koniec inflatora z adapterem / końcówką typu “męskiego. Oferowany przedmiot medyczny – (ocena próbki materiałowej) posiada długość wysokociśnieniowego drenu 23,7cm

i nie spełnia wymogów siwz

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PAKIET nr 25 - Y – connector podwójny

- wymagano Y connectora podwójnego natomiast zaoferowany przedmiot medyczny (RYVA) jest łącznikiem z dwiema zastawkami.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 4    MEDTRONIC Poland Spółka z o.o.

04-041 Warszawa ul. Ostrobramska 101

PAKIET  nr 12 - cewnik balonowy do dopreżania stentów

wymagano minimalnego przedziału długości balonów od 8 do 20 mm z maksymalnymi odstępami co 6mm.  Katalog dokumentuje cewniki balonowe

– o długości od 15mm dla średnicy 4,5mm

- jeden cewnik balonowy o długości 15mm dla średnicy 5,0mm

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 10      Johnson @Johnson  Poland Spółka z o.o.

02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24

PAKIET  nr 19 – cewnik prowadzący do PCI

Zamawiający w celu dokonania oceny techniczno jakościowej oferowanych cewników wymagał złożenia wraz z ofertą „próbki  materiałowej  ”   w ilości  5 sztuk cewnika JL4,0  6F oraz 5 sztuk JR 4,0 6F.

Oferta zawiera tylko  próbkę materiałową w postaci 5 sztuk cewnika JCL 4,0 6F .

Próbka podlegająca ocenie wg kryterium nie może być uzupełniona .

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 11    EDWARDS LIFESCIENCES POLAND

02-486 Warszawa  Al. Jerozolimskie 214

TOMED Spółka z o.o. 02-776 Warszawa ul. Strzeleckiego 8 m75

Pakiet 41- Przetwornik ciśnień i kable łączące

-wymagano próbki materiałowej po 1 sztuce każdego rodzaju przewodów łączących: z systemem CardioLab3, z systemem Philips haemosfere campact i z pompą kontrapulsacyjną Data Scope

Dostarczono tylko1 sztukę próbki materiałowej kabel  łączący z systemem Cardio Lab 3.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr  14      ProCardia Medical  Spółka z o.o.

02-781 Warszawa ul. Pileckiego 63

PAKIET  nr 9 – stent wieńcowy na balonie kobaltowo chromowy

- wymagano minimalny przedział długości stentu od 9 do 24 mm  Zaoferowano długości od 10mm dla stentu o średnicy 4,0.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PAKIET  nr 12 – cewnik balonowy do doprężania stentów

- wymagano minimalny przedział długości balonu  od 8 do 20mm . Zaoferowano długości od 10mm dla średnicy 2,0;   3,75; 4,0;  4,5;  5,0.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta  nr  16    AESCULAP Chifa Spółka z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

PAKIET  nr 23 –strzykawka wysokocisnieniowa z manometrem

-wymagano minimalną długość 25cm wysokocisnieniowego, elastycznego drenu łączącego koniec inflatora z adapterem / końcówką typu “męskiego. Oferowany przedmiot medyczny – (ocena próbki materiałowej) posiada długość wysokociśnieniowego drenu 23,7cm

i nie spełnia wymogów siwz

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pakiet 41- Przetwornik ciśnień i kable łączące

-wymagano próbki materiałowej po 1 sztuce każdego rodzaju przewodów łączących: z systemem CardioLab3, z systemem Philips haemosfere campact i z pompą kontrapulsacyjną Data Scope

Dostarczono tylko próbkę materiałową kabla łączącegoprzetwornik z pompą do kontapulsacji

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta  nr  17   BIOTRONIK Polska Spółka z o.o.

60-169 Poznań ul. Grunwaldzka 400

PAKIET  nr 5 –stent wieńcowy na balonie do bezpośredniego stentowania, prowadnik

Floppy

- wymagano minimalny przedział długości stentów od 9 do 24 mm. Zaoferowano stent o długości do 22 mm dla średnicy 2,5mm.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PAKIET  nr 6 –stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień, cewnik balonowy kising baloon

- wymagano minimalny przedział długości stentów od 9 do 24 mm. Zaoferowano stent o długości do 22 mm dla średnicy 2,5mm.

- wymagano cewników balonowych z odstępami średnic co 0,25mm w przedziale średnic od 2,5 do 4,0 mm. Zaoferowano cewnik balonowy z odstępami średnic co 0,5 mm.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PAKIET  nr 9 –stent wieńcowy na balonie kobaltowo chromowy

-wymagano minimalny przedział długości stentów od 9 do 24 m. Zaoferowano stent o długości do 20mm dla srednicy 2,25mm i do 22 m dla srednicy 2,5mm

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PAKIET  nr 17 –prowadnik angioplastyczny z markerami

- wymagano minimum trzech markerów referencyjnych w dystalnym odcinku prowadnika usytuowanych w różnych odstępach pozwalających na pomiar długości zmiany z dokładnością do 5 mm. Zaoferowano prowadnik z jednym markerem w dystalnej części prowadnika .

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PAKIET  nr 18 – prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych

-wymagano minimu trzy stopnie podparcia „sapport” oferowanych prowadników: ligcht, medium i ekstra sapport. Zaoferowano prowadniki o dwóch stopniach podparcia standard i ekstra sapport co ma odzwierciedlenie również  w próbce materiałowej.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych , unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia

PAKIET  nr  15–cewnik  balonowy do udrazniania przewlekłych okluzji

PAKIET  nr  39–zestaw do ucisku tętnicy udowej

PAKIET  nr  43–wkład strzykawki automatycznej

PAKIET  nr  44–sondy do ultrasonografii

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

druk zp-21

zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański