# WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE 					Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia:  Stół operacyjny 2 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Warunki wymagane,konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny stół operacyjny, zapewniający stabilne osadzenie na podłodze przez hydraulicznie regulowane nogi – podpory. Mobilność stołu realizowana przez wysuwane hydraulicznie podwozie z kołami. Podstawa jezdna w kształcie litery T | TAK |  |
| 2. | Blat stołu przezierny dla promieni rtg, bez przesuwu, mocowany na stałe do kolumny | TAK |  |
| 3. | Pełna dostępność ramienia C aparatu rtg oraz możliwość instalacji kasety w blacie do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole | TAK |  |
| 4. | Blat stołu składający się z 5 segmentów: segment głowy segment piersiowy segment lędźwiowy dwuczłonowy segment nóg | TAK |  |
| 5. | Podwójny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne elektrohydrauliczne układy sterowania i zasilania ) | TAK |  |
| 6. | Sterowanie funkcjami stołu za pomocą pilota bezprzewodowego lub przewodowego | TAK |  |
| 7. | Możliwość awaryjnego sterowania funkcjami stołu (po odłączeniu pilota) przy pomocy rezerwowego panelu sterującego, wbudowanego w podstawę stołu | TAK |  |
| 8. | Automatyczne zabezpieczenie blatu przed niezamierzonym ruchem przy aktywacji z panelu wbudowanego w podstawę stołu. Konieczność przyciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji. Panel wbudowany w podstawę stołu powinien być dodatkowo zabezpieczony osłoną ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 9 | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona ) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | TAK |  |
| 10 | Podwójny układ elektrohydraulicznego napędu sterowany z dodatkowego pilota lub panelu | TAK |  |
| 11 | Indywidualna regulacja każdego segmentu | TAK |  |
| 12 | Wykorzystane siłowniki muszą zapewniać płynną regulację bez drżeń, skoków, zapewniając wysoką stabilność stołu | TAK |  |
| 13 | Elektrohydrauliczna regulacja wysokości blatu w zakresie co najmniej od 750 mm do 1150 mm | TAK |  |
| 14 | Elektrohydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty – Trendelenburga = 28 stopni +/- 1 stopień | TAK |  |
| 15 | Obustronna, elektrohydrauliczna regulacja przechyłu bocznego blatu max 20 stopni | TAK |  |
| 16 | Elektrohydrauliczna regulacja segmentu lędźwiowego w zakresie: opuszczanie: - 40 +/- 5 stopni podnoszenie + 80 +/- 5 stopni | TAK |  |
| 17 | Elektrohydrauliczna regulacja segmentu nożnego w zakresie: opuszczanie: - 95 +/- 5 stopni - podnoszenie + 15 +/- 5 stopni | TAK |  |
| 18 | Zakres regulacji segmentu głowy: opuszczanie: - 30 +/- 5 stopni podnoszenie + 30 +/- 5 stopni | TAK |  |
| 19 | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
| 20 | Materace zdejmowalne, odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 21 | Zasilanie bateryjne stołu wbudowane w podstawę stołu wraz z ładowarką. Wbudowane akumulatory awaryjne | TAK |  |
| 22 | Zapasowy układ akumulatorów używanych w przypadku awarii zasilania głównego, wbudowany w podstawę stołu | TAK |  |
| 23 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora, pilot powinien posiadać minimum 12 wskaźników diodowych sygnalizujących stan naładowania akumulatorów | TAK |  |
| 24 | Stół wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 25 | Kolumna stołu umieszczona mimośrodowo w podstawie stołu. Segment głowy powinien zaczynać się w płaszczyźnie kolumny (patrząc od góry) a kończyć nieznacznie poza tą płaszczyzną (pozycja podstawowa A). Możliwość odwrócenia blatu stołu o 180 st. W stosunku do kolumny (pozycja B). Kolumna stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej, odporna na wnikanie płynów | TAK |  |
| 26 | Dopuszczalne obciążenie stołu nie mniejsze niż 250 kg | TAK |  |
| 27 | Waga stołu bez wyposażenia >= 290 kg | TAK |  |
| 28 | Stół operacyjny wyposażony w szyny wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiające mocowanie wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| Wyposażenie każdego stołu |
| 29 | Regulowana płyta anestezjologiczna pod rękę z pasami mocującymi szt. 2 | TAK |  |
| 30. | Parawan anestezjologiczny z zaciskiem szt. 1 | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Specyfikacja techniczna zaoferowanych produktów oprócz opisu parametrów musi zawierać numery katalogowe i nazwę producenta.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.