# Załącznik nr 2 do SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Przedmiot zamówienia:  Aparat do znieczulania 1  szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (cm) | TAK/Podać |  |
|  | Masa (kg) | TAK/Podać |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wyposażony w dwie szuflady i blat do pisania | TAK |  |
|  | Uchwyt do zapasowej 10 l butli O2 i N2O . Półka na butle. | TAK |  |
|  | Wbudowane 4 gniazda elektryczne 230 V | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2 i N2O | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 30 minut w warunkach standardowych | TAK |  |
|  | Reduktor do butli O2 i N2O ze złączem do aparatu | TAK |  |
|  | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny o pojemności min. 0,8 l oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | TAK |  |
|  | Gniazda czynne na dwa parowniki w systemie mocowania beznarzędziowego ,system uniemożliwiający jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie | TAK |  |
|  | System podawania gazów | TAK |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza dostosowane do anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK |  |
|  | Odcięcie dopływu podtlenku azotu przy stężeniu tlenu w mieszaninie oddechowej poniżej 25% | TAK |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | TAK |  |
|  | Układ oddechowy | TAK |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |
|  | Układ oddechowy łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu, całkowita pojemność z pochłaniaczem CO2 nie większa niż 3,0 l. | TAK |  |
|  | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności | TAK |  |
|  | Wielorazowy przezierny, autoklawowalny pojemnik pochłaniacza dwutlenku węgla o pojemności maksimum 1,5 l | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej | TAK |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona | TAK |  |
|  | Wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
|  | Minimalny zakres PEEP minimum od 4 do 20 cm H2O | TAK |  |
|  | Regulacje | TAK |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa (podać zakres) | TAK |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml wentylacja objętościowa (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 cm H2O (podać zakres) | TAK |  |
|  | Regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-50% | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
|  | Niskiej pojemności minutowej | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | Alarm detekcji bezdechu | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Ciśnienia pauzy wdechowej | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |
|  | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: N2O , izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluranu | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego | TAK |  |
|  | Pomiary spirometryczne. Kreślenie pętli spirometrycznych. | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy do prezentacji parametrów wentylacji, pomiarów spirometrii i parametrów gazowych | TAK |  |
|  | Prezentacja prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Prezentacja trendów parametrów mierzonych minimum 12 godz. | TAK |  |
|  | PAROWNIK | TAK |  |
|  | Parownik do sevofluranu | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu | TAK |  |
|  | Parametry ogólne | TAK |  |
|  | Monitor modułowy, modułowość dotyczy sprzętu i oprogramowania. Moduły pomiarowe i programowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | System umożliwiający automatyczną konfigurację monitora w celu dopasowania do potrzeb różnych pacjentów | TAK |  |
|  | Ekran | TAK |  |
|  | Kolorowy płaski ekran LCD TFT wysokiej jakości . Przekątna ekranu minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |
|  | Rejestracja danych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję rejestracji danych przy pomocy drukarki laserowej lub rejestratora termicznego | TAK |  |
|  | Zasilanie | TAK |  |
|  | Sieciowe dostosowane do 230V 50 Hz | TAK |  |
|  | Mocowanie monitora | TAK |  |
|  | Bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. | TAK |  |
|  | Mierzone parametry, moduły pomiarowe | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca: Zakres minimum 30 – 240/min | TAK |  |
|  | Monitorowanie 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń | TAK |  |
|  | W komplecie filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | TAK |  |
|  | Analiza częstości akcji serca i arytmii | TAK |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii | TAK |  |
|  | Oddech | TAK |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną w zakresie minimum od 4 do 120 /min, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
|  | Saturacja (SPO2) | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |  |
|  | System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale w zakresie 0-100%. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczna. Pomiar ręczny i automatyczny w zakresie 1-120/min Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . | TAK |  |
|  | W komplecie przewód i zestaw mankietów bez lateksu dla dorosłych, trzy rozmiary: duży, średni, mały | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe | TAK |  |
|  | W komplecie dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i centralny | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia, minimum dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o następne | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień | TAK |  |
|  | Układy alarmowe najważniejszych parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. | TAK |  |
|  | Alarmy na przynajmniej trzech poziomach ważności, opisać | TAK |  |
|  | Trendy | TAK |  |
|  | 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | TAK |  |
|  | Pomiar BIS, metoda podłączania do monitora modułu monitora w postaci kostki - bez udziału serwisu. Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego, metoda podłączania do monitora modułu monitora w postaci kostki - bez udziału serwisu. Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Pomiar rzutu serca metodą termodylucji , metoda podłączania do monitora modułu monitora w postaci kostki - bez udziału serwisu. W zestawie 1 komplet oprzyrządowania . Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |

## Gwarancja: 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Specyfikacja techniczna zaoferowanych produktów oprócz opisu parametrów musi zawierać numery katalogowe i nazwę producenta.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.