# WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE 					Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia:  Stół operacyjny 2 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Warunki wymagane konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny stół operacyjny, zapewniający stabilne osadzenie na podłodze przez hydraulicznie lub mechanicznie regulowane nogi – podpory. Stół w pozycji roboczej musi stać na nóżkach. | TAK |  |
| 2. | Blat stołu przezierny dla promieni rtg, mocowany na stałe do kolumny (nie wymienny) | TAK |  |
| 3. | Pełna dostępność ramienia C aparatu rtg oraz możliwość instalacji kasety w blacie do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole | TAK |  |
| 4. | Blat stołu składający się z 5 segmentów: segment głowy segment piersiowy segment lędźwiowy dwuczłonowy segment nóg | TAK |  |
| 5. | Elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny system przemieszczania blatu stołu. | TAK |  |
| 6. | Sterowanie funkcjami stołu za pomocą pilota bezprzewodowego. | TAK |  |
| 7. | Możliwość awaryjnego sterowania funkcjami stołu (po odłączeniu pilota) przy pomocy rezerwowego panelu sterującego, wbudowanego w podstawę stołu | TAK |  |
| 8. | Automatyczne zabezpieczenie blatu przed niezamierzonym ruchem przy aktywacji z panelu wbudowanego w podstawę stołu. Konieczność przyciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji. | TAK |  |
| 9 | Informacja na pilocie lub panelu na kolumnie stołu o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona ) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | TAK |  |
| 10 | Indywidualna regulacja każdego segmentu | TAK |  |
| 11 | Napęd stołu musi zapewniać płynną regulację bez drżeń, skoków, zapewniając wysoką stabilność stołu | TAK |  |
| 12 | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja wysokości blatu w zakresie co najmniej od 750 mm do 1100 mm | TAK |  |
| 13 | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty – Trendelenburga w zakresie ≥ 28 stopni. | TAK |  |
| 14 | Obustronna, elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja przechyłu bocznego blatu ≥ 20 stopni | TAK |  |
| 15 | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja segmentu lędźwiowego w zakresie: opuszczanie: ≥ - 40 stopni podnoszenie ≥ + 80 stopni | TAK |  |
| 16 | Elektrohydrauliczna regulacja segmentu nożnego w zakresie: opuszczanie: ≥ - 90 stopni podnoszenie ≥ + 15 stopni | TAK |  |
| 17 | Zakres regulacji segmentu głowy: opuszczanie: ≥ - 30 stopni podnoszenie ≥ + 30 stopni | TAK |  |
| 18 | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
| 19 | Materace zdejmowalne, odporne na środki dezynfekcyjne o udokumentowanych właściwościach przeciwodleżynowych. | TAK |  |
| 20 | Zasilanie bateryjne stołu wbudowane w podstawę stołu wraz z ładowarką. | TAK |  |
| 21 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora, w postaci wskaźników diodowych na pilocie i panelu w podstawie stołu, sygnalizujących stan naładowania akumulatorów. | TAK |  |
| 22 | Stół wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 23 | Dopuszczalne obciążenie stołu ≥ 250 kg | TAK |  |
| 24 | Stół operacyjny wyposażony w szyny wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiające mocowanie wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| Wyposażenie każdego stołu |
| 25 | Regulowana płyta anestezjologiczna pod rękę z pasami mocującymi szt. 2 | TAK |  |
| 26. | Parawan anestezjologiczny z zaciskiem szt. 1 | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Specyfikacja techniczna zaoferowanych produktów oprócz opisu parametrów musi zawierać numery katalogowe i nazwę producenta.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.