SYSTEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO - Opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych 
(wymaganych/granicznych i ocenianych)

Wykonawca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Producent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwa aparatu / Model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kraj pochodzenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| L.p. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Punktacja | Odpowiedź Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1. | System rezonansu magnetycznego min. 1,5 T, rok produkcji 2011. System nowy, nieużywany. | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | System wyposażony w instalację chłodzącą magnes | Tak | Bez punktacji |  |
| 3. | Kabina RF kompletna (min. 1 okno poglądowe i 1 drzwi) - dostawa i montaż z pełnym wykończeniem ścian, sufitu i podłogi | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. | Kabina RF wyposażona w system klimatyzacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 5. | Kabina RF wyposażona w regał/szafę na wszystkie cewki RF do badań | Tak | Bez punktacji |  |
| 6. | System wyposażony w dwie konsole diagnostyczne lekarskie | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Wykonanie projektu adaptacyjno - budowlanego (we wszystkich wymaganych branżach) pracowni rezonansu magnetycznego w wyznaczonych pomieszczeniach na parterze szpitala, w uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. | Adaptacja pomieszczeń na parterze szpitala do instalacji zaoferowanego systemu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem, zgodnie z wykonanym projektem | Tak | Bez punktacji |  |
| 9. | Dostawa i instalacja systemu rezonansu magnetycznego umożliwiająca jego uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu | Tak | Bez punktacji |  |
| 10. | Uzupełnienie helu w magnesie – min. 90% maksymalnego poziomu, przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 11. | Szkolenie personelu Zamawiającego w ośrodku referencyjnym Wykonawcy (przed zainstalowaniem systemu): - dla techników – min. dla 2 osób w turach min. 2 x po 5 dni - dla lekarzy – min. dla 4 osób w turach min. 3 x po 5 dni | Tak | Bez punktacji |  |
| 12. | Szkolenie personelu Zamawiającego na zainstalowanym systemie MR na terenie Zamawiającego: - min. 3 dni po zainstalowaniu systemu, a przed rozpoczęciem jego eksploatacji - min. 10 dni łącznie w okresie pierwszych 2 miesięcy eksploatacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym - dodatkowo min. 10 dni łącznie w okresie pierwszego roku eksploatacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym | Tak | Bez punktacji |  |
| 13. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych. - Deklaracja zgodności i certyfikat CE - Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (dotyczy wyrobów dla których wpis/zgłoszenie jest wymagane prawem) | Tak | Bez punktacji |  |
| 14. | Instrukcja obsługi wszystkich elementów systemu w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, w co najmniej trzech egzemplarzach – przy dostawie | Tak | Bez punktacji |  |
| 15. | Wstępny projekt technologii medycznej - usytuowania wszystkich pomieszczeń Pracowni MR wraz z zaoferowanymi urządzeniami, wykonany zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym - załączyć do oferty | Tak | Bez punktacji |  |
| II. | Magnes |  |  |  |
| 1. | System chłodzenia magnesu | Zamknięty; chłodzenie helem | Bez punktacji |  |
| 2. | Natężenie pola | ≥ 1,5 T | Bez punktacji |  |
| 3. | Waga magnesu z wyposażeniem i ciekłym helem | ≤ 5600 kg | Wart. najmniejsza. - 5 p., 5600 kg - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 4. | Wymiar pola 5 G (0,5 mT) w osiach x/y | ≤ 2,5 m | Wart. najmniejsza. - 4 p., 2,5 m - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 5. | Wymiar pola 5 G (0,5 mT) w osi z | ≤ 4,0 m | Wart. najmniejsza. - 4 p., 4,0 m - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 6. | Aktywny shim instalacyjny | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Korekta homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych wyższego rzędu (np. High Order Shim, Advanced Shim lub inny odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. | Homogeniczność pola w kuli: (wartość typowa mierzona metodą VRMS w ppm) | TAK | Bez punktacji |  |
| 9. | O średnicy 10 cm | ≤ 0,01 ppm | Wart. najmniejsza. - 3 p., 0,01 ppm - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 10. | O średnicy 20 cm | ≤ 0,04 ppm | Wart. najmniejsza. - 3 p., 0,04 ppm - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 11. | O średnicy 30 cm | ≤ 0.10 ppm | Wart. najmniejsza. - 3 p., 0,10 ppm - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 12. | O średnicy 40 cm | ≤ 0.30 ppm | Wart. najmniejsza. - 3 p., 0,30 ppm - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 13. | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej z wyłączeniem ubytków podczas prac serwisowych | ≤ 0,03 l/godz. | Bez punktacji |  |
| 14. | Szerokość otworu gantry dla pacjenta w najwęższym miejscu | ≥ 60 cm | Bez punktacji |  |
| 15. | Długość tunelu gantry dla pacjenta (magnes z cewkami shim, cewkami gradientowymi i cewką Whole Body) w najwęższym miejscu otworu | ≤ 90 cm | Wart. najmniejsza. - 5 p., 90 cm - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 16. | Aktywne ekranowanie przed wpływem zewnętrznych zmiennych interferencji pola magnetycznego (np. wywołanych poruszającymi się obiektami ferromagnetycznymi lub zakłóceniami z transformatorów – destabilizującymi stałe pole magnetyczne) funkcjonujące w trakcie wykonywania akwizycji danych (External Interference Shielding lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| III. | Cewki gradientowe |  |  |  |
| 1. | Cewki gradientowe chłodzone wodą | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | Maks. amplituda w każdej z osi (x/y, z) z osobna w tym samym czasie | ≥ 33 mT/m | Dla osi x/y: Wart. największa. - 10 p., 33 mT/m - 0 p., Inne proporcjonalnie. Dla osi z: Wart. największa. - 5 p., 33 mT/m - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 3. | Maks. FOV dla maks. amplitudy gradientów określonej powyżej w poz.. II.2. | ≥ 48 cm | Bez punktacji |  |
| 4. | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi | ≥ 180 mT/m/ms | Wart. największa. - 5 p., 180 mT/m/ms - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| IV. | System RF |  |  |  |
| 1. | Moc wzmacniacza | ≥ 15 kW | Wart. największa. - 5 p., 15 kW - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 2. | Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (z pełną ścieżką cyfrową) | ≥ 16 | Wart. największa. - 5 p., 16 kan. - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 3. | Dynamika odbiornika (z automatyczną kontrolą) | ≥ 140 dB | Bez punktacji |  |
| 4. | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 16 bit | Bez punktacji |  |
| 5. | Pasmo przenoszenia (receiver bandwidth) | ≥ 1 MHz | Wart. największa. - 5 p., 1 MHz - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| V. | Cewki |  |  |  |
| 1. | Zintegrowana cewka całego ciała (Whole Body) nadawczo-odbiorcza. | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | Dedykowana wielokanałowa cewka typu array do badania głowy posiadająca min. 8 kanałów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu | Tak Podać nazwę zaoferowanej cewki | Bez punktacji |  |
| 3. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewki do głowy z cewką do szyi do badania neuro-vascular głowy i szyi posiadająca min. 16 kanałów pomiarowych obrazujących jednocześnie, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu | Tak Podać nazwę zaoferowanej cewki lub kombinacji cewek. | Bez punktacji |  |
| 4. | Wielokanałowa cewka typu array do badania całego kręgosłupa (odcinki cervical, thoracic i lumbar) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 16 kanałów pomiarowych | Tak Podać nazwę zaoferowanej cewki i ilość elementów pomiarowych w rejonie kręgosłupa | Bez punktacji |  |
| 5. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek typu array do badania całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez przepinania cewek lub repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 20 elementów pomiarowych w całym obszarze badania | Tak Podać nazwę zaoferowanej cewki. | Bez punktacji |  |
| 6. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek typu array do badania brzucha posiadająca min. 12 kanałów pomiarowych obrazujących jednocześnie (FOV≥50cm) , pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu | Tak Podać nazwę zaoferowanej cewki lub kombinacji cewek. | Bez punktacji. |  |
| 7. | Wielokanałowa cewka typu array mammograficzna dedykowana do obrazowania i spektroskopii piersi – min. 4 elementy pomiarowe | Tak Podać liczbę elementów odbiorczych cewki | Wart. największa. - 4 p., 4 elementy - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 8. | Cewka lub cewki elastyczne o różnych wymiarach, pozwalających na badanie stawu skokowego, kolanowego, łokciowego, barku i nadgarstka – min. 2 cewki | Tak Podać ilość zaoferowanych cewek, ilość kanałów oraz czy jest/są kompatybilne z technikami równoległymi | Bez punktacji |  |
| 9. | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek umożliwiająca wykonanie badania całego ciała pacjenta, bez konieczności przekładania pacjenta, przekładania lub przełączania cewek, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak Podać nazwę zaoferowanej cewki i zakres badania w cm | Wart. największa. - 10 p., Wart. najmniejsza - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 10. | Dedykowana wielokanałowa (min. 3 kanały pomiarowe obrazujące jednocześnie) cewka sztywna do badania stawu barkowego | Tak Podać nazwę zaoferowanej cewki i ilość kanałów oraz czy jest kompatybilna z technikami równoległymi | > 6 kan. - 4 p., 4-6 kan. - 2 p., 3 kanały - 0 p. Dodatkowo za kompatybilność z techn. równoległymi - 1 p. |  |
| 11. | Dedykowana wielokanałowa (min. 4 kanały pomiarowe obrazujące jednocześnie) cewka sztywna do badania nadgarstka i dłoni | Tak podać nazwę zaoferowanej cewki i ilość kanałów oraz czy jest kompatybilna z technikami równoległymi | > 6 kan. - 4 p., 5-6 kan. - 2 p., 4 kanały - 0 p. Dodatkowo za kompatybilność z techn. równoległymi - 1 p. |  |
| 12. | Dedykowana wielokanałowa (min 8 kanałów pomiarowych obrazujących jednocześnie) cewka sztywna do badania stawu kolanowego z wysoką rozdzielczością, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) całego obiektu | Tak podać nazwę zaoferowanej cewki i techniki równoległej. | Bez punktacji |  |
| 13. | Dedykowana cewka sztywna do badania stawu skokowego i stopy min. 8 kanałów pomiarowych | Tak podać nazwę zaoferowanej cewki i ilość kanałów | Bez punktacji |  |
| 14. | Wielokanałowa cewka typu array lub kombinacja cewek (FOV 30 cm) do badania serca posiadająca min. 8 kanałów pomiarowych | Tak podać nazwę zaoferowanej cewki i ilość kanałów | Wart. największa. - 4 p., 8 kan. - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 15. | Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do angiografii całych kończyn dolnych z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania bez przepinania cewek i repozycjonowania pacjenta, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak podać nazwę zaoferowanej cewki i ilość kanałów | Bez punktacji |  |
| VI. | Pozycjonowanie i nadzór pacjenta |  |  |  |
| 1. | Obciążenie płyty stołu łącznie z ruchem pionowym. | ≥ 150 kg | Bez punktacji |  |
| 2. | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta. | ≥ 190 cm | Bez punktacji |  |
| 3. | System monitorowania pacjenta (EKG i częstotliwość oddechu i puls) – dla wypracowywania sygnałów synchronizujących | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. | Czujniki EKG i oddechu lub pulsu w technologii bezprzewodowej | Tak | Bez punktacji |  |
| 5. | Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem | Tak | Bez punktacji |  |
| 6. | Nawiew powietrza i oświetlenie w tunelu pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Regulacja nawiewu powietrza i oświetlenia w tunelu pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (inicjowany programowo z protokołu podczas akwizycji danych) umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż maks. FoV (≥ 48cm w osi z) i/lub kilku cewek jednocześnie | Tak | Bez punktacji |  |
| 9. | Długość automatycznego przesuwu stołu pacjenta (inicjowanego programowo z protokołu podczas akwizycji danych) umożliwiającego badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż maks. FOV i/lub kilku cewek jednocześnie | Podać długość przesuwu w cm | Wart. największa. - 5 p., Wart. najmniejsza - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 10. | Marker laserowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 11. | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu z monitorem w sterowni | Tak | Bez punktacji |  |
| 12. | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z odsłuchem np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak | Bez punktacji |  |
| VII. | Aplikacje kliniczne |  |  |  |
| 1. | Badania neurologiczne |  |  |  |
| 1.1. | Rutynowe badania neurologiczne | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.2. | Dyfuzja |  |  |  |
| 1.2.1. | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.2.2. | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak Podać nazwę zaoferowanej opcji / sekwencji | Bez punktacji |  |
| 1.2.3. | Maks. wartość b | ≥ 7 000 s/mm2 | Bez punktacji |  |
| 1.2.4. | Generowanie map TRACE i map ADC | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.2.5. | Automatyczne generowanie map TRACE i map ADC (Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.2.6. | Obrazowanie dyfuzyjne z użyciem technik redukcji artefaktów wynikających z niejednorodności pola (propeller lub odpowiednik zgodnie z nazewnictwem producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.2.7. | Tensor dyfuzji (DTI ) w oparciu o Single Shot EPI - min. 32 różne kierunki przy pomiarze DTI | Tak Podać nazwę zaoferowanej opcji | Bez punktacji |  |
| 1.3. | Traktografia | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.4. | Perfuzja |  |  |  |
| 1.4.1. | Obrazowanie perfuzji w oparciu o Single-Shot EPI | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.4.2. | Generowanie map TTP (Time-to-Peak) przy badaniach perfuzji MR | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.4.3. | Automatyczne generowanie map TTP (Time-to-Peak) na konsoli podstawowej przy badaniach perfuzji MR (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.5. | Techniki redukcji artefaktów ruchowych |  |  |  |
| 1.5.1. | Technika redukcji artefaktów ruchowych bazująca na sekwencjach T2 i FLAIR (BLADE, Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.5.2. | Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1, T2, PD i FLAIR (BLADE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak Podać nazwę zaoferowanej opcji / funkcjonalności | Bez punktacji |  |
| 1.5.3. | Automatyczne lokalizowanie na skanie lokalizującym oraz automatyczne umieszczanie i odpowiednie pochylanie zestawów przekrojów, które służą do obrazowania głowy | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | Angiografia MR (MRA) |  |  |  |
| 2.1. | Time-of-Flight MRA (ToF) | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.2. | Phase Contrast MRA (PC) | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.3. | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.4. | Dynamiczne 3D MRA | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.5. | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne, naczynia peryferyjne i. in. z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS-XV, TWIST, TREAT lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak podać nazwę zaoferowanej opcji / funkcjonalności | Bez punktacji |  |
| 2.6. | Bolus Timing (Bolus Trak, Care Bolus lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.7. | Angiografia peryferyjna z automatycznym przesuwem stołu pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 2.8. | Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych i abdominalnych pozwalające na rozróżnienie naczyń tętniczych i żylnych. | Tak Podać nazwę zaoferowanej opcji / funkcjonalności | Bez punktacji |  |
| 3. | Badania kardiologiczne - podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe |  |  |  |
| 3.1. | Cardiac Morphology | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.2. | Functional Imaging/Cine | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.3. | Dark Blood | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.4. | First-Pass Perfusion | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.5. | Delayed Enhancement 2D i 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.6. | Tagging technique | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.7. | Wizualizacja przepływów (flow) | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.8. | Wizualizacja naczyń wieńcowych | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.9. | Nawigator 1D prospektywny dla badań kardiologicznych (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w jednym kierunku) – Navigators, 1D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak | Bez punktacji |  |
| 3.10. | Akwizycja radialna lub spiralna | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. | Badania w obszarze abdominalnym |  |  |  |
| 4.1. | Dynamiczne badania wątroby | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.2. | Cholangiografia | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.3. | Dedykowane protokoły pomiarowe/sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych dla pełnego zakresu badania ≥ 190 cm (REVEAL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak Podać nazwę zaoferowanej opcji / funkcjonalności | Bez punktacji |  |
| 4.4. | Nawigator 3D i 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – np. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak Podać nazwę zaoferowanej opcji / funkcjonalności | Bez punktacji |  |
| 5. | Badania ortopedyczne - protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak | Bez punktacji |  |
| 5.1. | Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania | Tak | Bez punktacji |  |
| 6. | Spektroskopia protonowa |  |  |  |
| 6.1. | Single-Voxel Spectroscopy (SVS) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2. | Chemical Shift Imaging (CSI) | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2.1. | 2D CSI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.2.2. | 3D CSI | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.3. | Spektroskopia dla prostaty | Tak | Bez punktacji |  |
| 6.4 | Spektroskopia dla piersi | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Obrazowanie równoległe |  |  |  |
| 7.1. | Wykonywanie wszystkich badań w oparciu o algorytmy oparte na bazie rekonstrukcji obrazów (typu SENSE, iPAT, ASSET – zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie | Tak - 4 p. Nie - 0 p. |  |
| 7.2. | Maks. współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 4 | > 12 - 4 p., 5-12 - 2 p., 4 - 0 p. |  |
| 8. | Techniki spektralnej saturacji |  |  |  |
| 8.1. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak | Bez punktacji |  |
| 8.2. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak | Bez punktacji |  |
| 9. | Pakiet do badań mammograficznych (views, vibrant, thrive- lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak | Bez punktacji |  |
| VIII. | Sekwencje |  |  |  |
| 1. | Spin Echo (SE) | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | Inversion Recovery (IR) | Tak | Bez punktacji |  |
| 3. | Gradient Echo (GRE) |  |  |  |
| 3.1. | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| 3.2. | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| 3.3. | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik) | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| 3.4. | Szybkie 3D GRE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik) | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| 3.5. | 2D i 3D GRE z full transverse rephrasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik) | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| 3.6. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik) | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| 3.7. | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednik) | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| 4. | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) |  |  |  |
| 4.1. | Multi-Shot | Tak | Bez punktacji |  |
| 4.2. | Single-Shot | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| 4.3. | Turbo IR | Tak | Bez punktacji |  |
| 5. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, CUBE lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta). | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| 6. | Sekwencje Steady State |  |  |  |
| 6.1. | Sekwencje 3D Constructive Interferencje in Steady State (FIESTA-C, 3D COSMIC, CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| 6.2. | Sekwencje 3D Double Echo Steady State (DESS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| 7 | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu In-phase, out-of-phase, water-only, fat-only. | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| 8. | Sekwencja do obrazowania zależnego od podatności tkanki na magnetyzację (susceptibility) (SWI lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak Podać nazwę zaoferowanych sekwencji | Bez punktacji |  |
| IX. | Parametry obrazowania i sekwencji |  |  |  |
| 1. | Parametry obrazowania |  |  |  |
| 1.1. | Maks. FOV we wszystkich osiach x/y i z | Podać w cm | Dla osi x/y: Wart. największa. - 5 p., Wart. najmniejsza - 0 p., Inne proporcjonalnie. Dla osi z: Wart. największa. - 5 p., Wart. najmniejsza - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 1.2. | Min. FOV | ≤ 1,0 cm | Bez punktacji |  |
| 1.3. | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | Tak | Bez punktacji |  |
| 1.4. | Min. grubość warstwy (skany 2D) | ≤ 0,5 mm | Bez punktacji |  |
| 1.5. | Min. grubość warstwy (skany 3D) | ≤ 0,1 mm | Bez punktacji |  |
| 2. | Parametry sekwencji |  |  |  |
| 2.1. | 3D Gradient Echo (3D GRE) - min. TR dla matrycy 256x256 | ≤ 1,2 ms | Bez punktacji |  |
| 2.2 | 3D Gradient Echo (3D GRE) - min. TE dla matrycy 256 x 256 | ≤ 0,5 ms | Bez punktacji |  |
| 2.3 | Maks. współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE / FSE) | ≥ 255 | Bez punktacji |  |
| 2.4. | Maks. współczynnik Echo Planar Imaging (EPI) | ≥ 255 | Bez punktacji |  |
| 2.5. | EPI - min. TR dla matrycy 256 x 256 | ≤ 10 ms | Wart. najmniejsza. - 4 p., 10 ms - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| 2.6. | EPI - min. TE dla matrycy 256 x 256 | ≤ 2,6 ms | Wart. najmniejsza. - 4 p., 2,6 ms - 0 p., Inne proporcjonalnie. |  |
| X. | Konsola podstawowa aparatu MR |  |  |  |
| 1. | Komputer: procesor, pamięć, płyta główna, dysk(i) twarde umożliwiające wydajne przetwarzanie badań obrazowych | Tak Podać dane tech. | Bez punktacji |  |
| 2. | Monitor obsługowy dla technika (min. 1 szt.): - LCD / TFT min. 21cali, - rozdzielczość min. 1 MP, - jasność min. 230 cd/m2, - kontrast min. 500:1, - kąty widzenia min. 170/170o | Tak Podać parametry | Bez punktacji |  |
| 3. | RAM | ≥ 8 GB | Bez punktacji |  |
| 4. | Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji. | ≥ 140 000 obrazów | Bez punktacji |  |
| 5. | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD lub DVD w formacie DICOM wraz z plikiem DICOMDIR oraz prostej przeglądarki DICOM | Tak Podać, na jakich nośnikach | Bez punktacji |  |
| 6. | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024 | Bez punktacji |  |
| 8. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 256x256 przy 100% FOV | ≥ 1200 obr./s | Bez punktacji |  |
| 9. | System operacyjny | Podać | Bez punktacji |  |
| 10. | Obsługa następujących klas serwisowych: DICOM Send DICOM Receive DICOM Query DICOM Retrieve DICOM Storage Commitment DICOM Print DICOM Modality worklist DICOM MPPS | Tak | Bez punktacji |  |
| XI. | Konsola lekarska – 2 szt. (A i B) |  |  |  |
| 1. | Komputer: procesor, pamięć, płyta główna, dysk(i) twarde umożliwiające wydajne przetwarzanie badań obrazowych | Tak Podać dane tech. | Bez punktacji |  |
| 2. | Monitory diagnostyczne kolorowe, co najmniej 2 szt. przeznaczone do diagnozowania badań CT i MR: - LCD / TFT min. 19 cali, - odwzorowanie krzywej DICOM, - kąty widzenia min. 170/170o | Tak Podać parametry | Bez punktacji |  |
| 3. | RAM | ≥ 8 GB | Bez punktacji |  |
| 4. | Pojemność HD dla obrazów | Podać w GB | Bez punktacji |  |
| 5. | Ilość obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji. | ≥ 250 000 obrazów | Bez punktacji |  |
| 6. | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD lub DVD w formacie DICOM wraz z plikiem DICOMDIR oraz prostej przeglądarki DICOM | Tak Podać, na jakich nośnikach | Bez punktacji |  |
| 7. | Możliwość konfiguracji automatycznego kasowania badań przy zapełnionym dysku | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. | Konsole działające po całkowitym wyłączeniu konsoli głównej (podstawowej) aparatu | Tak | Bez punktacji |  |
| 9. | Obsługa następujących klas serwisowych: DICOM Send DICOM Receive DICOM Query DICOM Retrieve DICOM Print | Tak | Bez punktacji |  |
| XII. | Postprocessing |  |  |  |
| 1. | Wykresy Time-Intensity dla badań z kontrastem - na konsoli operatorskiej i lekarskich A i B | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | MPR - na konsoli operatorskiej i lekarskich A i B | Tak | Bez punktacji |  |
| 3. | MIP - na konsoli operatorskiej i lekarskich A i B | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. | Rekonstrukcje 3D - na konsoli operatorskiej i lekarskich A i B | Tak | Bez punktacji |  |
| 5. | Rekonstrukcje SSD - na konsoli operatorskiej i lekarskich A i B | Tak | Bez punktacji |  |
| 6. | 3D VRT - na konsolach lekarskich A i B | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Analiza wyników spektroskopii MR - na konsoli operatorskiej i konsoli lekarskiej B | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. | Ilościowa analiza badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relMTT (relative Mean Transit Time) - relCBV (relative Cerebral Blood Volume) - relCBF (relative Cerebral Blood Flow) - na konsolach lekarskich A i B | Tak | Bez punktacji |  |
| 9. | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji - na konsoli lekarskiej B | Tak | Bez punktacji |  |
| 10. | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR - na konsolach lekarskich A i B | Tak Podać nazwę zaoferowanych opcji | Bez punktacji |  |
| 11. | Filtr obrazów - na konsolach lekarskich A i B | Tak. | Bez punktacji |  |
| 12. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała (Whole Body Imaging) w jeden obraz całego pacjenta funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - na konsoli operatorskiej lub na dwóch konsolach lekarskich A i B | Tak Podać nazwę zaoferowanej opcji oraz na której konsoli | Bez punktacji |  |
| 13. | Pakiet oprogramowania do analizy i pomiarów serca (morfologia, funkcja, perfuzja, późne kontrastowanie) – w pełnej opcji oferowanej przez producenta (ReportCard, Argus lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - na konsoli lekarskiej A | Tak Podać nazwę zaoferowanych opcji. | Bez punktacji |  |
| 13.1. | Movie Mode/Cine Mode do dynamicznej prezentacji ruchów sylwetki serca i obrazów z innych badań dynamicznych - na konsoli lekarskiej A | Tak Podać nazwę zaoferowanych opcji. | Bez punktacji |  |
| 13.2. | Ilościowe pomiary przepływów w sercu i innych naczyniach oraz płynu rdzeniowo-mózgowego - na konsoli lekarskiej A | Tak Podać nazwę zaoferowanych opcji. | Bez punktacji |  |
| 13.3. | Pomiary objętości komór serca, masy mięśnia sercowego i objętości wyrzutowej - na konsoli lekarskiej A | Tak Podać nazwę zaoferowanych opcji. | Bez punktacji |  |
| 13.4. | Ocena względna perfuzji mięśnia sercowego z segmentacją (Argus Dynamic Signal lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - na konsoli lekarskiej A | Tak Podać nazwę zaoferowanych opcji. | Bez punktacji |  |
| XIII. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1. | Pulsoksymetr pracujący w środowisku MR wyposażony w czujniki | Tak Podać nazwę/typ | Bez punktacji |  |
| 2. | Detektor implantów metalowych przenośny | Tak | Bez punktacji |  |
| 3. | Strzykawka automatyczna dwugłowicowa do MR, | Tak Podać nazwę/typ | Bez punktacji |  |
| 4. | System TV do obserwacji pacjenta w trakcie badania z monitorem umieszczonym w pomieszczeniu sterowni | Tak | Bez punktacji |  |
| 5. | Wózek antymagnetyczny do transportu chorych w pozycji siedzącej - 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| 6. | Wózek antymagnetyczny do transportu chorych w pozycji leżącej - 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| 7. | Gaśnica przystosowana do użycia w wysokim polu magnetycznym | Tak | Bez punktacji |  |
| 8. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania | Tak | Bez punktacji |  |
| 9. | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach - 2 kpl | Tak | Bez punktacji |  |
| XIV. | Gwarancja i serwis |  |  |  |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesiące obejmująca wszystkie zaoferowane urządzenia systemu rezonansu magnetycznego i wyposażenie | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | Gwarancja dostaw części zamiennych przez okres min. 10 lat | Tak | Bez punktacji |  |
| 3. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie zaoferowanej gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | Tak | Bez punktacji |  |

Uwaga 1
Nie spełnienie wymaganych powyżej parametrów granicznych skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga 2
W kolumnie 5 „Odpowiedź / Wartość oferowana” Wykonawca musi wskazać dokumenty: 
- np. załączony katalog, folder lub materiały źródłowe oferowanego sprzętu, 
- stronę, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi, 
- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji zaoferowanych parametrów i udzielonych odpowiedzi.

Uwaga 3
Punkty za poszczególne parametry będą wyliczane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Uwaga 4
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, ze wszystkie zaoferowane urządzenia są nowymi, nie były używane i nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą służyły zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.




.................................................., dn. .........…..…

miejscowość

..........................................................

Podpis osoby prawomocnej