Załącznik nr 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

DOSTAWY TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

I MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ

Wykonawca (dostawca) jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wykonaną przez siebie dokumentacją projektową, warunkami określonymi w SIWZ, których częścią jest „Program funkcjonalno-użytkowy”, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi  przepisami w szczególności ustawy Prawo Budowlane wraz z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając przy tym specyfikę obiektu ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z funkcjonowania czynnie działającego obiektu służby zdrowia.

Wykonawca sporządzi pełną dokumentację wykonawczą architektoniczno-konstrukcyjną, instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyska pozytywną opinię od producenta sprzętu, co do rozwiązań technicznych oraz przedłoży do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Powyższą dokumentację oraz niezbędne ekspertyzy, pomiary, badania Wykonawca wykona na swój koszt.

Prace modernizacyjne pod nowy tomograf odbywać się będą w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym – Oddział Neurologii, na poziomie parteru przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Kielcach, w pomieszczeniach przeznaczonych do badań tomografii komputerowej.

Pomieszczenia nowej Pracowni Tomografu muszą spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2011 Nr 31, poz.158)

- Przepisów BHP

- Przepisów p.poż.

- Przepisów Prawa Atomowego

- Sanepidu

Wymagania szczegółowe

Obszar przeznaczony do modernizacji obejmuje pomieszczenia zajmowane dotychczas przez  Pracownie Tomografii Komputerowej i są zlokalizowane na Oddziale Neurologii, na poziomie parteru przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Kielcach. Prace remontowe uzależnione będą od zaoferowanego nowego aparatu CT i należy je określić już w złożonej ofercie, uwzględniając wymogi nowego aparatu i na podstawie dokonanej wizji lokalnej pomieszczeń, zwracając szczególną uwagę na następujące elementy:

- Prace adaptacyjne będą przeprowadzone w pomieszczeniach obecnej pracowni CT Oddziału Neurologii na poziomie parteru przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Kielcach  składających się ze sterowni, pokoju badań i pokoju przygotowania pacjenta i innymi, łącznie z zasilaniem aparatu z rozdzielni z piwnicy wraz z łącznością.

- Nowy aparat CT musi być zainstalowany w obecnym pokoju badań.

- Przebieg kabla zasilającego należy zaprojektować i wykonać od rozdzielni w piwnicy do urządzenia usytuowanego w obecnej pracowni CT.

- Instalacja klimatyzacji i wentylacji powinna zapewnić maksymalną krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach objętych adaptacją wymaganą przepisami szczegółowymi dotyczącymi Pracowni CT.

- Należy zaprojektować i wykonać trasę kabla teletechnicznego pomiędzy aparatem a sterownią.

- W przypadku wykorzystania istniejących kanałów wentylacyjnych należy przeprowadzić ich dezynfekcję po uprzednio wykonanym dokładnym czyszczeniu.

- Poziom hałasu powstającego podczas pracy tomografu, a także innych urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu pracowni oraz z pracy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nie może przekraczać wartości granicznych wynikających z przepisów szczegółowych – wymagane protokoły  z pomiarów, na koszt Wykonawcy.

- Zainstalowane oświetlenie elektryczne w zespole Pracowni CT należy sprawdzić, a w przypadku nie spełnienia przepisów  w zakresie wymagalnego natężenia oświetlenia dla tego typu pomieszczenia należy zaprojektować i  wykonać.

- Wymagane odstępstwa techniczne wymagają uzyskania zgód w odpowiednich jednostkach nadzorczych.

- Wykonawca dokona wszelkich pomiarów i badań wymaganych przepisami oraz przeprowadzi stosowne próby i odbiory zewnętrzne, na swój koszt.

- Wykonawca wykona na własny koszt testy akceptacyjne tomografu, zgodnie ze stosownymi przepisami.

- Wykonawca wykona testy specjalistyczne tomografu, zgodnie ze stosownymi przepisami (raz na rok) przez okres trwania gwarancji.

- Wykonawca zainstaluje stosowny sprzęt do zdalnego diagnozowania awarii tomografu przez serwis.

- Koszt  nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

- Sposób transportu nowego tomografu do pracowni określa Wykonawca, ponosząc koszt ewentualnych ekspertyz wytrzymałościowych (np. okna, drzwi, wymiana wykładziny lub terakoty).

- Wszelkie ewentualne szkody wynikłe z tytułu realizacji zadania pokrywa wykonawca.

Projekty

Wykonawca zobowiązany będzie opracować dokumentację projektowo-wykonawczą Pracowni TK uwzględniającą reorganizację pracowni wynikającą z wymagań oferowanego aparatu CT i stosownych przepisów dotyczących pracowni rtg. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym i rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i zapewniająca uzyskanie przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie pracowni rtg od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dokumentacja powinna obejmować minimum następujące branże:

- projekt technologii medycznej,

- projekt konstrukcyjno-budowlany,

- projekt wentylacji i klimatyzacji,

- projekt instalacji elektrycznych,

- projekt ochrony radiologicznej,

- projekt ochrony przeciwpożarowej,

w zakresie prac remontowych należy uwzględnić:

Ochrona Radiologiczna

Wymagane jest opracowanie Projektu Ochrony Radiologicznej (na bazie projektu technologii medycznej zatwierdzonego przez Zamawiającego) i zgodnie z tym projektem należy zapewnić wymaganą ochronność pokoju badać CT.

Prace budowlane:

we wszystkich pomieszczeniach

- Ewentualna przebudowa ścian i drzwi wynikająca z projektu technologii medycznej.

- Ułożenie wykładziny antyelektrostatycznej.

- Montaż grzejników typu higienicznego.

- Wykonanie i zamurowanie bruzd pod instalacje elektryczne, szpachlowanie i malowanie ścian farbami lateksowymi zmywalnymi.

- Naprawienie ubytków i uszkodzeń, malowanie wszystkich pomieszczeń.

- Renowacja sufitów podwieszonych w całej pracowni.

- Wyposażyć w meble zespół pomieszczeń sterowni (biurko, kontener na komputer, krzesła, fotele).

dodatkowo w pokoju badać CT

- Wykonanie kanałów kablowych wymaganych DTR tomografu.

- Ewentualne wzmocnienie stropu pod posadowienie gantry tomografu.

- Zapewnienie ochronności ścian, drzwi, stropu i sufitu wynikających z Projektu Ochrony Radiologicznej, uwzględniając dotychczasowe zabezpieczenia.

- Wprowadzenie gantry i stołu tomografu przez drzwi do pokoju badań CT, w przypadku konieczności demontażu drzwi – ponowny montaż na koszt Wykonawcy.

Prace elektryczne:

- Wykonanie instalacji:

-   kablowej do tablicy przyłączeniowej zasilającej tomograf w pokoju badań

CT jeżeli istniejący kabel nie spełni wymagań dla nowego aparatu CT

– zasilających gniazda i oświetlenie

– uziemieniowych

–łączności głosowej miedzy sterownią a pokojem badań CT

– sygnalizacyjno-ostrzegawczej (prom X) na zewnątrz drzwi pokoju badań

CT

- przewidzieć UPS dla zasilania i sterowania CT

- Wykonanie sieci logistyczno-strukturalnej:

– montaż gniazd komputerowych i telefonicznych

– do każdego gniazda komputerowego minimum 2 gniazda elektryczne

- okablowanie – testy sieci

3. Odtworzyć sieć komputerową i teleinformatyczną w sterowni.

4. Odtworzyć instalację telefoniczną oraz wyposażyć pracownię w aparaty telefoniczne.

5. Odtworzyć sygnalizację oświetlenia ostrzegawczego.

6. Wykonać instalację kontroli dostępu.

7. Wykonać połączenie światłowodowe z budynkiem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (z Pracownia Diagnostyki Obrazowej).

System wentylacyjno-klimatyzacyjny

Wymagany jest system wentylacyjno-klimatyzacyjny pracowni TK zapewniający poprawną pracę tomografu, wymagania dotyczące pracowni RTG oraz komfort cieplny pacjentom i obsłudze tomografu, na bazie istniejącego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

Ochrona przeciwpożarowa

Obejmuje wszystkie pomieszczenia przynależne do pracowni TK

Elementy składowe:

- Czujki optyczne dymu w przestrzeniach międzystropowych i podstropowych.

- Wskaźniki zadziałania

- Okablowanie

- Połączenie ze szpitalnym systemem sygnalizacji pożaru.

Zestawienie parametrów techniczno–eksploatacyjnych tomografu komputerowego wg załącznika nr 1a