Załącznik nr 2

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

POMIESZCZENIA RTG

PRZEZNACZONEGO DO UCYFROWIENIA

Wykonawca (dostawca)  odpowiedzialny za  ucyfrowienie aparatu RTG zgodnie z wykonaną przez siebie dokumentacją projektową, warunkami określonymi w SIWZ, których częścią jest „Program funkcjonalno-użytkowy”, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi  przepisami w szczególności ustawy Prawo Budowlane wraz z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając przy tym specyfikę pomieszczenia, sporządzi pełną dokumentację wykonawczą – architektura, zawierającą elementy wentylacji, instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz radiologiczną wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyska pozytywną opinię od dostawcy- producenta sprzętu, przeprowadzającego ucyfrowienie aparatu RTG.

Ucyfrowienie aparatu RTG odbywać się będzie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – Oddział Neurologii, na poziomie parteru przy ul. Grunwaldzkiej 47, w pomieszczeniu przeznaczonym do badań diagnostycznych.

Pomieszczenie RTG muszą spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2011 Nr 31, poz.158)

- Przepisów BHP

- Przepisów p.poż.

- Przepisów Prawa Atomowego

- Sanepidu

Wymagania szczegółowe

Obszar przeznaczony do modernizacji obejmuje pomieszczenie RTG zlokalizowane na Oddziale Neurologii, na poziomie parteru przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Kielcach. Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach pomieszczenia z wkładką ołowiową zapewniającą ochronę radiologiczną, montaż drzwi wejściowych do RTG zapewniających ochronę radiologiczną, wymiana drzwi do sterowni wewnątrz pomieszczenia, układanie wykładziny antystatycznej w pomieszczeniu RTG.

Przedmiotem ucyfrowienia aparatu RTG jest:

- Zestaw do pośredniej radiografii cyfrowej kompatybilnej z posiadanym przez szpital systemem, na który składa się: skaner, komplet kaset fosforowych – 43 x 35 – 2szt., stacji technika, konsoli opisowej 3-monitorowej zgodnej z wymaganiami ustawowymi obowiązującymi dla konsol diagnostycznych radiologii ogólnej.

- Integracja zestawu z posiadanym przez szpital systemem PACS/RIS.

- Zestaw do pośredniej radiografii cyfrowej musi umożliwiać skanowanie posiadanych przez szpital kaset na obu skanerach – istniejącym w systemie i dostarczonym w ramach niniejszej oferty.

- Wszelkie ewentualne szkody wynikłe z tytułu realizacji zadania pokrywa Wykonawca.

Projekty

Wykonawca zobowiązany będzie opracować dokumentację projektowo-wykonawczą pomieszczenia RTG wynikającą z ucyfrowienia aparatu RTG oraz przeprowadzania prac adaptacyjnych. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona z Zamawiającym i rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i zapewniająca uzyskanie przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie pracowni RTG od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dokumentacja powinna obejmować minimum następujące branże:

- projekt technologii medycznej,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt wentylacji,

- projekt instalacji elektrycznych,

- projekt ochrony radiologicznej,

- projekt ochrony przeciwpożarowej,

w zakresie prac remontowych należy uwzględnić:

Ochrona Radiologiczna

Wymagane jest opracowanie Projektu Ochrony Radiologicznej (na bazie projektu technologii medycznej zatwierdzonego przez Zamawiającego) i zgodnie z tym projektem należy zapewnić wymaganą ochronę radiologiczną pomieszczenia RTG.

Prace budowlane: tak jak w wymaganiach szczegółowych, z uwzględnieniem wizji lokalnej.

Prace elektryczne:

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i w przypadku niezbędnym do wykonania nowego podłączenia aparatu RTG do rozdzielni głównej zlokalizowanej w piwnicy.

System wentylacyjno-klimatyzacyjny

Wymagany jest system wentylacyjny pomieszczenia RTG zapewniający przepisową ilość wymian powietrza na godzinę.

Ochrona przeciwpożarowa

Pomieszczenie powinno spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej i być podłączone z ogólnym szpitalnym systemem sygnalizacji pożaru.

Zestawienie parametrów techniczno–eksploatacyjnych istniejącego aparatu RTG przeznaczonego do ucyfrowienia :

Dane techniczne aparatu RTG EDR 750 B

nr fabryczny 098-44 rok produkcji 1983 – Neurologia

Napieczcie zasilania: 				3x380V

Rezystancja sieci zasilającej:  			0,2 Ohm

Maksymalny pobór mocy urządzenia dla zdjęć:  70kW

Częstotliwość napięcia zasilającego:		50-60Hz

Dopuszczalne wahania napięcia zasilającego:	+/_10%

Generator:						6-cio pulsowy

Napięcie pracy dla zdjęć:				34-125KV

Zakres prądów lampy:				25-50-150-300-500-750mA

Zakres prądowy 300mA do wyboru duże i małe ognisko

Zakres czasów przy pracy zdjęciowej: 		0,01-5,0s

Moc lampy RTG: 					30/50KW