# ZAŁACZNIK NR 2b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Stół operacyjny chirurgiczny– 1 kpl.

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stół operacyjny |
| 1 | Stół mobilny z blatem minimum pięciosegmentowym z napędem elektrohydraulicznym lub elektromechanicznym sterowany pilotem ręcznym z funkcją Trendelenburga, antytrendelenburga, zmiany wysokości, przechyłów bocznych, regulacji położenia części plecowej i przesuwu wzdłużnego oraz ustawienia pozycji „0”. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie stołu sieciowe ( 230 V, 50Hz) i akumulatorowe | TAK |  |
| 3 | Stół podczas pracy zasilany z akumulatora bezpiecznym napięciem, możliwość pracy awaryjnej podczas ładowania akumulatora z sieci 230V - ładowarka wewnętrzna wbudowana zasilana napięciem 230 V. Gniazdo ładowania z odłączanym przewodem zasilającym umieszczone z boku podstawy stołu. Minimum dwa wyłączniki zasilania umieszczone w podstawie stołu po prawej i lewej stronie. Stół wyposażony w gniazdo umożliwiające dołączenie nożnego pedału sterującego umieszczone w sąsiedztwie gniazda zasilającego. | TAK |  |
| 4 | Stół podczas normalnej pracy zasilany z akumulatorów wewnętrznych zapewniających min. ok. 1 tygodnia pracy | TAK |  |
| 5 | Czas ponownego naładowania akumulatorów max do 10 h. Możliwość pracy podczas ładowania akumulatorów | TAK |  |
| 6 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny stołu z możliwością elektryczno-hydraulicznego lub elektromechanicznego sterowania następującymi funkcjami: - góra / dół - przechyły boczne - pozycja anty- i Trendelemburga - regulacja segmentu plecowego - ustawienie pozycji „0” wyposażony w wizualny wskaźnik naładowania akumulatorów | TAK |  |
| 7 | Blat 5-segmentowy z dzieloną sekcją nożną z możliwością jej rozchylania na boki oraz opuszczania i podnoszenia. Część nożna dołączana za pomocą szybkozłączy z zatrzaskiem automatycznym | TAK |  |
| 8 | Materace antystatyczne odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 9 | Segmenty przenikalne dla promieni RTG, umożliwiające monitorowanie ramieniem C | TAK |  |
| 10 | Części konstrukcyjne blatu ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 11 | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja wysokości blatu stołu – w dolnym położeniu 660 do 970 mm w górnym położeniu (+/- 5mm) | TAK |  |
| 12 | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja przechyłu bocznego +/- 25°(+/- 5°) | TAK |  |
| 13 | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja pozycji Trendelenburga 30°(+/- 5°) | TAK |  |
| 14 | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga 30°(+/- 5°) | TAK |  |
| 15 | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja części plecowej zakresie od -40° do + 70°(+/- 2°) | TAK |  |
| 16 | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna lub pneumatyczna regulacja części nożnej w zakresie - 95° / + 25°(+/- 5°) oraz możliwością odchylania na boki z blokadą mechaniczną | TAK |  |
| 17 | Pneumatyczna regulacja segmentu głowy w zakresie - 50° / + 50° (+/- 5°) Płynna regulacja odchylenia segmentu głowy za pomocą sprężyny gazowej oraz możliwość płynnej regulacji za pomocą sprężyny gazowej wypiętrzenia segmentu głowy względem segmentu plecowego przy zachowaniu poziomego ustawienia płyty pod głowę. Segment głowy dołączany za pomocą szybkozłączy z zatrzaskiem automatycznym | TAK |  |
| 18 | Elektrohydrauliczna lub elektromechaniczna regulacja przesuwu wzdłużnego blatu o 350 mm (+/-50mm) | TAK |  |
| 19 | Stół mobilny wyposażony w centralną blokadę kół z możliwością wyboru położenia – pozycja pełna blokada, pozycja do manewrowania, pozycja do jazdy na wprost | TAK |  |
| 20 | Wymiary stołu w zestawieniu standartowym: - minimalna długość 2050 (mm) - minimalna szerokość leża 530 (mm) - maksymalna szerokość leża 550 (mm) Dopuszczalne robocze obciążenie stołu min. 220 kg; |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 21 | Podpórka anestezjologiczna ręki z możliwością pozycjonowania w dwóch płaszczyznach ze wspomaganiem sprężyną gazową ustawienia kąta nachylenia z zaciskiem mocującym- 1 szt | TAK |  |
| 22 | Ekran anestezjologiczny z zaciskiem - 1 szt. | TAK |  |
| 23 | Pas do mocowania pacjenta z wyściółką przeciwodleżynową 1 szt, | TAK |  |
| 24 | Przystawka do artroskopii barku wykonana z włókna węglowego, z odejmowanymi częściami podbarkowymi , z regulowanym przesuwnym podgłówkiem pewnie trzymającym głowę na całym obwodzie, mocowana na szyny akcesoryjne stołu operacyjnego. Regulacja nachylenia pleców przystawki za pomocą sprężyny gazowej. Pas do mocowania pacjenta z wysięgnikiem i zaciskiem automatycznym , podpora pod rękę z zaciskiem automatycznym – 1kpl | TAK |  |
| 25 | Zestaw trzech podpór bocznych (dwie z poduszką prostokątną jedna z poduszką okrągłą) na podwójnych przegubach kulowych z dużym zakresem regulacji gwarantującym stabilne ułożenie pacjenta w pozycji bocznej z zaciskami automatycznymi mocującymi podpory do szyn akcesoryjnych stołu – 1 komplet | TAK |  |
| 26 | Podpora pod rękę do ułożenia bocznego | TAK |  |
| 27 | Gwarancja min 3 lata | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia są seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................