# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Łóżka i szafki przyłóżkowe

| Lp. | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| ŁÓŻKO STEROWANE ELEKTRYCZNIE CZTEROSEKCYJNE – 8 SZT |
| 1 | Konstrukcja ramy leża ze stali nierdzewnej lub chromowanej lub ze stopów aluminium | TAK |  |
| 2 | Leże czterosekcyjne zbudowane z elementów tworzących system stymulacji pod wpływem ruchów ciała pacjenta, ułatwiającym równomierny rozkład ciężaru ciała pacjenta z działaniem przeciwodleżynowym | TAK |  |
| 3 | Możliwość szybkiego wypoziomowania części plecowej. | TAK |  |
| 4 | Koła o średnicy min. 125 mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne | TAK |  |
| 5 | Krążki odbojowe na każdym rogu leża. | TAK |  |
| 6 | Szczyty łóżka szybko demontowalne. Możliwość wydłużenia łóżka o min. 20 cm | TAK |  |
| 7 | Blat łóżka osadzony na 4 kolumnach | TAK |  |
| 8 | Materac | TAK |  |
|  | WYMIARY ŁÓŻKA |  |  |
| 9 | Długość min. 2000 mm max. 2200 mm | TAK |  |
| 10 | Szerokość leża min. 900 mm max 1000mm | TAK |  |
| 11 | Ciężar łóżka bez akcesoriów max. 150 kg | TAK |  |
| 12 | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | TAK |  |
|  | REGULACJA |  |  |
| 13 | Łóżko sterowane pilotem przewodowym oraz z panelu sterującego umieszczonego w szczycie łóżka w wysuwanej szufladzie. Panel sterujący musi mieć możliwość blokowania poszczególnych funkcji pilota z informacją wizualną o ich ustawieniach. Panel sterujący musi mieć możliwość wyjęcia z szuflady i zawieszenia go na ściance nożnej łóżka. Panel sterujący musi zapewniać regulację Trendelenburga i Anty-Trendelenburga, zmiany wysokości blatu, regulację położenia części plecowej i nożnej. Ustawianie łóżka do pozycji do reanimacji jednym przyciskiem umieszczonym na panelu. Ustawianie pozycji fotelowej jednym przyciskiem na panelu. Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i antytrenedelenburga, pozycji do reanimacji, pozycji fotelowej automatycznie tj poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na panelu. Informacja na panelu o pracy z sieci czy akumulatora. Łóżko wyposażone w odłącznik zasialania sieciowego na przewodzie zasilającym. Łóżko wyposażone w akumulator. | TAK |  |
| 14 | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: najniższe położenie nie wyższe niż 400 mm, a najwyższe położenie nie niższe niż 800 mm za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 15 | Elektryczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-70 stopni za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 16 | Elektryczna regulacja części nożnej w zakresie min. 0-45 stopni za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 17 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga min 12 stopni za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 18 | Elektryczna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
|  | ELEMENTY WYPOSAŻENIA I OSPRZĘT DO ŁÓŻKA |  |  |
| 19 | Szczyty łóżka o konstrukcji ze stali chromowanej lub nierdzewnej lub ze stopu aluminium z wypełnieniem z laminatów lub metalowym lakierowanym proszkowo lub z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 20 | Uchwyty do mocowania pręta infuzyjnego w narożnikach od strony głowy | TAK |  |
| 21 | Poręcze boczne czterosekcyjne min. trzypołożeniowe składane i odchylane o 900 wsuwane w blat łóżka tak, aby po złożeniu nie wystawały poza obrys łóżka. Możliwość wykorzystania poręczy bocznej po jej odchyleniu o 900 jako półki na pościel podczas prześcielania łóżka. | TAK |  |
| 22 | Łóżko wyposażone w szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów po obu stronach łóżka na całej jego długości. | TAK |  |
| 23 | Pręt infuzyjny z regulacją wysokości | TAK |  |
| 24 | Haczyki na worki do moczu – 4 szt | TAK |  |
| 25 | Dodatkowe szyny akcesoryjne o długości 40 cm z możliwością zamontowania po obu stronach łóżka na całej jego długości | TAK |  |
| 26 | Dodatkowe barierki (prawa i lewa) do centralnej części łóżka wypełniające przestrzeń pomiędzy poręczami bocznymi – łatwo demontowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE – 8 SZT |
| 1 | Szafka przyłóżkowa z wysuwanym stolikiem na pięciu kółkach z wysuwaną szufladą i drzwiczkami. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub płyt HPL na konstrukcji aluminiowej. Możliwość wyboru koloru Wymiary stolika 620x380mm (+/- 10mm) Zakres regulacji wysokości stolika 650 – 1000mm (+/-10mm) Wysokość szafki ok. 750mm (+/-20mm) Szerokość korpusu szafki 500 mm (+/-10mm , głębokość 500mm (+/-10mm) | TAK |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Przeciwodleżynowy system stymulacji aktywnej do łóżek czterosekcyjnych elektrycznych  - 2 szt

| Lp. | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System stymulacji aktywnej do łóżek czterosekcyjnych elektrycznych zbudowany z minimum 12 ułożonych naprzemianlegle aktywnych i pasywnych poprzecznych listew roboczych , wyposażonych w owalne lub eliptyczne elementy układające się pod naciskiem ciała pacjenta, tak aby maksymalnie równomiernie rozłożyć ciężar ciała i zredukować siły nacisku do minimum w celu zapobiegania powstawaniu odleżyn oraz zwiększeniu komfortu pacjenta | TAK |  |
| 2 | Listwy aktywne systemu muszą być unoszone i opuszczane w zaprogramowanych cyklach terapeutycznych przez siłowniki elektromechaniczne. | TAK |  |
| 3 | Listew aktywnych musi być minimum siedem lub więcej Listew pasywnych minimum pięć lub więcej | TAK |  |
| 4 | Cykle pracy systemu muszą być programowane z panelu sterującego wyposażonego w przyciski do programowania cykli oraz w diody świecące i wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący o bieżących ustawieniach | TAK |  |
| 5 | Panel musi być wyposażony w : zaprogramowane co najmniej cztery rodzaje stymulujących cykli terapeutycznych uruchamianych jednym przyciskiem , przełączanie na tryb dzienny i nocny , minimum dwa wolne przyciski do uruchamiania programów skonfigurowanych i wprowadzonych przez użytkownika, przyciski do sterowania intensywnością działania systemu, przycisk włączania systemy, przycisk blokowania panelu zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem. | TAK |  |
| 6 | System musi być kompatybilny z oferowanymi łóżkami i ich materacami. | TAK |  |
| 7 | Listwy robocze wykonane z tworzywa sztucznego muszą być lekkie, łatwe do utrzymania w czystości, wytrzymałe i mieć możliwość szybkiej instalacji bez potrzeby używania jakichkolwiek narzędzi . | TAK |  |
| 8 | Listwy robocze montowane w miejsce demontowanych elementów wypełniających leże łóżka | TAK |  |
| 9 | Dopuszczalna waga pacjenta – minimum 240 kg | TAK |  |
| 10 | Zasilanie z sieci elektrycznej 230V | TAK |  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

System monitorowania OIT - 1 kpl

| Lp. | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne systemu monitorowania OIT, 8 szt |
| 1 | Monitor modułowy w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku; monitor spełnia wszystkie wymogi poniższego opisu bez ograniczenia możliwości pomiarowych jakiegokolwiek parametru | TAK |  |
| 2 | Każde stanowisko posiada element transportowy z własnym ekranem, zabierany z pacjentem na czas transportu, zapewniający ciągłość monitorowania przynajmniej podstawowych parametrów (EKG, Oddech, NIBP, IBP, SpO2, temperatura), o masie ułatwiającej przenoszenie, poniżej 6 kg. Element transportowy odłączany i podłączany w sposób, który nie wymaga ręcznego podłączania i odłączania poszczególnych przewodów. | TAK |  |
| 3 | Powyższy element transportowy może być wykorzystany jako samodzielny monitor pacjenta na sali wybudzeniowej. | TAK |  |
| Ekran |
| 4 | Kolorowy ekran LCD TFT wysokiej jakości, o przekątnej przynajmniej 10,4” wraz z ekranem kopiującym o przekątnej min. 17” lub monitor o przekątnej 17” spełniający wszystkie poniższe punkty | TAK |  |
| 5 | Komunikacja monitora z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego lub pokrętła i przycisków funkcyjnych. | TAK |  |
| 6 | Konfigurowany ekran, możliwość tworzenia własnych specyficznych konfiguracji | TAK |  |
| 7 | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie, przynajmniej 5, | TAK |  |
| 8 | Wyświetlanie na ekranie monitora i przekazywanie do systemu centralnego monitorowania i/lub systemu zbierania danych informacji z respiratorów i innych urządzeń (podać możliwości i typy obsługiwanych urządzeń). | TAK |  |
| Rejestracja i archiwizacja danych |
| 9 | Monitory gotowe do podłączenia do monitora rejestratora/drukarki laserowej, przedstawić | TAK |  |
| 10 | Możliwość korzystania ze wspólnych drukarek przez monitory podłączone do sieci centralnego monitorowania, przedstawić | TAK |  |
| 11 | Drukowanie wstępnie sformatowanych raportów na drukarce laserowej | TAK |  |
| 12 | Zapamiętywanie zdarzeń z odcinkami krzywych dynamicznych i wartościami parametrów liczbowych, związanych z sytuacjami alarmowymi, przynajmniej 40 zdarzeń po 4 odcinki | TAK |  |
| Zasilanie |
| 13 | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe | TAK |  |
| 14 | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora przynajmniej przez 3 godziny | TAK |  |
| 15 | Praca w sieci przesyłania danych | TAK |  |
| 16 | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |
| 17 | Monitor przystosowany do podglądu krzywych dynamicznych i wartości liczbowych parametrów z pozostałych monitorów podłączonych do wspólnej sieci monitorowania, do sygnalizacji alarmów występujących w tych monitorach i do zdalnego uruchamiania wydruków. | TAK |  |
| 18 | Powyższa współpraca monitorów wykorzystuje sieć zgodną ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), wykorzystującą standardowe urządzenia sieciowe, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń z firmowym oprogramowaniem: komputerów, specjalizowanych serwerów itp | TAK |  |
| 19 | System monitorowania gotowy do współpracy z centralą pielęgniarską w systemie centralnego monitorowania | TAK |  |
| Mocowanie monitora |
| 20 | Bezpieczne i wygodne zamocowanie zestawu na stanowisku (ściana) w sposób zapewniający dopasowanie położenia ekranu: obrót i nachylenie. W ofercie cenowej ujęte odpowiednie uchwyty i wieszaki | TAK |  |
| Mierzone parametry, moduły pomiarowe |
| 21 | EKG, w 8 monitorach | TAK |  |
| 22 | Monitorowanie jednego z 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń | TAK |  |
| 23 | Możliwość pomiaru i prezentacji 12 odprowadzeń EKG, przedstawić. Wymienić dodatkowe akcesoria, jeśli są do tego wymagane | TAK |  |
| 24 | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. Przynajmniej 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie | TAK |  |
| 25 | W komplecie przewód EKG do 3 elektrod | TAK |  |
| 26 | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 % | TAK |  |
| 27 | Analiza odcinka ST w zakresie min. -/+15 mm w 3 oferowanych monitorach z możliwością wykorzystania w każdym dowolnym kardiomonitorze | TAK |  |
| 28 | Monitorowanie arytmii, w 8 monitorach | TAK |  |
| 29 | Monitorowanie arytmii, wg. arytmii śmiertelnych | TAK |  |
| 30 | Pełne monitorowanie arytmii w 3 monitorach z możliwością wykorzystania w dowolnym z pozostałych oferowanych monitorach | TAK |  |
| 31 | Pomiar oddechu, w 8 monitorach | TAK |  |
| 32 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | TAK |  |
| 33 | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/1 oddech na minutę | TAK |  |
| 34 | Pomiar saturacji (SPO2), w 8 monitorach | TAK |  |
| 35 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
| 36 | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |  |
| 37 | System monitorowania saturacji zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale, metodą Nellcor | TAK |  |
| 38 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia, w 8 monitorach | TAK |  |
| 39 | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza żylna | TAK |  |
| 40 | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów: przynajmniej 3 godziny | TAK |  |
| 41 | W komplecie do każdego monitora przewód i zestaw mankietów dla dorosłych, 3 różne rozmiary, mankiety pomiarowe bez lateksu. | TAK |  |
| 42 | Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 3 mmHg | TAK |  |
| 43 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe, w 8 monitorach | TAK |  |
| 44 | Wyświetlanie wartości dwóch temperatur lub temperatury i różnicy temperatur | TAK |  |
| 45 | W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy i temperatury skóry | TAK |  |
| 46 | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C | TAK |  |
| 47 | Możliwość Inwazyjnego Pomiaru Ciśnienia we wszystkich monitorach z min. 4 torów | TAK |  |
| 48 | Dokładność pomiaru ciśnienia przynajmniej +/- 1 mmHg | TAK |  |
| 49 | Możliwość pomiaru rzutu minutowego serca metodą ciągłą i termodylucji przez każdy z oferowanych monitorów | TAK |  |
| 50 | Pomiar etCO2, w 2 monitorach | TAK |  |
| 51 | Pomiar w strumieniu bocznym lub głównym standardową metodą wykorzystującą czujnik Capnostat lub równoważny | TAK |  |
| 52 | W komplecie odpowiednie układy pacjenta | TAK |  |
| 53 | Kalkulator dawek leków, w 8 monitorach | TAK |  |
| 54 | Kalkulator leków, umożliwiający w łatwy sposób obliczenie np. ilości leku do podania na podstawie masy ciała pacjenta, objętości do podania, szybkości wyrażonej w jednostkach masy (np. µg/kg/min itp.) i szybkości w ml/godz, a także obliczenie szybkości w ml/godz po wprowadzeniu pozostałych wartości. | TAK |  |
| Układy alarmowe |
| 55 | Alarmy o różnych poziomach ważności, opisać | TAK |  |
| 56 | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów | TAK |  |
| 57 | Pamięć alarmów |  |  |
| Trendy |
| 58 | Przynajmniej 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów. Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 1 minuta | TAK |  |
| INNE |
| 59 | System powinien zapewniać centralne monitorowanie jednocześnie 8 monitorów, z możliwością rozbudowy o podgląd większej liczby monitorów, podać (do min. 16 monitorów) | TAK |  |
| 60 | Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z wybranego monitora, spośród wszystkich monitorów podłączonych do sieci centralnego monitorowania, łącznie z monitorami na salach operacyjnych. | TAK |  |
| 61 | kolorowy płaski ekran LCD TFT min. 19” | TAK |  |
| 62 | Możliwość jednoczesnego wyświetlania przynajmniej 2 przebiegów falowych z każdego monitora, na ekranie podglądu wszystkich monitorów, nie tylko EKG - podać | TAK |  |
| 63 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK |  |
| 64 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK |  |
| 65 | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS), min 20 minut | TAK |  |
| 66 | 72 godzinne trendy wszystkich monitorowanych parametrów z rozdzielczością 1 minuty w całym zakresie | TAK |  |
| 67 | Funkcja „holterowska”: przynajmniej 72 godziny pamięci ciągłego zapisu przynajmniej 16 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu | TAK |  |
| 68 | Drukowanie wstępnie sformatowanych raportów na drukarce laserowej | TAK |  |
| 69 | W komplecie drukarka laserowa | TAK |  |
| 70 | Centrala, monitory i inne urządzenia połączone siecią zgodną ze standardem Ethernet (IEEE802.3) – położenie sieci przez Wykonawcę wraz ze wszystkimi akcesoriami do działania sieci | TAK |  |
| 71 | W komplecie urządzenia sieciowe niezbędne do skonfigurowania systemu spełniającego wszystkie podane wymagania (switch i krosownica – jeśli wymagane) | TAK |  |
| 72 | Możliwość rozwinięcia centrali o wgląd do wszystkich danych przez nią gromadzonych z dowolnego komputera klasy PC pracującego w internecie i podłączonego do wewnętrznej sieci szpitalnej za pomocą bezpiecznego połączenia | TAK |  |
| 73 | Możliwość podglądu dowolnego monitora z dowolnego komputera klasy PC pracującego w internecie i podłączonego do wewnętrznej sieci szpitalnej za pomocą bezpiecznego połączenia | TAK |  |
| 74 | Możliwość podłączenia respiratora do centrali i zbierania przez centralę danych pochodzących z respiratora; podać obsługiwane respiratory | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć foldery oferowanego przedmiotu zamówienia  w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.