Kielce, dnia 27.06.2011r.

EZ/ZP/57/2011

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego oraz adaptacje pomieszczeń.

Na podstawie art.38 ust. 1 pkt 1b i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Wnioskujemy  o zmianę terminu wykonania zamówienia na 10 tygodni od daty podpisania umowy. Z analizy ustawowych terminów kolejnych etapów procedury przetargowej oraz terminów administracyjnych koniecznych do uzyskania wymaganych dopuszczeń wynika, że termin 4 tygodniowy jest terminem nierealnym.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 2

Dot. zał. 1a,  ppkt 35.

Wnosimy o zmianę wartości granicznej dawki z 10 mGy na 16 mGy oraz o zmianę wymaganego napięcia, przy którym uzyskano w/w wartość dawki ze 120 kV na wartość ≥ 120 kV.
Wymagane w SIWZ warunki pomiaru dawki uniemożliwiają nam złożenie oferty przetargowej. Dla tomografów oferowanych przez naszą firmę producent nie podaje wartość dawki dla napięcia 120 kV, natomiast podaje wartość dawki osiąganą w najgorszych warunkach pracy przy najwyższym napięciu pracy lampy. W takich warunkach dawka potrzebna do uzyskania opisanej rozdzielczości niskokontrastowej jest wyższa niż dawka potrzebna przy niższym napięciu.

Odpowiedź:

Dopuszcza się

Pytanie 3

Dot. zał. 1a,  ppkt 21

Wnosimy o skreślenie tego parametru, ponieważ stanowi on powielenie w innym brzmieniu parametru z pkt.20.
Stwarza to nieuzasadnioną preferencję dla konkretnego producenta, poprzez poddanie dwukrotnej ocenie praktycznie tego samego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z załącznika nr 1a ppkt 21 - Ilość w jednym rzędzie ( w płaszczyźnie X-Y) detektorów obrazowych na stopień kąta promieniowania lampy RTG [N/º]

Pytanie 4

Dot. zał. 1a,  ppkt 25 i 28

Wnosimy o zmianę maksymalnego zakresu na ≥150 cm.
Wymagany zakres 170 cm uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty na tomograf 16 rzędowy.
Wymagany zakres 170 cm nie znajduje klinicznego uzasadnienia, zwłaszcza w przewidywanym przez Zamawiającego zastosowaniu w placówce neurologicznej. Wszystkie badania kliniczne, nie tylko neurologiczne, mogą zostać wykonane w zakresie do 150 cm.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Pytanie 5

Dot. zał. 1a,  ppkt 9

Wnosimy o odstąpienie od oceny minimalnej wysokości stołu przy pozycjonowaniu pacjenta.
Bardzo niskie położenie stołu oznacza nieergonomiczne warunki pracy personelu medycznego i jest sztucznie wprowadzonym wymogiem, premiującym jednego producenta TOSHIBA.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od oceny minimalnej wysokości stołu.

Pytanie 6

Dot. zał. 1a,  ppkt 22

Wnosimy o odstąpienie od oceny ilości rzędów detektora.
Jest to parametr technologiczny związany z danym rozwiązaniem konstrukcyjnym i jest wymogiem premiującym jednego producenta TOSHIBA.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od oceny ilości rzędów detektora.

Pytanie 7

Dot. zał. 1a,  ppkt 23

Wnosimy o zmianę wartości granicznej parametru na ≤ 0,6 sekundy.
Tomograf 16 warstwowy powinien zapewniać możliwość szybkich badań w obrębie klatki piersiowej i brzucha, które wykonuje się przy wstrzymanym oddechu. Czas takich badań nie powinien przekraczać 15-20 sekund a w przypadku badania osób z dysfunkcją oddechową nie powinien przekraczać nawet 10-15 sekund. Z przyjętych przez Zamawiającego parametrów dotyczących współczynnika pitch oraz kolimacji warstwy wynika, że aby spełnić taki warunek i umożliwić badania osobom z dysfunkcją oddechową, minimalny czas pełnego obrotu układu lampa - detektor powinien być mniejszy od 0,6 s.

Odpowiedź:

Dopuszcza się.

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański