Kielce dnia  12.07.2011r.

EZ/ZP/60/2011

Do  zainteresowanych

Odpowiedzi na pytania do siwz

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę obwodów oddechowych, przedłużaczy do obwodów oddechowych, filtrów oddechowych, wymienników ciepła i wilgoci, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony – art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  ul. Grunwaldzka 45

na podstawie art. 38 ust. 2   Ustawy Prawo zamówień publicznych  udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

pytanie 1 dotyczy pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr sterylny mechaniczny z hydrofobową harmonijkową warstwą filtrującą, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,1  mg H20 przy VT=500 ml, z utratą wilgotności na poziomie 5,9 mg H20 przy VT=500 ml, skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej  99,9999 %, przestrzeni martwej 81 ml, oporach przepływu: 1,1 cm H20  przy 30 l/min (2,6 cm H20 przy 60 l/min.), objętości oddechowej Vt 300-1200  ml, wadze 53 g, ze złączem prostym, z portem kapno zabezpieczonym koreczkiem , walidowany w kierunku WZW C i HIV?

Odp. tak

pytanie 2 dotyczy pakiet 1 poz. 3

1/ Czy Zamawiający dopuści filtr sterylny mechaniczny z hydrofobową harmonijkową warstwą filtrującą, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,1  mg H20 przy VT=500 ml, z utratą wilgotności na poziomie 5,9 mg H20 przy VT=500 ml, skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej  99,9999 %, przestrzeni martwej 81 ml, oporach przepływu: 1,1 cm H20  przy 30 l/min (2,6 cm H20 przy 60 l/min.), objętości oddechowej Vt 300-1200  ml, wadze 53 g, ze złączem prostym, z portem kapno zabezpieczonym koreczkiem , walidowany w kierunku WZW C i HIV?

Odp. nie

2/Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr mechaniczny bez wydzielonego wymiennika ciepła i wilgoci , z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych, o nawilżaniu powyżej 31 mg H20 przy VT=500 ml z hydrofobową harmonijkową warstwą filtrującą , o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 %, objętości oddechowej Vt 300-1200  ml, wadze 37 g, ze złączem prostym,  z portem kapno ?

Odp. nie

pytanie 3 dotyczy pakiet 1 poz. 4

1/ Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr elektrostatyczny hydrofobowy bez wymiennika ciepła i wilgoci , ze złączem prostym , z portem kapno i dodatkowym portem do zamocowania zatyczki od kapno  na czas pomiaru stężenia CO2, o skuteczności  przeciwbakteryjnej  99,9999 % , p/wirusowej 99,99 %, przestrzeni martwej 26 ml, o oporach  przepływu 1,6 cm H20 przy 60 l/min, wadze 22 g ?

Odp. nie

2/ Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr elektrostatyczny hydrofobowy bez wymiennika ciepła i wilgoci , ze złączem prostym , z portem kapno i dodatkowym portem do zamocowania zatyczki od kapno  na czas pomiaru stężenia CO2, o skuteczności  przeciwbakteryjnej 99,9999 % , p/wirusowej 99,999 %, przestrzeni martwej : 20 ml, o oporach przepływu: 1,9 cm H20 przy 30 l/min, wadze  15 g ?

Odp. nie

pytanie 4 dotyczy pakiet 1 poz. 5

1/Prosimy o sprecyzowanie czy poprzez port do odsysania umieszczony w obudowie wymiennika Zamawiający ma na myśli samodomykający się port do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika?

Odp. Tak jak w siwz

2/Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby konstrukcja portu do podawania tlenu umieszczonego w obudowie wymiennika zapewniała także nawilżenie tlenu?

Odp. Tak jak w siwz

pytanie 5 dotyczy pakiet 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wody jałowej do nawilżania tlenu, pojemności 650 ml z możliwością stosowania do 30 dni potwierdzonej badaniami klinicznymi, w przeliczeniu za 1ml wody?

Odp. Dopuszcza się

pytanie 6 dotyczy pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz z dodatkowym portem do bronchoskopii?

Odp. Tak jak w siwz

pytanie 7 dotyczy pakiet 1 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczno-elektrostatyczny, filtracja 99,99%, wydajność nawilżania 33mg ?

Odp. Tak jak w siwz

pytanie 8 dotyczy pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr  o masie 22g?

Odp. Tak jak w siwz

pytanie 9 dotyczy pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wymiennik o skuteczności nawilżania 24 mg?

Odp. Tak jak w siwz

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański