# Załącznik  nr  1 a
(po zmianach)

# Zestawienie parametrów technicznych, wymaganych i ocenianych

# Tomografu komputerowego, spiralnego,  min.16 rzędowego.

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Typ/model:

| L.p. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| A. WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję minimum 16 nienakładających się warstw submilimetrowych czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor w oparciu o matrycę detektora o min. 16 rzędach elementów akwizycyjnych w osi z urządzenia | TAK |  | Bez oceny |
|  | Urządzenie nowe, nie regenerowane, wyprodukowane w 2011 r. | TAK |  | Bez oceny |
| 2. | Dwie niezależne konsole o rozdzielonych bazach danych obrazowych: - konsola operatorska, - konsola lekarska | TAK |  | Bez oceny |
| B. GANTRY i STÓŁ |
| 3. | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 70 |  | 0-5 pkt Największa wartość 5 pkt Najmniejsza 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 4. | Kąt pochylania gantry | ≥ ± 30º |  | Bez oceny |
| 5. | Możliwość sterowania pochylania gantry: - z obu stron gantry, - z konsoli w sterowni, - automatycznie z programu badania | TAK |  | Bez oceny |
| 6. | Wskaźnik zatrzymania oddechu oraz możliwość nagrywania poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołów badań. | TAK |  | Bez oceny |
| 9. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm, nie mniejsze niż 200 kg. | TAK, |  | Bez oceny |
|  | Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta [cm] | podać |  | Bez oceny |
|  | Wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - podpórka pod kolana, - pasy unieruchamiające - podpórka pod głowę i ręce | TAK |  | Bez oceny |
| C. GENERATOR I LAMPA RTG |
| 11. | Maksymalna moc generatora [kW]. | ≥40 |  | Bez oceny |
| 12. | Zakres napięć anody, możliwych do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≥ 80-130 lub ≥ 90-140 podać ze skokiem |  | Bez oceny |
| 13. | Zakres prądów anody, możliwych do zastosowania w protokołach badań [mA] | ≥ (30-300) podać ze skokiem |  | Bez oceny |
| 14. | Redukcja dawki poprzez modulację prądu anody we wszystkich trzech osiach: x,y,z | TAK |  | Bez oceny |
| 17. | Pojemność cieplna anody lampy rtg [MHU] | ≥ 4 |  | Bez oceny |
| 18. | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 |  | Bez oceny |
| 19. | Automatyczny wybór ognisk | TAK |  | Bez oceny |

| D. DETEKTORY |
| --- |
| 22. | Detektory typu stałego | TAK |  | Bez oceny |
| 23. | Submilimetrowa wartość kolimacji przy akwizycji danych, w odniesieniu do izocentrum, dla trybu skanowania spiralnego min. szesnastowarstwowego [mm]. | ≤ 0,7 |  | 0-10 pkt Najmniejsza wartość 10 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 24. | Ilość aktywnych elementów detektora (dla pojedynczej projekcji w obrocie do 90º), aktywnych w trakcie gromadzenia danych, dla pojedynczego rzędu detektora [N]. | podać |  | 0-10 pkt Największa wartość 10 pkt Najmniejsza 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Ilość aktywnych kanałów pomiarowych detektora (dla pojedynczej projekcji w obrocie do 90º), aktywnych w trakcie gromadzenia danych, dla pojedynczego rzędu detektora [N]. | podać |  | 0-10 pkt Największa wartość 10 pkt Najmniejsza 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Ilość rzędów detektora [N] | podać |  | Bez oceny |
| E. SYSTEM SKANOWANIA |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg - detektor [s] | ≤ 0,8 s |  | Bez oceny |
| 26. | Ilość dostępnych grubości warstw akwizycyjnych dla trybu skanowania spiralnego min. szesnastowarstwowego [N] | ≤ 2 /podać dla jakich wartości w mm/ |  | Bez oceny |
| 27. | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) [cm] | ≥ 150 cm |  | 0-20 pkt Największy zakres 10 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 28. | Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego [s] | ≥ 100 s |  | Bez oceny |
| 29. | Zakres zmienności współczynnika pitch przy akwizycji min. 16 warstw. | ≥(0,625-1,5) |  | 0-5 pkt Największy zakres 5 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 30. | Długość skanu topograficznego [cm] | ≥ 150 cm |  | 0-10 pkt Największy zakres 10 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 31. | Możliwość zatrzymania topogramu. | TAK |  | Bez oceny |
| 33. | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥50 |  | Bez oceny |
| 34. | Matryca rekonstrukcyjna | 512x512 |  | Bez oceny |
| 35. | Matryca prezentacyjna | 1024x1024 |  | Bez oceny |
| 36. | Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 2% krzywej MTF [lp/cm]. | ≥ 15 lp/cm |  | 0-10 pkt Największa wartość 10 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 37. | Dawka [mGy] potrzebna do uzyskania zdolności rozdzielczej niskokontrastowej - 5 mm dla 0,3% (3 HU), określonej dla skanu pełnego na całym fantomie CATPHAN 20 cm, dla warstwy 10 mm, napięcia ≥ 120 kV. | < 16 mGy |  | 0-40 pkt Najmniejsza wartość 40 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 39. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 [obrazy/s]. | ≥ 8 obr./sek |  | 0-10 pkt Największa wartość 10 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| F. KONSOLA OPERATORSKA |
| 40. | Stanowisko operatorskie - konsola akwizycyjna . | TAK |  | Bez oceny |
| 41. | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] | ≥ 19 " |  | Bez oceny |
| 42. | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512) | ≥ 100 000 obrazów |  | Bez oceny |
| 43. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
| 44. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist | TAK |  | Bez oceny |
| G. OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI OPERATORSKIEJ |
| 46. | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez oceny |
| 47. | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez oceny |
| 48. | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  | Bez oceny |
| 49. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez oceny |
| 50. | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | TAK |  | Bez oceny |
| 51. | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | TAK |  | Bez oceny |
|  | Akwizycja obrazów typu DSA w obszarze głowy i szyi (tryb skanowania z maską) | TAK |  | Bez oceny |
| 53. | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | TAK |  | Bez oceny |
| H. KONSOLA LEKARSKA |
| 55. | Stanowisko diagnostyczne - konsola lekarska – dwumonitorowe. | TAK |  | Bez oceny |

| 56. | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥ 19 " | TAK |  | Bez oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57. | Pojemność dysku twardego dla obrazów (512 x 512) bez kompresji wyrażona liczbą obrazów | ≥ 200000 |  | Bez oceny |
| I. OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE NA KONSOLI LEKARSKIEJ |
| 58. | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query / Retrieve - Storage Commitment | TAK |  | Bez oceny |
| 59. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez oceny |
| 60. | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez oceny |
| 61. | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez oceny |
| 62. | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK |  | Bez oceny |
| 63. | Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości. | TAK |  | Bez oceny |
| 64. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez oceny |
| 65 | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. | TAK |  | Bez oceny |
| 66. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez oceny |
| 67. | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz automatyczny pomiar stenozy. | TAK |  | Bez oceny |
| 69. | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny perfuzji guzów mózgu i diagnostyki udarów mózgu wraz z wyznaczaniem zagrożonej tkanki mózgowej oraz prezentacją kolorowych map (min. CBV, CBF, MTT). | TAK |  | Bez oceny |
| 71. | Oprogramowanie do wizualizacji struktury naczyniowej mózgu i szyi metodą subtrakcji DSA | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| 80. | Zdalny dostęp do konsoli lekarskiej w celu konsultacji (z komputera podłączonego do sieci lokalnej lub Internet) | TAK |  | Bez oceny |
| J. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 82. | Instrukcja obsługi aparatu TK w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej. | TAK |  | Bez oceny |
|  | Certyfikaty CE i świadectwa dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r oraz ustawy Prawo Atomowe z dnia 29.11.2000r. z późniejszymi zmianami | TAK |  | Bez oceny |
|  | Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu i typu urządzenia (jeśli wymagane) | TAK |  | Bez oceny |
| 83. | Moc podłączeniowa [kVA] | < 75 |  | 0-10 pkt Najmniejsza wartość 10 pkt Wartość graniczna - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie |
| 84. | Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW] | Podać |  | Bez oceny |
| 85. | Zakres temperatur pracy systemu [stopnie] | Podać |  | Bez oceny |
| 86. | Minimalna powierzchnia wymagana do instalacji systemu [m2] | Podać |  | Bez oceny |
| K. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 87. | UPS do podtrzymania zasilania każdego stanowiska roboczego (min. 3 minuty). | TAK |  | Bez oceny |
| 88. | Zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania. | TAK |  | Bez oceny |
| 89. | Automatyczny specjalistyczny, jednogłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego. | TAK |  | Bez oceny |
| L. SZKOLENIA |
| 91. | Szkolenia w miejscu instalacji dla min 2 lekarzy radiologów i min. 2 techników: I – e szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji , w wymiarze 3 dni x 7 godzin II - e szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w wymiarze 2 dni x 7 godzin | TAK |  | Bez oceny |
| M. GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |
| 92. | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia. 24 miesiące | TAK |  | Bez oceny |
| 93 | Min. 10 - letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty sprzedaży na cały system TK i aparaty zaoferowane w zestawie. | TAK |  | Bez oceny |

Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

W przypadku, gdy wszyscy oferenci zaoferują taką samą wartość parametru ocenianego, zamawiający przydzieli za ten parametr minimalną liczbę punktów.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty: materiałach informacyjnych Producenta. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.