Kielce dnia  20.07.2011r.

EZ/ZP/32/2011

KORONAROGRAFIA                                   Do uczestników postępowania

……………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego do zabiegów koronarografii i angioplastyki naczyń wieńcowych.

Postępowanie prowadzone w trybie przetarg nieograniczony – art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Nr 2011/S-79-129937 z dnia 22.04.2011, oraz na stronie internetowej http://bip.wszzkielce.pl

INFORMACJA

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dyrekcja  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45 ,  działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1,2  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r  informuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej , odrzuceniu ofert na podstawie  art. 89 ust 1 oraz unieważnieniu postępowania w części,    w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wybrano oferty :

Oferta nr  3      BALTON Spółka z o.o.

00-496 Warszawa ul. Nowy Świat 7m14

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 2 – stenty wieńcowe stalowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

Pakiet 9 –stent wieńcowy na balonie kobaltowo chromowy

Pakiet 10 –Stent wieńcowy na balonie do PCI

Pakiet 16 –cewnik balonowy do PCI

Pakiet 23- Y - connector pojedynczy

Pakiet 26- manifold dwukranowy

Oferta nr  4     ST.JUDE Medical Spółka z o.o.

01-698 Warszawa ul. Smoleńskiego ½

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  30 – prowadnik diagnostyczny hydrofilny

Pakiet 37- zestaw do ucisku tętnicy udowej po nakłuciu

Oferta nr  5      EV 3 Spółka z o.o.

40-568 Katowice ul. Ligocka 103

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 36 - Drut typu gęsia szyja

Pakiet 40 – system do protekcji dystalnej naczyń

Oferta nr  6     Abbott Laboratories Poland  Spółka z o.o.

02-676 Warszawa ul. Postępu 18 A

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 1 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

Pakiet  4 – Stenty wieńcowe na balonie z cewnikiem balonowym i zestawem prowadników do

udrażniania naczyń

Pakiet  6 – Stent wieńcowy na balonie do rozgałęzień , cewnik balonowy

Pakiet  7 – Stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych

Pakiet  11 – stentgraft

Oferta nr  7     MEDTRONIC Poland Spółka z o.o.

04-041 Warszawa ul. Ostrobramska 101

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 18- Cewnik prowadzący do PCI 5F ,6F, 7F

Pakiet 19- Cewnik do trombektomii

Oferta nr  8      EUROCOR  Polska Spółka z o.o.

01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 14- Cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym

Oferta nr  9      DIALMED Spółka z o.o.

02-781 Warszawa ul. Roentgena 23/10

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 22- strzykawka wysokocisnieniowa z manometrem

Oferta nr  10    PROMED SA

01-520 Warszawa ul. Krajewskiego 1 B

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 31- koszulki wprowadzające – zbrojone

Oferta nr  11    TIETZE Medical Spółka z o.o.

46-060 Pruszków ul. Osiedle 28

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 25- Torquer

Pakiet 33- przedłużenia do pomp 25 cm bez kranika

Pakiet 34- przedłużenia do pomp

Oferta nr 12    DRG Metek Spółka z o.o.

02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 24

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 38- Balony do kontapulsacji

Oferta nr  13     AESCULAP Chifa Spółka z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 24-  Y connector podwójny

Pakiet 29- prowadnik diagnostyczny

Pakiet 35- Strzykawka z gumowym tłokiem 10 i 20 ml

Pakiet 41- Zestaw sterylny do koronarografii

Pakiet 42- Igła angiograficzna

Oferta nr  14    BOSTON Scientific Polska Spółka z o.o.

00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II nr 80

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet 3 – zestaw do angioplastyki do użycia w przypadkach nagłych

Pakiet  5 – stent wieńcowy na balonie do bezpośredniego stentowania, prowadnik floppy

Pakiet 12  – cewnik balonowy do doprężania stentów

Pakiet 17- prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych

Pakiet 27- cewnik diagnostyczny 5F – 6F

Pakiet 28- zestaw cewników diagnostycznych 6F – komplety

Oferta nr  15     BIOTRONIK Polska Spółka z o.o.

60-169 Poznań ul. Grunwaldzka 400

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  8  - zestaw do stentowania małych naczyń

Oferta nr  16   Johnson  @Johnson  Poland Spółka z o.o.

02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24

Wybrana oferta  przedstawia najkorzystniejszy bilans wg kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

Pakiet  20 – Koszulki wprowadzające  do tętnic zmiażdżycowanych

Pakiet 32- zestawy transradialne 5F-6F

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2  zostają odrzucone oferty  złożone  ww postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Oferta nr 3      BALTON Spółka z o.o.

00-496 Warszawa ul. Nowy Świat 7m14

PAKIET nr 5 – stent wieńcowy na balonie do bezpośredniego stentowania , prowadnik floppy

Wymagano minimalny przyrost średnicy stentu ≥ 0,30mm  przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamocowany dla średnicy stentu 3,0mm

Zaoferowano stent którego średnica  przy ciśnieniu  RBP przyrasta  0,24mm , tym samym nie spełnia wymaganych parametrów.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pakiet 24-  Y connector podwójny

- wymagano Y connectora podwójnego natomiast zaoferowany przedmiot medyczny (RYVA) jest łącznikiem z dwiema zastawkami.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pakiet 32- zestawy transradialne 5F-6F

Przedmiotem zamówienia są zestawy transradialne posiadające w komplecie prowadnik prosty . Dostarczone próbki materiałowe  w swoim komplecie posiadają  prowadnik zakrzywiony.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów  siwz, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr  6     Abbott Laboratories Poland  Spółka z o.o.

02-676 Warszawa ul. Postępu 18 A

PAKIET nr 17 –prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych

Zamawiający w celu dokonania oceny techniczno jakościowej oferowanych prowadników  wymagał złożenia wraz z ofertą „próbki  materiałowej  ”   w ilości .po 2 sztuki z delikatnym i średnim stopniem podparcia . Wymagane próbki materiałowe dostarczono po 1 sztuce.

Próbka podlegająca ocenie wg kryterium nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 Pzp

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 7    MEDTRONIC Poland Spółka z o.o.

04-041 Warszawa ul. Ostrobramska 101

PAKIET  nr 21 – koszulki krótkie i długie

-wymagano rozmiaru 5F do 8F dla koszulki wprowadzającej długiej. Zaoferowano koszulkę długą (23cm) w rozmiarze od 6F do 9F.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów siwz.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr  8      EUROCOR  Polska Spółka z o.o.

01-552 Warszawa Pl. Inwalidów 10

PAKIET  nr 9 – stent wieńcowy na balonie kobaltowo-chromowy

-wymagano przedział długości stentów od 9,0mm do 24mm – dla średnicy stentu 2,25mm, zaoferowany  przedział długości to od 9,0mm do 23mm.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów siwz.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr  11    TIETZE Medical Spółka z o.o.

46-060 Pruszków ul. Osiedle 28

PAKIET  nr 24 – Y connector podwójny

-wymagano Y connectora podwójnego o jednakowym kącie pomiędzy każdą z osi kanałów wprowadzająch ( wyjściowych) a osią kanału głównego .

Zaoferowano Y connector podwójny w którym jeden z kanałów wejściowych tworzy kąt 0 stopni z osią kanału głównego a drugi z kanałów wejściowych tworzy kąt około 40 stopni  z osią kanału głównego.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów siwz.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pakiet 39- Zestawy do ucisku tętnicy promieniowej

-wymagano zestaw w dwóch rozmiarach z płynną regulacja ucisku

Zaoferowano zestaw tylko w jednym rozmiarze , a regulacja ucisku jest zmienna ale nie płynna.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów siwz.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta  nr  13    AESCULAP Chifa Spółka z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

Pakiet  7 – Stent wieńcowy na balonie do naczyń krętych

Wymagane minimalne RBP 15 bar

Zaoferowano stenty o średnicy 4,0 dla których RBP wynosi 12 atmosfer.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów siwz.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pakiet 9 –stent wieńcowy na balonie kobaltowo chromowy

-wymagano minimalne RBP 14bar. Zaoferowano dla stentu o średnicy 4,0mm RBP 12 atm.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów siwz.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pakiet 16 –cewnik balonowy do PCI

-wymagano ciśnienie nominalne minimum 8 bar dla oferowanych balonów.

Zaoferowano balony dla których ciśnienie nominalne wynosi 6 bar .

-wymagano  balonów w przedziale średnic od 1,5mm do 4,0mm w odstępach co 0,25mm dla średnic powyżej 2,0.

Zaoferowano cewniki balonowe w odstępach co 0,5mm dla średnic balonów w przedziale 3,0mm do 4,0mmdla (brak średnicy 3,25mm i 3,75mm)..

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów siwz.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PAKIET  nr 22 –strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

- wymagano  minimalną długość 25cm wysokociśnieniowego, elastycznego drenu łączącego koniec inflatora z adapterem / końcówką typu “męskiego. Oferowany przedmiot medyczny – (ocena próbki materiałowej) posiada ( mierzoną w pracowni ) długość wysokociśnieniowego drenu  tylko 24 cm .

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów siwz.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pakiet 27- cewnik diagnostyczny 5F i 6F

-wymagano dostarczenia próbki materiałowej : 7 sztuk cewników JL 4,0 6F  i 7 sztuk cewników JR 4,0 6F.

Dostarczono po 5 sztuk cewników diagnostycznych typu Pointer i po 2 sztuki cewników diagnostycznych Angiodyn., a w ofercie zaoferowano tylko cewniki diagnostyczne typu Poiter   Próbka rodzajowa i ilościowa nie spełnia wymagań.

Próbka podlegająca ocenie wg kryterium nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 Pzp

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta nr 16      Johnson @Johnson  Poland Spółka z o.o.

02-135 Warszawa ul. Iłżecka 24

Pakiet 18- Cewnik prowadzący do PCI 5F ,6F, 7F

-wymagano 5 rodzajów krzywizn cewników do PTW o wymiarach średnic 5F , 6F i 7 F .

Załączone karty katalogowe dokumentują , że  spośród oferowanych sześciu krzywizn do prawej tętnicy wieńcowej tylko trzy z nich ( JudkinsRight, Amplatz right, Hockey stick ) są zaoferowane w wymiarze średnic  5F , 6F i 7F , Pozostałe oferowane krzywizny nie spełnia wymaganych rozmiarów średnic.

-wymagano cewniki do lewego i prawego pomostu aortalno- wieńcowego w rozmiarze 5F, 6F, 7F

Załączone karty katalogowe dokumentują , że cewniki do prawego i lewego pomostu aortalno-wieńcowego są oferowane tylko w wymiarze średnic 6F i 7F.

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów siwz.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pakiet  22  -strzykawka z manometrem

- wymagano  minimalną długość 25cm wysokociśnieniowego, elastycznego drenu łączącego koniec inflatora z adapterem / końcówką typu “męskiego/. Oferowany przedmiot medyczny – (ocena próbki materiałowej) posiada mierzoną w pracowni długość wysokociśnieniowego drenu tylko 24 cm

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów siwz.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pakiet  26  -manifold dwukranowy

-wymagano manifold dwukranowy, zaoferowano kranik trójdrożny

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów siwz.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pakiet 27- cewnik diagnostyczny

-wymagano dostarczenia próbki materiałowej : 7 sztuk cewników JL 4,0 6F  i 7 sztuk cewników JR 4,0 6F.

Dostarczono : 7 sztuk cewnika typu JR  i 5 sztuk cewnika typu JL, co nie spełnia wymaganej ilości sztuk próbek materiałowych.

Próbka podlegająca ocenie wg kryterium nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 Pzp

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z  treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pakiet 29- prowadnik  diagnostyczny

Wymagano dostarczenia próbki materiałowej   2 sztuki  prowadnika diagnostycznego o końcówce

J  a dostarczono dwa prowadniki diagnostyczne o końcówkach prostych .

Oferowany przedmiot medyczny nie spełnia wymogów siwz.

Oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych , unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia

PAKIET  nr  13–cewnik balonowy do restenozy w stencie

PAKIET  nr  15–cewnik balonowy do udrażniania przewlekłych okluzji (CTO

PAKIET  nr  39- Zestawy do ucisku tętnicy promieniowej

nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 6 w związku z art. 91.ust. 4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych , unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia

PAKIET  nr  21–koszulki krótkie i długie 5—8 F

nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny  i oceny technicznej  i nie można   wybrać oferty o najniższej cenie  bo obie oferty posiadają taka samą cenę.

W załączeniu streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

zatwierdził:

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański

oznaczenie sprawy EZ/ZP/32/2011													DRUK ZP-

KORONAROGRAFIA

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

| Numer oferty | Wykonawca | Liczba pkt w kryterium cena 70% | Liczba pkt w kryterium ocena techniczna – jakość 30% | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 1 |
| 6 | ABBOTT Laboratories Poland | 70,00 | 23,33 | 93,33 |
| 14 | BOSTON Scientific Polska | 66,13 | 23,33 | 89,46 |
| PAKIET nr 2 |
| 3 | BALTON | 70,00 | 6,66 | 76,66 |
| PAKIET nr 3 |
| 14 | BOSTON Scientific Polska | 70,00 | 15,65 | 85,65 |
| PAKIET nr 4 |
|  | ABBOTT Laboratories Poland | 70,00 | 13,85 | 83,85 |
| PAKIET nr 5 |
| 6 | ABBOTT Laboratories Poland | 63,16 | 10,00 | 73,16 |
| 7 | MEDTRONIC Poland | 70,00 | 10,00 | 80,00 |
| 14 | BOSTON Scientific Polska | 67,74 | 16,67 | 84,41 |
| PAKIET nr 6 |
| 6 | ABBOTT Laboratories Poland | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 7 |
| 6 | ABBOTT Laboratories Poland | 66,38 | 18,00 | 84,38 |
| 7 | MEDTRONIC Poland | 70,00 | 6,00 | 76,00 |
| PAKIET nr 8 |
| 15 | BIOTRONIK | 70,00 | 25,00 | 95,25 |
| PAKIET nr 9 |
| 3 | BALTON | 70,00 | 15,00 | 85,00 |
| 6 | ABBOTT Laboratories Poland | 62,76 | 15,00 | 77,76 |
| 7 | MEDTRONIC Poland | 66,18 | 5,00 | 71,18 |
| PAKIET nr 10 |
| 3 | BALTON | 70,00 | 10,00 | 80,00 |
| 6 | ABBOTT Laboratories Poland | 49,48 | 0,00 | 49,48 |
| 9 | DIALMED | 52,18 | 10,00 | 62,18 |
| PAKIET nr 11 |
| 6 | ABBOTT Laboratories Poland | 70,00 | 20,00 | 90,00 |
| PAKIET nr 12 |
| 6 | ABBOTT Laboratories Poland | 68,68 | 20,00 | 88,68 |
| 14 | BOSTON Scientific Polska | 70,00 | 20,00 | 90,00 |
| PAKIET nr 13 unieważniony |
|  | Brak ofert |  |  |  |
| PAKIET nr 14 |
| 8 | EUROCOR | 70,00 | 20,00 | 90,00 |
| PAKIET nr 15 unieważniony |
|  | Brak ofert |  |  |  |
| PAKIET nr 16 |
| 3 | BALTON | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 6 | ABBOTT Laboratories Poland | 57,50 | 0,00 | 57,50 |
| PAKIET nr 17 |
| 14 | BOSTON Scientific Polska | 70,00 | 6,00 | 76,00 |
| PAKIET nr 18 |
| 7 | MEDTRONIC Poland | 70,00 | 24,00 | 94,00 |
| PAKIET nr 19 |
| 7 | MEDTRONIC Poland | 70,00 | 25,00 | 95,00 |
| PAKIET nr 20 |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 70,00 | 25,71 | 95,71 |
| PAKIET nr 21 unieważniony |
| 3 | BALTON | 70,00 | 20,00 | 90,00 |
| 4 | ST.JUDE Medical | 70,00 | 20,00 | 90,00 |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 61,51 | 20,00 | 81,51 |
| PAKIET nr 22 |
| 7 | MEDTRONIC Poland | 61,64 | 22,50 | 84,14 |
| 9 | DIALMED | 70,00 | 15,00 | 85,00 |
| 11 | TIETZE | 65,56 | 7,50 | 73,06 |
| PAKIET nr 23 |
| 2 | BILLMED | 38,50 | 15,00 | 53,50 |
| 3 | BALTON | 70,00 | 15,00 | 85,00 |
| 11 | TIETZE | 64,17 | 15,00 | 69,17 |
| 13 | AESCULAP Chifa | 59,23 | 22,50 | 81,73 |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 11,02 | 22,50 | 33,52 |
| PAKIET nr 24 |
| 13 | AESCULAP Chifa | 70,00 | 22,50 | 92,50 |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 16,63 | 22,50 | 39,13 |
| PAKIET nr 25 |
| 3 | BALTON | 39,00 | 20,00 | 59,00 |
| 11 | TIETZE | 70,00 | 10,00 | 80,00 |
| 13 | AESCULAP | 49,64 | 20,00 | 69,64 |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 10,50 | 20,00 | 30,50 |
| PAKIET nr 26 |
| 3 | BALTON | 70,00 | 15,00 | 85,00 |
| 13 | AESCULAP | 60,00 | 25,00 | 85,00 |
| PAKIET nr 27 |
| 12 | DRG MedTek | 67,08 | 8,57 | 75,65 |
| 14 | BOSTON Scientific Polska | 70,00 | 30,00 | 100,00 |
| PAKIET nr 28 |
| 13 | AESCULAP Chifa | 70,00 | 24,00 | 94,00 |
| 14 | BOSTON Scientific Polska | 64,62 | 30,00 | 94,62 |
| PAKIET nr 29 |
| 3 | BALTON | 60,79 | 18,00 | 78,79 |
| 4 | ST.JUDE Medical | 67,94 | 18,00 | 85,94 |
| 13 | AESCULAP Chifa | 70,00 | 24,00 | 94,00 |
| PAKIET nr 30 |
| 4 | ST.JUDE Medical | 70,00 | 20,00 | 90,00 |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 39,11 | 20,00 | 59,11 |
| PAKIET nr 31 |
| 10 | PROMED SA | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 32 |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 70,00 | 26,25 | 96,25 |
| PAKIET nr 33 |
| 11 | TIETZE | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 34 |
| 3 | BALTON | 62,30 | 0,00 | 62,30 |
| 11 | TIETZE | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 35 |
| 13 | AESCULAP Chifa | 70,00 | 20,00 | 90,00 |
| PAKIET nr 36 |
| 5 | EV3 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 37 |
| 4 | ST.JUDE Medical | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 38 |
| 12 | DRG MedTEk | 70,00 | 30,00 | 100,00 |
| PAKIET nr 39 unieważniony |
| PAKIET nr 40 |
| 5 | EV3 | 70,00 | 15,00 | 85,00 |
| PAKIET nr 41 |
| 1 | EUMED | 40,86 | 0,00 | 40,86 |
| 13 | AESCULAP Chifa | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAKIET nr 42 |
| 2 | BILLMED | 60,60 | 17,14 | 77,74 |
| 11 | TIETZE | 70,00 | 8,57 | 78,57 |
| 13 | AESCULAP Chifa | 56,39 | 30,00 | 86,39 |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | 41,43 | 17,14 | 58,57 |
| PAKIET nr 43 |

Jolanta Gładka

(podpis osoby sporządzającej protokół)

20.07.2011 r.        Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański

(data i podpis kierownika zamawiającego)

numer strony ...