# EZ/ZP/74/2011

# Sterylizacja

# Załącznik 1 do SIWZ

# Formularz cenowy

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

# Pakiet 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 10 min, 121°C - 20 min. - wskaźniki klasy IV wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację - nietoksyczny, bez metali ciężkich - ekonomiczny – test podłużny z możliwością podziału na dwa niezależne testy ( 600.000 szt.) | Szt. | 400.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów : 100% tlenek etylenu, temp 370C oraz 550C w sterylizatorze Steri Vac - wskaźniki klasy IV wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację Nietoksyczny, bez metali ciężkich - ekonomiczny – test podłużny z możliwością podziału na dwa niezależne testy | Szt | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:  Należy dołączyć po 10 sztuk próbek do każdego zadania !!!

# Pakiet  2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 10 min, 121°C - 20 min. - wskaźniki klasy V wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje przesuwanie substancji wskaźnikowej w polu testowym - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny, bez metali ciężkich | Szt. | 40.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 370C oraz 550C w sterylizatorze Steri Vac - wskaźniki klasy V wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu ( czas, temperatura, ciśnienie ) powoduje przesuwanie substancji wskaźnikowej w postaci paska w polu testowym - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne , łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizacje - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jago przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny, bez metali ciężkich | Szt | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:  Należy dołączyć po 10 sztuk próbek do każdego zadania !!!

# Pakiet 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emulacyjny wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 10 min, 121°C – od 15 do 20 min. - wskaźniki klasy VI wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny, bez metali cięzkich : * test o właściwościach 134°C- od 5 do 10 min 121°C od 15-20 min - * test o właściwościach 134°C- 5,3 min/121°C-15 min | Szt. Szt. | 8.000 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 100% tlenek etylenu, temp 370C oraz 550C w sterylizatorze Steri Vac - wskaźnik klasy V wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, w postaci kółka łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację - nietoksyczny, bez metali ciężkich - ekonomiczny | Szt | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:  Należy dołączyć po 10 sztuk próbek do każdego zadania !!!

# Pakiet  4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arkusz testowy typu Bowie Dick jednorazowego użytku do zastosowania w bawełnianych pakietach testowych: - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 3,5 min - wskaźniki klasy II wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15882 - do rutynowej kontroli dużych autoklawów z frakcjonowaną próżnią wstępną - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację - nietoksyczny, bez metali ciężkich | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet testowy typu Bowie Dick jednorazowego użytku: - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – 3,5 min - test wskaźnikowi klasy II wykonany w technologii zgodnie z normą PN-EN ISO 15882 - do rutynowej kontroli dużych autoklawów z frakcjonowaną próżnią wstępną - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe umożliwiające archiwizację - nietoksyczny, bez metali ciężkich | Szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:  Należy dołączyć po 3 sztuk próbek do każdego zadania !!!

# Pakiet 5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naboje gazowe z tlenkiem etylenu do sterylizatora gazowego STERI VAC 5XL firmy 3M - nabój zawiera 100% tlenku etylenu - waga jednego naboju 100 g - pozytywna opinia odnośnie zastosowania w sterylizatorze STERI VAC - każde opakowanie odpowiednio oznakowane - potwierdzenie ( dokument) utrzymania odpowiedniej wagi przy dostawie - odbiór pustych opakowań w ustalonym czasie z użytkownikiem bez pobierania dodatkowej opłaty - do każdej partii dołączona aktualna karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. | Szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:  Należy dołączyć 1 szt próbki do każdego zadania !!!

# Pakiet 6

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134°C – od 5 do 10 min. 121°C – 15-20 min. - wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138:2006/2008 - zawiera spory Bacillus Stearothermophilus/Geobacillus Stearothermophilus - temperatura inkubacji +/- 57°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do ostatecznego potwierdzenia odczytu 24 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka umożliwiająca opisanie umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - na naklejce naniesiona substancja testowa odpowiadająca klasie I , IV wskaźnika chemicznego - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej populacja szczepu testowego | Szt. | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu: - z możliwością zastosowania w 100% tlenku etylenu - wskaźniki wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11138:2006/2008 - zawiera spory Bacillus Subtillis - temperatura inkubacji 37°C - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, stężenie EO) powoduje nieodwracalne zabicie szczepu testowego - czas inkubacji do potwierdzenia odczytu 24/48 godz. - na pojedynczej ampułce naklejka umożliwiająca opisanie umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - na naklejce naniesiona substancja testowa odpowiadająca klasie I , IV wskaźnika chemicznego - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - potwierdzenie (dokument) zawartości odpowiedniej populacji szczepu testowego. | Szt | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inkubator do ampułkowych testów biologicznych - dwuzakresowy inkubator 370C / 570C posiadający około 14 miejsc na fiolki, lampkę sygnalizującą pracę, przełącznik zmiany temperatury oraz termometr - do zastosowania dla standardowych ampułkowych testów biologicznych para wodna / tlenek etylenu o odczycie 24 / 48 godzin | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurki Browna do kontroli chemicznej sterylizatorów na suche, gorące powietrze | Szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:  Należy dołączyć po 3 sztuki próbek do każdego zadania !!!

# Pakiet  7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, - wskaźniki odpowiadające klasie VI wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006 - integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje zmianę substancji wskaźnikowej w polu testowym - klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny | szt | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test skuteczności mycia mechanicznego w myjni-dezynfektorze - z możliwością zastosowania w: programie termicznym oraz programie termiczno-chemicznym myjni dezynfektora - testy wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 15883:2006 - test zawiera substancję testową odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym „brudnych” narzędzi chirurgicznych - substancja testowa na plastikowym, przezroczystym podłożu - wielkość testu umożliwia wklejenie do dokumentacji w formie papierowej - odczyt jednoznaczny, łatwy do interpretacji - nietoksyczny Uwaga: Jeżeli test wymaga zastosowania urządzenia mocującego/uchwytu oferent zobowiąże się do dostarczenia minimum 3 sztuk wymaganych urządzeń w ramach zawartej umowy | Szt | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:  Należy dołączyć po 5 sztuk próbek do każdego zadania !!!

# Pakiet  8

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test poprawnej pracy zgrzewarki do kontroli jakości zgrzewa: - z możliwością zastosowania do zgrzewarek rotacyjnych - prawidłowy wynik po zyskaniu integracji krytycznych parametrów, tj. nacisk, temperatura, czas - nie zawiera folii w obszarze testowym - testy wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 11607/PN EN 868 - wynik jednoznaczny, łatwy do odczytu - wyniki po testowaniu trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego łatwą archiwizację - nietoksyczny - posiada przejrzystą instrukcję odnośnie interpretacji wyników | Szt | 1.600 |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:  Należy dołączyć po 5 sztuk próbek do każdego zadania !!!

# Pakiet  9

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd testowy typu Compact PCD do wykonywania testu symulacyjnego Bowie – Dicka w dużych autoklawach medycznych z załadunkiem wsadów narzędzi złożonych, rurowych i litych oraz wsadów porowatych: - wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych - składający się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego - wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 - w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów - przyrząd do zastosowania w kontroli usuwania powietrza i penetracji pary wodnej autoklawach medycznych o pojemności 6-8 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną przy rutynowych parametrach dla testu Bowie – Dicka 1340C – 3,5 min | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wskaźnik chemiczny paskowy ( test symulacyjny ) Bowie – Dick walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD: - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów 1340C – 3,5 min. - wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 867 i PN-EN ISO 11140:2006 - w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu ( czas, temperatura, ciśnienie ) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - pola z substancją wskaźnikową reagują na nierównomierne rozłożenie w komorze pary wodnej ( pozostałe kieszenie powietrzne ) - nazwa testu umieszczona na teście - do każdego opakowania dołaczona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - przebarwienie jednoznaczne , łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny | Szt | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyrząd testowy typu Compact PCD do kontroli procesu sterylizacji parowej ( wsadu ) dla złożonych narzędzi rurowych, litych pakietów porowatych: - wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych - wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 - w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów - przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o pojemności 6-8 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd testowy typu Compact PCD do kontroli procesu sterylizacji parowej ( wsadu ) dla standardowych narzędzi rurowych, litych pakietów porowatych: - wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilku tysięcy cykli sterylizacyjnych - wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 - w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów - przyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o pojemności 6-8 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, walidowany z przyrządem testowym typu Compact PCD: - z możliwością zastosowania w zakresie parametrów 1340C – od 5 do 10 min, 1210C – od 15 do 20 min - wskaźniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140:2006 - integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu ( czas, temperatura, ciśnienie ) powoduje jednoznaczne przebarwienie substancji testowej - klasa i nazwa testu, umieszczona na teście - do każdego opakowania dołączona instrukcja w zakresie interpretacji uzyskanych wyników - przebarwienie jednoznaczne , łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację - technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji - nietoksyczny - do opakowania z testami dołączone elementy zużywalne ( zestaw uszczelnień ) do przyrządu PCD | Szt | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  10

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna ( literowo – cyfrowa ) do naklejania etykiet dwustronnie przylepnych z możliwością umieszczania w 3 rzędach wszystkich istotnych danych procesu sterylizacji( 11 znaków w pierwszym rzędzie ): - 1 rząd dane procesu: inicjały obsługi, kod sterylizatora, kod cyklu, kod zawartości pakietu - 2 rząd: data sterylizacji - 3 rząd: data ważności pakietu | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną: ● z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora ( 1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), numer cyklu ( 23 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), kod pakietu ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w rzędzie drugim – datę sterylizacji ( 8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) - w rzędzie trzecim – datę ważności ( 8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) ● kompatybilne z posiadaną przez Szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną Gke z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet ● wraz z rolkami dostarczany wałek z tuszem do metkownicy ● wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke o kompatybilności z oferowanymi etykietami | Szt | 500.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu: ● z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora ( 1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), numer cyklu ( 23 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ), kod pakietu ( 1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne ) - w rzędzie drugim – datę sterylizacji ( 8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) - w rzędzie trzecim – datę ważności ( 8-11 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne ) ● kompatybilne z posiadaną przez Szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną Gke z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet ● wraz z rolkami dostarczany wałek z tuszem do metkownicy ● wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke o kompatybilności z oferowanymi etykietami | Szt | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:  Należy dołączyć po 5 sztuk próbek do zadania 1 i 2  !!!

# Pakiet  11

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodna w nadciśnieniu: - wskaźnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Bacillus stearothermophilus - każdy wskaźnik zwiera nie mniej niż 10x10000 spor zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) - do zastosowania w zakresie parametrów: temperatura 121ºC-135ºC, czas 5-20 min. - przeznaczony do inkubacji na podłożu w warunkach laboratoryjnych - wskaźnik w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją - opakowanie zawiera wskaźnik chemiczny zmieniający kolor po procesie sterylizacji - opakowanie oznakowane: nazwa testu, nazwa szczepu, numer serii, data ważności | Szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem: - wskaźnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Bacillus subtilis - każdy wskaźnik zwiera nie mniej niż 10x10000000 – 10x100000000 spor zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) - przeznaczony do inkubacji na podłożu w warunkach laboratoryjnych - wskaźnik w opakowaniu papierowym zabezpieczonym dodatkową torebką chroniącą przed kontaminacją - opakowanie oznakowane: nazwa testu, nazwa szczepu, numer serii, data ważności | Szt | 320 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem: - wskaźnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Bacillus subtilis - każdy wskaźnik zawiera nie mniej niż 10x10000000 – 10x100000000 spor zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) - przeznaczony do inkubacji na podłożu w warunkach laboratoryjnych - wskaźnik w opakowaniu papierowym zabezpieczonym dodatkową torebką chroniącą przed kontaminacją - opakowanie oznakowane: nazwa testu, nazwa szczepu, numer serii, data ważności |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu: - wskaźnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Bacillus stearothermophilus oraz Bacillus subtilis - każdy wskaźnik zwiera nie mniej niż 10x100000000 spor zdolnych do przejścia w formy wegetatywne (CFU) - do zastosowania w zakresie parametrów: temperatura 37ºC - 55ºC, 100% tlenek etylenu - przeznaczony do inkubacji na podłożu w warunkach laboratoryjnych - wskaźnik w opakowaniu papierowo-foliowym zabezpieczającym przed kontaminacją - opakowanie oznakowane: nazwa testu, nazwa szczepu, numer serii, data ważności | Szt | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet 12

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma papierowa samoprzylepna z indykatorem sterylizacji parą wodną - taśma szerokości ok. 20 mm w rolce długość ok. 50 mb - zawiera substancję wskaźnikową zmieniającą kolor po procesie sterylizacji - sposób przebarwienia i parametry umieszczone na ulotce informacyjnej w języku polskim - przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu - przebarwienie po procesie trwałe, utrzymujące się min. 1 rok - substancja wskaźnikowa nietoksyczna - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża , umożliwiająca pewne zamknięcie systemu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, wilgoci ( sterylizacja parą wodną ) oraz podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | Rolki | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma papierowa samoprzylepna bez indykatora/ wskaźnika sterylizacji - taśma szerokości ok. 20 mm, długość ok.50 mb - bez substancji wskaźnikowej - z możliwością trwałego pisania długopisem lub markerem - zawiera odpowiednio dużą (umożliwiającą trwałe przymocowanie do powierzchni suchych) nietoksyczną warstwę substancji klejącej - warstwa kleju odpowiednio duża , umożliwiająca pewne zamknięcie systemu, nie odklejająca się pod wpływem przekładania zaklejonych pakietów, wilgoci ( sterylizacja parą wodną ) oraz podciśnienia, a także w czasie składowania po sterylizacji | Rolki | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:  Należy dołączyć po 2 rolki próbek do każdego zadania !!!

# Pakiet 13

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etykiety z tworzywa sztucznego odporne na warunki sterylizacji w parze wodnej oraz mycia w myjni – dezynfektorze - z możliwością trwałego nanoszenia liter markerem wodoodpornym bezolejowym - wymiary około 10 x 5 cm - dostępne w 6 kolorach - przeznaczone do długotrwałego użytkowania | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozpinane kólka do etykiet - kompatybilne z etykietami z tworzywa sztucznego - łatwe do rozpięcia i ponownego zapięcia - wielokrotnego użytku | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet 14

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giętkie czyściki do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. W zestawie z podajnikiem i obcinarką : - średnica 3-9-12-15 mm - różna twardość włosia od bardzo miękkiego do bardzo twardego | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Giętkie czyściki do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju. Komplet uzupełniający do podajnika: Średnica od 3 do 15 mm - różna twardość włosia od bardzo miękkiego do bardzo twardego | Kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Giętkie czyściki do czyszczenia kanałów o bardzo wąskim przekroju w zestawie z podajnikiem i obcinarką: - średnica od 3 do 6 mm - różna twardość włosia od bardzo miękkiego do bardzo twardego - w zwitce 7,5 m | Kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Giętkie czyściki do czyszczenia kanałów o bardzo wąskim przekroju. Komplet uzupełniający do podajnika: - średnica od 3 do 6 mm - różna twardość włosia od bardzo miękkiego do bardzo twardego | Kpl | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  15

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy płaski do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach : - folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju - warstwa papierowa – papier o gramaturze min 60g/m - na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu - testy i napisy umieszczone na papierze pod folia poza obszarem pakowania Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki - zgrzew fabrycznie wielokrotny - dodatkowe informacje w języku polskim umieszczone na rękawie ( LOT, rozmiar, CE ) - bezpyłowe otwieranie 1. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 50 mm 2. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 100 mm 3. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 150 mm 4. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 200 mm 5. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 250 mm 6. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 300 mm 7. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 380 mm 8. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 420 mm Uwaga: Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych rękawów do 10% ponad zamawianą szerokość | mb mb mb mb mb mb mb mb | 16.000 20.000 14.000 10.000 20.000 16.000 1.200 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach : - folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju - warstwa papierowa – papier o gramaturze min 60g/m - na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu - testy i napisy umieszczone na papierze pod folia poza obszarem pakowania Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki - zgrzew fabrycznie wielokrotny - dodatkowe informacje w języku polskim umieszczone na rękawie ( LOT, rozmiar, CE ) - bezpyłowe otwieranie 1. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 100 mm x 40 2. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 150 mm x 50 3. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 200 mm x 50 4. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 250 mm x 60 5. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 300 mm x 60 6. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 380 mm x 80 7. Rękaw papierowo-foliowy szerokość 420 mm x 90 Uwaga: Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych rękawów do 10% ponad zamawianą szerokość | mb mb mb mb mb mb mb | 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.000 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Torebki foliowo – włókninowe do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: - folia minimum pięciowarstwowa - włóknina wykonana w technologii zgodnej z w/w normą odporna na uszkodzenia mechaniczne - na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu pomiędzy warstwami - dodatkowe informacje umieszczone na torebce: lot, rozmiar, kierunek otwierania - zgrzew fabryczny wielokrotny - bezpyłowe otwieranie - do pakowania ciężkich zestawów narzędzi 1. Torebki włókninowo-foliowe rozmiar ok. 420 mm x 600mm 2. Torebki włókninowo-foliowe rozmiar ok. 480 mm x 640mm 3. Torebki włókninowo-foliowe rozmiar ok. 480 mm x 750mm | Szt Szt Szt | 400 1.000 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Torebki foliowe posterylizacyjne samoprzylepne. - produkowane w technologii zapewniającej odpowiednią czystość mikrobiologiczną - nietoksyczne - przezroczyste, wytrzymałe - warstwa klejąca odpowiedniej jakości zapewniająca szczelne zamknięcie pakietu, pozwalająca na utrzymanie szczelności/ trwałości zamknięcia w okresie przechowywania do 1 roku 1. Torebki foliowe samoprzylepne rozmiar ok.400 x 550mm 2. Torebki foliowe samoprzylepne rozmiar ok. 400 x 760 mm 3. Torebki foliowe samoprzylepne rozmiar ok. 600 x 760 mm Dopuszcza się zmiany szerokości oferowanych torebek do 10% ponad zamawianą szerokość. | Szt. Szt. Szt. | 200 400 800 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier krepowany do sterylizacji medycznej: - wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN 868-2:2009 - gramatura min 60g/m2 =/- 2g - nietoksyczny, niepalący, antystatyczny - zawartość chlorków, siarczków, wytrzymałość na rozciąganie i przepuklinie zgodna z normą PN-EN 868-2: 2009 - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868-2:2009: * oświadczenie producenta o zgodności z normą * oświadczenie o nietoksyczności, niepalności i antystatyczności wystawione przez producenta wyrobu gotowego * karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego * dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną - na opakowaniu umieszczone oznakowanie z serią i datą ważności, kolorem oraz rozmiarem 1. arkusze papieru o wymiarach 1000mmx1000mm kolor biały . 2. arkusze papieru o wymiarach 1200mm x 1500mm kolor biały 3. arkusze papieru naprzemiennie pakowane ( biały/zielony) o wymiarach 1000mm x 1000mm 4. arkusze papieru naprzemiennie pakowane ( biały/zielony) o wymiarach 1200mm x 1500mm | Szt. Szt. Szt. Szt | 20.000 1.000 30.000 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Włóknina w arkuszach do sterylizacji medycznej: - wykonana w technologii zgodnej z normą PN-EN 868-2:2009 - gramatura min 60g/m2=/-2g - nietoksyczna, antystatyczna - zawartość chlorków, siarczków, wytrzymałość na rozciąganie i przepuklinie zgodna z normą PN-EN 868-2:2009 - dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 868-2:2009: * oświadczenie producenta o zgodności z normą * oświadczenie o nietoksyczności, niepalności i antystatyczności wystawione przez producenta wyrobu gotowego * karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu gotowego * dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną - na opakowaniu umieszczone oznakowanie z serią i datą ważności, kolorem oraz rozmiarem 1. arkusze włókninowe o wymiarach 1000mmx1000mm kolor zielony 1. arkusze włókninowe o wymiarach 1300mmx1500mm kolor zielony | Szt Szt | 10.000 2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do pakietu jest udostępnienie do używania fabrycznie nowej zgrzewarki przez cały okres trwania umowy sprzedaży wyrobów. Zgrzewarka elektryczna przeznaczona do ciągłego nieodwracalnego zgrzewania szwu o szerokości 12 mm, przy prędkości przesuwu 4m/min.

Do zadania 1 i 2 należy dołączyć po dwie szerokości / metry próbek.

Do zadania 3 należy dołączyć 2 sztuki próbek.

Do zadania 4 należy dołączyć 4 sztuki próbek

Do zadania 5 i 6 należy dołączyć 5 sztuk arkuszy próbek.

# Pakiet 16

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nr kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry wielokrotnego użytku do kontenerów do sterylizacji AESCULAP w kształcie koła, o średnicy i o trwałości użytkowania do 1000 cykli sterylizacji | Szt | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |