# Załącznik nr 1 do SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# systemu wspomagania oddechowego ECMO

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2011r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | niezależne zasilanie bateryjne, zapewniające min. 1 godz pracy | TAK |  |
|  | możliwość stosowania konsoli jako niezależnego napędu, (rozłącznie z pompą do krążenia pozaustrojowego) i na pompie | TAK |  |
|  | czujnik przepływu, ciśnienia i buble sensor mocowany na linii, bądź zintegrowany z głowicą centryfugi | TAK |  |
|  | licznik obrotów | TAK |  |
|  | możliwość monitorowania ciśnienia, dwa konały (wymagany zakres ciśnień od – 99 do + 999 mmHg, dokładność + 5 mmHg lub dokładniejsza) | TAK |  |
|  | możliwość monitorowania temperatury, cztery kanały | TAK |  |
|  | łatwe połączenie drenów z konektorami głowicy | TAK |  |
|  | zasilanie napięciem 220/230 V | TAK |  |
|  | zakres przepływów od 0,5 do 10 l/min z możliwością zmiany zakresu odczytu | TAK |  |
|  | alarmy Przepływu (górna i dolna granica) Zaniku zasilania sieciowego i prędkości obrotowej Poziomu Mikrozatorów | TAK |  |
|  | tryb kontrolowanego przepływu (AUTO) ustawiony przepływ utrzymany jest na stałym poziomie, nawet jeśli opór systemowy i /lub ciśnienie zmieniają się podczas perfuzji | TAK |  |
|  | elektryczny, zdalnie sterowany zacisk drenu umożliwiający wysoki poziom zabezpieczenia przed zapowietrzeniem | TAK |  |
|  | wózek transportowy | TAK |  |
|  | precyzyjny system sterowania | TAK |  |
|  | elektryczny, trzy-zaciskowy uchwyt do maszyny 620 mm | TAK |  |
|  | kable łączące urządzenie z biopompą | TAK |  |
|  | przetwornik ciśnienia | TAK |  |
|  | uchwyt montowany na maszynie do przetwornika ciśnienia | TAK |  |
|  | sonda temperatury | TAK |  |
|  | mieszalnik gazu typu Sechrist | TAK |  |
|  | wraz z dostawą systemu wykonawca dostarczy 2 zestawów do wspomagania krążenia: - głowica do biopompy minimum 5-dniowa - dla dorosłych z podtrzymującym holderem - z przepływem nie mniejszym niż 5000 ml/min - z możliwością dopasowania zestawu do potrzeb klienta - data ważności nie krótsza niż 2 lata | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim